| 1-1“功能性近红外线光学大脑成像系统”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 传感器 | 1个光源，5个探测器，双波长 |
| 2 | 主机尺寸 | 106mmx32mmx160mm |
| ★3 | 系统波长 | 730nm/850nm双波长LED |
| 4 | 系统空间分辨率 | 1-2cm |
| ★5 | 系统可计算参数 | 脱氧血红蛋白变化：delta O2Hb（mol/L）总血红蛋白变化: delta cHb (mol/L) |
| 6 | 数据采集软件 | 可设置通道数量 |
| ★7 | 软件自动化工具 | 用以分析事件相关电位和统计平均值。设备采集的数据可与其他生理信号结合。 |
| 8 | 时间精度 | 200ms |
| 9 | 触发方式 | TTL |
| 10 | 连接方式 | USB |
| ★11 | 外部数据接口 | RJ45x2 1.5m |
| 12 | 操作环境要求 | 温度0-50°C，湿度10%-90% |
| 13 | 电源规格 | 90-264V，50/60Hz，250mA |
| ★14 | 保修期 | 质保三年 |
| 最高限价：18.00万元 |

| 1-2“器械物品操作台、打包台”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 器械规格尺寸 | 1000*700*800mm |
| ★2 | 器械材质 | 选用304优质不锈钢板材和管材，板材厚度≥1.4MM，管壁厚度≥1.3MM |
| 3 | 器械组成 | 四方形操作台面桌子，台面背部配备加强筋。 |
| 4 | 器械工艺 | 采用满焊与烧焊相结合全新焊接工艺，配合304高级专用焊丝。 |
| 5 | 器械人性化设计 避免人员收到伤害，易于清理。 | 前后边角采用圆弧设计尺寸可定制，可选配抽屉。 |
| 最高限价：10.00万元 |

| 1-3“营养泵”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：20 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 总体要求 | 设备体积小、重量轻，方便携带。较大的液晶西安市屏幕，方便清晰显示各种输注状态。数字键盘，操作直观，方便拆卸清洗、消毒。 |
| 2 | 报警信息 | 1、输注管路报警2、泵门打开报警3、堵管报警4、目标容量即将完成报警5、电池耗尽报警6、电池故障报警7、故障保护技术报警。 |
| 3 | 防止自流流动保护 | 泵门开启时能自动关闭输注管上截流夹，防止营养液产生自流。 |
| 4 | 输注方式 | 模拟胃肠蠕动的输注方式。 |
| 5 | 准确性 | 泵注速度范围、精准度及调速。 |
| 6 | 静音要求 | 工作时震动小，噪音低，<20分贝。 |
| 7 | 流速范围 | 10ml/h-300ml/h。 |
| 8 | 剂量 | 5-2500ml。 |
| 9 | 泵速 | 1-100ml/H。 |
| ★10 | 加温功能 | 具有 |
| ★11 | 耗材 | 营养泵管单独报价，并提供证明文件 |
| 12 | 固定方式 | 可固定在医院普通支架上。 |
| ★13 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：10.00万元 |

| 1-4“空气压力波治疗仪”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：2 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
|  | 一、主机 |  |
| 1 | 静音 | 超静音设计，噪音小于30分贝, 夜间治疗也不影响病人休息 |
| 2 | 压力范围 | 0～240mmHg，可调节和设定。间歇式梯度压力，圆周压力设计 |
| 3 | 基准压力 | ±2mmHg |
| 4 | 时间调节 | 0～30分钟，可调节和设定，便于收费项目执行 |
| 5 | 放置方式 | 可悬挂于患者病床，也可放置桌面或推车上使用 |
| 6 | 外观清洗 | 中性清洗剂清洗,和潮湿的软布擦洗 |
|  | 二、连接管 |  |
| 7 | 连接方式 | 卡口连接，拆取方便 |
| 8 | 连接管长度 | 150CM |
| 9 | 连接管材料 | 医用级TPU材料，耐用型，无消耗材料 |
|  | 三、套筒 |  |
|  |  | ★10.1可重复使用腿套2幅、脚套2幅，一次性使用脚套5幅、脚套5幅 |
| 10 | 种类（类别） | ★10.2 治疗部位:分体式DVT小腿套筒、分体式DVT足部套筒 |
|  |  | 10.3 套筒材质:医用级TPU材料，耐用型，无消耗材料设计 |
|  |  | ★10.4 耗材单独报价并提供证明文件 |
| 11 | 特点 | 透气性良好, 强抑菌, 可用紫外线消毒 |
| 12 | 工作方式 | 15.1 可同时对左右两侧双肢体进行充气/治疗，防止静脉淤滞，静脉血液回流更好，预防DVT血栓临床效果更佳 |
|  |  | 15.2 可单肢体或同时双肢体治疗 |
| 13 | 完整治疗周期 | 60秒 |
| 14 | 充气时间 | 12秒静脉排空 |
|  | 放气时间 | 48秒静脉再次充盈 |
| 15 | 提示功能 | 包含语音提示,故障报警 |
| 16 | 保护功能 | 包含自动停止,紧急制动,自动泄压 |
| ★17 | 售后 | 保证三年免费售后，每半年检测一次 |
| 最高限价：10.00万元 |
| 1-5“空气消毒机”技术参数 |
|  | 是否进口：否 | 数量：10 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 适用体积 | ≥120m3/h，可在人机共存的环境中使用，对人与物品无损害，对环境无二次污染 |
| ★2 | 循环风量 | ≥1200m3/h |
| 3 | 噪声 | ＜50dB |
| 4 | 空气中的臭氧量 | ＜0.02 mg/m3 |
| 5 | 等离子发生量 | ≥6×1017/cm3 |
| 6 | 负离子发生量 | ≥6×106/cm3 |
| 7 | 工作电源 | 220V 50Hz、输入功率：≤90VA |
| 8 | 报警 | 风机故障自动报警；等离子体故障自动报警；当主要杀菌因子失效时立即报警提醒； |
| 9 | 屏幕以及操作方式 | LCD高清液晶中文显示屏，远红外一键式遥控；微电脑智能控制，具有手动、自动、定时三种工作模式以及五个风速档位供用户自由选择，每天可自动循环运行且掉电记忆，智能控制器具有过滤网累计提示，整机累计时间功能。 |
| ★10 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：12.00万元 |

| 1-6“排痰仪(高频振动排痰系统）”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：2 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 配置要求 | 高频振动排痰系统1台,配备专用台车1部，成人背心两个，胸带式气囊两个，并提供一次性外罩2套 |
| 2 | 压力范围 | 4-28mmHg，步进1mmHg，压力27级可调 |
| 3 | 工作频率 | 3-18Hz，步进1Hz |
| 4 | 操作模式 | 不小于7英寸液晶触摸屏和参数设置旋钮同步操作，同时具有紧急机械停止按键 |
| 5 | 工作模式 | 不少于常规模式，循环模式，梯度模式，自定义模式四种 |
| 6 | 压力与频率自动调节功能 | 可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性 |
| ★7 | 咳嗽暂停功能 | 具备 |
| 8 | 背心气囊设计 | 背心气囊可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装 |
| 9 | 背心气囊类型 | 背心式或胸带式气囊，各种规格型号可选 |
| 10 | 荣誉资质 | 入选优秀国产设备目录 |
| ★11 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：14.00万元 |

| 1-7“呼吸机回路消毒机”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 产品级别 | 产品获得国家二类医疗器械许可证、注册证、消毒产品生产企业卫生许可证； |
| ★2 | 产品资质 | 国家食品药品监督管理局对医疗器械电磁兼容性EMC检测报告；卫计委对消毒器械备案，消毒产品卫生安全评价报告 |
| 3 | 消毒级别 | 必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求，枯草杆菌黑色变种芽孢灭菌对数值：＞3.0。（提供国家政府机构监测报告为准） |
| 4 | 温度检测 | 温度控制装置，具有超温报警提示功能。监控核心部位温度，保证机器低于55°内部温度运行 |
| ★5 | 消毒浓度 | 消毒机消毒管路臭氧浓度最高值要大于100mg/m³，不超过200mg/m³。(提供国家检测报告) |
| ★6 | 消毒原理 | 采用臭氧和过氧化氢进行消毒 |
| 7 | 打印消毒记录 | 消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方查验 |
| 8 | 适用范围 | 对呼吸机的内部回路消毒 |
| 9 | 其他 | 噪声≤55dB；电源：AC220V±22V/50Hz±1Hz；功率：300W |
| ★10 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：15.00万元 |

| 1-8“干燥柜（内镜存储用)”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 功能要求 | 采用PTC加热器进行干燥除湿，具有较高除湿率 |
| 2 | 储存箱 | 独立的储存容器，避免二次污染 |
| 3 | 工作温度 | 5—40℃ |
| 4 | 相对湿度 | 30—90%可调 |
| ★5 | 可存放数量 | ≥9 |
| ★6 | 外形尺寸 | 根据科室实际情况选择型号 |
| ★7 | 售后 | 质保3年 |
| 最高限价：15.00万元 |

| 1-9“除颤仪”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：3 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 基本功能要求 | 同步/异步手动除颤，3导心电、打印及事件标记储存功能 |
| ★2 | 除颤技术 | 双相波除颤技术，能自动测定人体胸廓阻抗，优化除颤能量，需提供专利或数据证明 |
| #3 | 除颤能量 | 成人首次有效除颤能量为120焦耳，最大能量≤200焦耳确保除颤高效率及低损伤特性 |
| 4 | 除颤能量递增 | 除颤未成功设备自动增加除颤能量，设备默认除颤能量120-150-200焦耳递增 |
| 5 | 能量分级 | 1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，15，20，30，50，75，100，120，150，200焦耳。共19个能量等级，按键选择 |
| 6 | 最大能量充电时长 | 最大能量200焦耳充电时长≤7秒 |
| 7 | 打印功能 | 能打印或显示时间、日期、心率、选择除颤能量、透心肌除颤电流、人体阻抗、心电幅度、导联，需提供打印样本说明 |
| 8 | 操作模式 | 手动与自动体外除颤模式随时切换、自动体外除颤方式具备中文语音提示和中文字符显示，仪器操作中文面板。 |
| 9 | 除颤手柄 | 成人/儿童嵌入式体外除颤把手 |
| 10 | 电极板手柄功能 | 电极板手柄带有充电、能量调节、放电、充电指示灯及打印控制按钮，使用更方便。 |
| 11 | 心电导联功能 | 标准3导联 |
| 12 | 心率 | 数字心率显示，0到300次/分±5%。 |
| 13 | 心率报警 | 可自行设定，心动过速：60到280次/分；心动过缓：20到100次/分。 |
| ★14 | FDA认证 | 具备FDA和CE认证 |
| ★15 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：15.00万元 |

| 1-10“输液加温装置”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：5 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 温度显示 | 大屏幕显示，可显示设定温度，加热温度，加热时间，故障时间。 |
| ★2 | 温度调节 | 加温温度可设定为33℃-41℃，流速在1.5-2L/H温度设定在20℃-36℃升温需要2分钟，温度差为±1℃。 |
| 3 | 加热方法 | 干式加热法，非水循环，预热时间短，加热迅速。 |
| 4 | 加热管道 | 柔性加热套管结构，全程包裹液体管路，无裸露部分，热量流失少。双加温管道，每个通道可以独立设定温度和恒温加热。双通道串联使用可以满足大流量加温需要。加热管可选长度≥5种，包括0.5米，1.0米，1.2米，1.4米，1.5米；加热管可选内径：3.5-5mm规格 |
| 5 | 安全保护 | 温度>42℃有超温断电保护，温度<32℃低温报警。 |
| 6 | 固定 | 可装置在固定杆上、床栏和放置在治疗车中。 |
| 7 | 其他要求 | 仪器可用于急救场合，电子安全须符合GB9706,1-2007标准要求，需有防除颤保护级别；仪器液需要有防止仪器间相互干扰功能。 |
| 8 | 管路 | 8.1 常规输液管路，无需特殊专用耗材。 |
|  |  | 8.2 另配电动输血输液加压仪 |
|  |  | 8.3 双通道可在不同压力值下同时工作。 压力值步进不大于5mmHg，压力值误差不大于3mmHg |
|  |  | 8.4 加压袋具有独立的机械防护柱 |
| 9 | 响应时间 | ≤8小时，设备故障时须有备用机供科室使用。 |
| ★10 | 电子加压控速功能 | 1套输液加温装置配备加压功能 |
| ★11 | 质保年限 | 整机质保5年以上，每半年进行一次保护，终身维修。 |
| 12 | 故障报警 | 仪器出现异常时，仪器显示故障信心，并声光提示报警。 |
| 最高限价：15.00万元 |

| 1-11“可视喉镜”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：2 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 配置要求 | 显示屏1个、硬管部件1个、除标配外再配5个镜片共6个镜片（型号科室自选） |
| 2 | 显示屏尺寸 | ≥2.5″ |
| 3 | 显示屏分辨率 | ≥3.72 lp/mm |
| 4 | 显示器前后转动角度 | 0º～120º |
| 5 | 显示器左右转动角度 | 0º～260º |
| ★6 | 喉镜片景深 | 5-100mm |
| 7 | 喉镜片视场角 | 60º±15% |
| 8 | 喉镜片光源 | 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150LUX |
| ★9 | 摄像头与镜片前端的垂直距离 | ≤30mm |
| ★10 | 硬管直径 | ≤5.2mm |
| ★11 | 硬管前端插入部硬质管芯弯曲弧度角度 | 80mm＞R＞50mm |
| 12 | 硬管部件有效长度 | 400mm±3% |
| 13 | 硬管部件视场角 | 80º±15% |
| #14 | 硬管部件景深 | 2-30mm |
| 15 | 硬管部件吹氧接头 | 具备 |
| ★16 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：16.00万元 |

| 1-12“电穿孔系统”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 系统输出波形 | 指数衰减波和方形波两种波形输出，适合原核、真核细胞不同应用； |
| 2 | 输出电压 | 10–3,000V， 2V增量； |
| 3 | 电容容量 | ①10–500伏：25–3275F以25F递增； |
|  |  | ②500–3000伏：10、25、50F三种调节； |
| ★4 | 样品电阻 | 10–2500V：最小20W；2500–3000V：最小600W |
| ★5 | 方波放电时间 | ①10–500V档位：脉冲时间50us–10ms时，以50us递增；脉冲时间10–100ms时，以1ms递增；可设1–10次脉冲重复，0.1–10sec间隔； |
|  |  | ②500–3000V档位：脉冲时间50us–5ms时，以50us递增；可设1–2次脉冲重复，5sec最小间隔； |
| ＃6 | 用户自定义方法储存 | 可以储存于144个程序，存储和调出方便用户储存自己的实验方法，仪器内部预设多种常见的哺乳动物细胞和细菌程序。 |
| 7 | 脉冲波形检测 | 实时监测并显示脉冲波形。 |
| ★8 | 电弧保护技术 | 具备电路和电弧保护设计，确保实验结果的可重复性并保护样品。 |
| 9 | 预设程序 | 24种预设程序实验方法，包括最常见的哺乳动物细胞类型，方便调用及程序优化 |
| 10 | 程序库 | 包括原代细胞、永生细胞在内的每种细胞类型的电穿孔程序集合可供参考 |
| ★11 | 配置要求 | 电穿孔系统包括主控单元1个、真核（CE）模块1个、原核模块（PC）1个、电击槽1个 |
| ★12 | 保修期 | 质保两年 |
| 最高限价：16.00万元 |

| 1-13“输液泵”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：31 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 输液模式可选 | ≥6种 |
| 2 | 序列模式 | 序列模式可设置5组序列。 |
| ★3 | 流速范围 | 0.1-1200.0mL/h, 最小增量为0.1mL/h。 |
| 4 | 输液精度 | ≤±5%。 |
| 5 | KVO速度 | 0.1-5.0mL/h可调。 |
| ★6 | 触摸屏 | 触摸屏操作，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。 |
| 7 | 报警功能 | 7.1 分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息。 |
|  |  | 7.2 输注即将完成、输注完成、输注阻塞、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、泵门打开、管路有气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、遗忘操作、级联序号重复、无法启动输液、待机结束。 |
|  |  | 7.3 报警音量可调。 |
| 8 | 气泡检测 | 最小可检测25ul气泡 |
| 9 | 防药液自流 | 智能阻断技术，泵门打开时，保证液体不会任意流出 |
| 10 | 泵门和止液夹 | 具有 |
| 11 | 其他 | 更改速速时完全不需要中断输液。 |
| 12 | 输液精度校正功能 | 具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器。 |
| 13 | 夜间模式 | 可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。 |
| 14 | 存储 | 能够存储、回放≥2000组历史信息记录。 |
| 15 | 模块化插装结构设计 | 模块化插装结构设计，泵与泵之间可以方便组合成多道泵；可升级为多通道输注工作站，即插即用，可热插拔。 |
| 16 | 联网功能 | 输液泵可有线和无线连接静脉输注中央站，连接医院信息系统，实现语音通话功能，护士呼叫功能，可连接条码扫描仪，快速录入患者信息。 |
| 17 | 电池 | 内置锂电池在中速（25ml/h）状态下，工作时间不小于5个小时。 |
| ★18 | 重量 | ≤2 Kg（含锂电池）。 |
| ★19 | 售后 | 整机质保3年 |
| 最高限价：18.60万元 |

| 1-14“化学发光检测系统”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：�是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 一、全能型成像系统 |
| ★1 | 功能涵盖 | 可见光、透射紫外光、荧光、多色荧光、红外荧光、化学发光成像、免染成像及分子量、定量分析；以及Western-Blot、In Gel western、In cell western、小动物活体等成像。 |
| 2 | CCD检测器 | 冷CCD检测器，半导体制冷，分辨率590万像素 |
| 3 | 触摸屏 | 仪器内置11英寸触屏，多点触控，无需连接电脑直接控制仪器 |
| 4 | QE值 | 67%@425nm |
| 5 | CCD读出噪音 | ＜8 e-rms |
| 6 | 镜头 | F/0.95镜头，高进光量，程序控制全自动聚焦 |
| ★7 | 样品位置 | 单一样品位置，无需调节样品位置，即可实现全部类型样品的成像 （附仪器内部构造实物图） |
| 8 | 曝光 | 四种曝光模式：全自动程序自动曝光、手动曝光、累积曝光模式、化学发光预览模式；具有过饱和警示 |
| 9 | 切胶功能 | 具有 |
| 10 | 图像平场校正 | 动态，在每次运行前都进行动态的预校正和优化 |
| 11 | 智能托盘技术 | 自动识别插入的样品托盘类型，托盘整合光源，并根据应用自动调节成像参数及软件设置； |
| ★12 | 荧光光源 | 五个荧光通道，红、绿、蓝、近红外、红外 |
| 13 | 多色荧光激发通道 | 侧蓝光（460-490 nm）、侧绿光（520–545 nm）、侧红光（625–650 nm）、侧近红外（650–675 nm）、侧红外（755–777 nm） |
| ★14 | 多色荧光检测通道 | 包括蓝光（518-546 nm）、绿光（577-613 nm）、红光（675-–725 nm）、近红外（700-730 nm）、红外（813-860 nm）；五色荧光或任意组合 |
| ★15 | 透射紫外 | 特定波长302nm, 必须满足实验室特殊染料的激发波长需要 |
| ＃16 | 化学发光成像面积 | ≥16.8 x 21 cm |
| 17 | 免染成像 | 可实现免染胶转印前后、转印膜直接成像，验证蛋白电泳及转印效果，无需固定、染色和脱色，更方便快捷，供应商提供试剂耗材验证此功能。 |
| ★18 | Western蛋白定量归一化 | 支持总蛋白归一化定量，无需内参蛋白，避免因内参蛋白不稳定而导致的定量误差，定量更准确、线性度更好：同时，也向下兼容常规内参蛋白归一化方法。提供投标型号已经发表的总蛋白定量文献2份，且影响因子在20分以上（必须附文献全文证明）。 |
| ＃19 | 软件版本 | 配备专业中文版软件，免费升级（附软件截图证明）； |
| 20 | 软件安全选项 | 支持多用户创建和管理，密码保护选项，高级管理员功能（附软件截图证明） |
| ＃21 | 软件 | 软件内置免染成像光路和总蛋白归一化分析程序（附软件截图证明） |
| ★22 | 产品认证 | 具有EN61010证（附证明文件） |
| 二、凝胶成像仪 |
| 23 | 功能涵盖 | 可见光、荧光、化学发光成像、免染成像以及核酸、蛋白分子量、定量分析等；Western-Blot分析、双向电泳凝胶成像、脉冲场凝胶成像等。 |
| ＃24 | CCD检测器 | 蓝光增强型冷CCD检测器，半导体制冷，绝对温度：-25℃，分辨率：400万像素 |
| ＃25 | 暗电流 | 0.001 e/p/s； |
| ＃26 | 读出噪音 | 4.5e-rms |
| 27 | 聚焦 | 程序控制全自动反馈变焦镜头自动成像，无需调节光圈、焦距、放大缩小等，自动变焦范围：12-75mm，F/1.2 |
| ＃28 | 曝光 | 三种模式：自动曝光模式，手动曝光模式，累积曝光模式；具有过饱和警示 |
| 29 | 图像平场校正 | 硬件校正，配备有校正镜头曲面度的专用滤光片及校正板，保证成像时的背景均一，图像背景各部位的误差<5％ |
| 30 | 光源 | 透射紫外，落射白光 |
| ★31 | 最大成像面积 | ≥25×35 cm2 |
| 32 | 免染成像功能 | 可实现免染胶转印前后、转印膜直接成像，验证蛋白电泳及转印效果，无需固定、染色和脱色，更方便快捷，仪器安装后供应商提供试剂耗材验证此功能 |
| 33 | 触摸屏 | 仪器内置8英寸触屏，多点触控，无需连接电脑直接控制仪器 |
| ★34 | 软件系统 | 同时具有专业英文版和专业中文版软件，免费升级 |
| 三、全能型半干转印系统 |
| ★35 | 应用性 | 可兼容传统实验试剂和耗材 |
| 36 | 灵活开放系统 | 可选择快速预设程序，或手动输入转印条件；兼容传统的半干转印耗材，可进行30分钟的半干转印；兼容各种凝胶类型和浓度比例；可由用户自定义并储存程序 |
| ★37 | 转印通量 | 2个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序。 |
| ★38 | 转印速度 | 3分钟内完成转印 |
| 39 | 无需缓冲液或转印膜制备 | 即用型转印包，无需缓冲液或薄膜制备；可用于NC膜或PVDF的转印包 |
| ★40 | 电源 | 整合型电源 |
| #41 | 界面 | 显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用（15个程序） |
| 四、售后 |
| ★42 | 保修期 | 以上设备全部质保3年 |
| 五、统一性 |
| ★43 | 统一性 | 以上设备必须为同一品牌 |
| 最高限价：70.00万元 |

| 1-15“便携式电子支气管镜”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 成像原理 | 采用CMOS电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维； |
| ★2 | 软镜插入管 | 软镜插入管外径5.2mm； 工作管道内径2.6mm； |
| 3 | 软性工作管长度 | 有效长度≥610mm； |
| 4 | 景深 | 3-50mm； |
| 5 | 插入管软管前端弯曲角度 | 向上弯曲≥180°向下弯曲≥130° |
| ★6 | 插入软管先端 | 具备左右方向旋转调节功能，向左旋转角度≥120°向右旋转角度≥120°，操作更精准 |
| ★7 | 镜身操作手柄 | 具备功能按键≥3个，可直接控制屏幕大小的切换，图像的冻结、拍照、录像等；方便临床医生顺畅应用，缩短治疗时间。 |
| 8 | 光源 | 自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能，无需预热。 |
| 9 | 录音录像功能 | 具备录像录音功能，可以实现带音频录像的实时存储 |
| ＃10 | 视频输出接口 | 有视频输出功能，可与医用显示器或工作站连接 |
| ★11 | 视频输出图像处理器 | 视频图像处理器自带触摸式显示器≥10英寸，具备手动、自动双模式白平衡功能, 具有外置可热插拔 SD存储卡，实现非数据线连接导出数据。 |
| ★12 | 售后 | 质保3年 |
| 最高限价：15.00万元 |

| 1-16“电子支气管镜”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 成像原理 | 采用CMOS电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维； |
| ★2 | 软镜插入管 | 软镜插入管外径≤4.8mm； 工作管道内径≥2.2mm； |
| 3 | 软性工作管长度 | 有效长度≥610mm； |
| #4 | 景深 | 3-200mm； |
| 5 | 视场角 | ≥120° |
| 6 | 插入管软管前端弯曲角度 | 向上弯曲≥180°向下弯曲≥130°；向上向下总弯曲度≥310° |
| ★7 | 插入软管先端 | 具备左右方向旋转调节功能，向左旋转角度≥120°向右旋转角度≥120°，操作更精准 |
| ★8 | 镜身操作手柄 | 具备功能按键≥3个，可直接控制屏幕大小的切换，图像的冻结、拍照、录像等，无需在显示器上操作；可以方便临床医生顺畅应用，缩短治疗时间，降低医疗风险。 |
| 9 | 光源 | 自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能，无需预热。 |
| ★10 | 视频图像处理器（医用内窥镜摄像系统主机）显示功能 | 视频图像处理器自带非触摸式显示器≥10英寸，具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，开机时间：5秒即能实现图像显示，满足临床快速使用需求 |
| 11 | 录音录像功能 | 具备录像录音功能，可以实现带音频录像的实时存储 |
| 12 | 视频输出图像处理器 | 具备手动、自动双模式白平衡功能, 具有外置可热插拔 SD存储卡，实现非数据线连接导出数据 |
| 13 | 供电方式 | （1）电池供电：主机内具有内置可充电式电池，一次充电后可连续工作5小时；（2）交流电供电：可通过插入DC适配器连接交流电使用，可实现适配器24小时连续工作 |
| ＃14 | 视频输出接口 | 有视频输出功能，可与医用显示器或工作站连接 |
| 15 | 连接方式 | 视频输出处理器与操作手柄连接方式：采用航空立体对插电气连接, |
| ★16 | 连接固定方式 | 采用纯机械式旋转固定 |
| ★17 | 售后 | 质保3年 |
| 最高限价：20.00万元 |

| 1-17“连续性血液净化设备”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 产地 | 进口 |
| 2 | 功能要求 | 2.1 彩色高分辨率液晶显示屏，引导式操作界面。 |
|  |  | 2.2 治疗模式： 连续静脉静脉血液滤过（CVVH） 连续静脉静脉血液透析（CVVHD） 连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF） |
| ★3 | 配置要求 | 3.1 驱动泵和肝素泵 驱动泵包括：血泵、超滤液泵、置换液泵、透析液泵，有醒目的颜色标识并可直视泵的工作情况。 |
|  |  | 3.2 配备≥4台高精度大称重的平衡秤，每个平衡秤承重大于或等于11公斤。清洁区和污染区上下分开。 |
|  |  | 3.3 加温系统 具备两个内置加温装置，分别加温置换液、透析液。 |
| 4 | 治疗设定参数 | 4.1 血液流量 10-500ml/min。误差≤±10% |
|  |  | 4.2 置换液流量 0-4800ml/h。可调节，误差≤±10%。 |
|  |  | 4.3 透析液流量 0-4800ml/h。可调节，误差≤±10%。 |
|  |  | 4.4 病人脱水量 0-1800ml/h。可调节，误差≤±10%。 |
|  |  | 4.5 废液流量 0-10000ml/h。可调节，误差≤±10%。 |
| 5 | 压力监测参数 | 5.1 动脉压检测 -280--+300mmHg |
|  |  | 5.2 静脉压检测 -80--+500mmHg |
|  |  | 5.3 滤器前压 0--+750mmHg |
|  |  | 5.4 跨膜压 -60--+520mmHg |
|  |  | 5.5 压力检测精确度 误差≤±10mmHg |
| 6 | 报警及安全系统 | #6.1 CF级抗静电装置 |
|  |  | 6.2 漏血监测安全报警系统 |
|  |  | 6.3 空气监测安全报警系统 |
| 7 | 耗材使用要求 | #7.1 所有的管路、滤器独立分开包装，可以自由选择滤器。 |
|  |  | 7.2 配置10L废液袋，置换液、透析液和废液上下分区，符合院感控制要求，避免洁净区被污物区污染，特别适合疫情期间的严格要求。 |
|  |  | ★7.3 所有耗材单独报价并提供价格证明文件 |
| #8 | 后备电源 | 停电后能维持体外循环≥10分钟，保证及时回血及患者的转运。 |
| ★9 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：30.00万元 |

| 1-18“CRRT”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 产地 | 进口 |
| 2 | 功能要求 | ≥10.4英寸彩色高分辨率液晶显示屏，引导式操作界面。 |
| 3 | 治疗模式 | 3.1 连续静脉静脉血液滤过（CVVH）。 |
|  |  | 3.2 连续静脉静脉血液透析（CVVHD） |
|  |  | 3.3 连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF） |
|  |  | 3.4 缓慢持续超滤（SCUF） |
|  |  | 3.5 血液灌流（HP） |
|  |  | 3.6 血浆置换(MPS) |
|  |  | 3.7 具备成人及专用儿童治疗模式。 |
| 4 | 配置要求 | 4.1 驱动泵和肝素泵 整机具有7个高精度驱动泵，有醒目的颜色标识并可直视泵的工作情况。 |
|  |  | 4.2 配备≥4台高精度大称重的平衡秤，清洁区和污染区上下分开。 |
|  |  | 4.3 加温系统 具备两个加温装置，分别加温置换液、透析液，不可直接加温血液，防止溶血发生。 |
|  |  | 4.4 管路具有动脉壶、静脉壶设计。 |
| 5 | 治疗设定参数 | 5.1 血液流量 10-500ml/min。误差≤±10% |
|  |  | 5.2 置换液流量 0-4800ml/h。可调节，误差≤±10%。 |
|  |  | 5.3 透析液流量 0-4800ml/h。可调节，误差≤±10%。 |
|  |  | 5.4 病人脱水量 0-1800ml/h。可调节，误差≤±10%。 |
|  |  | 5.5 废液流量 0-10000ml/h。可调节，误差≤±10%。 |
|  |  | 5.6 血浆置换率 0-3000ml/h。可调节，误差≤±10%。 |
| 6 | 压力监测参数 | 6.1 动脉压检测 -280--+300mmHg |
|  |  | 6.2 静脉压检测 -80--+500mmHg |
|  |  | 6.3 滤器前压 0--+750mmHg |
|  |  | 6.4 跨膜压 -60--+520mmHg |
|  |  | 6.5 压力检测精确度 误差≤±10mmHg |
| 7 | 报警及安全系统 | 7.1 CF级抗静电装置 |
|  |  | 7.2 漏血监测安全报警系统 |
|  |  | 7.3 空气监测安全报警系统 |
| 8 | 具备枸橼酸抗凝治疗模式 | 使用一体化独立的专用枸橼酸泵和钙泵，肝素泵不能做泵钙。 |
| 9 | 抗凝选择 | 局部枸橼酸抗凝、全身性抗凝、无抗凝剂治疗。 |
| 10 | 耗材使用要求 | 10.1 所有的管路，滤器独立分开包装，可以自由选择滤器。 |
|  |  | 10.2 配置10L废液袋，置换液、透析液和废液上下分区，符合院感控制要求，避免洁净区被污物区污染，特别适合疫情期间的严格要求。 |
|  |  | ★10.3 所有耗材单独报价并提供价格证明文件 |
| 11 | 后备电源 | 停电后能维持体外循环≥10分钟，保证及时回血及患者的转运。 |
| 12 | 体外循环最小血量 | 75ml，适合小儿CRRT治疗。 |
| ★13 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：38.00万元 |

| 1-19“骨动力系统”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 动力主机 | 1.1 原装进口主机，适用于220V-240V/50Hz国标电源； |
|  |  | 1.2 全面整合动力手术解决方案，包括神经外科、神经脊柱外科、头颈外科、关节、骨科、创伤外科、鼻喉科、口腔颌面外科、整形外科等； |
|  |  | ★1.3 主机可同时连接3个手机，2个脚踏，其中2个手机可以同时运转； |
|  |  | ★1.4 大型可触摸式控制液晶显示屏，有中文操作界面，马达接口处有提示灯，更加满足临床智能化操作要求。 |
|  |  | # 1.5 图形化显示界面，自动识别手柄、数字化显示动态转速； |
|  |  | ★1.6 内置速度扭力智能调节(I．D．Soft Touch)软件，可以根据需求自定义磨钻参数；可接驳大骨关节手术动力系统和微型动力系统； |
|  |  | 1.7 主机既可设定转速，也可独立调节输出扭力； |
|  |  | 1.8 主机可以对脚踏板按键进行自定义功能设置及编程； |
|  |  | 1.9 主机内置冲洗泵，冲洗泵冲洗流速0-300ml/min可调，冲洗泵具有自动灌注管路功能，方便医生术前准备，冲洗泵可提供高速水流强力冲刷功能； |
|  |  | #1.10 多个手柄同时连接时，脚踏可实现切换手柄功能，及单个手柄转速调整功能； |
|  |  | 1.11 可根据医生习惯自行制定个性化参数并保存，开机默认值可自行设定； |
|  |  | ★1.12 主机可免费升级。 |
| 2 | 脚踏开关 | 2.1 全封闭，防水等级，压力感应，无级变速； |
|  |  | ★2.2.可实现的功能有：正、反转功能、冲洗功能、手机切换功能等； |
|  |  | 2.3 五键式开关，多功能、并可根据手术习惯进行编程 |
| 3 | 颅底动力手柄 | 3.1 笔握式设计，轻巧方便； |
|  |  | # 3.2 独立芯片马达，开机自动识别并加载最适参数、扭力大，动力强劲； |
|  |  | # 3.3 最高转速≥75,000转/分钟，转速可根据需要自行调节； |
|  |  | ★3.4 手柄为市场上最新型手柄，并提供可支持文件； |
|  |  | 3.5 具有“电子扭力反馈系统”，使手术中运转速度保持均衡； |
|  |  | ★3.6 专利的无铁芯(π-drive)电机技术，使磨钻运行更平稳效率更高，长时间打磨产热低； |
|  |  | 3.7 可设定手柄加速度，起动平稳，运转安静； |
|  |  | 3.8 具有松脚踏刹车即停功能，更安全、对精细手术很重要； |
|  |  | ★3.9 可高温高压消毒（包括连线）； |
|  |  | 3.10 无需润滑 |
| 4 | 开颅钻接头 | 4.1 最高转速1,250转/每分钟，增强扭矩； |
|  |  | ★4.2 无需任何工具即可装卸接头（点对点式安装),扣紧装置； |
|  |  | 4.3 接受ACRACUT钻头； |
|  |  | 4.4 可高温高压消毒； |
|  |  | ★4.5 无需润滑。 |
| 5 | 铣刀接头 | #5.1 导向式，可旋转 |
|  |  | 5.2 类型多样可选（包括成人标准、成人加厚和小儿用）； |
|  |  | 5.3 保护头和支架更薄更小，保护软组织不受伤害； |
|  |  | ★5.4 装卸接头无需工具，有双重锁定装置，保证使用安全； |
|  |  | 5.5 可高温高压消毒。 |
| 6 | 磨钻接头 | 6.1 角度接头使视野最佳，不干扰显微下手术； |
|  |  | ★6.2 无需任何工具即可装卸接头（点对点式安装）； |
|  |  | 6.3 接头类型、长度多样可选； |
|  |  | 6.4 可高温高压消毒。 |
| 7 | 开颅钻头 | 7.1 多次重复使用； |
|  |  | 7.2 内外刀结构； |
|  |  | ★7.3 有自停装置，保护软组织不受伤害；可高温高压消毒 |
| 8 | 铣刀刀片 | 8.1 锋铣刀头，使切割锋利； |
|  |  | 8.2 可高温高压消毒。 |
|  |  | ★8.3 除标配外再送十个 |
| 9 | 磨钻头 | ★9.1 可调节暴露长度的钻头，钻头长度多级可调，最大暴露长度≥9mm； |
|  |  | 9.2 钻头种类齐全，直径大小0.5mm－7.0mm范围可选； |
|  |  | 9.3 装卸钻头无需任何工具； |
|  |  | 9.4 可10分钟高温高压快速消毒。 |
| ★10 | 耗材 | 所有耗材单独报价并提供价格证明文件 |
| ★11 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：46.00万元 |

| 1-20“心输出量测量仪”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 产地 | 原装进口 |
| 2 | 配置 | 自动识别可扩展模块，根据临床需要参数自由组合，监测血压、心肺功能、循环和器官功能变化。 |
| 3 | 屏幕显示 | ≥8英寸,800×480（WVGA），彩色显示屏，超大视角。 |
| 4 | 使用需求 | 多种导管与穿刺位置可选，通过动脉穿刺获取持续的有创血压监测以及连续动脉波形图。 |
| ★5 | 适用范围 | 成人和儿童。 |
| ★6 | 校准 | 两种校准方式，使用自动或其他技术外部校准。 |
| 7 | 参数显示 | 压力及连续压力波形曲线每个界面实时显示，有参数的趋势图。 |
| 8 | 数据存储 | 具有LAN、USB，可以数据存储、输出与打印。 |
| 9 | 软件升级 | 能够功能性升级以及兼容性升级。 |
| ★10 | 心排量（CO） | 0.25-25L/min （可监测范围，下同） |
| ★11 | 心指数（CI） | 0.1-15L/min/m2 |
| 12 | 心率（HR） | 30-240次 /min |
| 13 | 心脏做功指数（CPI） | 0.01-9.99W/m2 |
| 14 | 左心收缩力（dPmx） | 200-5000mmHg/s |
| 15 | 每博量（SV） | 1-250ml |
| 16 | 每博量指数（SVI） | 1-125ml/m2 |
| 17 | 每博量变异（SVV） | 0-50% |
| 18 | 脉压变异（PPV） | 0-50% |
| 19 | 全心射血分数（GEF） | 1-99% |
| 20 | 全心舒张末容积（GEDV） | 40-4800ml |
| 21 | 全心舒张末容积指数（GEDI） | 80-2400ml/m2 |
| 22 | 肺水(EVLW) | 10-5000ml |
| 23 | 肺血管通透指数（PVPI） | 0.1-9.9 |
| 24 | 全身血管阻力（SVR） | 1-30000dyn•s•cm-5 |
| 25 | 报警 | 心率报警：可调范围30-240次/分钟，CO报警：可调范0.3-25 l/min，血压警告。 |
| ＃26 | 扩展功能 | 可升级肝功能监测: ICG血浆清除率（PDR）、 ICG15min残留量（R15 ） |
| ★27 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：49.00万元 |

| 1-21“综合治疗样机”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 显示屏 | 18寸高清液晶电脑 |
| #2 | 频率范围 | 20-150Hz |
| #3 | 输出功率 | 60W |
| #4 | 振动输出 | 负载4Ω时≥20W |
| #5 | 音响输出 | 负载8Ω时≥5W*2 |
| ★6 | 可调节便携支架 | 可外接pad |
| ★7 | 软件 | 可选≥12种音乐治疗处方库 |
| ★8 | 磁振子 | 3组，共6个 |
| 9 | 铁折弯圆弧模 | 4 |
| 10 | 铁凸包模 | 2 |
| 11 | 塑胶挡板模 | 1 |
| 12 | 操作台塑模具 | 1 |
| 13 | 声波振动按摩床体 | 1 |
| 14 | 床垫 | 乳胶 |
| 15 | 生理信息采集盒 | 1 |
| 16 | 数据反馈处理器主板 | 1 |
| 17 | 体感信号控制板 | 2 |
| 18 | 声波振子功率放大器 | 1 |
| 19 | 虚拟成像VR视觉识别器 | 1 |
| 20 | 虚拟成像4K显示终端 | 1 |
| 21 | 音乐主动降噪装具 | 1 |
| ★22 | 配置要求 | 8-21项需组装成套，按软件设计要求正常工作 |
| 23 | 操作计算机 | 1 |
| 24 | 升降旋转操作椅 | 1 |
| ★25 | 质保 | 2年 |
| 最高限价：10.00万元 |

| 1-22“音乐治疗床自制设备”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 床体 | 声波振动，按摩，100*200CM |
| 2 | 床垫 | 乳胶，90*190CM |
| 3 | 控制器主板 | 1．四路采集，带光电隔离 |
|  |  | 2.16位微处理芯片，128M存储，二路输出，三路控制 |
|  |  | 3.适配音乐治疗库软件功能 |
| 4 | 功率放大器 | 2*16w |
| 5 | 视觉识别器 | 虚拟成像VR技术 |
| 6 | 显示面板 | 42寸，2880*1600dpi，满足市场通用显示接口 |
| 7 | 音乐装具 | 主动降噪，无线方式 |
| 8 | 操作计算机 | I5，16G,固态512M,机械2T双硬盘 |
| 9 | 操作椅 | 升降，旋转 |
| 10 | 模具 | 配套铁模具和塑胶模具 |
| ★11 | 软件 | 可选≥12种音乐治疗处方库 |
| ＃12 | 扩展接口 | 可采集体温、脉搏、血压等生理信号 |
| ★13 | 配置要求 | 1-12项需组装成套，按软件设计要求正常工作 |
| ★14 | 质保 | 2年 |
| 最高限价：19.98 |

| 1-23“眼底照相机”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
|  | 主机 |  |
| ★1 | 视场角度 | 45°，50°，110°(多角度拼图） |
| 2 | 工作距离 | ≥42mm |
| 3 | 拍摄类型 | 免散瞳彩照，散瞳彩照 眼前节照相机 |
| 4 | 辅助定位功能 | 双圆点对位 |
| 5 | 对焦方式 | 自动对焦+劈裂线手动聚焦，双模式 |
| ＃6 | 固视灯 | 内置11点LED固视灯+外置固视灯，颜色均为绿色。 |
| 7 | 数码采集形式 | 外置单反相机 |
| ＃8 | 瞳孔模式切换 | ≥2档（M档，S档老年人 小孩专用） |
| 9 | 最小拍摄瞳孔直径 | 3.3㎜（SP :3.0㎜） |
| ★10 | 采集像素 | ≥2420万像素 |
| 11 | 额托上下调节方式 | 旋钮转轮 |
| ＃12 | 仪器移动 | 主机光学体可实现上下，左右摆动。 |
| 13 | 与患者接触部分 | 额托，头托以及其支架均采用绝缘塑料，确保电气安全。 |
| 14 | 光源亮度调节 | 无极调节方式 |
| 15 | 主机工作站连接方式 | USB连接 |
| ＃16 | 配套影像系统软件 | 配备影像系统，并取得国家版权局登记证书。 |
| 17 | 与人工智能软件连接 | 与国内多款人工智能匹配。 |
| 18 | 人机界面 | 电脑主屏和主机副屏双屏幕。双屏幕均需面对操作者，并可实现眼底红外实时监控画面，拍摄预览画面以及相机参数设置画面同时显示。 |
| ★19 | 电脑 | 品牌一体式计算机 |
|  |  | ≥24寸屏幕 |
| ★20 | 打印机 | 喷墨彩色照片打印机 |
| 21 | 升降台 | 一体式大升级台（整合电脑和打印机） |
| ★22 | 质保 | 3年 |
| 最高限价：22.00万元 |

| 1-24“超微型无线光遗传系统”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 耗材光源类型 | 全植入式超微型微型 LED 光源，质量<0.03 g；手术之后，皮肤可完全缝合 |
| ★2 | 耗材供电方式 | 无线供电技术，无需电池，可实现不间断稳定续航 |
| 3 | 耗材植入稳定性 | ＃3.1 植入体覆盖组织相容性涂层，减少炎症反应 |
|  |  | ＃3.2 植入体整体防水设计，可长期植入动物体内，可应用于水环境实验； |
|  |  | ★3.3 植入体柔性设计，可应用于中枢及外周神经系统 |
| ★4 | 光源波长类型 | 可配置：390，470，530，560，590，650 nm等多种波段光源 |
| ★5 | 设备功能扩展 | 5.1 控制端最高可同时输出8路信号，可实现高通量光遗传实验； |
|  |  | 5.2 控制端含 2 路 Trigger， 2路Output 接口，可实现闭环刺激； |
| ★6 | 软件与设备数据连接方式 | 6.1 控制软件：提供PC及iPad端软件 |
|  |  | 6.2 软硬件连接方式：可通过数据线连接；主机内置 WIFI 模块，可通过 WIFI 加密连接 |
| 7 | 软件性能 | ＃7.1 光刺激参数设置： Step 与 Pulse Train两种模式。 Step 模式时间设置范围： 0.1 ms-100 h；Pulse Train模式时间设置范围：0.1 ms-100 h， Pulse Train模式频率设置范围：1~10 kHz。 |
|  |  | ＃7.2 光刺激延时设置：可设置刺激开始前的延时时间，设置范围：0.1 ms-100 h； |
|  |  | ★7.3 触发参数设置：可设置接收 0.1-10.0 V 的外部触发信号，可实现 Gate, Edge, Real time三种触发模式：可设置触发不应期，设置范围 1 ms-1 h；可设置触发延时响应时间，设置范围 1 ms-1 h |
| ★8 | 配件耗材 | 微型植入体：单侧20个，波长科室任选，单独报价并提供价格证明文件 |
|  |  | 微型植入体：双侧50个，波长科室任选，单独报价并提供价格证明文件 |
|  |  | 植入体专用夹持器：2个，单独报价并提供价格证明文件 |
| ★9 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：25.00万元 |

| 1-25“声音行为分析系统”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 功能 | 主要用于全波段声音（含超声波段）的采集、记录、回放、分析、输出，研究啮齿类动物的发声及其生物学意义 |
| ★2 | 采集通道数 | 4通道 |
| 3 | 兼容系统 | 系统可以兼容Windows 7 64 bit，及Windows 10 64 bit操作系统。 |
| 4 | 呈现形式 | 系统将动物的所有声波都会实时的以波形或波普的形式展现出来。 |
| ★5 | 自定义选择 | 可通过对特定的声波幅度，频率范围，时间间隔与差距进行自定义选择。 |
| ＃6 | 分析方式 | 支持在线分析和离线分析。 |
| 7 | 采集设备 | 即插即用的USB超声波麦克风来捕捉整个测试场所的声波的全规格频谱，包括超声波。 |
| 8 | 信号处理模式 | 含单通道声音采集端口，数字信号处理模式为8阶抗混叠低通滤波器。 |
| ★9 | 传感器 | 传感器：32 bit 80 MHz集成控制单元；传感器声音采集频率范围0—125 kHz；最大采样率：250 kHz |
| ★10 | 分析参数 | 系统可分析声音的次数、不同声音行为的持续时间标准差和主导频率、总的持续时间、平均持续时间、最小持续时间（毫秒）、最大持续时间（毫秒）。最小与最大波段，波段持续时间，以及每个声段的起止时间，波段间隔，主导频率以及平均振幅等参数。 |
| 11 | 波形图 | 系统能够以一定幅值的时间波形和时间频率实时表现出来。（如山形波，双组波，短波，平波） |
| 12 | 数据格式 | 可将统计的数据制作成PDF文件，可以把所有声段的事件日志以及其他参数导入其他分析系统内，如运动轨迹跟踪系统，行为观察分析系统等，可以将声波数据和其他生理数据整合起来进行分析 |
| ＃13 | 通信方式 | 通信方式，Mini USB接口 |
| ★14 | 配置 | 分析电脑1台，声音采集麦克风1套（4支） |
| ★15 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：20.00万元 |

| 1-26“移动C型臂X光机”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 高频高压发生器及高频逆变电源 | 1.1 功率： ≥5KW |
|  |  | 1.2主逆变频率：≥40kHz |
|  |  | ★1.3旋转阳极X射线管 |
|  |  | 1.4热容量：≥1200kHu |
|  |  | 1.5连续透视模式 |
|  |  | 1.5.1管电压 40kV～120kV |
|  |  | 1.5.2管电流0.3mA～10mA |
|  |  | 1.5.3具备自动亮度跟踪功能 |
|  |  | 1.6脉冲透视 |
|  |  | 1.6.1管电压：40kV～120kV |
|  |  | ★1.6.2管电流：≦8mA |
|  |  | 1.7摄影模式： |
|  |  | 1.7.1摄影管点压40kV～120kV |
|  |  | 1.7.2摄影管电流20 mA～100mA |
|  |  | 1.8电动虹膜+直线对称可旋转限束器 |
| 2 | 影像系统 | 2.1 9"三视野影像增强器，中心分辨率4.8Lp/mm(9″) |
|  |  | 2.2超低照度、百万像素黑白逐行扫描摄像机像素矩阵描述：1024x1024 |
|  |  | ★2.3液晶显示器 |
|  |  | 2.4图像采集处理工作站（功能） |
|  |  | 2.4.1 登记：登记保存、病历查询、Worklist |
|  |  | 2.4.2 采集：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、负像、打开剪影、边缘增强、递归降噪 |
|  |  | 2.4.3处理；四窗、九窗、锐化、水平镜像、垂直镜像、文字标注、长度测量 |
|  |  | 2.4.4报表：保存、预览、专家模板 |
|  |  | 2.4.5Dicom功能：Dicom浏览、网络服务 |
|  |  | 2.5图像清晰度指标 |
|  |  | 2.5.1 灰度等级：≥ 11级 |
|  |  | 2.5.2 线对分辨率：≥ 2.0LP/mm |
|  |  | 2.6人体图形化操作屏：根据图形上的部位选定一键生成参数 |
| 3 | 机械部分 | 3.1 前后移动≥200mm |
|  |  | 3.2 绕水平轴旋转≥±180° |
|  |  | 3.3 绕垂直轴旋转≥±14° |
|  |  | 3.4 焦屏距：960 mm |
|  |  | 3.5 C臂开口：760 mm |
|  |  | 3.6 C臂弧深：640 mm |
|  |  | 3.7 沿轨道滑动120°(+90°～ -30°) |
|  |  | 3.8 立柱电动升降≥400mm |
|  |  | 3.9导向轮及主轮：导向轮可以任意方向旋转 主轮±90°旋转 |
| ★4 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：35.00万元 |

| 1-27“微量泵系统”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：5 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 耗材要求 | 自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器 |
| ★2 | 双通道控制 | 双通道独立电源控制，可分别独立使用。 |
| ＃3 | 注射模式 | ≥6种输液模式可选 |
| ＃4 | 速率范围 | 0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增） |
| 5 | 注射总量显示范围 | 0-9999.99ml |
| ★6 | 精度 | 注射精度: ≤±2% 机械精度≤±1% |
| ★7 | 快进方式 | 具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选 |
| ★8 | 屏幕以及操作方式 | 触摸屏：全中文显示，方便快捷的人机操作界面 |
| 9 | 更改速度 | 更改速度时完全不需要中断输液 |
| ＃10 | 耗材校准功能 | 具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器 |
| 11 | 报警 | 输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作 |
| ★12 | 联网功能 | 支持有线和无线联网功能：输液泵可连接静脉输注中央站，进行远程监视功能、护士呼叫功能 |
| 13 | 电池 | 内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，标配电池工作时间不小于6小时；可选配大容量锂电池，工作时间不小于20小时 |
| 14 | 事件记录功能 | 事件记录功能：能够存储、回放最多2000个事件。 |
| 15 | 防震 | 具有EN1789救护车认证。 |
| 16 | 分类 | I类，CF型；IP24 |
| ＃17 | 重量 | ≤4kg（含电池），轻便易用。 |
| ★18 | 售后 | 质保3年 |
| 最高限价：10.00万元 |

| 2-1“动物实验低压氧舱”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 主机 | ★1.1 用于模拟低压氧高原环境，模拟海拔高度可以根据需要自行设置，模拟海拔高度范围为0-12000米，适用于中小型动物如犬、猴、兔、鼠等； |
|  |  | 1.2 舱体主体采用进口PMMA材料，整体透明，方便观察和采光； |
|  |  | 1.3 两种控制方式：自动、手动，断电可操控； |
|  |  | 1.4 具有传感器组件及机械表双重监测功能， |
|  |  | ★1.5 控制功能：精确控制海拔上升速率，海拔维持的高度，持续时间、海拔下降速率；自动化控制：自动完成降压、稳压、升压过程。 |
|  |  | ★1.6 海拔高度控制误差在±100m以内 |
|  |  | ★1.7 具有进阶版多功能控制功能，可实现压力阶梯式切换，具有10个阶段参数可设置； |
|  |  | 1.8 具有循环性参数切换模式、单向性参数切换模式； |
|  |  | 1.9 10英寸大屏触摸屏控制，人性化界面，操作简单； |
|  |  | ★1.10 监测参数：温度、湿度、氧气浓度、氧分压、二氧化碳浓度、舱内的压力、模拟海拔高度； |
|  |  | 1.11 进口高精度氧气检测器，测量范围：0.1%—25.0%，使用寿命长； |
|  |  | 1.12 氧气浓度变化动态曲线，直观了解氧气浓度变化的过程； |
|  |  | ★1.13 海拔高度动态变化曲线，实时观测实验情况； |
|  |  | ★1.14 具有数据导出功能，直接存储U盘，可在电脑端读取数据； |
|  |  | 1.15 提供自动换气功能，设定换气参数，系统自动换气； |
|  |  | 1.16 动物载床：推拉滑轨式移动，方便取放动物； |
|  |  | ★1.17 配备防滴漏专用水瓶，避免常规水瓶实验过程中滴漏情况； |
|  |  | 1.18 具有数据输出功能，可将各种参数导出，在电脑上回放。 |
|  |  | 1.19 具有氧气、海拔标定校准功能； |
|  |  | 1.20 具有当地海拔补偿功能； |
|  |  | 1.21 报警功能：温度、湿度、氧气、压力报警； |
|  |  | 1.22 可容纳2个大鼠笼或者4个小鼠笼 |
|  |  | ★1.23 舱内外沟通的数据线密闭3cm通道 |
| ★2 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：12.00万元 |

| 2-2“冰冻切片机”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 整机要求 | 整机原装进口,提供进口医疗器械注册证/备案证 |
| #2 | 制冷系统 | 双压缩机，其中一个压缩机供样品头单独制冷 |
| ★3 | 紫外消毒功能 | 冰冻切片机具有紫外消毒功能；快速杀灭箱体内的细菌，病毒和真菌 |
| #4 | 银离子纳米涂层 | 箱体表面具有银离子纳米涂层，有效防止细菌在仪器外部的滋生，避免感染风险 |
| #5 | 快速冷冻架样本位置 | 15个 |
| #6 | 样品定位 | 样品8°（X/Y/Z轴）定位，样品头可360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行 |
| #7 | 退刀器及安全护手 | 具有退刀器及刀锋安全护手，保障操作安全 |
| #8 | 除霜 | 具有手动除霜和自动除霜功能，可在任何时间和任何温度下进行 |
| #9 | 最大样本尺寸 | 50mm×80mm |
| ★10 | 切片厚度 | 1-100微米，连续设定 |
| ★11 | 电动粗进样 | 慢速600um/s,快速900um/s |
| 12 | 紫外消毒时间控制 | 可选30或180分钟 |
| 13 | 半导体快速制冷位点 | 2个 |
| ★14 | 售后 | 质保五年 |
| 最高限价：30.00万元 |

| 2-3“负86度超低温冰箱”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：2 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 整体结构 | 箱壳材质：冷轧钢板喷粉 内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，发泡层采用加厚发泡层+VIP真空隔热保温材料 |
| ★2 | 容量 | ≥400个9*9格冻存盒，提供照片 |
| 3 | 保存箱层数 | ≥4层 |
| ★4 | 冻存架规格 | 带抽屉式冻存架，满足样品存放要求 |
| 5 | 总有效容积 | ≥600L（立式） |
| 6 | 发泡箱体保温层 | 90mm(VIP) |
| 7 | 电压要求/频率 | 220V/50HZ |
| ★8 | 温度范围 | -40～ -86 ℃ |
| 9 | 多重故障报警 | 高低温报警、传感器故障、冷凝器脏、高低电压报警、环温过高等报警、断电报警 |
| 10 | 两种报警方式 | 声音蜂鸣、灯光闪烁 |
| 11 | 门锁及脚轮 | 冰箱带挂锁锁孔，可配备两把挂锁。安全保存物品。配备脚轮，灵活，可移动、可通过底角锁定。 |
| 12 | 冷凝风机 | 冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能，降低噪音。 |
| 13 | 保护功能 | 自动增减压电压补偿功能、密码保护、压机延时保护 |
| 14 | 均匀性 | ≤6℃ |
| ★15 | 品牌要求 | 进口品牌 |
| ★16 | 售后 | 质保五年 |
| 最高限价：12.00万元 |

| 2-4“液氮罐”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：2 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 有效容积 | ≥40升 |
| 2 | 口径 | ≤120mm |
| 3 | 外径 | ≤467mm |
| 4 | 总高 | ≤735mm |
| ★5 | 消耗量 | ≤0.29升/天 |
| 6 | 静态保存时间 | ≥140天 |
| ★7 | 存储容量 | 存储2ml冻存管750个 |
| ★8 | 存储形式 | 冻存管放在冻存盒中，冻存盒放在冻存架上，支架放入液氮罐 |
| ★9 | 售后 | 真空质保6年，整体质保2年 |
| 最高限价：10.00万元 |

| 2-5“三气培养箱”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 容积 | ≥165L |
| 2 | 二氧化碳浓度控制 | 1-20% |
| ★3 | 二氧化碳浓度控制精度 | ±0.1% |
| 4 | 隔板 | 标配3块，每块承重≥10kg |
| ★5 | 高温灭菌功能 | 灭菌温度175℃，不需移除配件，可保证全部配件 |
| ＃6 | 过滤器 | 具有过滤器，每分钟箱体内过滤1次，5min内达到百级洁净 |
| ＃7 | 校准功能 | 具有一键校准功能 |
| ＃8 | 选配项 | 可选配同品牌耐CO2摇床，并有同品牌HEPA 过滤小室可选，以提高箱体内部空间利用率 |
| ★9 | 显示 | 具有触摸屏显示，可在触摸屏显示温度、湿度、二氧化碳浓度等信息 |
| ＃10 | CO2探头 | TC探头，持久耐用，带湿度补偿，在开门30s后，恢复设置值时间小于6分钟 |
| 11 | 数据记录功能 | 可记录15天运行数据，并可通过仪器自带USB端口下载历史数据 |
| ★12 | O2浓度控制 | 具有1-21%氧气浓度控制模块 |
| ★13 | 温度探头 | 双温度探头，PID控制，保证温度不会过冲 |
| 14 | 水盘 | 无水盘设计，内置3L下沉式水库，自带液位探头，可持续监控水位，并在控制面板显示 |
| ★15 | 售后 | 质保五年 |
| 最高限价：12.00万元 |

| 2-6“小动物肌力监测系统”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 主机通道数 | 模拟数据采集通道16，计算通道16，模拟通道2 |
| 2 | 最高采样频率 | 400KHz |
| 3 | 最小采样频率 | 2点/小时 |
| #4 | 主机可扩展性 | 主机可拓展至64通道，与计算机接口类型为网口，支持局域网多台电脑控制 |
| #5 | #精度 | 0.00% |
| ★6 | 软件可显示通道 | 至少200通道显示 |
| 7 | 采集分析软件 | 7.1 可在线或离线计算和测量数据； |
|  |  | 7.2 可加入备注、标记实验事件； |
|  |  | 7.3 可设定数据存储方式、实验时间长度、采集重复次数； |
|  |  | 7.4 提供多个计算功能：可计算dp/dt，最大值，最小值，平均值，峰值，心率，斜率，微分，积分，指数运算，对数运算，傅利叶变换，面积，偏差，标准差，绝对值，三角函数，曲线平滑，直方图、数学计算加减乘除、位移、自动峰值探测等。 |
| ★8 | 拓展性 | 可扩充为在MRI核磁条件下工作 |
| ★9 | 数字I/O口 | 16双功能I/O口 |
| #10 | 通用放大器技术参数 | 1）增益：50，200，1000，5000 |
|  |  | 2）低通滤波：10Hz, 300Hz, 5000Hz |
|  |  | 3）高通滤波：DC, 0.05Hz |
|  |  | 4）噪声：小于0.11μV |
|  |  | 5）共模抑制比：90dB |
| 11 | 肌张力换能器 | 满量程可选50克，100克，200克，500克，1000克 |
|  |  | 噪声：小于1mg（50克量程） |
|  |  | 磁滞：小于0.05%FSR |
|  |  | 非线性：小于0.025%FSR |
|  |  | 温度零点漂移：<±0.03%FSR/˚C |
|  |  | 温度范围漂移：<±0.03%读数/˚C |
|  |  | 30分钟漂移：<±0.05% FSR |
| ★12 | 售后 | 质保五年 |
| 最高限价：12.00万元 |

| 2-7“自动化样品破碎仪”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 处理通量 | 2*24个样品/轮， 最高可达2*96样本/轮 |
| 2 | 研磨方法 | 珠研磨 |
| #3 | 频率 | 3–30 Hz (200–1500次震动/分钟)，以 1 Hz递进 |
| 4 | 震荡时间 | 10s- 99min |
| #5 | 噪音指数 | ≤75dB(A) |
| #6 | 适配器 | 提供2×24或2×96的适配器，或10ml钢罐.具有固定适配器的夹钳针对适配器突出部分具有夹紧压痕嵌套设计，且夹钳含有锁针设计 |
| 7 | 研磨珠 | 可配置3mm, 5mm或7mm的研磨珠，可提供Bead Dispenser分配研磨珠，配一盒原装进口研磨珠 |
| 8 | 内置程序 | 提供处理动物组织，植物组织，细菌，酵母的标准操作流程 |
| ★9 | 试剂 | 提供与仪器同品牌的优化试剂盒进行样品前处理 |
| 10 | 电源要求 | AC220V，50Hz，10A。 |
| ★11 | 售后 | 质保五年，质保期内免费提供研磨珠 |
| 最高限价：12.00万元 |

| 2-8“电动移液器”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：10 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 微电脑控制操作 | 确保每一次样品移液的一致性和高精确性 |
| ★2 | 独一无二的图形用户界面 | 16位彩色显示屏幕，显示清晰 |
| 3 | 操纵杆及软键盘设计 | 滑屏式模式选择，便于不同应用间快速切换 |
| 4 | 人体工程学设计握柄、指钩 | 在操作时提供无与伦比的舒适度和安全性 |
| ★5 | 步进马达 | ≥4000微确保产品超强的可靠性，精确性及重复性 |
| 6 | 增强型电源管理及记忆功能 | 取出电池及电源完全用尽后，之前的设置任然保留 |
| ★7 | 一次充电使用循环 | 轻质强力锂电源，充电一小时，可移液3000次以上 |
| 8 | 移液模式 | 常规移液、反向移液、连续分配、稀释、滴定、混和、体积测量等功能 |
| 9 | 无线射频技术 | 实现实验室移液器标准管理 |
| ★10 | 规格 | ≥1-10ml |
| ★11 | 步进 | ≤10ul |
| ★12 | 准确性 | ≤0.6% |
| ★13 | 售后 | 质保两年 |
| 最高限价：12.00万元 |

| 2-10“手动轮转式切片机”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ＃1 | 切片厚度 | 1-60um |
| ＃2 | 修块厚度 | 修块厚度可选10µm和30µm，也可关闭 |
| ＃3 | 样品头定位 | 带有0°精准定位系统 |
| 4 | 样本定位 | 水平±8°，垂直±8° |
| 5 | 样本水平进样 | ≥24±2mm |
| 6 | 样品垂直距离 | ≥70mm |
| 7 | 样本回退范围 | ≥40um，可选择关闭 |
| ＃8 | 最大样本 | ≥55mm×50mm×30mm |
| 9 | 样本夹头 | 通用样本夹头 |
| ★10 | 退刀器 | 配备退刀器及安全护手，方便换取刀片并保障操作安全 |
| ＃11 | 手轮 | 手轮有2个独立的安全锁定系统；粗修轮用户可自选转动方向 |
| ★12 | 刀架 | 二合一刀架，具备侧向移动功能，充分利用刀片全长 |
| 13 | 废屑槽 | 可拆卸式废屑槽，便于清理 |
| ★14 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：13.00万元 |

| 2-11“超微量分光光度计”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 基座检测下限 | ≤2ng/ul（dsDNA），≤0.06mg/ml（BSA），≤0.03mg/ml（IgG）； |
| ★2 | 基座检测上限 | ≥26,900ng/ul（dsDNA），≥820mg/ml（BSA），≥400mg/ml（IgG）； |
| ★3 | 波长范围 | 190－845nm连续波长全光谱分析； |
| ★4 | 光程 | 内含≥0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置； |
| 5 | 光程调节器 | 光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； |
| 6 | 检测重复性 | ≤0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； |
| 7 | 最小样品体积 | ≤1ul； |
| 8 | 载样点 | 13.1 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测； |
|  |  | 13.2 无需使用微量比色皿和毛细管等容器； |
| 9 | 污染物鉴定 | 当样本中存在污染物时，能确定样品污染物具体物质,鉴定的污染物（≥5种）； |
| ★10 | 样本检测 | 样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度； |
| ★11 | 仪器操作 | ≥7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥31GB闪存； |
| ★12 | 操作语言 | 操作系统支持的语言≥6种 |
| ＃13 | 传感器 | 仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行探测，保证样品无气泡，如果样品中有气泡，会提示报警，保证样品检测的可靠性； |
| 14 | 附加功能 | 仪器带有的无线局域网和蓝牙功能； |
| 15 | 软件 | 可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； |
| ★16 | 售后 | 质保五年 |
| 最高限价：13.00万元 |

| 2-12“梯度PCR仪”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：2 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| #1 | 灵活性 | 即插即用式反应模块更换，包括96×0.2ml梯度单槽模块、2×48×0.2ml双槽梯度模块、384孔单槽梯度模块等 |
| ★2 | 模块 | 配备（2×48×0.2ml）双槽模块可同时独立运行两个不同的程序，供两人同时使用 |
| ★3 | 温度梯度 | 每个模块可分别独立运行6个不同的温度梯度 |
| #4 | 最大升降温速率 | 4.50 ℃/秒 |
| #5 | 温度范围 | 0 -100℃ |
| ★6 | 温控准确度 | ±0.2℃ |
| 7 | 温控均一性 | ±0.4℃ |
| #8 | 梯度温控范围 | 30-100℃ |
| #9 | 梯度温差范围 | 1-20℃ |
| 10 | 内存容量 | 仪器自身可存储至少800个反应程序，并可使用U盘扩展内存 |
| 11 | 热盖温度范围 | 最高105℃ |
| 12 | 接口 | 4个 USB 接口 |
| ★13 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：14.00万元 |

| 2-13“转模系统（半干转）”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：2 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ＃1 | 转印通量 | 4块小胶或2块中型胶 |
| ★2 | 转印盘 | 两个转印盘设计，可运行2个独立的转印程序 |
| ★3 | 转印速度 | 3分钟内完成2块小型胶的转印；7分钟内完成4块普通小胶 |
| 4 | 电源 | 整合型电源 |
| 5 | 电极设计 | 6弹簧配合板式电极设计，确保压力及场强均一，电极无需更换 |
| 6 | 应用性 | 可兼容传统实验试剂和耗材 |
| ＃7 | 界面 | 显示屏程序化操作，可实现在无人照看下的程序自动运行监控；有预设程序帮助指导实验设计，并可根据实际需要人为修改程序并存储调用（20个程序） |
| ★8 | 售后 | 质保两年 |
| 最高限价：14.00万元 |

| 2-14“纯水仪”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：2 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 电阻率 | 18.2MΩ·cm@25℃ |
| ★2 | TOC | <5ppb，配置专用终端精制器情况下更可进一步降低至1ppb 以下（提供证明文件） |
| ★3 | 微生物 | <0.01cfu/ml |
| 4 | 内毒素 | ＜0.001 Eu/ml |
| #5 | 核糖核酸酶 | ＜1 pg/ml |
| #6 | 脱氧核糖核酸酶 | ＜5 pg/ml |
| ★7 | 取水流速 | ≥1.5L/min |
| 8 | 紫外灯 | 系统内置185/254nm 双波长紫外灯 |
| ★9 | 定量取水 | 可通过系统设置进行定量取水 |
| ★10 | 远程移动取水单元 | 配置不小于两米的传输管路，取水单元可离开主机两米，移动取水单元上配置有高清液晶屏实时显示当前取水水质。 |
| ★13 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：14.00万元 |

| 2-15“细胞损伤控制仪”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 功能要求 | 采用精确的电子控制，用于脑源性细胞培养样品或其它离体培养细胞的牵张性损伤模型制作 |
| #2 | 压缩气体 | 仪器内压缩气体≥15PSI，并可根据实验进程调节 |
| ★3 | 监控记录功能 | 实时显示输入气体压力和精确记录培养板内部压力，包括峰值压；气体流速可以根据压力实时调节；触发输入：可以接受外部远程转换开关或者TTL/CMOS数字信号 |
| 4 | 气体要求 | 外源性气体必须在60-80PSI之间，最大不得超过100PSI |
| 5 | 配套要求 | 须支持配合Flex以及BioFlex等细胞损伤实验的培养皿使用 |
| 6 | 触发功能 | 具备一键触发功能 |
| #7 | 参数设置 | 可以根据培养皿大小在仪器上进行相应设置 |
| 8 | 损伤水平 | 8.1 严重损伤水平：膜伸展约155%，膜变形约7.5毫米，等效峰值压力范围11.0 -11.5 PSI（或3.5 -4.5 PSI）； |
|  |  | 8.2 中度损伤水平：膜伸展约135%，膜变形约6.5毫米，等效峰值压力范围10.0 - 10.5 PSI（或2.5 - 3.0 PSI）； |
|  |  | 8.3 轻微损伤水平：膜伸展约120%，膜变形约5.5毫米，等效峰值压力范围8.2 - 8.8 PSI（或1.8 - 2.0 PSI）； |
|  | 细胞计数仪 |  |
| 9 | 计数范围 | 细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度以及其占总细胞数目的比例；可以通过细胞的直径、圆度、亮度进行圈门分析（gating），可对不同尺寸、特征的细胞亚群进行区分计数 |
| #10 | 检测体积 | 检测的样品体积：10 μL |
| 11 | 计数时间 | 计数处理时间＜15秒 |
| 12 | 成像系统 | 500万像素，2.5倍光学放大 |
| ★13 | 功能程序 | 内置常用细胞预设计数程序，可一键调用，明场、台盼蓝、荧光，三种模式可选 |
| ★14 | 荧光分析 | 配套三种荧光柱。FL Cube(PI)——激发光:540/25nm; 发射光:575/lp nm；FL Cube (AO/GFP)——激发光:480/30nm; 发射光:535/40nm；FL Cube(DAPI)——激发光:375/28nm; 发射光:460/50nm |
| ★15 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：15.00万元 |

| 2-16“组织包埋机”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 包埋机 | 冷台、热台分体式，可左右互换 |
| ★2 | 显示屏 | ≥5.7英寸LCD显示屏，集成电容式触摸键 |
| ＃3 | 石蜡槽容量 | ≥4L |
| ★4 | 石蜡流量 | 通过高度可调节的枢转夹控制，石蜡流速可控 |
| ★5 | 包埋机热台 | 包埋机热台温度50℃-75℃，含熔蜡缸及包埋台，调节精度1ºC |
| 6 | 石蜡收集盘 | 可拆式石蜡收集盘，便于清洁 |
| ＃7 | 排蜡 | 工作区域配有优化的废蜡导流系统，废蜡收集槽2个，防止石蜡漫溢 |
| 8 | 强化加热 | 配备强化加热功能，以便快速融化石蜡 |
| ★9 | 刮蜡器 | 配备刮蜡器。能够清洁导蜡槽等细小部位 |
| ＃10 | 照明 | 配备LED无影照明灯，可折叠 |
| 11 | 冷台工作温度 | 可调，≥-6℃，可放置组织数≥60个 |
| ＃12 | 预设工作时间 | 可以编程包埋工作的开始和结束时间以及工作日 |
| ＃13 | 镊子架 | 可拆式加热镊子架，可放置 6 把镊子，从两侧进行操作 |
| ★14 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：16.00万元 |

| 2-17“转模系统（湿转）”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：20 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 配置 | 至少包含转印槽，转印芯，转印夹，海绵垫，冷却芯 |
| #2 | 灵活转印 | 可以200V电压转移，仅需1个小时，也可以30V冰浴过夜转移 |
| 3 | 冷却芯 | 具有冷却芯，可用于酶(4℃)或高强度转移 |
| 4 | 电极 | 阴极采用镀铂钛，阳极采用不锈钢，能产生更高强度的电场 |
| 5 | 最大胶尺寸 | 7.5×10 cm |
| #6 | 缓冲液体积 | 500 ml |
| #7 | 胶容量 | 2块小胶 |
| ★8 | 售后 | 质保一年 |
| 最高限价：17.00万元 |

| 2-18“移液器（套）”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：是 | 数量：20 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 创新设计的磁性辅助装置 | 减少了吸液和排液弹簧之间的巨大力差，帮助拇指很清晰地感觉到活塞的零点定位，可使移液器活塞弹簧变得更轻更灵活，确保了移液极为省力及更高的精确性 |
| 2 | 超轻质的活塞弹簧 | 大大减轻移液时所需的手腕力 |
| ★3 | 高度光滑不锈钢活塞技术 | 无需润滑油日常保养活塞 |
| ★4 | 数字式体积调节，移液量程可锁定 | 可防止体积被意外更改，移液安全有保证 |
| 5 | 人性化设计的指钩 | 手感极其舒适，移液极为省力 |
| 6 | 移液器套柄及吸头退出器 | 可高温高压消毒 |
| 7 | 枪体内配有硅树脂减震器 | 可减少退吸头时所产生的撞击力和拇指压力 |
| 8 | 无线射频识别技术 | 方便进行资产校准和管理 |
| 9 | 无线射频技术 | 实现实验室移液器标准管理 |
| ★10 | 规格 | 0.1-2ul；0.5-10ul；10-100ul；20-200ul；100-1000ul |
| ★11 | 步进 | 0.002ul；0.02ul；0.2ul；0.2ul；2ul |
| ★12 | 全量程准确性 | 1.5%；1%；0.8%；0.8%；0.8% |
| ★13 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：17.00万元 |

| 2-19“彩色多普勒超声诊断系统”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 显示屏 | ≥15寸无缝纯平投射式电容屏 |
| ＃2 | 主机重量 | 采用可拆卸设计，主机可独立供电扫查，重量小于6.2KG |
| ★3 | 探头接口 | 主机内置探头接口≥3个，可同时激活3个探头接口 |
| 4 | 存储 | 检查存储 ≥120GB SSD硬盘、内置超声工作站 |
| ★5 | 解剖M型模式 | 解剖M型模式，要求M取样线≥3条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像 |
| ＃6 | 智能声控 | 语音声控功能，可以利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点数量、切换检查模式等 |
| 7 | 取样框偏转 | 自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节 |
| 8 | 手动操作 | 支持手动触摸屏上注释、包络测量，图像调整、测量和注释、图像浏览 |
| ＃9 | 最大显示深度 | 最大显示深度≥38cm |
| ＃10 | 穿刺针增强技术 | 穿刺针增强技术，通过超声声束偏转，提供针道显影，穿刺引导线可偏转角度≥90°，支持凸阵、线阵探头 |
| ★11 | 磁影导航 | 具备磁影导航功能，可以实时显示穿刺针的针道和延长线，智能预测针尖与超声平面的交叉点，俯视投影图能够实时提示穿刺针与探头的空间关系 |
| ★12 | 探头 | 共三把，心脏、腹部、血管（具备磁影导航功能）探头各一把 |
| ★13 | 穿刺架 | 配心脏、腹部穿刺架各一个 |
| 14 | 多功能专用台车 | 1台 |
| 15 | 电池 | 内置电池，支持连续扫查≥1.5小时 |
| ★16 | 售后 | 整机质保三年，血管（具备磁影导航功能）探头质保两年，心脏、腹部探头质保一年 |
| 最高限价：29.00万元 |
| 2-20“便携式B超”技术参数 |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 主机技术 | 1.1无线连接，通过探头内置的wifi发射器的无线信号给予智能手机或者平板接收。 |
|  |  | 1.2适用显示器：智能手机、平板、windows系统电脑 |
|  |  | 1.3电池续航能力：可工作≥4小时 |
|  |  | 1.4系统平台：安卓、windows |
|  |  | ★1.5扫描探头：同时具备凸阵、线阵、相控阵三个探头，可快速切换 |
|  |  | 1.6双头探头重量≤300g |
|  |  | 1.7心脏扫描界面 |
|  |  | 1.8测量功能：距离、面积、周长、心率 |
| 2 | 二维成像技术 | 2.1电子阵列扫描 |
|  |  | ＃2.2探头频率：线阵4MHz—12MHz；凸阵2—5.0MHz；相控阵1—4.0MHz |
|  |  | 2.3扫描深度：凸阵90-300mm；线阵20-80mm |
|  |  | 2.4显示模式：B、B/M、频谱多普勒、彩色多普勒 |
|  |  | 2.5图像调节：增益:0-100dB、降噪:0-4、焦点：位置可调、反相脉冲谐波、频率 |
| 3 | 图像编辑储存能 | 3.1注释功能、冻结模式下测量清除功能 |
|  |  | 3.2电影回放功能：手动和自动回放，可设置回放帧数 |
|  |  | 3.3病人信息编辑：编号、姓名、性别、生日 |
|  |  | 3.4新建病例报告功能 |
|  |  | 3.5可存储病例报告、图片、视频至智能终端相册app里面 |
|  |  | 3.6可储存dicom格式、图片jpg格式 |
| ★4 | 售后 | 质保三年 |
| 最高限价：25.00万元 |
| 2-21“超微量分光光度计”技术参数 |
|  | 是否进口：是 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 基座检测下限 | ≤2.5ng/ul（dsDNA） |
| 2 | 基座检测上限 | ≥26,000ng/ul（dsDNA） |
| ★3 | 波长范围 | 190－849nm连续波长全光谱分析 |
| ★4 | 光程 | 内含≥0.03,0.05,0.1,0.2的4个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置 |
| 5 | 检测重复性 | ≤0.002A(1.0mm光程) 或1%CV |
| 6 | 最小样品体积 | ≤2ul |
| 7 | 载样点设计 | 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器 |
| ★8 | 污染物鉴定功能 | 当样本中存在污染物时，能确定样品污染物具体物质,鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度 |
| 9 | 仪器操作 | 7英寸，1280×790高分辨率彩色触摸屏；触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度 |
| ★10 | 液柱监测功能 | 仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行探测，保证样品无气泡，如果样品中有气泡，会提示报警，保证样品检测的可靠性 |
| #11 | 存储 | 内置操作系统内存≥30GB闪存 |
| #12 | 语言 | 内置操作系统支持的语言≥7种 |
| 13 | 软件与网络连接 | 可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果；仪器带有的无线局域网和蓝牙功能 |
| ★14 | 售后 | 质保5年 |
| 最高限价：15.00万元 |

| 2-22“便携式彩色超声机”技术参数 |
| --- |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ＃1 | 显示屏 | ≥15寸无缝纯平投射式电容屏，支持触摸式操作屏幕 |
| ＃2 | 主机重量 | 采用可拆卸设计，主机可独立供电扫查，重量小于6.2KG |
| ★3 | 探头 | 1个腹部探头、1个腔内探头 |
| 4 | 存储 | 检查存储 ≥120GB SSD硬盘、内置超声工作站 |
| ★5 | 解剖M型模式 | 解剖M型模式，要求M取样线≥3条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像（提供证明图片） |
| ＃6 | 智能声控 | 可选配语音声控功能，可以利用麦克风输入语音指令调节图像参数，包括深度、增益、焦点数量、切换检查模式等 |
| 7 | 取样框偏转 | 自动随探头移动，取样框自动角度偏转、自动跟踪血流显示情况，无需手动调节 |
| 8 | 手动操作 | 支持手动触摸屏上注释、包络测量，图像调整、测量和注释、图像浏览 |
| ★9 | 教学软件 | 内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺和妇产等应用，为用户提供在线指导（提供图片证明） |
| ＃10 | 最大显示深度 | 最大显示深度≥38cm（提供证明图片） |
| ＃11 | 穿刺针增强技术 | 穿刺针增强技术，通过超声声束偏转，提供针道显影，穿刺引导线可偏转角度≥90°，支持凸阵、线阵探头（提供证明图片） |
| ★12 | 磁影导航 | 可选配磁影导航功能，可以实时显示穿刺针的针道和延长线，智能预测针尖与超声平面的交叉点，俯视投影图能够实时提示穿刺针与探头的空间关系（提供证明图片） |
| 13 | 台车 | 1台 |
| 14 | 电池 | 内置电池，支持连续扫查≥1.5小时 |
| ★15 | 售后 | 主机质保五年，探头质保一年 |
| 最高限价：16.00万元 |
| 2-23“医用-80℃超低温冰箱”技术参数 |
|  | 是否进口：否 | 数量：1 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| ★1 | 最低使用温度： | ≤－86℃ |
| ★2 | 容积： | ≥390升 |
| 3 | 制冷方式 | 双机复叠式制冷 |
| 4 | 控温方式 | 电脑温控，数码温度显示 |
| 5 | 样式 | 立式，内外双层门设计，多密封结构 |
| 6 | 控温方式 | 电脑温控，数码温度显示 |
| 7 | 报警方式 | 声光报警 |
| 8 | 报警范围 | 高温、低温、电压超标、环温过高、传感器故障、断电、冷凝器脏、电池电量低报警等 |
| 9 | 安全门锁设计 | 带有电子锁，防止任意开启 |
| 10 | 环保安全 | 无氟环保制冷剂 |
| 11 | 工作条件 | 220V，50Hz |
| ★12 | 售后 | 质保五年 |
| 最高限价：11.00万元 |