设备技术参数表

| 设备 名称 | 便携式人体能量代谢测量系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标上限金额 | 49.00万元 人民币 |  | 设备数量 | 1 |  |  |
|  |  |  | þ是否进口 |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 采用每次呼吸数据采集法，配合功率车或运动平板的定量负荷，对呼吸运动过程中气体流量、O2浓度、CO2浓度及环境温度、气压等技术参数时时进行数据采集，通过专业的软件分析人体的最大摄氧量、潮气量、呼吸流量、氧脉搏、耗氧量、二氧化碳产量、基础代谢率、呼吸商、产热量等代谢指标，对运动心肺功能与人体新陈代谢有关进行全面评估。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 描述 |  |  |  | 数量 |  |
| 1 | 主机 |  |  |  | 1台 |  |
| 2 | 笔记本电脑 |  |  |  | 1台 |  |
| 3 | 分析软件 |  |  |  | 1套 |  |
| 4 | 配件：含面罩2个，头罩2个，蓝牙适配器1个、气体采样线1条，流量传感器1套，Polar心率表和绑带1套，充电电池2个，充电器1个，运动背心2个，仪器箱1个。 |  |  |  | 1套 |  |
| 5 | 标准校准器：含标准气体瓶、气控阀门、流量校准器、便携箱。 |  |  |  | 1套 |  |
| 6 | 测功计 |  |  |  | 1套 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 硬件参数 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 测试方法 | 每次呼吸气体测量法。 |  |  |  |  |
| 1.2 | 主机结构 | ＃遥测分体结构，重量≤650g，佩戴时主机的两部分可放于胸前两侧，使用时不影响身体活动。 |  |  |  |  |
| 1.3 | 流量传感器参数 | 1双向数字式流量传感器，永久使用； ★2最大有效流速≥20L/s； 3最大流量≥300L； ★4误差≤2%。 |  |  |  |  |
| 1.4 | 氧传感器（O2）参数 | 1类型：电化学传感器； ★2测量范围：0- 21 Vol. %； 3 T90＜100 毫秒； ★4误差≤0.1 Vol. %。 |  |  |  |  |
| 1.5 | 二氧化碳传感器(CO2)参数 | 1类型：ND 红外线； ★2测量范围：0-13 Vol. %； 3 T90＜100毫秒； ★4误差≤0.1 Vol. %。 |  |  |  |  |
| 1.6 | 气体定标 | ＃两点气体定标法，标准气体校准每两周执行一次，无需每天进行，简化操作过程。 |  |  |  |  |
| 1.7 | 遥测范围 | ≥1000米，BlueTooth@2.1EDR，频率2.4GHz。 |  |  |  |  |
| 1.8 | 心率采集 | 用POLAR采集，采用智能蓝牙技术。 |  |  |  |  |
| 1.9 | 操作条件 | 操作温度范围-10℃~+40℃，周围气压范围500-1050 mbar，相对湿度范围0-99%（无冷凝）。 |  |  |  |  |
| 1.10 | 设备操控 | 可连接电脑通过软件控制，也可以通过手持平板电脑操作，或不连接电脑脱机进行操作。 |  |  |  |  |
| 1.11 | 设备续航 | 单机续航锂离子电池持续工作≥6小时，内置数据存储容量≥400小时 |  |  |  |  |
| 1.12 | 气压表 | 可进行0-12000m 高度气压测量。 |  |  |  |  |
| 1.13 | 测功计 | ★1功率范围：起始功率≤7W，最大连续功率≥750 W； ★2峰值功率：≥1000W，递增功率≤1 W； ★3准确性：低于100W负荷准确性，3W；100-150W负荷准确性3%；500-1000W负荷准确性5%； 4转速范围：最大转速≥150RPM，最小转速≤30RPM； 5高度：可手动调节，车把可360°旋转调节； 6.力矩模式：至少具有曲线模式、线性模式和固定力矩模式； 7.彩色触摸屏 不低于7英寸，显示时间、速度、功率等参数； ★8.内置模块 内置血压、血氧模块。 |  |  |  |  |
| 2 | 软件参数 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 操作系统 | 中英文操作系统，便于操作人员随意切换。 |  |  |  |  |
| 2.2 | 提示系统 | ＃具有中文语音提示系统，可自行编辑指令，便于远距离命令指导。 |  |  |  |  |
| 2.3 | 演示模式 | 具有演示模式，回放测试进程 |  |  |  |  |
| 2.4 | 数据库 | ＃可选择数据库标准值计算方法或公式 |  |  |  |  |
| 2.5 | 测试报告 | 可实现中文信息输出、中文报告输出，可编辑设计测试屏幕和报告格式，并具备数据处理和数据管理的强大功能 |  |  |  |  |
| 2.6 | 兼容性 | ＃兼容多种品牌的功率车和跑台 |  |  |  |  |
| 2.7 | 测试方案 | ＃软件中内置多种台阶方案和三角方案，软件可自定义台阶方案和三角方案，台阶型跑台方案可自定义每级各自的运动时间 |  |  |  |  |
| 2.8 | 数据导出 | ★测量数据可导入或导出到软件中，也可以Excel格式导出 |  |  |  |  |
| 2.9 | 数据分析 | 测试结束后，通过软件自动或手动分析VT1、VT2和VO2max |  |  |  |  |
| 2.10 | 操作流程 | ＃工作流式软件设计，避免二/三级选择菜单，简化流程，软件自定义测试和结果评估的工作流程，用户可根据自身需要进行编辑。 |  |  |  |  |
| 2.11 | 系统支持 | 软件支持Win7或以上操作系统，支持触摸屏操作。 |  |  |  |  |
| 3 | 特殊环境使用 | ★支持低压舱内环境使用。 |  |  |  |  |
| 4 | 计量认证 | ★提供同型号产品计量证书；交付需提供CMA或CNAS计量合格证。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 | 3年；提供不少于3次的计量检定服务。 |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 | 无 |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 | 在客户所在地免费对操作人员（至少2名）进行培训 |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 | 响应时间：2小时；应急现场维修时间，本地：12小时，外地：48小时，现场故障维修时间4小时 |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 | 3个月内 |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。