## 2021-JKMTDY-W1135：

| 设备名称 | 腔镜除雾仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 18万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 除雾方式 | 裹覆式加热手术内窥镜，快速除雾 |
| ★2 | 除雾时间 | 5-10S |
| 3 | 除雾温度 | ≤55℃ |
| 4 | 使用环境 | 无菌环境，便于手术医生直接使用 |
| ★5 | 安全控制 | 配有过热保护装置 |
| 6 | 镜头入口直径 | ≥15mm |
| 7 | 电源 | 直流供电 |
| 8 | 防雾模式 | 对镜体进行整体加热减少热挥发，除雾后具有一定的防雾效果，减少术中除雾频次 |
| 9 | 操作方式 | 操作可由持镜医生一人完成，减少医护人员配备 |
| 10 | 消毒方式 | 可高温高压、低温等离子消毒 |
| ★11 | 安全保障 | 低压直流供电，保障手术台安全 |
| 12 | 便捷性设计 | 便携式，不受使用地点的约束 |
| 13 | 电池续航能力 | 电池可连续使用≥8h |
| ＃14 | 维保响应时间 | 8h内，维修周期<2周 |
| ＃15 | 主机和加热管道一体式 | 具备 |
| ★16 | 维保年限 | 整机质保5年，终身维修 |

## 2021-JKMTDY-W1136：

| 设备名称 | 高频电刀 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 22万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 单极凝血峰值电压 | （P-P VIKTAGE）≥9000伏 |
| 2 | 单极切割模式 | 低电压切割0-300W 纯切割0-300W 混合切割0-200W |
| ＃3 | 工作频率 | ≥390KHz |
| 4 | 低电压切割 | 空载峰值电压≤230V，空载峰-峰值电压≤1350V |
| 5 | 纯切割 | 空载峰值电压≤170V，空载峰-峰值电压≤2300V |
| 6 | 混合切割 | 空载峰值电压≤430V，空载峰-峰值电压≤3300V |
| 7 | 单极凝血模式 | 干燥凝血0-120W 电灼凝血0-120W 喷射式凝血0-120W LCF电灼凝血0-120W |
| 8 | 工作频率 | 240-470KHz |
| 9 | 干燥凝血 | 空载峰值电压≤2500V，空载峰-峰值电压≤3500V |
| 10 | 电灼凝血 | 空载峰值电压≤5000V，空载峰-峰值电压≤8500V |
| 11 | LCF凝血 | 空载峰值电压≤3660V，空载峰-峰值电压≤6900V |
| 12 | 双极模式 | ≥三种双极模式 精确双极0-70W 标准双极0-70W 宏双极0-70W；工作频率：≥470KHz |
| 13 | 精确双极 | 空载峰值电压≤230V，空载峰-峰值电压≤450V |
| 14 | 标准双极 | 空载峰值电压≤170V，空载峰-峰值电压≤320V |
| 15 | 宏双极 | 空载峰值电压≤430V，空载峰-峰值电压≤750V |
| ＃16 | 病人回路电极板接触质量监测系统（REM） | 具备病人回路电极板接触质量监测系统（REM）,并有指示和报警，报警的同时自动停止输出。使用双回路负极板系统监测阻抗安全值下限5-10欧姆，上限130-140欧姆；术中病人回路电极板接触阻抗突然改变≥40﹪初始阻抗时，主机报警并自动停止输出；使用单片式负极板（无REM监测系统）时，监测阻抗>20欧姆时，指示灯报警，主机停止输出；在针对肥胖病人手术或者长时间手术、高功率设置等特殊手术中，可以提供负极板转换接头（提供型号）连接两块回路负极板分流，以保证负极板部位的安全 |
| 17 | 超声电外科功能 | 能与超声外科吸引系统（CUSA）连接，提供单极切割和凝血功能；电切1-100W，空载峰值-峰值电压≤1500V以保证低热传导切割效果；电凝1-70W，空载峰值-峰值电压≥2900V以保证凝血效果。 |
| ＃18 | 与达芬奇机器人匹配 | 可与达芬奇手术系统建立通信连接，需提供单双极连线匹配达芬奇机器人。 |
| 19 | 具备RS-232串口 | 8个数据位，1个停止位；适用于连接计算机，信息采集、更改模式。 |
| 20 | 具备扩充口 | 15针连接器，支持隔离发送或接收，及射频传输功能。 |
| 21 | 射频启动口 | 可通知其他设备射频电流产生，具备配合EEG或ECG测量的功能。 |
| ＃22 | 具备氩气刀连接功能 | 能连接同品牌氩气刀 |
| ＃23 | 具备排烟系统连接功能 | 能连接同品牌排烟系统 |
| 24 | 其他要求 | 以上技术参数必须提供原厂说明书，并提供实质性响应说明，否则视为不响应。 |
| ★25 | 配置 | 每台配负极板100个 |
| ★26 | 维保年限 | 5年，终身维修 |

## 2021-JKMTDY-W1137：

| 设备名称 | 注射泵 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 30 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 30万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 耗材要求 | 自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml所有符合标准的注射器 |
| ★2 | 双通道控制 | 具备 |
| ＃3 | 注射模式 | ≥9种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式、级联模式 |
| ＃4 | 速率范围 | 0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增） |
| 5 | 注射总量显示范围 | 0-9999.99ml |
| ★6 | 精度 | 注射精度: ≤±2% 机械精度≤±1% |
| ＃7 | KVO速度 | KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO |
| ★8 | 阻塞功能 | 具有 |
| ★9 | 快进方式 | 具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选 |
| 10 | 屏幕以及操作方式 | 全中文显示，方便快捷的人机操作界面 |
| 11 | 更改速度 | 更改速度时完全不需要中断输液 |
| ＃12 | 耗材校准功能 | 具备输液精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的输液器 |
| 13 | 报警 | 输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作 |
| 14 | 联网功能 | 支持有线和无线联网功能：输液泵可连接静脉输注中央站，进行远程监视功能、护士呼叫功能 |
| 15 | 电池 | 内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，标配电池工作时间不小于6小时；可选配大容量锂电池，工作时间不小于20小时 |
| 16 | 事件记录功能 | 事件记录功能：能够存储、回放最多2000个事件。 |
| 17 | 分类 | I类，CF型；IP24 |
| ★18 | 售后 | 整机质保五年 |

## 2021-JKMTDY-W1138：

| 设备名称 | 智能排烟系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 34万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 杀菌模块 | 排烟系统含紫外线杀菌模块，配套高效率电子镇流器，广谱杀菌效率达到99.98%。 |
| ★2 | PM2.5过滤功能 | 排烟系统含负离子过滤模块，PM2.5去除率达到99%。 |
| 3 | 自动排烟功能 | 系统与电刀或超声刀联动，实现自动排烟，与市场所有品牌及型号的能量设备兼容。 |
| ★4 | 与外科设备匹配 | 可连接2把能量器械在手术中同时使用，方便医生同时使用超声刀和电刀的手术习惯。 |
| 5 | 控制屏 | 液晶显示屏，除电源开关外无实体按键。 |
| ★6 | 耗材 | 无耗材。 |
| 7 | 吸力调节 | 排烟吸力5档可调。 |
| 8 | 吸引时间调节 | 拥有排烟延迟关闭功能，可调节排烟的延迟关闭时间范围，范围从0秒-30秒。 |
| ★9 | 仪器车 | 四层，每层间距可调，带静音轮。 仪器车前后长度50-55cm，宽43-45cm，高110-115cm 铝型材及优质冷钢 |
| ＃10 | 维保响应时间 | 8h内，维修周期<2周 |
| ★11 | 售后 | 整机质保5年，终身维修 |

## 2021-JKMTDY-W1139：

| 设备名称 | 麻醉车 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 36 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 36万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 尺寸 | 769*582*1032mm |
| ★2 | 麻醉车主体要求 | 麻醉车主体采用牌号S30408优质不锈钢冷轧板精制而成，其化学成分含量C≤0.04%,SI≤0.42%,P≤0.039,S≤0.005%（并提供第三方检测报告） |
| ★3 | 麻醉车ABS台面重金属检测 | ABS台面重金属检测:可溶性铅≤2.5mg/kg,可溶性镉未检出,可溶性铬未检出,可溶性汞未检出（并提供第三方检测报告） |
| ＃4 | 台面 | 台面颜色为蓝色，并配备PVC透明软垫，经久耐用，易清洁，防止意外刮花。台面安装不锈钢围栏，能有效阻挡推动过程中物品的滑出。 |
| ＃5 | 麻醉车配置要求 | 麻醉车配有5个抽屉,内配ABS储物盒，带隔条，可轻松取出，易消毒。安全中控锁可以同时锁上全部抽屉。抽屉拉手装饰条为ABS材质 |
| ★6 | 麻醉车抽屉要求 | 抽屉内部为ABS储物盒,带隔条,可轻松取出,易消毒。ABS盒子重金属检测:可溶性铅≤11mg/kg,可溶性镉未检出,可溶性铬≤2mg/kg,可溶性汞未检出（并提供第三方检测报告） |
| 7 | 麻醉车导轨要求 | ★7.1 导轨三节静音式，负载重量≥30KG；生产时采用点焊加铝质铆钉相结合的方式固定； |
|  |  | ＃7.2 通过连续 48小时以上盐雾测试试验后无锈蚀，耐腐蚀性达9级（提供第三方检测报告） |
| 8 | 脚轮要求 | 底部带蓝色防撞条，美观耐用。脚轮为高级静音面包轮，双刹车，脚轮直径Φ100mm，推行灵活承载量大；。 |
| 9 | 配置要求 | 侧面配备垃圾桶、消毒液锐气桶(*2)、杂物篮可以轻松摘离；车体背面配组合麻醉盒，可升降。 |
| ＃10 | 麻醉车焊接要求 | 焊接采用CO2保护焊焊接技术，打磨后并经过酸洗、二次磷化、静电喷涂；再经过恒温烘烤，表面涂层光亮牢固。 |
| ★11 | 售后 | 整机质保5年，终身维修 |

## 2021-JKMTDY-W1140：

| 设备名称 | 手术无影灯 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 4 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 40万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 手术灯 | LED冷光源照明 |
| ＃2 | 灯臂、关节要求 | 灯臂有6组以上关节，灯臂调节角度360°调节轻便不漂移；灯水平活动半径≥200cm，上下活动范围≥160cm；灯头可作360°旋转 |
| 3 | 灯盘、把手 | 满足层流手术要求的一体化高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙及外露镙钉，符合空气动力学设计的外形，易擦洗，耐酸碱腐蚀，采用一体多边反射镜面，反射镜面由整块反射板冲压一次成型，不得有接缝.灯盘外侧具有一体化把手柄。 |
| ★4 | 中置手柄 | 可耐受高温高压灭菌，可徒手拆卸。 |
| 5 | 聚焦及光斑 | 光斑直径（母灯光斑：18~30cm；子灯最大光斑：15~28cm），工作照明深度（聚焦光柱深度）母灯≥130cm，子灯≥120cm |
| ★6 | 照明效果 | 母灯中心照度≥160000Lx、子灯中心照度≥120000Lx； 色彩还原指数（Ra）≥95； 色温：4200K～4500K；深腔照明率≥99% |
| ★7 | 调节 | 具有多级亮度调节功能，设有腔镜模式 |
| 8 | 控制面板 | 具备灯臂控制面板及手术墙面面板双控制 |
| ＃9 | 配件 | 每套灯配中置灯柄4个 |
| 10 | 自我诊断系统 | 控制面板带自我诊断系统，提示手术灯各类故障信息 |
| 11 | 响应时间 | 西安有常驻办事处，响应时间＜12小时，出现故障时须有备用设备周转供科室使用 |
| ★12 | 质保年限 | 质保（含灯珠）三年，每半年进行一次维护，终身维修 |

## 2021-JKMTDY-W1141：

| 设备名称 | 手术床 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 64万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 产地 | 进口品牌 |
| ★2 | 整体床体 | 床面框架和台柱外壳为高含量镍铬合金不锈钢；底座外壳采用强化玻璃纤维复合材料，防破裂撞击，易清洗；底部轮子为双轮脚轮，带中央锁定系统；承重≥135KG；床面长度：≥2000mm；床面高度：600--950mm（不带垫），650--1000mm（带垫）；腿板分叉距离≥2000mm |
| ★3 | 床垫 | 床垫：厚度≥80mm；采用分层特殊泡沫海棉芯制成，可依照病人体温和体形重新自然塑型，接缝采用焊接工艺，密封性能好。具有X光可透，导静电，不漏液体,模块式，可拆卸等特性。 |
| ★4 | 操作性能 | 具有两套独立电子操作系统，一套有线遥控器，另一套为床体备用台柱控制面板。遥控器为触摸式键盘，遥控器具有一键复位功能，开锁状态下键盘自动保护；手术床床体备用控制面板，用于应急或辅助控制手术床调节；两套系统独立运行，每套系统均设置手术床的各种体位及电池电量状态等功能。 |
| ＃5 | 电池 | 手术床配有国际知名品牌高性能充电电池，可满足≥50次手术需要。手术床在无交流电源供电状态下可连续工作1周 |
| 6 | 调节 | 头脚倾斜：20°/20°（电动调节）； 左、右倾：15°/15°（电动调节）； 背板（上/下）：50°/40°（手动调节）； 脚板（上/下）0°/90°（手动调节）； 床面水平移动：≥280mm |
| ★7 | 配件 | 每套配托手板一对（左、右）含夹持器、麻醉屏架（含夹持器）、托腿架一套（左、右）、骨盆固定架一套、通用凝胶方垫（4个）、圆形凝胶头圈、原配电源线3根 |
| ★8 | 质保年限 | 质保五年，每半年进行一次维护，终身维修。质保期满后免费更换原配电池一次。出现故障时须有备用设备周转供科室使用 |

## 2021-JKMTDY-W1142：

| 设备名称 | 电动手术床 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 76万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 床体设计 | 符合人体工程学原理，采用优质不锈钢，床底座为全镍铬不锈钢材料，非ABS、高强度玻璃钢材料或高分子材料，经防锈处理，超薄底座设计，床底座厚度一致≤10cm，额定载重量＞360Kg，为各种手术C臂、G臂拍片，提供更大的垂直运行空间，易于清洁保养，适用于各种手术及术中拍片； |
| ＃2 | 床面 | 1.长度＞2050mm，宽度＞500mm，最低高度≤540mm 床面最高高度≥1000mm，满足低体位手术要求，迎合术者座姿身高需求。 2.可透X光，无缝减压记忆床垫，避免患者发生褥疮，减少负损害发生，抗静电，抗菌，防渗液，耐酸碱腐蚀，阻燃，易于清洁保养； |
| 3 | 体位调节方式 | 电动调节，升降、头脚倾斜、左右倾斜、背部上折及下折，折刀位、沙滩椅位和水平自动复位功能，以上操作拒绝手动及半电动方式（即手动机械调节）； |
| 4 | 自我诊断 | 配备开机自我诊断功能，具有故障代码显示功能，便于快速发现故障部位，及时排除故障原因； |
| 5 | 控制系统 | 至少提供两套电动控制系统，若手控器面板发生故障，备用控制系统可提供手术台的基本操作，最大限度的保护患者安全； |
| ★6 | 床面平移功能 | 具有电动单向平移功能，平移距离≥310mm。平移后可连续透视空间≥130cm，满足术中拍片要求； |
| 7 | 紧急停止功能 | 配有独立的紧急停止按键，紧急情况时，可停止手术台的一切操作，最大限度的保护患者安全； |
| 8 | 蓄电池 | 能连续工作满足80台以上手术要求； |
| 9 | 数字化端口 | 配有USB 端口可与现有手术室数字一体化衔接、实现远程医疗和设备故障及时诊断，并能提供兼容及扩充功能，需提供USB端口证明文件/彩页标注； |
| 10 | 安全防撞功能 | 配有安全防撞保护，当床面各段动作发生意外冲突时，手控器会在发生冲突前声光报警，并停止动作，降低患者发生危险的可能性，避免床体严重损坏； |
| 11 | 正反向体位转换功能 | 头板、腿板可互换位置，具有正向体位、反向体位双重体位功能，手控器附有反向体位操作模式，并自动记忆为反向体位服务，反向体位时X光连续透视>130cm，满足术中造影要求。 |
| 12 | 遥控器 | 具有背光按键显示功能，方便在较暗手术环境下操控各按键； |
| ★13 | 一键复位功能 | 折刀位、沙滩椅位、水平自动复位、皆由一键式操作完成，并在手控盒上有醒目操作按键； |
| ★14 | 腰桥 | 配有内置独立碳纤维腰桥，腰桥上升最大高度≥120mm； |
| ＃15 | 部件活动指标 | 头脚倾≥30°，左右倾≥20°，头板上折＞80°，下折≥90°，背板上折＞70°，下折＞45°，腿板外展≥90°，下折≥90°，上折＞25°，单向电动平移距离≥310mm，独立碳纤维腰桥上升距离≥120mm |
| ★16 | 质量认证证书 | 原装进口品牌，具有CE、FDA、ISO 9001、ISO 13485 |
| ★17 | 配件清单 | 手臂板1对，躯体绑带1套，麻醉幕帘架1套，圆承合器1个，遥控器1条，电源线1条，骨盆固定架1对，侧卧位手架1套，肩托1对，腿架1对 |
| ＃18 | 维保响应时间 | 8h内，维修周期<2周 |
| ★19 | 维保年限 | 5年，终身维修 |

## 2021-JKMTDY-W1190：

| 设备名称 | 全自动光切成像倒置荧光显微镜 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 80万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 光学系统 | 无限远色差矫正光学系统，齐焦距离≤45mm |
| ★2 | 电动调焦 | 高精度电动Z轴，最小调节步进10nm |
| 3 | 明场照明装置 | 外置透射光科勒照明器，长寿命LED冷光源；电动明场光闸 |
| 4 | 载物台 | 高抗磨损性圆角无槽阳极化处理覆盖层载物台 |
| ★5 | 观察镜筒 | 超宽视野目镜筒，视场数≥23mm |
| #6 | 目镜 | 10倍超宽视野目镜，视场数≥23mm |
| ★7 | 物镜 | 7.1 4x或5x，数值孔径：NA≥0.15 |
|  |  | 7.2 10×，数值孔径：NA≥0.30 |
|  |  | 7.3 长工作距离相差物镜20×，数值孔径：NA≥0.4；工作距离≥7.9mm；支持塑料培养皿DIC立体浮雕观察。 |
|  |  | 7.4 长工作距离相差物镜40×，数值孔径：NA≥0.6；工作距离≥2.9mm；支持塑料培养皿DIC立体浮雕观察。 |
|  |  | 7.5 荧光物镜20x，数值孔径：N.A≥0.50 |
|  |  | 7.6 荧光物镜40x，数值孔径：N.A≥0.75 |
| #8 | 物镜转换器 | 6位电动物镜转盘 |
| #9 | 聚光镜 | 电动聚光镜系统，工作距离≧26mm，N.A≧0.55 |
| 10 | 荧光光源 | 长寿命金属卤化物荧光光源 |
| 11 | 荧光滤色镜套 | 红蓝绿三组带通滤色块 |
| 12 | 荧光激发块转盘 | 6孔位电动荧光激发转盘 |
| ★13 | 光切成像装置（原厂原装） | 含3种不同频率的光栅，支持从10X-100X不同倍率和数值孔径物镜；针对不同物镜倍率和数值孔径自动切换照明光栅；在不同倍数、数值孔径物镜拍摄均能进行去模糊成像，实现自动多通道荧光光学切片、3维拍摄和重建、景深扩展 |
| ★14 | 成像系统(与显微镜同品牌) | ≥1200万像素，最大分辨率：4096×3008；≥1英寸黑白芯片；像素尺寸：3.45×3.45μm; USB3.0高速传输，成像软件具有图像拍摄及测量，自动控制显微镜、自动图像拼接、动态景深扩展、实验流程设计、光切成像自动生成等功能。 |
| ★15 | 售后 | 质保三年 |

## 2021-JKMTDY-W1191：

| 设备名称 | 流式细胞仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 37万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 激光光源 | 488nm蓝色激光器，630-640nm红色激光器 |
| ★2 | 液流动力系统 | 双后置蠕动泵驱动系统，具备脉冲缓冲器。非注射泵系统，进样泵安装在流动池后面，防止样本经过流动池之前遭到挤压，导致细胞检测前破裂。 |
| ★3 | 荧光检测系统 | 采用PMT检测器，可以随意插拔滤光片。 |
| 4 | 样本分析速度 | ≥15,000事件/秒。 |
| 5 | 荧光检测灵敏度(MESF) | FITC < 75; PE < 50 。 |
| 6 | 管路自动清洗功能 | 具备 |
| ★7 | 样本流直径 | 可单独调节5-40um |
| ★8 | 鞘液流直径 | 可单独调节 |
| 9 | 样品管类型 | 能用12*75mm、5ml、2ml、1.5ml、PCR管等实验室常见类型管,对耗材无要求。 |
| 10 | 绝对计数 | 无需用计数专用耗材或试剂即可实现绝对计数，而且可以实现实时计数 |
| ★11 | CBA检测功能 | 具有细胞因子多重检测的试剂盒及软件，可以实现最多75重 |
| ★12 | 上样方式 | 负压，可边加样边检测 |
| ★13 | 产地 | 原装进口 |
| ★14 | 售后 | 整机质保2年 |

## 2021-JKMTDY-W1192：

| 设备名称 | 台式高速大容量冷冻离心机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 20万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 计时方式 | 有2种计时方式，①从开始离心就计时；②达到设定转速后开始计时； |
| ＃2 | 最大转速、最大离心力 | 2.1 ≥14,000 rpm（6 × 50 ml定角转子） |
|  |  | 2.2 ≥20,000×g（6 × 50 ml定角转子） |
|  |  | 2.3 有选择转速的设置 |
| ＃3 | 温度范围 | -9℃至-40℃ |
| ★4 | 对于敏感样品的加速、刹车 | 有≥10个加速，≥10个刹车档 |
| ★5 | 离心腔 | 可以快速冷却，具有冷凝水排水孔，防止冷凝水进入腔体内 |
| ★6 | 定角转子 | 6 × 50 ml；30 × 1.5/2.0 ml |
| 7 | 适配器 | 7.5-12ml 6个 |
| ★8 | 售后 | 整机质保3年 |

## 2021-JKMTDY-W1193：

| 设备名称 | 倒置显微镜成像系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 20万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 光学系统 | 无限远光学矫正系统，国际标准齐焦距离≤45 mm |
| 2 | 调焦机构 | 同轴粗微调，旋钮扭矩可调 |
| 3 | 观察筒 | 宽视野三目镜筒，视场数≥22mm |
| 4 | 照明装置 | 内置透射光柯勒照明器，高效长寿命LED灯光源，寿命≥50000小时，光强预调开关 |
| ★5 | 物镜 | 5.1 4×或5×万能平场半复消色差相差物镜， NA≥0.13，工作距离≥17 mm |
|  |  | 5.2 10×相差物镜， NA≥0.25，工作距离≥10 mm |
|  |  | 5.3 20×长工作距离相差物镜， NA≥0.4，工作距离≥3.2 mm |
|  |  | 5.4 40×长工作距离相差物镜，NA≥0.55，工作距离≥2.2 mm |
| ★6 | 目镜 | 10×，视场直径为≥22 mm |
| ★7 | 聚光镜 | 可拆装的超长工作距离聚光镜；N.A.≥0.3，W.D.≥72 mm |
| ★8 | 高分辨率成像系统 | 与显微镜同一品牌、原装进口，保证系统兼容性、稳定性；像素≥1600万像素；芯片尺寸：1/2.3 英寸，彩色；灰度级别：12bit；数据传输：USB3.0 |
| ＃9 | 显微图像控制及分析软件 | 采集图像：中文界面直观，操作容易简便。对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；可在图像上添加注释、箭头等功能，方便表示图像中的重点关注部位；可调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，可以做离线白平衡，便于后期图像色彩修正；可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数 |
| ★10 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1194：

| 设备名称 | 台式离心机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 3 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 20万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 最高转速 | ≥15000 rpm |
| ＃2 | 最大相对离心力 | ≥21000×g |
| ★3 | 最大容量 | 24×1.5/2.0 mL 离心管，10×5 mL 离心管，96×0.2 mL PCR管 |
| ＃4 | 软刹车功能 | 具有软刹车功能，防止重悬，保护敏感样品 |
| ＃5 | 瞬时离心 | 具备单独的瞬时离心按键 |
| ★6 | 计时方式 | 从开始离心就计时和达到设定转速后开始计时 |
| 7 | 单独的转速/相对离心力转换按键 | 具有单独的转速/相对离心力转换按键 |
| ＃8 | 温度范围 | -9℃-40℃ |
| ★9 | 冷凝水排水孔 | 腔体内具有冷凝水排水孔，防止冷凝水进入离心机腔体 |
| ★10 | 配置 | 24×1.5/2.0 mL 转子，每台配1000个原装1.5mL离心管 |
| ★11 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1195：

| 设备名称 | 台式离心机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 21万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 最高转速 | ≥13800 rpm |
| ＃2 | 最大相对离心力 | ≥20600×g |
| ★3 | 最大容量 | ≥4×200 ml |
| ＃4 | 转速设定精度 | 转速可从200 rpm开始设定至最高转速，以10 rpm递增 |
| ＃5 | 瞬时离心 | 具备单独的瞬时离心按键 |
| ★6 | 计时方式 | 从开始离心就计时和达到设定转速后开始计时 |
| 7 | 定时范围 | 1s-99min，可连续离心 |
| ★8 | 程序记忆功能 | 最多可储存≥30个用户程序 |
| ＃9 | 温度范围 | -9℃-40℃ |
| ★10 | 冷凝水排水孔 | 腔体内具有冷凝水排水孔，防止冷凝水进入离心机腔体 |
| ★11 | 配置 | 6×50 mL气密性转子，转子转速≥10000 rpm，每台配1000个原装50mL离心管 |
| ★12 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1196：

| 设备名称 | 多通道光纤记录系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 24.8万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 激发光中心波长 | 480nm |
| ＃2 | 光纤输出功率范围 | 15~130µW |
| 3 | 钙信号采样频率 | 最大频率不低于60Hz |
| 4 | 钙信号检测范围 | 0~255 |
| 5 | 最小有效可检测功率 | ≤0.8pW |
| ＃6 | 基线噪声 | ＜0.1 |
| 7 | 偏置噪音比 | ＜1000 |
| ★8 | 最大通道数目 | ≥4通道 |
| 9 | 数字信号采样频率 | ＜5000Hz |
| 10 | 数字平滑窗口 | 5 |
| ＃11 | 光纤束 | 集成式光纤束，含多条分支，最少不低于16条分束 |
| ★12 | 红色波长光源 | 三种尺寸规格；光路笼式系统、20倍0.4 NA耦合物镜；采用人体热红外线检测感应技术，内置光感应器件，自动感知人体并识别白天与夜晚状态 |
| 13 | 数据采集分析软件 | 13.1 配套专用采集分析软件，不同刺激时间的各个通道分别分析，显示钙信号在线分析结果 |
|  |  | 13.2 软硬件连接方式：USB3.0 |
|  |  | ＃13.3 数据采集分析软件结合行为学视频软件使用，同时进行动物行为视频和光电信号结合进行实验检测，同步记录行为数据和荧光信号，实现行为数据和荧光信号同步分析 |
|  |  | 13.4 系统通过视频跟踪技术实现行为轨迹跟踪，同时识别老鼠身体，检测动物活动及行为指标，导出视频轨迹 |
| 14 | 视频轨迹追踪系统 | 14.1 系统拥有软件著作权书，可保证日后的升级扩展及售后服务 |
|  |  | ＃14.2 系统通过视频跟踪技术实现行为轨迹跟踪，同时识别老鼠头部、尾巴、重心以及四肢，头部检测探索接触行为 |
|  |  | ＃14.3 系统可以全自动分析更多实验动物的精细行为，如爬行/静止/原地微动、摆头/甩头、理毛修饰、转圈、支撑站立、嗅探、伸长、身体弯曲等，并可以生成相应时间内的动物行为图谱 |
|  |  | ★14.4 能符合GLP要求的管理员、审阅用户、实验用户三种不同身份用户策略，不同身份进入软件拥有不同的权限和策略，同时可生成GLP日志文件和审阅日志文件 |
| ★15 | 电脑 | 电脑1台：i5以上处理器，屏幕不小于23英寸，内存不低于16G，256GSSD+1T，4G独显 |
| ★16 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1197：

| 设备名称 | 正置荧光显微镜成像系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 25万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 光学系统 | 无限远光学矫正系统，国际标准齐焦距离≤45 mm |
| 2 | 调焦机构 | 载物台垂直运动方式距离25mm，带聚焦粗调限位装置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位1 µm |
| 3 | 观察筒 | 宽视野三目镜筒，倾角为30°，三档分光（100:0，20:80，0:100），视场数≥22 mm，瞳距可调节，屈光度可调节 |
| 4 | 照明装置 | 内置透射光柯勒照明器，高效长寿命LED灯光源，寿命≥50000小时，光强预调开关 |
| ★5 | 光强管理（LIM）功能 | 能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动进行光亮度调节 |
| ★6 | 物镜 | 6.1 高数值孔径、荧光观察用物镜： |
|  |  | 6.2 4×或5×万能平场半复消色差物镜， NA≥0.13，工作距离≥17 mm |
|  |  | 6.3 10×万能平场半复消色差物镜， NA≥0.3，工作距离≥10 mm |
|  |  | 6.4 20×万能平场半复消色差物镜， NA≥0.5，工作距离≥2.1 mm |
|  |  | 6.5 40×万能平场半复消色差物镜，NA≥0.75，工作距离≥0.51 mm |
|  |  | 6.6 100×万能平场半复消色差油浸物镜， NA≥1.3，工作距离≥0.2 mm |
| 7 | 载物台 | 高抗磨损性陶瓷表面同轴载物台，带右手低位置驱动选钮，有旋转装置和扭矩调节装置，配备双标本夹片器 |
| 8 | 目镜 | 10×宽视野目镜，视场数为≥22mm，带眼罩，屈光度可调 |
| ★9 | 物镜转换器 | ≥7孔位物镜转换器 |
| ★10 | 聚光镜 | 阿贝聚光镜， N.A.≥ 1.1 |
| 11 | 荧光照明器 | 直形设计荧光照明器，荧光亮度均匀，带有视场光阑 |
| ★12 | 荧光激发转盘 | ≥6孔位转盘，无需拆卸可更换激发块，内置光闸，防水设计。标配带通紫外激发，蓝色发，绿色激发三种荧光滤块，适合 DAPI、FITC、RHOD等染料，不产生串色现象 |
| 13 | 荧光激发块 | 配备窄带、带通型荧光激发块，有效防止荧光窜色现象，满足常规染料观察 |
| 14 | 荧光光源 | 130W长寿命金属卤素灯，寿命≥2000 小时，外置电源供电器（配备备用灯泡一个） |
| ★15 | 高分辨率成像系统 | 与显微镜同一品牌、原装进口，保证系统兼容性、稳定性；像素≥1600万像素；制冷系统：半导体制冷，低于环境温度10度；芯片尺寸：1/1.2 英寸，彩色 |
| ＃16 | 显微图像控制及分析软件 | 采集图像：中文界面直观，操作容易简便。对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；可在图像上添加注释、箭头等功能，方便表示图像中的重点关注部位；可调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；可合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；实时对多幅视野相邻的图像做大图拼接，实时获取高分辨率大视野图像； 可以实时对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，实时获取多层面的清晰图像。 |
| ★17 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1198：

| 设备名称 | 超低温冰箱 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 3 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 30万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 有效容积 | 单台容积≥750 L |
| 2 | 温度范围 | -50℃至-86℃ |
| #3 | 制冷系统 | 2台1HP工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃 |
| 4 | 电压及电流补偿器 | Boost/Buck电压及电流补偿器，当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行 |
| 5 | 后备电池 | 断电后可为显示屏、报警系统提供≥60小时 |
| 6 | 报警提示 | 具有箱内高温/低温报警、过滤器报警、电源异常报警、断电报警等提示功能 |
| ★7 | 冷凝风扇 | 标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能 |
| #8 | 箱体结构 | 重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁；3块可调节高度的不锈钢搁板 |
| ★9 | 隔热层 | ≥125mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚≥110mm，减少热量传递，防止冷凝物形成 |
| 10 | 密封条 | 三点四层式门密封条，提供极佳的保温性能 |
| 11 | 控制面板 | 控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然 |
| 12 | 门锁设计 | 符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性 |
| 13 | 外部接口 | 预留外接端口，可连接外部探头或仪器 |
| #14 | 冷凝器 | 超大冷凝器，面积为≥300X450mm， 确保最佳降温效果 |
| ★15 | 保温性能 | 具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 250分钟 |
| ★16 | 回温性能 | 压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间≤50分钟 |
| 17 | 冷凝器过滤网 | 标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能 |
| 18 | 报警功能 | 全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏 |
| ★19 | 自动减压阀 | 外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启. |
| 20 | 脚轮 | 重型脚轮，方便移动和固定冰箱 |
| 21 | 降噪设计 | 冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静 |
| 22 | 后备制冷系统 | 可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温 |
| ★23 | 内门 | 标配四扇内门，减少冷气丢失 |
| ★24 | 认证 | CE或FDA认证,CFDA认证 |
| ★25 | 产地 | 原装进口 |
| #26 | 冷链监控系统 | 标配冷链监控系统，当冰箱出现温度异常时自动发送报警信息至短信、微信、邮件等 |
| #27 | 样本库管理系统 | 标配样本库管理系统 |
| ★28 | 配置 | 样本库管理软件1套，冷链监控管理软件1套，温度记录仪， 冻存架24个，冻存盒600个 |
| ★29 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1199：

| 设备名称 | 激光散斑血流成像系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 35万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 监测点分辨率 | 双CMOS或CCD高速相机，血流图像分辨率≥2048×1544像素，监测激光最大输出功率可达110mW |
| 2 | 有效像素 | 单位面积内有效像素＞5000000像素/cm2 |
| 3 | 血流监测范围 | 监测范围0~5000PU，可满足大面积大流量监测 |
| ★4 | 图像监测面积 | 1.8×1.8mm – 90×90mm |
| ★5 | 图像放大 | 支持放大局部区域的图像，利于精确选择ROI区域 |
| 6 | 光源 | 激光光源、指示激光光源与照明光源分开 |
| 7 | 激光类型 | 激光类型为二极管 |
| 8 | 激光波长 | 激光光源波长785nm，指示激光波长660nm |
| 9 | 成像速率 | ≥100fps |
| 10 | 数据输出 | 可输出图像，视频和曲线等数据 |
| 11 | 图像 | 可得出实物图、叠加图、散斑图、伪彩图，通过增强算法和高信噪比算法等强化成像效果 |
| 12 | 视频 | 可以将监测记录导出为AVI、MP4等格式视频文件，含曲线、血流、实验过程录，输出视频可根据需求进行快播、慢播回放； |
| 13 | 曲线 | 支持ROI、TOI流速均值实时曲线XML格式导出和图像以bmp、jpg、png、tif等格式导出 |
| 14 | ROI标记 | 可在记录过程中任意添加感兴趣区域ROI（空间）和感兴趣时间段TOI（时间），并进行载入；并支持任意形状及数量的ROI选择、删除，位置与大小自由编辑。以及在线/离线分析ROI流速均值，并保存ROI的面积 |
| 15 | 图像调节 | 支持图像比例标尺和比色标尺显示，流速图像的色彩调节支持手动输入数值和按键调节 |
| 16 | 记录模式 | 具有连续记录和间隔记录两种模式 |
| 17 | 事件标记 | 具有事件标记功能，并实时显示原始图像的灰度分布&均值&最大值、ROI区域内流速均值的变化 |
| 18 | 管径管角测量 | 可以在记录过程中，任意选择多根血管，实时显示管径值的变化和角度 |
| 19 | 操作界面 | 操作界面友好，可中英文切换，带定位网格，可任意调节网格大小支持软件界面的截图、截屏操作 |
| 20 | 变焦 | 支持电动变倍和自动对焦 |
| ★21 | 行为记录方式 | 具有动物记录头部、中心、尾部等三点监测功能，可分析动物的站立、蜷缩、旋转等功能； |
| 22 | 行为记录参数 | 采用模块化设计可以处理并分析实时影像，也可以处理已经录制的影像，可记录分析动物的移动轨迹、速度（平均、最大、最小）、距离、时间、起始点、停留时间、时间的比例、头部朝向、身体延长、站立、潜伏期等多个实验指标可。 |
| ★23 | 安装控制 | 软件允许安装多台电脑，可无线遥控开始结束。 |
| ★24 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1200：

| 设备名称 | 倒置三色荧光显微镜 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 35万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 自动功能 | 可实现Z轴电动扫描，荧光模块电动切换和基于软件的自动对焦 |
| ★2 | 仪器设计 | 一体化设计，可放置生物安全柜操作 |
| 3 | 观察方式 | 包括彩色明场、相差和荧光观察 |
| 4 | 光学部件 | 4.1 长工作距离平场消色差相差物镜4×（NA≥0.13，WD≥16.9 mm） |
|  |  | 4.2 工作距离平场半复消色差物镜10×（NA≥0.3，WD≥8.1 mm） |
|  |  | 4.3 长工作距离平场半复消色差物镜20×(NA≥0.45，WD≥7 mm) |
|  |  | 4.4 长工作距离平场半复消色差物镜40×(NA≥0.6，WD≥2.5 mm) |
| ★5 | 荧光装置 | 采用复消色差荧光光路设计，高通透性硬质荧光滤片，四组荧光激发块，带通DAPI、GFP、RFP、Texas Red |
| 6 | 光源 | 透射光光源和荧光激发光源均为LED高能固态冷光源，使用寿命不低于5万个小时；同时每个LED 荧光光源可独立操控开启关闭 |
| ★7 | 检测器 | 高分辨率高灵敏度单色CMOS检测器，物理像素不低于310万，分辨率≥2000×1500像素 |
| #8 | 载物台 | 8.1 XY轴精确定位控制，范围大于59 × 59 mm |
|  |  | 8.2 双聚焦机制：自动对焦与手动对焦两种 |
| 9 | 图像显示 | 17英寸彩色LCD显示器，分辨率≥ 1024 × 1080像素 |
| #10 | 软件功能 | 支持一键自动聚焦，支持Z –Stack扫描，支持软件细胞计数、融合度检测、可延时成像生成视频文件等功能 |
| ★11 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1201：

| 设备名称 | 全自动脱水机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 35万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 整机要求 | 原装进口，符合中国电源电压要求 |
| 2 | 脱水机类型 | 全密闭、全自动、智能化、柜式脱水机 |
| 3 | 显示屏 | 一体化彩色显示屏，防试剂腐蚀，实时监测 |
| ＃4 | 系统控制 | 简易操作界面，可提供在线帮助；对仪器实时远程监控和诊断 |
| ＃5 | 标本处理量 | ≥300个标准包埋盒 |
| 6 | 搅拌功能 | 脱水缸具有搅拌功能 |
| ＃7 | 抽真空加压功能 | 真空：≤－70kPa，加压：≥＋35kPa，加强试剂渗透，保证脱水质量 |
| ＃8 | 试剂缸、蜡缸数量 | 试剂缸数量≥10个，蜡缸数量：≥3个 |
| 9 | 脱水缸容积 | ≥4L |
| ＃10 | 蜡缸温度设定 | 40℃-65℃ |
| 11 | 试剂加热温度 | ≥35℃-55℃ |
| 12 | 孵育时间 | 0-99小时59分钟 |
| ★13 | 试剂管理 | 具有试剂管理系统，提示试剂使用明细及更换周期，试剂相溶性检测功能，主动检测试剂是否冲突并提出警示，阻止错误程序 |
| 14 | 石蜡清洁 | 具有主动石蜡清洁程序，使石蜡可重复使用 |
| ★15 | 液体感应器 | 光学液体感应器或超声波液体感应器，监测试剂过浅或满溢 |
| ＃16 | 废液排液速度 | 根据标本类型可选择至少3种排液速度模式 |
| 17 | 密码锁定 | 控制屏具有密码锁定功能，防止误操作 |
| 18 | 延迟结束 | 延迟结束时间可编程设定，最长可达一周 |
| ★19 | 用户安全 | 试剂缸抽排、气体液化排放及活性炭过滤多重保护操作人员安全 |
| ★20 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1202：

| 设备名称 | 全自动封片机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 38万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 设备类型 | 全自动玻璃盖片机 |
| ★2 | 整机 | 整机原装进口，符合中国电源/电压要求 |
| 3 | 样本类型 | 组织切片、细胞涂片、单细胞涂片 |
| ＃4 | 处理量 | ≥400片/小时 |
| 5 | 盖玻片尺寸 | 22-24mm × 40-60mm |
| 6 | 封片类型 | 适用于干性封片和湿性封片 |
| 7 | 封固剂瓶容量 | 250ml |
| ★8 | 自检功能 | 有红外传感器破损盖玻片自检功能，降低故障率，可自动报警 |
| ＃9 | 烟雾控制 | 有活性碳滤网和烟雾抽排管路系统 |
| 10 | 输出架 | 20片和30片，输入、输出架总量可达60片 |
| 11 | 封固剂使用量 | 可根据盖玻片尺寸和行程长度调整喷胶量，行程长度可根据盖玻片的尺寸：28 mm到48 mm |
| ★12 | 工作站 | 可与染色机连接成工作站，实现无人操作 |
| ＃13 | 管路保护 | 吸盘滤网系统，防止碎屑堵塞管 |
| ★14 | 耗材 | 耗材全开放，没有封闭性耗材 |
| ★15 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1203：

| 设备名称 | 液压颅脑损伤仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 38万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 适用范围 | 满足小鼠、大鼠等啮齿动物的颅脑，脊髓损伤模型的制作 |
| ★2 | 校零提示 | 自动校准，垂直下降速率范围0.35-0.7mm/s，满足远距和近距等不同位置的速率需求，便于调节和控制 |
| 撞击参数 |
| 3 | 撞击速率 | 撞击速率：0-5.0 m/s可调，分辨率0.1m/s |
| 4 | 撞击深度 | 撞击深度：0-5mm可调,分辨率0.01m |
| 5 | 停留时间 | 停留时间：0-5s可调，分辨率0.01s |
| ★6 | 多角度打击 | 撞击头可180度旋转，可实现多角度打击 |
| 7 | 撞击头 | 配备有五种撞击头尺寸1-5mm |
| 颅脑、脊髓适配器 |
| ★8 | 旋转范围 | 旋转角度60°（-30°-﹢30°），0-20mm高度调节，确保颅脑，脊髓与撞击头保持水平 |
| ★9 | 矢状调节 | 矢状板三轴位移距离：30mm，矢状板左右旋转角度调节范围：±30°，矢状板上下摆动角度调节范围：±10°，中心底板水平角度调节范围：±10 |
| 10 | 麻醉面罩 | 带配套麻醉回收面罩，可直接配套气体麻醉机，同时方便废气回收 |
| 11 | 脊髓适配器 | 脊髓适配器，大鼠槽宽54mm，小鼠槽宽29mm，一对固定齿，对向固定，更稳固 |
| 12 | 万象调节 | 万向调节，采用滚珠丝杆控制位移，移动稳定可靠，操作轻便，X方向0-110mm，Y方向0-110mm，精度0.1mm |
| 微量注射泵 |
| 13 | 毛细玻璃管 | 玻璃毛细管内外径：0.60-1.10mm，注射体积0-4200nl |
| ★14 | 控制器 | ≥5英寸LED触屏控制，双通道，可独立控制 |
| 15 | 步进距离 | ≤1.50微米/微步，注射速度：650 nl /s-1.6 nl /min |
| 三维微操 |
| 16 | X轴调节 | X轴：0-37mm，精度1μm |
| 17 | Y轴调节 | Y轴：0-20mm，精度1μm |
| 18 | Z轴调节 | Z轴：0-25mm，精度1μm |
| 磁性支架 |
| 19 | 重量 | ≥1.8kg |
| 20 | 抓力 | 抓力≥80kg |
| ★21 | 参数 | 主杆：直径14mm，长度≥160mm，子杆：直径12mm，长度≥150mm，夹孔4.5-6.5mm |
| 水平微调 |
| ＃22 | 中心放大器 | 安装在适配器上，配合调节，放大镜放大倍数：40X，水平校准器读数分辨率：0.01mm |
| ★23 | 平调节器 | 两个气压表显示，快速校准颅骨水平度，精度0.01mm，直接读取 |
| 双臂定位 |
| ★24 | 三维操作 | 满足大小鼠，双操作臂，数显，可随时清零 |
| 25 | 旋转适配器 | 旋转角度60°（-30°-﹢30°），0-20mm高度调节，确保水平，带麻醉面罩 |
| 26 | 矢状调节 | 矢状板三轴位移距离：30mm，矢状板左右旋转角度调节范围：±30°，矢状板上下摆动角度调节范围：±10°，中心底板水平角度调节范围：±10° |
| 其他 |
| 27 | 气源 | 采用多种气源供气，含有9/16”和Ф8快接口，气源压力要求为0.6Mpa-0.8Mpa，可直接连接气瓶 |
| ★28 | 缓释给药功能 | 具备。配≥100支缓释胶囊，给药时间3-28天可选 |
| ★29 | 注射器 | 配套1，2，5μL，汉密尔顿注射器，每种型号配1个针筒，6个针头，针头为平头，外径＜0.1μL |
| ★30 | 玻璃电极 | 外径：1-2mm，内径0.3-0.6mm，长度5-30mm，参数可按需定制。至少500根，可直接用于实验动物，可配合注射泵使用 |
| ★31 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1204：

| 设备名称 | 化学发光成像仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 39万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 功能涵盖 | 可见光、紫外光、荧光、多色荧光、红外荧光、化学发光成像、免染成像及分子量、定量分析；以及Western-Blot、In Gel western、In cell western、小动物活体等成像 |
| ★2 | 触屏操作 | 10英寸以上仪器内置显示屏，多点触控，无需连接电脑直接控制仪器 |
| ★3 | CCD检测器 | 冷CCD检测器，半导体制冷，分辨率≥600万像素 |
| #4 | 光电转化率 | 425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：≥69％，绝对Q/E峰值：≥75%@525nm |
| ★5 | 荧光光源 | 五个荧光通道，红、绿、蓝、近红外、红外 |
| #6 | 多色荧光激发通道 | 侧蓝光（460–490 nm）、侧绿光（520–545 nm）、侧红光（625–650 nm）、侧近红外（650–675 nm）、侧红外（755–777 nm） |
| ★7 | 多色荧光检测通道 | 包括蓝光（518–546 nm）、绿光（577–613 nm）、红光（675–725 nm）、近红外（700–730 nm）、红外（813–860 nm）；五色荧光或任意组合 |
| ★8 | Western蛋白定量归一化 | 支持总蛋白归一化定量，无需内参蛋白，避免因内参蛋白不稳定而导致的定量误差，定量更准确、线性度更好：同时，也向下兼容常规内参蛋白归一化方法。提供投标品牌已经发表的总蛋白定量文献2份，且影响因子在20分以上（必须附文献全文证明） |
| ★9 | 成像模式 | 具有白光透射、紫外、红/绿/蓝荧光、近红外、红外、化学发光等成像模式，支持免染胶成像等 |
| ★10 | WB化学发光成像面积 | ≥16cm×21cm |
| 11 | UV切胶防护板 | 方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶 |
| 12 | 多种模式 | 自动模式，手动模式， 累积曝光模式 |
| 13 | 累积曝光多次成像 | 可以在很长曝光时间（0.001s-7200s）内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存 |
| #14 | 五色荧光WB成像 | 同一张膜上可以同时对5个目标蛋白进行荧光WB检测，并提供文献支持 |
| ★15 | 样品位置 | 单一样品位置，无需调节样品位置，即可实现全部类型样品的成像 |
| 16 | 中文软件系统 | 专业中文版软件自由切换，免费升级，全自动控制程序包括图像采集、优化、定量、分析及报告输出，并具有多幅图像合并显示及分析功能 |
| 17 | 图像输出格式 | .tif、.bmp、.png、.jpg |
| 18 | 数据输出 | 剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出 |
| ★19 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1205：

| 设备名称 | 小动物行为视频分析系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 43万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 一 | 分析软件 |  |
| ★1 | 多点监测 | 具有记录头部、中心、尾部等三点监测功能，可分析动物的站立、蜷缩、旋转等功能；满足多个实验场景，1-6只实验动物 |
| ★2 | 任意安装 | 软件允许安装多台电脑，可无线遥控开始结束 |
| ★3 | 自带实验模块 | 软件可配套电生理，光遗传等，软件自带各个功能模块，无需自己设计，亦可自定义调整并储存 |
| ★4 | 软件功能 | 满足穿梭避暗实验，条件恐惧实验，震惊反射实验，焦虑饮水实验，实验参数可自定仪设置 |
| 5 | 监测参数 | 可记录分析动物的移动轨迹、速度（平均、最大、最小）、距离、时间、起始点、停留时间、时间的比例、头部朝向、身体延长、站立、潜伏期等多个实验指标；至少两种开始和四种停止记录方式设置，根据用户需要自主定义记录时间 |
| 二 | 学习模块 |  |
| 6 | 水迷宫 | 外径150 cm，内径120 cm，高50 cm，平台高度32 cm；配支架、下水配件、下水软管、侧面布帘，2500W辅助加热系统（室温-50℃可调），下水配件材质为PVC；布帘厚度约1mm，长度180 cm，宽 270cm。水迷宫和站台材料：医用 ABS 设计，重量轻、隔音好、无毒材料制作，数量至少1套 |
| 7 | T迷宫 | 大鼠T迷宫：灰色有机玻璃材质，（502×100mm + 160×100 + 502×100 mm）+ 50×16 cm，腔体高300mm，垂直门下凹68mm，数量1套。 |
|  |  | 小鼠T迷宫：灰色有机玻璃材质，（30×10cm + 13×10 + 30×10 cm）+ 307×130 mm，垂直门下凹16mm，腔体高200mm，数量至少2套 |
| 8 | Y迷宫 | 大鼠Y迷宫：灰色有机玻璃材质，长30 cm×宽16cm×墙高32cm，两臂之间夹角120，数量至少1套； |
|  |  | 小鼠Y迷宫灰色有机玻璃材质，长30cm×宽8cm×墙高15cm，两臂之间夹角120°，数量至少2套 |
| 三 | 抑郁模块 |  |
| 9 | 悬尾 | 大鼠悬尾：黑色有机玻璃材质；无需安装，可直接使用；高53 cm×宽30 cm×长30 cm，数量至少3套； |
|  |  | 小鼠悬尾：黑色有机玻璃材质；无需安装，可直接使用；高32 cm×宽20 cm×长20 cm，数量至少3套 |
| 10 | 强迫游泳 | 大鼠强迫游泳：透明有机玻璃材质；无需安装，可直接使用；直径20 cm×高50 cm，数量至少3套； |
|  |  | 小鼠强迫游泳：透明有机玻璃材质；无需安装，可直接使用；直径12 cm×高30.5 cm，数量至少3套 |
| 四 | 焦虑模块 |  |
| 11 | 旷场 | 旷场-大鼠：可满足1 大鼠，装好后可拆卸，无支架，灰色有机玻璃，长1m，宽1m，高度483mm，数量至少1套； |
|  |  | 旷场-小鼠：可满足1 小鼠，装好后可拆卸，无支架，灰色有机玻璃，长0.4m，宽0.4m，高度0.4m，数量至少4套 |
| 12 | 十字迷宫 | 大鼠高架十字迷宫：灰色有机玻璃材质，闭臂墙高30cm×长50cm×宽10cm。开臂墙高2cm×长50cm×宽10cm。支架铁Q235，高架高度53-56cm； |
|  |  | 鼠高架十字迷宫：灰色有机玻璃材质，闭臂墙高15cm×长30cm×宽5cm。开臂墙高1cm×长30cm×宽5cm。支架铁Q235，高架高度47.5-52.5cm |
| 13 | 位置偏爱箱 | 大鼠位置偏爱箱：有机玻璃材质；配门，整装，不可拆卸，无支架；总长600mm×中间长120mm×总宽310 mm×中间宽100mm× 高310 mm，红外追踪，数量至少1个； |
|  |  | 小鼠位置偏爱箱：有机玻璃材质；配门，整装，不可拆卸，无支架；总长560mm×中间长80mm×总宽250 mm×中间宽50mm×高250mm，数量至少2个 |
| 五 | 社交探索模块 |  |
| 14 | 社会交互箱 | 三腔社会互动箱-小鼠（透明）：（20+20+20）cm长 × 40 cm宽 × 22 cm高；底板和围栅笼盖子，底座的板材为灰色有机玻璃，其余板材为无色透明亚克力，可用酒精清晰，不反光。数量至少1套； |
|  |  | 三腔社会互动箱-小鼠（透明）：（20+20+20）cm长 × 40 cm宽 × 22 cm高；底板和围栅笼盖子，底座的板材为灰色有机玻璃，其余板材为无色透明亚克力，用酒精清晰，不反光。数量至少2套 |
| 15 | 新物体识别 | 新物体识别箱（透明）-大鼠：白色立方块、黑色球体、蓝色锥体块；箱体材料：透明有机玻璃；玩物材料：塑料；箱体：长60 cm×宽60 cm×高60 cm；2个白色立方块：长6 cm×宽6 cm×高6 cm；1个蓝色锥体块：边长6 cm；数量至少1套； |
|  |  | 新物体识别箱（透明）-小鼠：含箱体、白色立方块、黑色球体、蓝色锥体块；箱体材料：透明有机玻璃；玩物材料：塑料POM或尼龙；箱体：长40 cm×宽40 cm×高40 cm；2个白色立方块：长4 cm×宽4 cm×高4 cm；1个 蓝色锥体块：边长4 cm，数量至少2套 |
| 16 | 摄像系统 | 自动宽动态技术，自动追踪白平衡，自动暗区补偿功能，自动增益控制，自动数字降噪功能，中英文操作，日夜转换功能能够根据光学变化自动切换彩色或黑白模式，当周围环境黯淡下来时，红外滤光器被自动更换为透明滤光器，摄像机切换为黑白模式，无需额外安装视频采集，最新DynaViewSX技术，在光线反差很大的环境下，也可获得清晰的图像。四套固定在天花板，两套移动式，一套配套水迷宫。数量至少7套 |
| 六 | 穿梭避暗箱 |  |
| ★17 | 通道数 | 小鼠双通道，两只小鼠可独立控制，满足穿梭和避暗两种实验模式，直接连接电脑控制。可拓展8通道 |
| 18 | 应用范围 | 应用于学习和记忆（主动回避，被动回避），恐惧和情绪（焦虑，创伤后应激障碍）以及抑郁（习得的无助）的相关研究 |
| ★19 | 刺激方式 | 电流刺激，输出电流可在不同的幅度调节，精度0.05±0.001mA；光刺激100 mA可控制；2900hz的声音刺激，可调范围不低于60分贝-80分贝 |
| 20 | 实验原理 | 重力传感，最小检测重量：10g |
| ＃21 | 隔音箱 | 活动室材料，甲基丙烯酸酯，铝，不锈钢，带风扇和灯光，可以排除外界干扰，预留支架等，可光遗传等搭配第三方设备 |
| 七 | 认证 | CE认证 |
| 八 | 支架 | 配套带锁死装置的金属支架，箱体和迷宫全部可以放置属支架上，节省实验空间 |
| ★九 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1206：

| 设备名称 | 高速落地离心机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 46万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| #1 | 最高转速 | ≥29,000rpm |
| #2 | 最大离心力 | ≥100,000×g |
| ★3 | 最大容量（角转头） | ≥6×1000mL |
| ★4 | 4×1000mL水平转头 | 最高转速≥5,400 rpm，最大离心力≥7,000 ×g |
| ★5 | 8×50mL角度转头 | 钛合金材质，最高转速≥29,000 rpm，最大离心力≥100,000 ×g |
| ★6 | 24×15mL角度转头 | 铝合金材质，内外圈最高转速≥21,500 rpm，内外圈最大离心力≥63,000 ×g |
| 7 | 转速控制精度 | ±25rpm |
| 8 | 运行时间 | 99小时，连续运行 |
| #9 | 温度设定范围 | -20℃至+40℃，温度精准度±2℃；最高转速下可保持4℃离心 |
| 10 | 加减速控制 | 9级加速, 10级减速 |
| ★11 | 转头锁定系统 | 转头自动锁定，无需扳手。 |
| 12 | 控温系统 | 具有预冷系统，无氟制冷，具有离心腔智能真空系统，热输出＜2.0kw |
| ★13 | 生物安全性保证 | 提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书 |
| #14 | 控制系统 | 微电脑控制,≥7英寸触摸屏式操作面板，数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数；内置培训教程，转头计算器，可通过手机进行实时联机及监控，进行远程启动及停机。 |
| 15 | 驱动系统 | 无碳刷大力矩电机直接驱动, 无须齿轮变速装置和皮带传动系统 |
| ★16 | 转头识别 | 瞬时自动识别转头，同时显示相应的转头参数：转头材质，最大离心力，最大容量。 |
| ★17 | 安全系统 | 具有自动门锁，转子不平衡检测；超速和超温保护停机功能 |
| 18 | 噪音 | ＜59dBa |
| 19 | ACE积分器（w2t） | 有 |
| ★20 | 连续流离心功能 | 有 |
| #21 | 真空系统 | 有 |
| #22 | 仪器锚定 | 不需要 |
| #23 | 其他功能 | 多语种选择（含中文）选择，转头计算器，内置操作培训视频，用户日志，用户权限管理，自动开门 |
| ★24 | 配置 | 4×1000mL水平转头，包含4个吊篮和4个酶标板载架，以及相应规格离心瓶8个 8×50mL钛合金角度转头，相应规格离心瓶16个 24×15mL铝合金角度转头，相应规格离心瓶48个 |
| ★25 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1207：

| 设备名称 | 脑立体定位注射系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 48万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 一 | 定位仪 |  |
| ★1 | 控制方式 | 至少4种控制方式：1.PC端软件界面箭头控制；2.PC端输入目标坐标位置控制；3.微操平台按钮可控制，旋转18°执行1μm位移；4.键盘按键控制定位仪运动，含电脑及密码狗 |
| 2 | 脑图谱可选 | 定位仪坐标与脑图谱集成，可选脑图版本，当找到并设置Bregma/Lambda点后电脑界面能够显示脑图及探针所在位置，能够实时显示移动过程 |
| 3 | 多点位 | 多位点程序设定，用户可手动输入或脑图谱上选择至多8个坐标，可以选择自动运行或者信号触发后启动运行，参数可自定义设置 |
| ★4 | 自动开颅 | 软件控制，自动开颅，两种控制方式：1.方形：边长范围：0-16mm，深度范围：0-16mm；2.圆形，直径范围：0-16mm，深度范围：0-16mm |
| ★5 | 自动注射 | 两种控制方式，1.软件控制，四种注射形式：注射，回抽，注射回抽，回抽注射。可设置定时，定量注射。2.LED触屏控制，内置参数，可直接调用，也可自定义设置 |
| 6 | 一键校准 | 一键设置Bregma/Lambda位点，当长时间使用，电脑显示位置参数和定位仪读数出现偏差时，用户可以通过一键自行校准 |
| ★7 | 安全可靠 | 当用户定义Bregma/Lambda点之后，定位仪在执行X、Y方向的移动时，无论探针位于Z轴的任意位置，需要使探针先回缩至高于动物头骨表面5mm的位置，保证电机的水平方向移动不会触碰到动物的头骨 |
| 8 | 消隙功能选择 | 可消除电机反向运动时，电机齿轮间缝隙引起的误差，用户可选择开启或关闭 |
| ＃9 | 文献 | 发表文献200+，《Nature》5+，提供名目证明 |
| 10 | 光源系统 | LED冷光源、光效高、节能、发热量低、使用寿命长≥10000h、噪音<40db，色温6500K，静音风扇，无色漂 |
| 二 | 保温系统 |  |
| ★11 | 独立双通道 | LED触屏控制，双通道显示界面，可同时独立给两只动物保温，三种规格加热垫，实时显示加热垫工作状态进度条，并且可独立操作 |
| 12 | 工作参数 | 监测通道工作状态：空转、警示、待机和正常工作，快速升温，温度控制精度高，设置范围20-45℃，分辨率0.1℃，精度0.2，并且可以摄氏度和华氏度切换，语言可采用中文和英文切换 |
| 三 | 注射参数 |  |
| ★13 | 注射范围 | 注射器范围（0.5μL-1ml），流速范围5 pl / min-3 ml / min，精度：≤±1％ |
| 14 | 步进范围 | 1.8°步进电机，具有1/16微步进的微处理器，步进：27.5秒/微步- 52微秒，推杆行程：0.433 µm /分钟-228.97毫米/分钟 |
| 四 | 显微系统 |  |
| 15 | 放大倍数 | 目镜倍数:10X大视野平场目镜 视场直径≥ф20m，物镜倍数:0.7X-4.5X， 物镜变倍比 ≥6:1 |
| 16 | 其他参数 | 双目观察头：瞳距54-75mm 、视度调节±5、屈光度 45°、倾斜 360°旋转，视场范围：31.2 mm -5.1mm；工作距离：工作距离105mm（10X目镜），工作距离：177mm（10X目镜+0.5X辅助镜），万向支架：360°旋转，长短自由伸缩 |
| 五 | 麻醉系统 |  |
| ★17 | 实验动物 | 用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等实验动物，空气泵最大流量：≥ 18L/min，最大压力：≥ 18Kp |
| ★18 | 给药方式 | Easy Fil封闭注药，内部容量不低于120ml，浓度范围0-5%，精度小于±0.1％ |
| 19 | 诱导盒 | 大、小鼠翻盖式诱导盒、麻醉面罩均连接废气回收罐，废气直接被吸收，既保证实验效果，又保护实验环境和操作人员安全 |
| ★20 | 废气回收 | 可配合脑立体定位仪仪，自动计量，3种报警模式，可实现饱和预警、2级报警，及超重报警，报警声光提示，一键归零，实时显示过滤罐重量，分辨率≤1g |
| 21 | 安乐死 | 实验动物安乐处死 |
| 22 | 认证 | CE、MSDS、ISO9001 |
| 23 | 文献 | 发表200+文献，《CELL》5+，提供目录证明 |
| 六 | 给药系统 |  |
| ＃24 | 单管系统 | 构成：导管，导管帽，注射内管，锁紧螺帽，固定螺丝，PE管，共配500套。内径0.25-0.45mm，外径0.41-0.71mm，长度可定制 |
| ★25 | 双管系统 | 构成：双导管，注射内管，导管帽芯，导管帽，锁紧螺帽，固定螺丝，PE管，共配500套。中心距0.5-3mm，内径0.25-0.45mm，外径0.41-0.64mm，长度可定制 |
| ★26 | 缓释给药功能 | 具备。配≥100支缓释胶囊，给药时间3-28天可选 |
| ★27 | 配套器械 | 满足大小鼠常用实验手术器械，不生锈不反光，耐磨耐腐蚀，包含：手术剪，解刨剪，眼科剪，弹簧剪，显微镊，眼科镊，有齿镊，持针钳，止血钳，血管夹，缝针，缝线，剃毛器手术刀，器械包 |
| ★28 | 其他配件 | 陶瓷插芯夹持器（满足1.25-2.5mm）4个，颅钻夹持器2个，套管夹持器2个，电极夹持器2个，小鼠幼大鼠适配器2套，冠状切片脑模具，矢状切片脑模具，微型手持颅钻，钻头（多规格），大，小鼠主动回收面罩2套，大，小鼠被动回收面罩2套，大、小鼠定位麻醉回收面罩2套，注射器（多规格），单管微量给药系统500套，双管微量给药系统500套，缓释泵100个，线栓100根，异氟烷2箱，过滤罐2箱 |
| ★七 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1208：

| 设备名称 | 微透析系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 48万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 一 | 微透析泵 |  |
| 1 | 通道 | 显示屏：5.0英寸LCD触控屏，储存所有设置，双通道，满足注射/回抽功能 |
| 2 | 精度 | <0.35％，重复性：±<0.05％，≤0.046μm/step |
| 3 | 注射器规格 | 0.5 μL-60 mL |
| ★4 | 流速 | 0.0001μL/min- 102 mL/min |
| 5 | 驱动推力 | 1.8°步进电机+64倍细分，最大线性推力：23 kg |
| ★6 | 外接 | ≥两个BNC接口,USB B型：PC通信，≥两个RS485接口， TTL远程启停，数字信号I/O |
| 二 | 清醒活动装置 |  |
| ★7 | 大小鼠活动笼 | 配置两套活动笼，方形不透明，顶部设有观察口，排除外界干扰，内部体积≥20L |
| 8 | 死角体积 | 大、小鼠双通道转环，带平衡臂，确保管路和动物之间无缠绕，且转环中心通道的死体积≦1.5ul，旁侧通道的死体积≦4.5ul |
| 9 | 无缠绕 | 平衡臂和转环直接固定于动物饲养笼，动物360°长时间旋转，无需额外增加电控防缠绕装置 |
| ★10 | 饮食饮水 | 外围带测重饮水饮水装置，底部装有隔栅式，可长时间实验 |
| 三 | 冷冻收集装置 |  |
| 11 | 参数设置 | 触摸屏操作，可设置收集时间、收集编号、收集模式等参数；并能实时显示温度、运行状态、收集管位置等信息。 |
| 12 | 收集时间 | 1s-600min，1s步进。 |
| ★13 | 冷却温度 | ≤4°C。 |
| ★14 | 多通道 | 可以选择1.2.4通道同步收集，满足多点或多只动物同时采样。 |
| 15 | 取样能力 | ≥64个600 μL收集瓶，能满足长时间采样，收集瓶不小于600ul。 |
| ＃16 | 耗材要求 | 样品收集瓶或收集管，可以用国产配件 |
| ＃17 | 样品盘布局 | 样品收集管X-Y平布布局，避免圆形的容易出错。 |
| 四 | 在线进样器 |  |
| ★18 | 控制阀 | 6-port阀，自动将样品送入检测系统，避免样品与空气直接接触 |
| 19 | 定量环 | 安装10ul、20ul等多种定量环 |
| 20 | 功能 | 配套检测设备，满足自动在线进样检测 |
| 21 | 控制方式 | 软件，遥控 |
| 五 | 透析探针 |  |
| 22 | 材质 | 探针分子截留量不小于50kDa，再生纤维素半透膜，导管材质为制金属材质或石英 |
| 23 | 功能 | 满足透析和注射功能，可根据实验需求进行定制 |
| ★24 | 其他配置 | 24.1 至少包含：探针夹持器、探针导管、锁紧螺帽、导管适配器、固定螺丝、各种连接管路、三通、样品收集瓶等； |
|  |  | 24.2 至少包含：探针100个、导管帽100个、导管100个、锁紧螺帽100个、锁紧螺丝10包 |
| 25 | 仪器支架 | 不锈钢金属材质，承放全套透析装置；外部尺寸：≤430mm(W)×340mm(D)×430mm(H) |
| ★六 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1209：

| 设备名称 | 荧光定量PCR仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 49万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 检测通道 | 6通道 |
| ★2 | 样品通量 | 96个样本/次，可自行更换384模块，自行手动更换后无需校准 |
| ★3 | 温度准确性 | ≤0.2 ℃（37℃-98 ℃） |
| ★4 | 温度均一性 | ≤0.2 ℃（37℃-98 ℃） |
| 5 | 检测系统 | CCD |
| ★6 | 所有样本同时检测 | 所有样本同时激发并采集数据，孔间无时间差 |
| 7 | 光路设计 | 激发滤光片与检测滤光片可自由组合，提供不少于19种不同的组合的检测模式 |
| 8 | 高分辨率熔解曲线反应时间 | <12分钟（65℃-95℃，整板每℃采集25次数据时，可提供实际软件截图证明） |
| 9 | 检测灵敏度 | 可检测单拷贝基因 |
| ★10 | 光路维护 | 免维护，无需定期校正光路 |
| #11 | ROX校正 | 无需ROX校正 |
| 12 | 动态范围 | 10 logs |
| ★13 | 资质 | 具有CFDA医疗器械注册证 |
| ★14 | 耗材要求 | 通用，无需仪器本品牌试剂/耗材 |
| ★15 | 配置 | 96模块，384模块 |
| ★16 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1210：

| 设备名称 | Western Blot垂直电泳 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 20 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 50万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 容量 | 可同时进行4块SDS-PAGE凝胶电泳实验 |
| 2 | 胶面积 | ≥8.3 cm×7.3 cm |
| 3 | 玻璃板 | 短玻璃板：10.1 cm×7.3 cm；长玻璃板：10.1 cm×8.2 cm；封边垫条永久性固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 |
| ★4 | 灌胶系统 | 2套，平行排列设计，每套能同时灌制两块凝胶，弹簧杠杆设计及软橡胶衬垫产生良好的密封性 |
| 5 | 上样引导装置 | 防止泳道的遗漏上样或重复上样 |
| 6 | 电泳梳 | 5个，特殊材质的电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置脊可避免凝胶过程与空气接触，保证均一的凝胶聚合 |
| ★7 | 模块化 | 可换置转印（Western Blot）等模块 |
| ＃8 | 输出范围 | 电压10 V-300 V；电流4 mA-400 mA；功率75 W |
| ＃9 | 输出类型 | 恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟 |
| 10 | 断电后自动恢复 | 具有 |
| ★11 | 输出插孔 | 4对并联，可同时运行四个同类型电泳 |

## 2021-JKMTDY-W1211：

| 设备名称 | 二氧化碳培养箱 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 7 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 53万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 箱体容积 | 130L-150L |
| 2 | 加热方式 | 气套式加热 |
| 3 | CO2浓度控制范围 | 0-20% |
| ★4 | CO2控制精度 | ±0.1% |
| 5 | 温度控制范围 | 高于室温 3℃-55℃ |
| 6 | 温度控制精度 | ±0.1℃ |
| 7 | CO2浓度检测器 | TC热导传感器或红外传感器 |
| #8 | 灭菌功能 | 湿热灭菌方式、灭菌温度≥90℃，并提供湿热灭菌效果技术文件证明 |
| ★9 | 屏幕显示 | 具有触摸屏显示，可显示温度、二氧化碳浓度、可视报警信息、水位提醒，触摸屏具有数据记录功能，可自动记录运行日志 |
| #10 | 水盘及双气瓶选项 | 一体化无水盘湿度控制设计，具有底部加热功能，提高湿度控制效率，水容量≥3L;可选CO2双气瓶自动转换 |
| #11 | 浓度校正功能 | 具有 CO2浓度一键校正功能 |
| ★12 | 选配功能 | 具有同品牌内置耐CO2摇床及独立的HEPA小室选项，提高细胞培养质量 |
| ★13 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1212：

| 设备名称 | 自动强迫运动系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 53万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 一体设计 | 采集与分析软件集成于一体，在统计动物活动量的同时，饮水次数等数据直观的图形化软件操作界面，数据以多种文件格式输出并保存，供长期分析研究。还可用来做进行运动功能障碍，糖水偏好实验分析或奖赏成瘾行为学研究 |
| ★2 | 同时实验 | 每种运动都配置单独的软件和工作站，满足：大鼠、小鼠同时独立进行自主运动和强迫运动实验 |
| ★3 | 软件功能 | 红外追踪，可长时间监控拍摄，记录动物爪抓取实验活动，舔舐行为分析，多点动物精细行为轨迹分析实验等，多个实验动物画面集成，便于观察 |
| ★4 | 控制方式 | LCD手持控遥控器远程控制，也可用手机和电脑通过内置服务器，设置基本运行参数：包含活动总时间、转轮圈数、平均速度、加速度、休息时间，运转时间，活动高峰时间分布、光照时间等 |
| 5 | 记录参数 | 最大可支持收集120天内128个转轮的数据，转轮次数每3秒内统计一次，舔水次数记录识别精度0.3s |
| ★6 | 多通道 | 可支持1-6只大鼠强迫和自主运动。支持1-12只小鼠强迫和自主运动。可同时独立完成大鼠，小鼠，自主活动，强迫运动实验 |
|  | 运动参数 |  |
| 7 | 大鼠速度 | 大鼠速度范围：1.0- 0.0 m/min，测试/休息时间范围：0-24 h，时间调节精度：1 sec，循环圈数1-99，连续 |
| 8 | 小鼠速度 | 小鼠速度范围：1.0-10 m/min，0.1m/min增量，测试/休息时范围：0-24h，时间调节精度：1s，循环圈数：1-999，连续 |
|  | 强迫运动 |  |
| 9 | 大鼠强迫系统 | 大鼠强迫转轮直径：32-34cm；转轮周长：0.9-1.1m/循环；，横档数量：78-86；直径：4.5-5.0mm；间隔：13-13.5mm；间隙：8-9mm，带饮食饮水装置，可拆卸的重力传感不锈钢废物盘，方便清理动物排泄物，红外追踪装置，配固位网 |
| 10 | 小鼠强迫系统 | 小鼠强迫转轮直径：14.8-15.3cm；转轮周长：0.4-0.5 米/循环；带饮食饮水装置，可拆卸的重力传感不锈钢托盘，方便清理排泄物，红外追踪装置，配固位网 |
|  | 自主运动 |  |
| 11 | 大鼠自主轮 | 大鼠自主转轮：活动轮活动室一体设计，转轮直径：33-36 cm，跑动距离：1.0-1.2 m/圈，转动阻力≤ 8g，带饮水装置，重力传感不锈钢废物盘，红外追踪装置 |
| 12 | 小鼠自主轮 | 小鼠自主活动笼：活动轮活动室一体设计，转轮可拆卸，转轮直径：12-13 cm，跑动距离：0.36-0.46 m/圈，转动阻力：≤5g，带饮水装置，重力传感不锈钢废物盘，红外追踪装置 |
| ★13 | 监测进食排泄 | 可以监控实验动物活动度，饮食饮水，粪便尿液排泄 |
| 14 | 材料 | 使用耐用的聚碳酸酯材料，铝合金材质的舱口，不锈钢的横档 不锈钢粪便托盘，橡胶垫，转轮在Rulon轴承上转动，几乎无摩擦，使用寿命长 |
| 15 | 其他 | 配带锁死装置不锈钢支架，所有设备在固定放置在支架上，节约空间，方便移动 |
| ★16 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1213：

| 设备名称 | 纳米颗粒跟踪分析仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 60万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 粒径检测范围 | 10 nm-2000 nm |
| 2 | 浓度检测范围 | 105-109个/ml |
| ★3 | 激光光源 | 520 nm激光器 |
| 4 | 测量模式 | 荧光模式和散射模式，计数模式 |
| 5 | 检测池温控 | 温控范围：5°C - 45°C |
| 6 | 样品量 | 最少500 ul |
| ★7 | 光学系统 | 显微镜物镜多倍变焦，相机速度3.5-60-fps 可调 |
| ★8 | 激光光源和检测器的位置 | 必须可自动调节，至少可测量10个以上的位置点 |
| 9 | 测量颗粒数 | 1分钟内至少可测量1000个以上的颗粒 |
| 10 | 电位测量 | 可升级Zeta电位的测量功能（-500Mv-+500Mv） |
| 11 | 软件 | 可升级群分析软件，具有45个形状参数，根据形状的不同,颗粒扩散速度或延伸率不同，强度和面积不同等等来区分不同群体的颗粒各所占的百分比 |
| 12 | 激光安全 | 仪器安全保护Class I；激光内部防护Class 3B |
| 13 | 软件功能 | 13.1.可跟踪单个粒子提供布朗运动可视视频； |
|  |  | 13.2.提供平均粒径和分布宽度参数； |
|  |  | 13.3.提供颗粒浓度信息； |
|  |  | 13.4.提供粒径-数量分布和体积分布曲线； |
|  |  | 13.5.可以在不同粒径范围进行分段计算； |
|  |  | 13.6.提供颗粒分布累积曲线； |
|  |  | 13.7.数据管理：可视频，文本，PDF，单一或叠加输出，单个视频数据不大于50M |
| ★14 | 配置 | 双光子专用物镜（5×、10×、25×、60×） 荧光过滤系统：550 nm（适用于520nm激光器） 标准样品（ 100nm聚苯乙烯微球标准溶液） 打印机一台 |
| ★15 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1214：

| 设备名称 | 近红外双色激光成像系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 69万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 应用范围 | 应用于双色Western Blot分析、双色 EMSA、微孔板In/On-Cell Western分析、In-Gel Western分析、考马司亮蓝凝胶的扫描、蛋白芯片等 |
| 2 | 检测通道 | 至少含有两个激光检测通道，700 nm（685 nm激发，720 nm检测）、800 nm（785 nm激发，820 nm检测） |
| ★3 | 光源 | ≥两根固态二极管激光器，激发波长范围≥685 nm |
| 4 | 激光器使用寿命 | ≥39,800 h |
| ★5 | 检测器 | ≥两个独立的雪崩式光电二极管(APD)，而非PMT（需提供证明材料） |
| ★6 | 动态范围 | ≥5.9个数量级，低荧光背景使近红外检测具有更宽的线性范围，提高实验重复性和定量精确性 |
| ★7 | 比特深度 | ≥21 bit |
| ★8 | 双色同时检测 | 可以同时检测膜、凝胶、96孔微孔板等检测物均可扫描成像并量化，配备专门的数据分析软件 |
| ★9 | In-cell Westerns检测分析功能 | 直接在微孔板培养的细胞内进行双色Western Blot实验，有与JBC等期刊杂志联合发表的protocols及专业的 in cell western分析软件（无需配件，需提供证明材料） |
| 10 | 检测范围 | 可以对膜、凝胶、微孔板、蛋白质芯片、组织切片等待测物扫描成像并量化分析 |
| 11 | 检测灵敏度 | ≤1.5 pg （膜上蛋白），≤10 fmol （双链DNA探针） |
| ★12 | 可用于临床实验的近红外荧光染料 | ≥18种IRDye 近红外荧光染料标记的成像试剂用于临床试验，同时可提供cGMP要求的试剂 |
| ★13 | 软件系统 | 两套，一套用于仪器控制和数据分析，一套用于统计学分析且与Nature /JCB/JBC等期刊杂志合作开发 |
| ★14 | 软件自动进行数据统计学分析功能 | 具有，且直接给出Bar图和散点图，时间：≤2.5 min |
| ＃15 | 软件共同线性范围验证功能 | 具有，时间：≤2.6 min, 方式：全自动 |
| ＃16 | 软件抗体验证功能 | 具有，时间：≤2.6 min，方式：全自动 |
| ＃17 | 软件均一化分析功能 | 具有，时间：≤2.6 min，方式：全自动 |
| ＃18 | 软件最佳上样量范围验证功能 | 具有，时间：≤2.6 min，方式：全自动 |
| 19 | 数据分析 | 自动计算分子量，条带浓度，以及内参标准化处理。至少具备分析Western Blot、Multiplex Western Blot、考马斯亮蓝蛋白质凝胶成像、DNA 凝胶等功能 |
| ★20 | 配置 | 品牌电脑 软件控制系统工作站 试剂（两支抗体、一瓶 Buffer） |
| ★21 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1215：

| 设备名称 | 液相悬浮芯片系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 75万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 多重性 | 可单孔检测100个指标；可以同时开展核酸，蛋白检测并有配套试剂盒 |
| 2 | 检测原理 | 使用不同配比的荧光标记编码微球，偶联核酸探针，结合流式细胞分析技术，从而达到快速分析单一样品中多重待检指标的目的 |
| 3 | 光学系统 | 报告激光：532nm倍频二极管，功率10 mW -15mW；分类激光：635nm二极管，功率25mW |
| 4 | 检测系统 | 报告激光检测器：565nm-585nm光电倍增管；分类激光和单位甄别检测器：温度补偿的雪崩光电二极管 |
| 5 | 液相系统 | 鞘液流速：90μl±5μl/s；流动室：200μm2正方形流体室；进样速度：1 μl/s |
| 6 | 检测范围 | 3.5logs；读取速度：≤60min/96孔 |
| 7 | 进样方式 | 微量滴定板：标准96孔板；吸入样本体积：20-200 μL |
| ＃8 | 软件系统 | 具有原厂最新软件操作系统 |
| ★9 | 仪器证书 | 具有CFDA证书 |
| ★10 | 检测功能 | 可以开展呼吸道病毒，腹泻病原体，自身免疫性疾病，新生儿筛查，合理化用药基因分析等各项检测和自行开发研究 |
| ＃11 | 技术服务 | 需能提供Xmap微球蛋白欧联及Xtag微球核酸欧联检测试剂和相应的技术服务支持 |
| ★12 | 配置 | XYP操作平台 SDS 全自动鞘液流系统 最新分析软件包 电脑工作站一套 校正试剂盒10个、验证试剂盒10个、鞘液20L |
| ★13 | 质控品 | 质控品单独报价，并提供价格证明文件 |
| ★14 | 质保期 | 整机质保3年，质保期内免费校准。软件免费升级 |

## 2021-JKMTDY-W1216：

| 设备名称 | 超速离心机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 83万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 最高转速及最大相对离心力 | 最高转速≥100,000 RPM，最大离心力≥800,000×g |
| 2 | 转速控制精度 | ± 2 RPM |
| ★3 | 控制屏幕 | ≥10英寸触摸液晶显示屏 |
| ★4 | 安全系统 | 仪器具备超速及转头动态惯性检测功能，若发现有样本密度及转速超过安全值，自动降速至最高允许转速 |
| 5 | 远程控制方式 | 可以使用掌上终端远程监控仪器状态，以实现跨越实验室对离心机进行远程监控和操作 |
| ★6 | 仪器运行监控系统 | 仪器主机可实时显示运行曲线图，以便于追踪整个实验过程，需提供使用界面截图 |
| ★7 | 真空度 | 用户使用界面可实时显示当前真空度数值，非高中低档粗略显示，需提供使用界面截图 |
| ★8 | 离心平衡容忍度 | 目视平衡，样品不平衡容许度：≥样品体积±8%或≥样品高度差±5 mm |
| #9 | 离心条件模拟软件 | 离心条件模拟软件内置于离心机主机内 |
| #10 | 仪器认证 | 具备第一类医疗器械备案凭证，并提供备案凭证号 |
| ★11 | 配置 | 1) 主机一台； 2）32,000 rpm/6×38ml 的钛合金水平转头1个（转头k因子≤210），同时提供配套高离心力管400根及工具； 3）90,000 rpm/8×13ml的钛合金定角转头1个，转头k因子≤28，配相应指封离心管400根及工具； 4）离心模拟软件一套 |
| ★12 | 售后 | 整机质保3年。在西安有售后服务机构 |

## 2021-JKMTDY-W1217：

| 设备名称 | 模块化条件行为操作系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 98万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 通道数 | 配置四套小鼠模块化触屏条件行为操作箱，满足同时四只小鼠实验 |
|  | 隔音箱 |  |
| 2 | 箱体 | 隔音箱为加高形箱体，隔音效果≤5dB |
| ★3 | 配置 | 包含：相机系留直接，活动转环，相机支架，供安装电生理、光遗传、视频拍摄等外第三方设备或配件 |
| 4 | 支架 | 配带锁死装置不锈钢支架，设置可放置在直接上，节省空间 |
|  | 系统结构 |  |
| 5 | 灯光模块 | 天花板和面板为LED白色非偏振冷光，活动区为乳白色灯，活动箱为红外灯，环境灯亮度可调。圆形触鼻孔（孔直径/深度：10mm/6mm），孔里面可以按需求设置提供黄色灯光、绿色灯光或者红色灯光呈现刺激），环境灯亮度可调 |
| 6 | 声音模块 | 白噪音刺激模块，7-阶水平声音刺激模块，≥90db，1000Hz-16000Hz的声音频率可以按需求设置 |
| ★7 | 鼻触压杆模块 | 双鼻触压杆模块，一个为可伸缩压杆，一个为不锈钢长方形压杆，具有提升功能，力量范围0-2g，鼻触摸快具有红黄绿三色光刺激，可通过软件自定义设置 |
| ★8 | 触屏箱体 | 触屏模块箱体，梯形箱体和方形箱体自由切换，有取放活动门，红外触屏感应区，功能模块区，顶部预留开放区。触摸屏刷新频率≥70Hz，触屏屏幕尺寸≥7×10英寸，监测感应区空间：≥26 ×20cm |
| ★9 | 恐惧模块 | 采用重力传感原理，重量范围10mg-2kg。LED显示，精度≤1mg，具备条件恐惧和震惊反射测试两种实验，设备用于监测动物的行为，可觉察动物的微小动作，从而判断动物的活动/僵立（Freezing）以及震惊反应。可提供声音、触觉、加强型震惊、电击刺激、光刺激、气体刺激或其他刺激 |
| ★10 | 光遗传模块 | 输出与控制一体（含实验必要配件），465nm和589nm两种独立光源系统，功率可调范围1-90mW，分辨率≤1mW，≥7寸触摸屏，屏幕分辨率≥1024*600像素，实验总时长范围为0.001s-999999s，分辨率为0.001s，精度0.1ms或1%。三种控制模式：触屏控制、遥控控制、外部TTL信号触发，外部触发信号: 2V–10V，两种光源可以单独工作，也可以协同工作，仪器支持单独输出其中一种光，也可以两种光同时输出。此模块也可单独使用，也可配套其他第三方设备使用 |
| ★11 | 视频采集模块 | 红外视频摄像系统，带6个LED灯，实时捕捉动物活动，电脑同步显示，可通过软件自定义设置。最低速度：≥60帧（1920*1080），镜头高清，红外，30°-90°可选，1080P,COMS感光芯片，音噪比≤40dB，能探测到≤1mm的移动，可自动对焦，自动曝光，也可软件控制，可导出QuickTime格式录像 |
| ★12 | 记录分析软件 | 记录分析软件，采用模块化布置（硬件环境设置、任务程序编程、程序运行、数据分析和数据总览），具备各自编程、记录和数据分析等多项功能，每个通道都具有WHISKER多媒体单站许可证，触屏软件使用LabView 图形化编程软件，可记录分析，动物行为活动度，动物行为学视频实施监控画面，软件提供终身免费升级服务 |
| 13 | 液体奖励模块 | 蠕动泵运转速度≥55RPM，液体输送管径0.3-0.8cm，液体分配速度0.02-0.05毫升/秒，输液段出水处采用金属材质，防撕咬，运行电流＜100mA，待机电流＜10mA |
| 14 | 颗粒奖励模块 | 颗粒奖赏分配器，通过旋转挡板分配颗粒，颗粒≤20mg，分配器供电要求0-24/28V |
| ★15 | 电刺激模块 | 动物活动箱底部的隔栅电刺激波形为方波，刺激电流大小设置范围：0.05-5.0mA，精确度：≤0.01mA，分辨率：≤0.02mA，输出波形双极性，占空比≤12%，扰频器周期70-80ms，每个栅极对接收双极脉冲8-9ms，动态输入范围：记录≥±5.5mV |
|  | 自主给药模块 |  |
| 16 | 电子马达注射泵 | 马达运转速度：≥3.3 RPM，给药时间限制可以从0-60秒，按照10-15秒的递增自行设置 |
| 17 | 其他配置 | 平衡活动臂，转环，拴系套件，静脉导管，血管通路开关 |
|  | 信号转换模块 |  |
| 17 | 信号传输 | ≥8个电源和信号输入的孔位（信号输入到功能模块）、≥15个由功能模块反馈的信号输出孔位和0-5V TTL输出 |
| 18 | 同步第三方信号 | TLL信号盒和I/O面板两种外接方式，可以同步控制光刺激、生理信号记录等第三方设备 |
| 19 | 原装电脑 | 配原装进口工作站4台，软件预装好出厂前，经原厂调试 |
| 20 | 其他模块 | 双选择成对/视觉辨别逆转任务、配对联结式学习任务、视觉运动条件学习任务、5选择序列反应时任务、TUNL任务、位置辨别学习任务、消退任务、5CPT任务、速比任务、赌博任务和连续执行任务的动物训练和实验的程序范式和相关图片 |
| ★21 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1218：

| 设备名称 | HPLC-ECD电化学系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 98万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 一 | 进样检测 |  |
| ★1 | 进样方式 | 手动进样，自动进样 |
| 2 | 进样模式 | 具备随机、顺序、混合和内参等4种进样模式 |
| ★3 | 检测方式 | 在线进样，离线检测 |
| 二 | 自动进样器 |  |
| 4 | 进样数量 | 800ul×80孔进样位置 (40.3mm×7.2mm)，多样品分析 |
| 5 | 温度 | 0℃-40℃温度设置，满足不同样品的温控需要 |
| 6 | 清洗时间 | 设置范围：1-99s，步进1s |
| 7 | 进样体积 | 1-50ul，步进1ul |
| 8 | 分析时间 | 分析时间设置范围：0-10h |
| 9 | 样品环容量 | 内部样品环容量：100ul |
| 10 | 重复性 | 进样零损失，进样重复性：CV ≦ 0.5% |
| 11 | 清洗模式 | 进样针清洗模式：液体、内部空气和外部清洗3种模式 |
| 12 | 一次穿刺 | 取样针采用单针设计，一次性穿透样品瓶，避免二次污染 |
| 13 | 压力范围 | 压力设置范围：0-40MPa |
| 14 | 工作站 | 独立显卡8G，内存8G,500G固态硬盘+1T机械盘 |
| ★15 | 检测方法 | 安培法和库伦法 |
| 三 | 检测系统 |  |
| ★16 | 配置 | 数据处理软件，电化学检测器、HPLC色谱泵和柱温箱组成的检测系统，配置灵活可以升级，所有主机设备采用统一品牌 |
| ★17 | 双电极 | 同时装配2个电极，且能与其他产品兼容，具有高灵敏度和稳定性，神经递质检测灵敏度≤30fmol，乙酰胆碱≤5fmol |
| ★18 | 二元泵 | 二元泵压力≤20Mpa, 流速范围10-500ul/min |
| ★19 | 防止氧化 | 内部液质接触面均采用非金属材质材料 |
| 20 | 电势范围 | 电势可控范围-2,000 mV ~ +2,000 mV，增量1mV |
| 21 | 温度 | 工作流通池温控箱调节范围15-55℃，温度精确性0.05℃，温度稳定性0.1℃ |
| 22 | 脱气装置 | 300ul和7.5ml双通道自动脱气装置，提高信噪比 |
| 23 | 软件 | 软件控制注射泵活塞运动速率，不含脉冲阻尼器，使压力脉冲产生的噪音降至最低 |
| 24 | 进样 | 压力辅助样品吸附，注射器不接触样品，带有同轴心的进样/空气针，进样周期<20s，可设置 |
| 四 | 检测物质配置 |  |
| 25 | 单胺类 | 配置分离柱，预柱，石墨电极，垫片 |
| ＃26 | 氨基酸 | 色谱分析柱，预柱，纯石墨电极，垫片 |
| ＃27 | 乙酰胆碱 | 色谱分离柱，预柱，固化酶柱，铂电极，垫片 |
| 28 | 其他 | 可定制其他类检测配件 |
| ★29 | 兼容性 | 所有产品同一品牌 |
| ★五 | 质保期 | 整机质保3年。 |

## 2021-JKMTDY-W1237：

| 设备名称 | 内窥镜灌注泵 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 39.8万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ＃1 | 总体要求 | 为确保产品的稳定、兼容和耐久性，提高手术安全性和操作方便性，以及售后服务的一致性，本次招标的灌注泵和灌注管必须为原装进口且为同一品牌。 |
| 2 | 灌注泵系统 | 2.1 灌注泵系统适用于内窥镜手术，特别是脊柱内窥镜手术和关节镜手术的诊断和治疗； |
|  |  | ★ 2.2 灌注泵主机含脊柱内窥镜专用模式，并有高灵敏度压力传感器，静水压力零级调整功能 |
|  |  | ★ 2.3 脊柱内窥镜模式下，压力调节范围10 ～100 mm Hg，流速100 ～750 ml/min，确保高流速低压力 |
|  |  | ★2.4 配备一次性使用灌注管10支，灌注管含薄膜型压力测量器 |
|  |  | 2.5 灌注管：长度＞3.0m |
|  |  | 2.6 触摸屏显示各种数据，有多种语言选择 |
|  |  | 2.7 设备具有自检功能 |
|  |  | 2.8 防护等级：I/BF型 |
|  |  | 2.9 防水保护级别：IPX1 |
|  |  | 2.10 压力准确度（mmHg）：±10% |
|  |  | 2.11 流量精确度（mL/Min）：±10% |
|  |  | 2.12 输入功率：400-700mA |
|  |  | 2.13 灌注管道易安装，易拆卸，开放式使用时可保持快速水流，以持续扩张手术部位及冲洗出血，闭合加压使用时，在切割大量骨性组织时减少出血、保持视野清晰，并可保证压力在可控制的安全范围内 |

## 2021-JKMTDY-W1238：

| 设备名称 | 微创动力配套设备 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 39.8万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ＃1 | 总体要求 | 为确保产品的稳定、兼容和耐久性，提高手术安全性和操作方便性，以及售后服务的一致性，本标段产品须为原装进口且为同一品牌。 |
| ＃2 | 导向鞘 | 导向鞘工作长度≥320mm，外径≥3.5mm，近端具有调整旋钮，可将远端任意设定为弯曲角度：12°/ 24°/ 36° |
| ＃3 | 可偏转球形切割刀头 | 可偏转球形切割刀头1支，长度≤360mm，外径≥3.5mm，可与导向鞘匹配，任意角度弯曲 |
| ＃4 | 可偏转钻石形刀头 | 8.可偏转钻石形刀头1支，长度≤360mm，外径≥3.5mm，可与导向鞘匹配，任意角度弯曲 |
| 5 | 勺型活检钳 | 内窥镜下使用的活检钳1把，直径2.0mm～2.5mm, 钳口长度4.0mm～ 5.0mm，工作长度280mm～320mm; |
| 6 | 带角度勺型活检钳 | 内窥镜下使用的带角度活检钳1把，直径2.0mm～2.5mm，钳口上翘角度40°～45°，工作长度280mm～320mm; |
| ＃7 | 弹簧钳 | 内窥镜下使用的可随意控制弯曲弧度的弹簧抓钳1把，直径2.5mm～3.5mm，钳口上翘角度40°～45°螺旋弹簧活动关节长度20mm～25mm，工作长度280mm～320mm; |
| ＃8 | 打孔钳 | 内窥镜下使用的打孔钳1把，头端上翘12°～20°，直径2.0mm～2.5mm，钳口长度4.0mm～ 5.0mm，工作长度280mm～320mm; |
| 9 | 40度咬骨钳 | 内窥镜下使用的咬骨鞘管1把，直径3.3mm～3.7mm，长度280mm～320mm，钳口为40°，前端楔形，宽度1.0mm～1.5mm; |
| 10 | 90度咬骨钳 | 内窥镜下使用的咬骨鞘管1把，直径3.3mm～3.7mm，长度280mm～320mm，钳口为90°，前端楔形，宽度1.0mm～1.5mm; |
| 11 | 咬骨钳手柄 | 可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，手柄内孔道5.5mm～8.5mm; |
| 12 | 灭菌托盘 | 能归类放置全部器械的不锈钢灭菌托盘1个 |
| ★13 | 兼容性 | 与科室现有Joimax内镜系统配套使用 |

## 2021-JKMTDY-W1239：

| 设备名称 | 椎间孔镜器械 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 42.9万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ＃1 | 总体要求 | 为确保产品的稳定、兼容和耐久性，提高手术安全性和操作方便性，以及售后服务的一致性，本标段产品须为原装进口且为同一品牌。 |
| ＃2 | 勺型活检钳 | 内窥镜下使用的活检钳2把，直径2.0mm～2.5mm, 钳口长度4.0mm～ 5.0mm，工作长度280mm～320mm; |
| 3 | 带角度勺型活检钳 | 内窥镜下使用的带角度活检钳2把，直径2.0mm～2.5mm，钳口上翘角度40°～45°，工作长度280mm～320mm; |
| ＃4 | 弹簧钳 | 内窥镜下使用的可随意控制弯曲弧度的弹簧抓钳1把，直径2.5mm～3.5mm，钳口上翘角度40°～45°螺旋弹簧活动关节长度20mm～25mm，工作长度280mm～320mm; |
| ＃5 | 打孔钳 | 内窥镜下使用的打孔钳1把，头端上翘12°～20°，直径2.0mm～2.5mm，钳口长度4.0mm～ 5.0mm，工作长度280mm～320mm; |
| 6 | 勺型抓钳 | 内窥镜下使用的勺型抓钳1把，直径4.0mm～5.0mm，钳口长度7.0mm～ 8.0mm，工作长度240mm～280mm; |
| ＃7 | 通用手柄 | 配备通用手柄一把，符合人体工学设计，有外附耐高温材料，顶部有按键卡扣开关一个（附器械实物照片证明材料） |
| ＃8 | 鞘（含电缆1条） | 鞘远端直径3.0mm-4.0mm，近端直径6.0mm-7.0mm，工作长度310mm-320mm |
| ＃9 | 钻石刀头 | 钻石刀头3支，长度≤250mm，外径≥4.5mm |
| ＃10 | 球形切割刀头 | 球形切割刀头3支，长度≤250mm，外径≥4.5mm |
| 11 | 球形切割刀头 | 球形切割刀头3支，长度≤320mm，外径≤3.5mm |
| ＃12 | 桶形侧边切割刀头 | 桶形侧边切割刀头3支，长度≤320mm，外径≤3.5mm |
| ★13 | 兼容性 | 与科室现有Joimax内镜系统配套使用 |

## 2021-JKMTDY-W1240：

| 设备名称 | 超高清摄像光源系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 45.8万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 摄像主机 | ★1.1 摄像头具有3组1/3cmos传感器，每组都是1080P（提供检测报告证明文件） |
|  |  | 1.2 像素： 1920（水平）×1080（垂直）（207.3万像素） |
|  |  | 1.3 扫描标准： 1125线，50场，50帧 |
|  |  | 1.4 复合视频输出： BNC插座×2； Y/C（S-VIDEO）输出：S端子×1； RGB/YPbPr输出：BNC×3； 高清视频输出输出：HD-SDI×2； HDMI×1（输出1080P信号） |
|  |  | 1.5 视频输出清晰度：1080P |
|  |  | ★1.6 医用摄像系统分辨力：≥114LP/mm（提供检测报告证明文件） |
|  |  | 1.7 主机前面板8寸液晶屏幕，实时显示图像 |
|  |  | ★1.8 主机带有USB接口，可接U盘进行拍照、录像，照片和视频均为1080P（提供检测报告证明文件） |
|  |  | ★1.9 主机具有网络视频直播功能（提供检测报告证明文件） |
|  |  | ★1.10 主机具有血管强化功能（提供检测报告证明文件） |
|  |  | ★1.11 主机可联接iPAD实时显示主机图像，进行手术实时直播（提供检测报告证明文件） |
|  |  | 1.12 摄像头具有图像冻结和2.5倍电子放大功能。 |
|  |  | ＃1.13 摄像头IPX8防水性能，可浸泡消毒 |
|  |  | 1.14 摄像头具有四种遥控手柄功能键 |
| 2 | 显示器 | 2.1 显示器尺寸:26英寸 |
|  |  | 2.2 背光:LED |
|  |  | 2.3 视角:178度（水平&垂直） |
|  |  | 2.4 解像度:1920×1080 |
|  |  | 2.5 长宽比:16:9 |
|  |  | 2.6 显示色:10.7亿色 |
|  |  | 2.7 对比度:1400:1 |
|  |  | 2.8 亮度:700cd/m2 |
|  |  | 2.9 输入端子:3G-SDI×1;CVBS ×1;S-VIDEO×1;DVI-D×2; D-Sub15×1; |
|  |  | 2.10 输出端子:3G-SDI×1; S-VIDEO×1;CVBS ×1;DVI-D:×1; |
|  |  | 2.11 防护等级:IP45（正面），IP32（背面） |
|  |  | 2.12 显示器重量:约8.1Kg |
|  |  | 2.13 FDA：Ⅰ类 |
| 3 | 医用内窥镜冷光源 | ★3.1 与摄像主机同一品牌（提供检测报告证明文件） |
|  |  | 3.2 主机前面板带8寸LCD显示、参数可追溯 |
|  |  | 3.3 光源照度：≥1100000Lx |
|  |  | 3.4 光源色温：≤ 5600k |
|  |  | 3.5 光输出孔规格:∮10 |
|  |  | 3.6 光源功率：100VA |
|  |  | 3.7 光源使用寿命：约40000小时 |
|  |  | 3.8 光源按键：LCD轻触式 |
|  |  | 3.9 参数一键还原功能，方便医生操作 |
| 4 | 台车 | 铝合金材质，氧化喷漆，可拆卸，层板五层可调，有万向脚轮、具备脚轮锁定功能，安全美观 |
| 5 | 图文工作站 | ★5.1 与摄像主机同一品牌（提供检测报告证明文件） |
|  |  | 5.2 专用软件、品牌：商务电脑CPU：双核处理器显卡：独立 内存：4G 硬盘：1T声卡：集成 网卡：集成 键鼠：标准键盘鼠标 显示器：19寸LCD 采集卡：专用视频采集卡 其它：COM脚踏开关、USB加密狗、S-Video视频线 |
|  |  | ＃5.3 具有网络视频直播、转播功能，可扫码连接 |
|  |  | ＃5.4 具有电子病历功能 |
| ★6 | 售后 | 摄像主机质保三年，其它质保一年 |

## 2021-JKMTDY-W1241：

| 设备名称 | 椎间孔镜手术I See增补系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 97万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 内窥镜 | 1.1 视向角25°～30° |
|  |  | ＃1.2 视场角70°～79° |
|  |  | 1.3 工作通道直径3.5mm～3.9mm |
|  |  | 1.4 外径6.0 mm～6.5mm |
|  |  | ＃1.5 工作长度170mm～175mm |
| 2 | 手术器械 | 2.1 3种尺寸导杆各1支，具有不同的颜色标记，前端为圆锥形。 导杆内径1.0mm～8.0mm；导杆外径4.0mm～9.6mm，长度165mm～240mm. |
|  |  | ＃2.2 工作套管1支，后端为可拆卸式手柄，前端为斜面；内径6.0mm～7.0mm，外径7.0mm～8.0mm，长度170mm～175mm |
|  |  | ★2.3 扩张导杆1支，外径7.0mm～8.0mm；边缘具有一个贯通的偏心内切圆，内切圆直径4.0mm～4.5mm（提供器械实物照片，照片中有测量工具，且能直接显示相关具体规格）; |
|  |  | ★2.4 工作套管1支，前端为斜面半齿状，，内径7.0 mm～8.5mm，外径8.0mm～10.0mm，长度160mm～175mm （提供器械实物照片，照片中有测量工具，且能直接显示相关具体规格）; |
|  |  | 2.5 扩孔器2支，长度170mm～180mm ，内径6.0mm～7.0mm，外径7.0mm～8.0mm |
|  |  | 2.6 骨凿2支，外径2.0mm～3.0mm，长度300mm～320mm |
|  |  | ＃2.7 内窥镜下使用的咬骨鞘管1把，直径3.3mm～3.7mm，长度280mm～320mm，钳口为40°，前端楔形，宽度1.0mm～1.5mm; |
|  |  | 2.8 可拆卸式咬骨鞘管手柄1把，手柄内孔道5.5mm～8.5mm; |
|  |  | 2.9 可放置全部器械的灭菌托盘1个 |
| ★3 | 兼容性 | 与科室现有Joimax内镜系统配套使用 |

## 2021-JKMTDY-W1242：

| 设备名称 | 内窥镜辅助下脊柱外科手术通道系统（镜头+射频机） |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 97.6万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 内窥镜 | 1.1 视向角30° |
|  |  | 1.2 视场角≥75° |
|  |  | 1.3 外径＜7.5 mm |
|  |  | 1.4 工作长度160 mm～175mm |
|  |  | ★1.5 工作通道直径＞4.5mm |
| 2 | 高频/射频主机 | #2.1 双极工作频率1.71 MHz 调制射频 |
|  |  | 2.2 输入功率300VA ，双极输出功率：切割90W；凝血70W |
|  |  | 2.3 脚踏开关操作 |
|  |  | 2.4 安全性：采用独创的定向射频电波发射技术，无电流通过人体，无电灼伤的风险 |
|  |  | 2.5 主机内设自我保护装置及系统自检和报警功能 |
| ★3 | 兼容性 | 与科室现有Joimax内镜系统配套使用 |
| ★4 | 售后 | 内窥镜质保二年，射频主机质保三年 |

## 2021-JKMTDY-W1243：

| 设备名称 | 镜下融合手术融合工具（Tlif+Plif） |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 99万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 扩张管1支 | 内径＞7.5mm，外径＜10.5mm，长度＞170mm |
| 2 | 扩张管1支 | 内径＞10.0mm，外径＜15.0mm，长度＞150mm |
| 3 | 长开口带把手工作套管1支 | 内径≥15.0mm，外径≤16.0mm，长度＞130mm |
| 4 | 长开口带把手工作套管1支 | 内径≥17.0mm，外径≤18.0mm，长度＞130mm |
| 5 | 工作套管接头1支 | 内径≥7.5mm，外径≤20.0mm，长度≤30mm |
| 6 | 去骨椎1支 | 外径≥6.8mm，长度≤330mm |
| 7 | 平口工作套管1支 | 后端喇叭形开口直径≥50mm，杆内径≥7.0mm，外径≤8.0mm，长度≤230mm |
| ＃8 | 方形骨凿1支 | 长度＞170mm，内径＞5.5mm，外径＜10mm，工作端长度＞11mm |
| ＃9 | 方形骨凿1支 | 长度＞170mm，内径＞5.5mm，外径＜10mm，工作端长度＞13mm |
| 10 | 梯形铰刀1支 | 长度＞280mm，高度≥8.0mm |
| 11 | 梯形铰刀1支 | 长度＞280mm，高度≥9.0mm |
| 12 | 平直形铰刀1支 | 长度＞170mm，杆内径≥7.5mm，杆外径≤9mm，高度≥10.0mm |
| 13 | 平直形铰刀1支 | 长度＞170mm，杆内径≥7.5mm，杆外径≤9mm，高度≥11.0mm |
| 14 | 平直形铰刀1支 | 长度＞170mm，杆内径≥7.5mm，杆外径≤9mm，高度≥12.0mm |
| 15 | 手柄1个 | 快装式 |
| ★16 | 刮刀1支 | 工作端总高度≥7mm，直径≤5mm，头端可变角度0°/ 25°/ 40°，长度＞320mm |
| 17 | 铰刀1支 | 长度＞170mm，内径≥7.5mm，外径＜9mm，工作端长度＞10mm |
| 18 | 铰刀1支 | 长度＞170mm，内径≥7.5mm，外径＜9mm，工作端长度＞11mm |
| 19 | 刮刀1支 | 长度＞170mm，内径≥7.5mm，外径＜10mm，工作端长度＞10mm |
| 20 | 刮刀1支 | 长度＞170mm，内径≥7.5mm，外径＜10mm，工作端长度＞11mm |
| 21 | 咬切钳1把 | 直径＞9mm，长度＞320mm |
| 22 | 带手柄环锯1支 | 锯齿360°，内径＞10mm，外径＜12mm，长度＜130mm |
| 23 | 带手柄环锯1支 | 锯齿＜280°，内径＞10mm，外径＜12mm，长度＜130mm |
| ＃24 | 工作套管1支 | 前端斜面，后端带U型把手，把手具有锁定功能； 内径＞11mm，外径＜13mm，长度＜110mm |
| 25 | 工作套管1支 | 前端宽斜面，后端带T型把手，把手能被锁定； 内径＞10mm，外径＜12mm，长度＞125mm |
| 26 | 工作套管1支 | 前端窄斜面，后端带T型把手，把手能被锁定； 内径＞10mm，外径＜12mm，长度＞125mm |
| ＃27 | 工作套管1支 | 前端斜面，椭圆形外径长轴＜15mm，椭圆形外径短轴＞13mm，内径＞10mm |
| 28 | 工作管道1支 | 内径≥14mm，外径≤15mm，长度≥125mm，手柄长度≥60mm |
| 29 | 带手柄环锯1支 | 内径＞4mm，外径＜6mm，长度≤300mm |
| 30 | 铲型骨凿1支 | 长度≥280mm，直径≥4.5mm |
| ＃31 | 平直形铰刀1支 | 长度＞280mm，直径≤4.5mm |
| ＃32 | 铲形刮刀1支 | 长度＞280mm，直径≤4.5mm |
| ＃33 | 方形骨凿1支 | 长度＞280mm，直径≤4.5mm |
| 34 | 器械盒1个 | 能归类放置全部器械的不锈钢灭菌 |
| ★35 | 兼容性 | 与科室现有Joimax内镜系统配套使用 |
| ★36 | 售后 | 所有器械质保一年，无论何种原因导致损坏，一年内免费更换新品 |

## 2021-JKMTDY-W1244：

| 设备名称 | 镜下融合减压器械 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 99.6万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 扩张管1支 | 内径≥1.0mm，外径＜3.0mm，长度＞220mm |
| 2 | 扩张管1支 | 内径＞2.5mm，外径＜5.5mm，长度＞200mm |
| 3 | 扩张管1支 | 内径＞5.0mm，外径＜9.0mm，长度＞170mm |
| 4 | 工作套管1支 | 前端斜面，后端带T型把手，把手能被锁定； 内径＞7.5mm，外径＜9.0mm，长度＞160mm |
| ＃5 | 工作套管1支 | 后端带U型把手，把手具有锁定功能。内径＞8.5mm，外径＜10.0mm，长度＜160mm |
| 6 | 粗齿扩孔钻1支 | 长度＜175 mm，内径≥7.5 mm，外径＜9.0 mm |
| 7 | 细齿扩孔钻1支 | 长度＜175 mm，内径≥7.5 mm，外径＜9.0 mm |
| ＃8 | 工作套管1支 | 前端斜面，后端带U型把手，把手具有锁定功能，管道外壁为螺纹。 内径＞8.5 mm，外径＜11mm，长度＜160mm |
| ＃9 | 工作套管1支 | 前端斜面，后端带C型把手，管道外壁为螺纹。 内径＞7.5 mm，外径＜11mm，长度＞140mm |
| 10 | 扩张管1支 | 内径＞5.0mm，外径＜8.0mm，长度＞170mm |
| 11 | 去骨椎1支 | 外径≥7.0mm，长度≤280mm |
| 12 | 神经拉钩1支 | 直径≤2.5mm，长度＞320mm |
| 13 | 剥离子1支 | 直径≤2.5mm，长度＞320mm |
| 14 | 骨凿1支 | 直径≥2.7mm，长度≤320mm |
| 15 | 榔头1把 | 工作端为可耐高温塑料 |
| ＃16 | 抓钳1把 | 工作端为勺型，应能直接咬切骨质。直径≥3.4mm，长度≥330mm |
| ★17 | 抓钳1把 | 工作端为锐利四方型，能直接啃咬皮质骨。直径≥4.0mm，长度≥330mm |
| 18 | 抓钳1把 | 工作端为勺型。直径≤2.5mm，长度≥330mm |
| 19 | 带角度勺型活检钳1把 | 直径≤2.5mm，钳口上翘角度〉40°，长度≥330mm |
| ★20 | 带角度勺型活检钳1把 | 直径≥3.0mm，钳口上翘角度〉40°，工作段总高度≥4.2mm，长度≥330mm |
| 21 | 弹簧抓钳1把 | 直径≥2.7mm，钳口上翘角度〉35°，长度≥330mm |
| 22 | 打孔钳1把 | 头端上翘〉10°，直径≥2.5mm，总高度≥3.5mm，长度≥330mm |
| 23 | 咬骨钳1把 | 直径≥3.5mm，长度≤320mm，钳口为40°，工作宽度〈2.0mm |
| 24 | 咬骨钳1把 | 直径≥3.5mm，长度≤320mm，钳口为40°，工作宽度≥3.0mm，工作段为弧形 |
| ＃25 | 咬骨钳1把 | 直径≥4.3mm，长度≤320mm，钳口为40°，工作宽度≥4.0mm |
| 26 | 可拆卸式咬骨鞘管手柄1把 | 手柄内孔道≥5.5mm |
| 27 | 穿刺针1支 | 18G穿刺针1支；配套的定位丝1支，直径0.8mm |
| 28 | 器械盒1套 | 能归类放置全部器械的不锈钢灭菌托盘1个，独立放置内窥镜的灭菌盒1个 |
| ★29 | 兼容性 | 与科室现有Joimax内镜系统配套使用 |
| ★30 | 售后 | 所有器械质保一年，无论何种原因导致损坏，一年内免费更换新品 |

## 2021-JKMTDY-W1255：

| 设备名称 | 电动手术床 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 10万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 驱动机制 | 手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动。 |
| 2 | 平移功能 | 手术床具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。 |
| 3 | 腰桥功能 | 手术床具备腰桥功能，且腰桥为隐藏式双螺纹套杆结构，可实现现场升级安装，通过腰桥把手在床体两侧操作，避免医护人员在床梁下方操作的弯腰导致不方便使用。 |
| 4 | 电池 | 手术床配有国际知名品牌高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。（提供原厂手册说明） |
| 5 | 控制系统 | 手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。 |
| 6 | 手术床承重 | 手术床承重≥275kg。（提供医疗器械检测所检测证明） |
| 7 | 材质 | 手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。 |
| 8 | 床垫 | 手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。 |
| 9 | 组成 | 手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折； |
| ★10 | 互换功能 | 头板和腿板可前后互换功能 |
| 11 | 液压控制系统 | 独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。 |
| ★12 | 屈曲、反屈曲体 | 同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。 |
| ＃13 | 手术床最低台面 | 手术床最低台面≤498mm（提供医疗器械检测所检测证明） |
| 14 | 脚踏泵功 | 配脚踏泵功在手术床油泵发生故障仍可以进行解锁手术床 |
| 15 | 腿板功能 | 手术床腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母，方便快捷。 |
| 16 | 手术床长度 | 手术床长度≥2040 mm |
| 17 | 手术床宽度 | 手术床宽度≥520 mm |
| ＃18 | 手术床升降行程 | 手术床升降行程≥500mm |
| 19 | 台面前后倾角度 | 台面前后倾角度：±25° |
| 20 | 台面左右倾角度 | 台面左右倾角度：±20° |
| 21 | 背板折转角度 | 背板折转角度：+80°/-40° |
| 22 | 腿板折转角度 | 腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90° |
| 23 | 头板折转角度 | 头板折转角度：+45°/-90° |
| 24 | 台面平移距离 | 台面平移距离≥320mm（提供证明文件） |
| 25 | 内置腰桥升距 | 内置腰桥升距≥120mm |
| ★26 | 售后 | 质保五年 |

## 2021-JKMTDY-W1256：

| 设备名称 | 腹腔镜手术器械（增强版） |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 15.2万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 气腹针 | 规格：Φ2.2×110 |
| 2 | 持针钳 | 规格：左弯，合金钳头Φ5×330 |
| 3 | 单极剪刀 | 规格：左弯，单动Φ5×330 |
| 4 | 横齿无损伤钳（长口） | 规格：Φ5×330 |
| 5 | 横齿无损伤钳（短口） | 规格：Φ5×330 |
| 6 | 横齿无损伤钳（鸭嘴） | 规格：Φ5×330 |
| 7 | 分离钳 | 规格：Φ5×330 |
| 8 | 加长横齿无损伤钳（长口） | 规格：Φ5×410 |
| 9 | 加长横齿无损伤钳（短口） | 规格：Φ5×410 |
| 10 | 加长分离钳 | 规格：Φ5×410 |
| 11 | 施夹器 | 安装钉夹 |
| ★12 | 售后 | 质保2年 |

## 2021-JKMTDY-W1257：

| 设备名称 | 腹腔镜手术器械 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 23.4万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 气腹针 | 规格：Φ2.2×110 |
| 2 | 持针钳 | 规格：左弯，合金钳头Φ5×330 |
| 3 | 单极剪刀 | 规格：左弯，单动Φ5×330 |
| 4 | 横齿无损伤钳（长口） | 规格：Φ5×330 |
| 5 | 横齿无损伤钳（短口） | 规格：Φ5×330 |
| 6 | 横齿无损伤钳（鸭嘴） | 规格：Φ5×330 |
| 7 | 分离钳 | 规格：Φ5×330 |
| 8 | 单极电凝铲 | 规格：Φ5×330 |
| 9 | 单极电凝棒 | 规格：Φ5×330 |
| 10 | 施夹器 | 安装钉夹 |
| ★11 | 售后 | 质保2年 |

## 2021-JKMTDY-W1258：

| 设备名称 | 55英寸HD液晶监视器 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 48万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | LCD面板 | 55寸医用4K的LCD面板，屏幕长宽对比16:9，支持4K分辨率3840*2160 |
| ★2 | 色域空间 | 具有更宽广的色域空间，满足BT.2020 标准，提供与肉眼相近的顶级色彩还原 |
| 3 | 视野角度 | 视野角度，上/下/左/右 89° |
| 4 | 多种输入/输出端口 | 多种输入/输出端口，包括DVI-D、HDMI、TMDS Single Link、BNC、3G/HD/SD--SDI等 |
| 5 | 具有A.I.M.E.图像强调功能 | 具有A.I.M.E.图像强调功能，画质更清晰，对比效果更突出。 |
| 6 | 监视器功能 | ≥2画面、多信号同屏显示 |
| ★7 | 售后 | 质保五年 |

## 2020-JKMTDY-W1539：

| 设备名称 | 内镜清洗池 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 90万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 整机结构设计与功能 | #1.1 清洗槽规格尺寸要求：单方槽≤长700mm×宽780mm。双连槽≤长1380mm×宽780mm |
|  |  | ★1.2 台面主料采用优质耐用亚克力（PMMA）或PMMA-ABS复合材料，经久耐用，亚克力材料的拉伸强度≥30MPa；拉伸断裂应变应≥5.5%；简支梁无缺口冲击强度≥9J/m2；提供第三方检测报告佐证。 |
|  |  | #1.3 台面主料采用优质耐用亚克力（PMMA）或PMMA-ABS复合材料，要求在1%NaOH溶液中浸泡≥24小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡≥24小时无可视变化，提供第三方检测报告佐证。 |
|  |  | 1.4 功能背板：采用与清洗台面及槽面相同材料亚克力（PMMA-ABS）。 |
|  |  | 1.5 供排水系统：要求采用优质PP-R供管路，采用优质的PVC排水软管及PVC专用排水管及管件，具有耐腐蚀功能。符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点。 |
|  |  | #1.6 清洗工作站清洗槽、消毒槽应有容量标识，标识的分度值不应大于2L，容量标识误差应≤30%。（提供省级或以上药监局检测报告）标识应采用激光打码，可承受消毒液、酶液腐蚀（提供设备实体照片） |
| ★2 | 多功能灌流器 | 2.1 通过微电脑控制器对官腔内镜进行清洗消毒，自动完成脉动注水、注气、吸引过程。 |
|  |  | 2.2 所有主要部件采用隐蔽方式布置，整个操作立面平整简洁，不影响操作，不碰伤工作人员。 |
| 3 | 消毒控制系统 | 为避免手工操作阀门回收带来的感染风险，可通过微电脑控制回收消毒液并将回收箱中的消毒液自动加入浸泡槽内，避免人工加液时，消毒液对操作人员造成伤害； |
| 4 | 医用空气压缩机 | 工作电压：AC220V，50Hz，功率：≤660W；产气量：≥50L/min，最大产气压力：0.75 Mpa；噪音≤65db；容积：≥20L。 |
| 5 | 高压水、气枪 | 5.1 采用优质304全不锈钢材料一次性压铸成型，无接缝，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染。 |
|  |  | 5.2 适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.8MPa。 |
| 6 | 中心气体处理器 | 6.1 采用配有开关的气体处理器。 |
|  |  | #6.2 采用进口分离器，能有效的分离空气中的水分及其它杂质，过滤精度大于99%，从源头上对空气进行过滤处理，为内镜洗消提供干燥纯净的空气。 |
|  |  | 6.3 气压调节范围：0 Mpa～0.5Mpa。 |
| 7 | 中心电源系统 | 输入电压：AC220V 、50±1Hz，输出电压：≤24VDC. |
| 8 | 不锈钢水龙头 | 全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s。 |
| ★9 | 智能气体洁净器 | 配置智能洁净气体处理器，净化处理后的空气输出气体菌落总数<1cfu/m3，最低残留含油 量及PM仅0.01mg/m3，且去除率≥90%；提供第三方检测报告佐证。配置智能洁净气体处理器，净化处理后的空气输出气体菌落总数<1cfu/m3，最低残留含油 量及PM仅0.01mg/m3，且去除率≥90%；提供第三方检测报告佐证。 |
| 10 | 智能内镜储存柜 | 10.1 适用范围：适用于医院内镜中心的各类型软式内窥镜的储存。 |
|  |  | 10.2 设备电源：≤AC220V 、50Hz |
|  |  | 10.3 设备尺寸：≤1500(L)*750(W)*2100(H)mm。 |
|  |  | #10.4 储存温湿度：内镜储存工作温度45∽50℃，相对湿度30%～66%。 |
|  |  | ★10.5 储存方式：满足WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》悬挂储存的要求，非托盘式储存。 |
|  |  | ★10.6 储存数量：双侧摆放设计，储存量5~8条各类型软式内窥镜。 |
|  |  | ★10.7 洁净度：储存柜正常工作时，柜内空气洁净度符合7级的要求， 柜内空气中粒径≥0.5μm的悬浮粒子（尘埃粒子）数均＜200000pc/m3，≥5μm的悬浮粒子（尘埃粒子）不得检出。提供第三方的证明文件。 |
|  |  | #10.8 产品防护：为了减少内镜储存过程中的污染，储存柜正常工作时，柜内空气中的沉降菌≤1cfu/皿。提供省级以上的第三方检测报告。 |
|  |  | #10.9 环境防护：储存柜采用紫外线或等离子体自消毒的，应符合卫生部《消毒技术规范》（2002版）中臭氧浓度＜0.1mg/ m3的要求。提供第三方的检测报告。 |
|  |  | ★10.10 内镜储存：对清洗消毒合格后的内镜进行储存，储存时间≥72小时，内镜腔体的菌落总数均＜20cfu/件。提供省级以上的第三方检测报告。 |
|  |  | #10.11 控制系统：7寸彩色触摸屏和PLC控制系统，能实时监控柜内温度、湿度、存放时间以及各种运行信息，并可通过USB接口导出数据。 |
|  |  | #10.12 除湿系统：通过PID模块对湿度进行控制，保证柜内湿度控制在设定值的±5%；除湿系统在8min左右使柜内的湿度从90%降到65%以下。 |
|  |  | #10.13 真空吸引：对储存内镜管腔内部进行真空吸引，实现储存内镜的管道快速洁净干燥，设备应对真空吸引系统、消毒装置、温湿度控制系统和高效过滤系统进行监测，当检测到异常，设备报警提示，保证内镜储存环境的安全。 |
|  |  | #10.14 门控制方式：设备前后门均为自动开关门结构，方便操作人员操作。并可采用脚踢、刷卡和触摸屏操作进行开关门操作操作。 |
|  |  | 10.15 记录装置：设备可对内镜储存信息进行打印，当取出使用内镜后，打印系统自动打印该条内镜的储存信息。 |
|  |  | 10.16 信息系统：设备预留追溯接口，可与质量管理追溯系统对接，将设备运行各项数据进行追溯记录。 |
|  |  | 10.17 内镜注册：通过设备交互界面，可进行内镜信息录入，并支持全中文录入。 |
| ★11 | 质保期 | 质保三年 |
| ★12 | 售后 | 厂家须在陕西省内有独立的售后服务中心网点。 |