1

| 设备名称 | 万能材料试验机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  | 1 |
| √进口 □国产 |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |
| 该仪器用于测试材料的力学性能，测试并记录试验过程中的载荷、位移等性能变化，实时绘制应力－应变曲线，从而求得描述该材料力学行为的基本物理量，包括刚度、强度、模量、粘弹性、塑性等多种实验数据，同时寻求宏观力学性能与它们微观各个层次的结构因素之间的关系。此外，先进的自动测试软件可以精确的测试材料的力学性能，并能根据需要对测试结果进行进一步的分析、对比；可以根据新材料的研发需要，设定不同的测试方式和程序，提高材料测试的准确性和重复性。 |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |
| 序号 | 描述 |  | 数量 |
| 1 | 1KN试验机主机 |  | 1 |
| 2 | 测试软件 |  | 1 |
| 3 | 夹具 |  | 4种 |
| 4 | 电脑 |  | 1 |
| 技术参数要求 |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |
| 1 | 主机 | 载荷1KN |  |
| 1.1 | ★测试速度 | 0.05-1016mm/min，横梁返回速度为1500 mm/min 速度精度设定速度的+/-0.2% |  |
| 1.2 | ★位置测量精度 | 示值的+/-0.15%以内或+/-0.02mm，取大值， ≤0.02um |  |
| 1.3 | ＃行程分辨率 | ≤20nm |  |
| 1.4 | ★采集频率 | 电子器件采样速率40 kHz，数据采集频率1000 Hz |  |
| 1.5 | ★传感器精度 | 从满程至1/200量程，精度为±0.5％；1/200-1/500量程，精度为±1%。 |  |
| 1.6 | ＃碰撞保护功能 | 横梁移动速度≤600mm/min时发生碰撞，系统将自动停止横梁移动并立即反向制动，防止对设备和试样的损坏。 |  |
| 2 | ＃测试软件 | 软件支持win10系统，可选中文简体、英文等多种操作语言，软件的方法符合GB，ASTM，ISO，JIS等不同测试标准，可自定义编辑：拉伸，压缩，弯曲，剥离，摩擦，穿刺，顶破，预循环等试验方法。软件允许用户设定一个带提示的试验过程，用户可以根据试验过程中每个步骤自定义各种搭配文本，图片，音频的操作提示，以保证所有操作者正确的测试。软件包括中、英文和图形显示的完整上下文相关在线帮助。帮助系统会展示你点击帮助时当前操作界面涉及的所有功能解释或算法解析，帮助操作人员快速答疑。 |  |
| 3 | 夹具 | 高级螺旋平推夹具，载荷容量5 kN 带刻度双向螺旋驱动，夹面快速装卸设计，开口宽，适用于最大 46 mm的试样厚度 温度范围：-70°C 到 +125°C |  |
| 4 | ★电脑 | - CPU型号：Intel Xeon i7 及以上 - 内存容量：8G - 硬盘容量：1Tb - 显示器：液晶24英寸 - 光驱类型：DVD刻录机 6.网卡：1000M |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 1 | ★质保期 | 3年 |  |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |  |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |  |
| 4 | ★收费标准 | 质保期外只收取配件费用 |  |
| 5 | 培训支持 | 在用户现场对用户进行为期 2 天的培训。培训内容至少包含货物的技术原理、操作、调试，数据处理等。 |  |
| 6 | 维修响应 | 48小时 |  |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后3个月内 |  |
| 最高限价 | 49.5万人民币 |  |  |

2

| 设备名称 |  | 笑气吸入镇痛装置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  | 2台 |
| 国别 |  |  |  |  | 均可 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |
| 该装置可输送医用笑气与医用氧气的混合气体，用于临床口腔治疗领域患者的镇痛与镇静。 |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单（每台） |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  | 数量 |  |
| 1 |  | 数字式双通路流量计 |  | 1只 |  |
| 2 |  | 气体交换管 |  | 1套 |  |
| 3 |  | 可消毒鼻罩 |  | 6个 |  |
| 4 |  | 一次性鼻罩 |  | 300个 |  |
| 5 |  | N2O气体及安全瓶阀 |  | 2瓶 |  |
| 6 |  | O2气体及安全瓶阀 |  | 2瓶 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | #气体混合装置 |  | 气体流量比例精确至0.1升/分钟，混合比例精确至1% |  |  |
| 2 | 显示 |  | 可显示笑气与氧气的比例及流量 |  |  |
| 3 | 安全结构 |  | 具备氧气故障安全结构，如果氧气的供应突然中断或不足，笑气供应会自动中止。 |  |  |
| 4 | 控制按钮 |  | 笑气和氧气比例控制按钮，根据需要调节、控制笑气与氧气的比例 |  |  |
| 5 | #浓度控制 |  | 最低氧气浓度控制，保证氧气的浓度不低于30％ |  |  |
| 6 | 纯氧输出按钮 |  | 急救纯氧输出按钮，迅速供应氧气 |  |  |
| 7 | 气囊 |  | 具有气囊，可保证供应气体充分混合，并能监测气体的流量 |  |  |
| 8 | 空气吸入阀门 |  | 自动空气吸入阀门，氧气供应不足时保证患者能吸入空气 |  |  |
| 9 | ★循环系统 |  | 非重复呼吸循环系统，单向的呼吸管路。气体每次通过进气管输送给患者，患者呼出的气体通过排气管排出。 |  |  |
| 10 | 自动补偿 |  | 流量自动补偿功能，当改变气体流量比例时能保证流量不变， |  |  |
| 11 | 比例自动补偿 |  | 比例自动补偿，当改变气体流量大小时保持气体比例不变， |  |  |
| 12 | 压力流量补偿 |  | 内置压力和流量补偿，当气源压力变化时保证输出气压的稳定。 |  |  |
| 13 | ★报警 |  | 一旦出现异常情况，可自动报警。 |  |  |
| 14 | #气瓶支架 |  | 四气瓶支架。机器有两个笑气瓶接口，两个氧气瓶接口。有备用气瓶，确保治疗过程中不会出现气体供应中断，保证治疗顺利完成。 |  |  |
| 15 | ★耗材 |  | 要求对设备配套耗材（一次性鼻罩等）进行报价，省阳光采购挂网的，不可高于挂网价格；未挂网的，以全国最低价供应，并出具最低价承诺。 |  |  |
| 16 | ★气瓶 |  | 气瓶容积要求大于等于8L |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  | 3年 |  |  |
| 2 | 备件库 |  | 西安有备件库 |  |  |
| 3 | 维修站 |  | 西安有维修站 |  |  |
| 4 | 收费标准 |  | 质保期外维修只收取配件费用 |  |  |
| 5 | 培训支持 |  | 免费提供技术培训 |  |  |
| 6 | 维修响应 |  | 维修响应时间2小时 |  |  |
| 7 | 到货时间 |  | 合同签订后一个月内 |  |  |
| 最高限价 | 40万元人民币 |  |  |  |  |

3

| 设备名称 |  | 超声骨切割系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  |  | 1台 |  |
| 国别 |  |  |  |  |  | 进口 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 口腔外科手术,包括牙槽骨切开术、牙槽骨整形术；产品配有骨外科套装，可进行多生牙拔除、根尖外科手术、冠延长术等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  | 超声骨刀主机 |  | 1套 |  |  |
| 2 |  |  | 光纤手柄带线 |  | 1套 |  |  |
| 3 |  |  | 拔牙工作尖 |  | 1套 |  |  |
| 4 |  |  | 切骨工作尖 |  | 1套 |  |  |
| 5 |  |  | 可消毒的冲洗水线 |  | 2条 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 电压 |  |  | 220V |  |  |  |
| 2 | 频率 |  |  | 50 Hz |  |  |  |
| 3 | #切割效率 |  |  | 实际输出功率可覆盖30W-60W |  |  |  |
| 4 | 最小超声频率 |  |  | 28 kHz |  |  |  |
| 5 | 间歇运行 |  |  | 10分钟开启/5分钟关闭 |  |  |  |
| 6 | 无负载电压 |  |  | 250 V（无手柄的标准值） |  |  |  |
| 7 | 性能要求 |  |  | ★口腔外科手术,包括牙槽骨切开术、牙槽骨整形术；产品配有骨外科套装，可进行多生牙拔除、根尖外科手术、冠延长术等。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备配有≥5.1英寸显示屏，所有技术参数设置及显示都在屏幕上显示。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 采用单手柄插口模式，可以完成超声骨刀所有的工作 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手柄光强度可达10万Lux LED环，方便操作者工作 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手柄盐水连接外为外置式 |  |  |  |
|  |  |  |  | 流速调节每按一下调节10 ml/分钟（标准值） ：120 ml/分钟 |  |  |  |
| 8 | ★配件 |  |  | 要求对设备配套配件进行报价，并以全国最低价供应，并出具最低价承诺。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  |  | 质保3年 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站 |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外维修只收取配件费 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 按科室需求免费培训 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 4小时响应，8小时内到达现场 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 7个工作日内 |  |  |  |
| 最高限价 |  |  |  | 15万人民币 |  |  |  |

4

| 设备名称 |  | 电子面弓颌架分析系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  | 1 |  |
| 是否进口 |  |  |  |  | R进口 □国产 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 系统通过下颌运动轨迹记录，可对口颌系统的生理或病理情况做出诊断及辅助治疗；可测量稳定颌位，帮助设计全口义齿；全口颌重建。系统支持多品牌颌架系统，用于患者动态信息采集及美学诊断分析。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 | 数量 |  |  |
| 1 |  |  | 上、下颌传感装置 | 1组 |  |  |
| 2 |  |  | 可重复使用下颌颌叉 | 10组 |  |  |
| 3 |  |  | 下颌无牙颌夹具 | 1组 |  |  |
| 4 |  |  | 无线脚踏式开关 | 1组 |  |  |
| 5 |  |  | 颌架转移套装 | 1组 |  |  |
| 6 |  |  | 下颌运动测量软件 | 1个 |  |  |
| 7 |  |  | 修复体设计软件 | 1套 |  |  |
| 8 |  |  | 移动工作站 | 1个 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | ★测量原理 | 超声脉冲或光学传感器技术 |  |  |  |  |
| 2 | 传感器重量 | 上颌传感器小于210g，下颌传感器小于40g |  |  |  |  |
| 3 | 最大采样频率 | 50HZ |  |  |  |  |
| 4 | 测量范围 | 10-100mm |  |  |  |  |
| 5 | #定位精度 | ±0.1mm |  |  |  |  |
| 6 | #颌架计算精度 | ±2° |  |  |  |  |
| 7 | 接口采样频率 | 每个接口1000/s |  |  |  |  |
| 8 | ★数字化对接 | 可记录下颌运动轨迹，轨迹数据生成通用文件（XML/*.jawmotion）,可直接导入开放式数字修复设计系统 |  |  |  |  |
| 9 | #运动轨迹记录 | 标志指针可记录面部特征点或运动参考点，包括眼角、眶下缘点、嘴角点等，可在运动过程中同步记录上述所有特征点运动轨迹 |  |  |  |  |
| 10 | #测量时间 | 获取运动轨迹时间<50秒 |  |  |  |  |
| 11 | #数据报告 | 自动生成PDF报告文档，得到常用品牌颌架的调节数据信息；可生成*.jawmotion文件，导入虚拟颌架进行咬合设计 |  |  |  |  |
| 12 | #实体转移 | 配置转移颌架，可将实体模型转移到吉尔巴赫Artex等主流全可调颌架。 |  |  |  |  |
| 13 | ★耗材 | 要求对设备相关配套使用耗材进行报价。耗材在省阳光采购平台挂网的，报价不得高于挂网价格，未挂网的，要求按国内最低价供应并出具承诺。 |  |  |  |  |
| 14 | ★功能要求 | 可通过软件测量确定正中关系位 |  |  |  |  |
| 15 | #移动工作站 | 处理器I7；内存16G；固态硬盘;独立显卡4G；显示器尺寸15-18英寸； |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 | 整机保修3年 |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |  |  |  |  |
| 4 | ★收费标准 | 保修期外维修只收取配件费，无其他费用 |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 | 免费现场培训，随时提供技术支持 |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，48小时内派工程师到现场处理 |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30天内 |  |  |  |  |
| 最高限价 |  | 60万元人民币 |  |  |  |  |

5

| 设备名称 |  | 多功能挤出式生物3D打印机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  | 1 |  |
| 是否进口 |  |  |  |  | □进口 国产 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 该设备集成高温打印、低温打印、同轴打印等功能，可实现细胞、水凝胶、硅酸盐等材料的打印。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 组成部件名称 | 数量 |  |  |
| 1 |  |  | 打印机主机 | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 低温挤出喷头 | 1 |  |  |
| 3 |  |  | 高温挤出喷头 | 1 |  |  |
| 4 |  |  | 同轴喷头 | 1 |  |  |
| 5 |  |  | 低温平台 | 1 |  |  |
| 6 |  |  | 高温平台 | 1 |  |  |
| 7 |  |  | 控制系统 | 1 |  |  |
| 8 |  |  | 打印软件 | 1 |  |  |
| 9 |  |  | 一次性针筒 | 500 |  |  |
| 10 |  |  | 材料微力测试系统 | 1 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | ★打印机尺寸 | 不大于550*500*550mm |  |  |  |  |
| 2 | ★打印产品尺寸 | 可打印5cm*5cm*5cm尺寸产品 |  |  |  |  |
| 3 | #材料挤出方式 | 气动挤出方式 |  |  |  |  |
| 4 | #无线控制 | 可通过WiFi连接打印机，实现远程控制 |  |  |  |  |
| 5 | #脱机打印 | 具有脱机打印功能，脱机控制屏幕为内置式，且控制屏尺寸不低于5寸 |  |  |  |  |
| 6 | ★无菌要求 | 打印机主机为封闭式设计，且搭载HEPA正压过滤系统；打印机内置UV消毒灭菌系统，保持打印区域无菌洁净 |  |  |  |  |
| 7 | ＃核心工艺 | 支持同轴打印工艺（拥有同轴打印授权发明专利或授权使用权） |  |  |  |  |
| 8 | ＃沉积平台最低温度 | 不大于0℃ |  |  |  |  |
| 9 | ★材料微压力 测试系统 | 压力精度不低于0.5×10-5N |  |  |  |  |
| 10 | 最大移动速度 | 不小于50mm/s |  |  |  |  |
| 11 | ★最小层高 | 不大于50μm |  |  |  |  |
| 12 | #抬升轴重复 定位精度 | 不大于10μm |  |  |  |  |
| 13 | 软件功能 | 拥有自主知识产权，支持喷头位置和打印速度实时调整 |  |  |  |  |
| 14 | ★耗材 | 要求对设备相关配套使用耗材进行报价。耗材在省阳光采购平台挂网的，报价不得高于挂网价格，未挂网的，要求按国内最低价供应并出具承诺 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 | 整机质保3年,软件5年内免费升级 |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |  |  |  |  |
| 4 | ★收费标准 | 质保期外维修只收取配件费，无其他费用 |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 | 安装完成后对使用人员进行免费现场培训 |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，48小时内到现场处理 |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后45天 |  |  |  |  |
| 最高限价 |  | 55万元人民币 |  |  |  |  |

6

| 设备名称 |  | 全自动微生物生长曲线分析仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  | 1 |
| 是否进口 |  |  |  | 进口 □国产 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |
| 实时微生物生长监测，高通量筛选目的菌株，培养条件的优化，全自动连续工作、可培养振荡测量同步进行。用于细菌、真菌、酵母、细胞、藻类和噬菌体的研究和检测。 |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 | 数量 |  |
| 1 |  | 全自动生长曲线分析仪 | 1 |  |
| 2 |  | 培养板 | 1000 |  |
| 3 |  | 计算机 | 1 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |  |
| 1 | 培养时间 | 1～1600小时 |  |  |
| 2 | ＃样品数量 | 可同时自动进行样品的数量≥100个 |  |  |
| 3 | ＃培养板 | 3.1有盖微孔板 3.2每孔的容积200ul-400 μl。 3.3培养板的孔高度为1cm，是标准光程 |  |  |
| 4 | 数据 | 斜率、面积、起始和重点的OD值；最大和最小OD值；检测时间。 |  |  |
| 5 | 湿度条件 | 20～80%；气体中无水珠凝结。 |  |  |
| 6 | ★线性范围 | 0.0～4 A（400-900nm） |  |  |
| 7 | 滤光片 | 405nm、600nm和WB（＃宽波段滤光片400-600nm，排除培养基颜色变化对OD值的干扰） |  |  |
| 8 | ＃温度范围 | 20～60℃ |  |  |
| 9 | ★振荡方式 | 具备 |  |  |
| 10 | ＃厌氧培养 | 主机有进/出气口（已配6mm和4mm直径塑料接头），培养箱内可进/出O2（1～19%）、CO2（0～20%）气体。 |  |  |
| 11 | ＃检测功能 | 每个样品可同时检测3个不同波长的OD值变化 |  |  |
| 12 | 计算机 | I5处理器以上，显示器尺寸≧23，内存≧8G，2t硬盘 |  |  |
| 13 | ★配套耗材 | 要求对设备相关配套使用耗材进行报价。耗材在省阳光采购平台挂网的，报价不得高于挂网价格，未挂网的，要求按国内最低价供应并出具承诺。 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 | 三年 |  |  |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |  |  |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |  |  |
| 4 | ★收费标准 | 质保期外只收取配件费，承诺全国最低价 |  |  |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |  |  |
| 6 | 维修响应 | 响应时间1小时 |  |  |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后三个月 |  |  |
| 最高限价 |  | 49万元人民币 |  |  |

7

| 设备名称 |  | 多功能静电纺丝设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  | 1 |  |
| 是否进口 |  |  |  |  | □进口 R国产 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 可实现图案化打印，打印精度在微米级别，可实现多种材料的打印，如PCL,PLA,PBAT等。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |
| 1 |  |  | 高压电源 |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 喷头系统 |  | 1 |  |
| 3 |  |  | 运动平台 |  | 1 |  |
| 4 |  |  | 软件系统 |  | 1 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | ★功能要求 |  |  | 可实现图案化打印，打印精度在微米级别，可实现多种材料的打印，如PCL,PLA,PBAT等。 |  |  |
| 2 | ★摄像分辨率 |  |  | 1080P |  |  |
| 3 | 额定电压 |  |  | 220V/50Hz |  |  |
| 4 | ★熔融喷头 |  |  | 加热温度室温～300℃ 2.2 气动供料，高精密调压阀气压最小可调0.1Mpa； 安装于Z轴模块上。 |  |  |
|  |  |  |  | 气动供料，高精度调压阀气压最小可调0.1MPa。 |  |  |
|  |  |  |  | 安装于Z轴模块上 |  |  |
| 5 | #X-Y运动平台 |  |  | 运动精度≤2μm |  |  |
| 6 | #X-Y有效行程 |  |  | 覆盖200mm*200mm |  |  |
| 7 | #打印精度 |  |  | PCL材料≤0.9μm；明胶材料≤1μm； |  |  |
| 9 | ★控制系统 |  |  | PC人机控制界面，控制参数设置 |  |  |
| 10 | 安装尺寸 |  |  | 不大于0.9m*0.9m*1.8m |  |  |
| 11 | 高压电源 |  |  | 覆盖0~-30KV，电流≤1mA |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  |  | 整机3年 |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库 |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站 |  |  |
| 4 | ★收费标准 |  |  | 保修期内免费维修，质保期外维修只收取配件费。 |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 现场培训 |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 2小时响应，48小时内到现场处理 |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 合同签订后45天内 |  |  |
| 最高限价 |  |  |  | 30万元人民币 |  |  |

8

| 设备名称 |  | 牙科显微镜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  | 1 |  |
| 是否进口 |  |  |  |  | □进口 ☑国产 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 可广泛应用于牙科显微手术，新型材料如PEEK压铸制作，检查模型的精密性，智能机器人开发的辅助研究等。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |
| 1 |  |  | 牙科显微镜 |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 双目镜筒（角度可调） |  | 1 |  |
| 3 |  |  | 变焦物镜 |  | 1 |  |
| 4 |  |  | 定焦物镜 |  | 1 |  |
| 5 |  |  | 内置分光器 |  | 1 |  |
| 6 |  |  | 内置高清摄录装置 |  | 1 |  |
| 7 |  |  | 三维助手镜 |  | 1 |  |
| 8 |  |  | 脚踏开关 |  | 1 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 主机 |  |  | 落地移动式 |  |  |
| 2 | 目镜放大倍率 |  |  | 10X或12.5X |  |  |
| 3 | ＃视场直径 |  |  |  | 15mm—100mm |  |
| 4 | ★变倍系统 |  |  |  | 连续变倍，变倍比为2X-19X |  |
| 5 | ＃双目镜筒 |  |  |  | 0-180°可调节 |  |
| 6 | 瞳距可调节范围 |  |  |  | 55mm-75mm |  |
| 7 | 定焦物镜 |  |  |  | 250mm |  |
| 8 | ＃变焦物镜 |  |  |  | 200mm-350mm |  |
| 9 | ＃分光器 |  |  |  | 内置 |  |
| 10 | ★摄像装置 |  |  |  | 内置高清摄录模块（数据可传输)，1920*1080；带外接相机接口； |  |
| 11 | ＃灯光照度 |  |  |  | ≥60000（Lux） |  |
| 12 | ★助手镜 |  |  |  | 三维助手镜 |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  |  |  | 整机质保3年 |  |
| 2 | 备件库 |  |  |  | 西安有备件库 |  |
| 3 | 维修站 |  |  |  | 西安有维修站 |  |
| 4 | ★收费标准 |  |  |  | 质保期外维修只收取配件费 |  |
| 5 | 培训支持 |  |  |  | 免费提供全面的培训支持 |  |
| 6 | 维修响应 |  |  |  | 维修响应：1小时响应，24小时内到场，48小时内完成维修 |  |
| 7 | 到货时间 |  |  |  | 合同签订后30天内 |  |
| 最高限价 |  |  |  |  | 25万元人民币 |  |

9

| 设备名称 |  | 低压低氧动物实验舱 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 是否进口 |  |  |  |  | □进口 国产 |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 动物实验舱，可根据需要选择低压低氧、低压常氧、常压低氧、低氧CO2四种模式进行实验，还可在复合模式（以上4种模式中选择）实验。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  |  | 数量 |  |
| 1 |  |  | 新风风扇 |  |  | 1件 |  |
| 2 |  |  | 控制柜 |  |  | 1套 |  |
| 3 |  |  | 压力表 |  |  | 1件 |  |
| 4 |  |  | 触摸屏 |  |  | 1件 |  |
| 5 |  |  | 真空系统 |  |  | 1套 |  |
| 6 |  |  | 冷却风扇 |  |  | 2台 |  |
| 7 |  |  | 监控系统 |  |  | 1套 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 设计高度 |  |  | 当地海拔高度～10000m |  |  |  |
| 2 | ★控制精度 |  |  | ±50m |  |  |  |
| 3 | 温度监测范围 |  |  | -40℃～60℃ |  |  |  |
| 4 | 湿度检测范围 |  |  | 0～100％RH |  |  |  |
| 5 | 氧浓度监测范围 |  |  | 1～35％ |  |  |  |
| 6 | ★氧浓度控制精度 |  |  | ±0.3% |  |  |  |
| 7 | 新风量 |  |  | ≥3m３／h（4000m时，标准体积空气） |  |  |  |
| 8 | ＃控制器 |  |  | 可编程控制器，可根据需要设定实验运行参数；可根据海拔高度设定运行时间。 |  |  |  |
| 9 | #工作时舱内噪声（无试验动物） |  |  | ≤60dB |  |  |  |
| 10 | ＃控制方式 |  |  | 全自动 |  |  |  |
| 11 | 连续工作时间 |  |  | ≥10天 |  |  |  |
| 12 | ★监控系统 |  |  | 可至少设置4个1080P摄像头及配套监控主机、显示器，视频内容可导出。 |  |  |  |
| 13 | ＃舱内容积 |  |  | 至少可放置标准大鼠笼4个 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  |  | 整机质保3年 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站 |  |  |  |
| 4 | ★收费标准 |  |  | 质保期外设备维修只收取配件费，终身维护 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 免费现场培训，随时提供技术支持 |  |  |  |
| 6 | ★维修响应 |  |  | 2小时，48小时内到现场处理 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 合同签订后一个月内 |  |  |  |
| 最高限价 |  |  |  | 22万元人民币 |  |  |  |

10

| 设备名称 |  | 多普勒牙髓活力检测仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  | 1 |  |
| 是否进口 |  |  |  |  | ■进口 □国产 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 激光多普勒血流及经皮氧分压监测系统主要用于牙体、牙髓、牙龈血流灌注量监测，从而客观反映牙齿活力，满足临床患者监测和科研课题开展的客观数据监测之需要，为牙体牙髓疾病医疗、教学和科研的工作提供重要客观数据支持。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  |  | 数量 |
| 1 |  |  | 主机 |  |  | 1 |
| 2 |  |  | 血流监测模块 |  |  | 1 |
| 3 |  |  | 血流探头 |  |  | 1 |
| 4 |  |  | 软件 |  |  | 1 |
| 5 |  |  | 笔记本电脑 |  |  | 1 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | ★主机 |  |  | 1.1可同时配备多普勒血流、压力、经皮氧功能 1.2启动时间≦60秒 |  |  |
| 2 | #显示 |  |  |  | 彩色触摸屏 |  |
| 3 | 操作条件 |  |  |  | 环境温度+15至+35℃在10至85％RH 环境压力：70至110 kPa / 700至1100 mbar。 |  |
| 4 | 数据连接 |  |  |  | 2个USB接口（用于连接打印机，相机，键盘，指针设备，PC等） |  |
| 5 | #血流监测模块 |  |  |  | 血流监测模块：输出（LDPM）：灌注，CMBC（移动血细胞浓度），速度和TB（回光总量）输出 |  |
| 6 | #信息共享 |  |  |  | 设备支持升级DICOM及HL7信息管理接口 |  |
| 7 | ★资质要求 |  |  |  | 具备临床医疗器械注册证 |  |
| 8 | #牙髓血流探头 |  |  |  | 专用牙髓定制探头； 探头外径≦1.6mm； 金属前端长≦25mm； 配合硅橡胶印模监测牙髓/牙龈血流； |  |
| 9 | #软件 |  |  |  | 9.1 脱机工作患者数据保存≥10例； 9.2 具备中文操作，支持录入患者信息及报告打印 9.3 终身免费升级 |  |
| 10 | ★笔记本电脑 |  |  |  | 10.1 Windows10系统 10.2 8G内存 10.3 512G硬盘 10.4显示屏尺寸≧14寸 |  |
| 11 | ★耗材 |  |  |  | 要求对设备配套耗材、配件（探头等）进行报价，省阳光采购挂网的，不可高于挂网价格；未挂网的，以全国最低价供应，并出具最低价承诺。 |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  |  |  | 整机质保5年（人为损坏除外） |  |
| 2 | 备件库 |  |  |  | 西安有备件库 |  |
| 3 | 维修站 |  |  |  | 西安有维修站 |  |
| 4 | ★收费标准 |  |  |  | 质保期外维修只收取配件费用 |  |
| 5 | 培训支持 |  |  |  | 免费提供现场培训 |  |
| 6 | 维修响应 |  |  |  | 24小时响应，72小时到达现场 |  |
| 7 | 到货时间 |  |  |  | 合同签订后60日内 |  |
| 最高限价 |  |  |  |  | 20万人民币 |  |

11

| 设备名称 |  | 手术显微镜 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 是否进口 |  |  |  |  | □进口 R国产 |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手术显微镜为有两套目镜的手术用显微镜。两套目镜具有相同的视野，其中一套是主镜，供术者使用，另一套是辅镜，供助手使用，方便稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  |  | 数量 |  |
| 1 |  |  | 主机 |  |  | 1套 |  |
| 2 |  |  | 目镜 |  |  | 2个 |  |
| 3 |  |  | 物镜 |  |  | 1个 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 目镜倍率 12.5× 视度调节范围 ±7D 瞳距调节范围 50mm～75mm（国家标准55mm～75mm） 大物镜焦距 F=200mm 工作距离 190mm 总放大倍率 4X 6X 10X 16X 25X 视场直径 58mm/38mm/23mm/14mm/9mm 照明光源 12V/100W，冷反射医用卤钨灯泡 照明类型 6°+0°冷光源同轴照明和25°斜照明，斜照明可作裂隙照明 同轴照明物面最高照度 ≥45000lx 斜照明物面最高照度 ≥30000lx 横臂伸展半径 1040mm 垂直调节范围（地面至大物镜） 850mm～1350mm 微调焦速度及行程 ≤2mm/s，≥50mm X/Y坐标器移动速度及范围 ≤2mm/s，50mm×50mm 供电电源 AC220V±10%/50Hz、AC110V±10%/60Hz 功率 380VA 保险丝 T4A L250V 、 T8A L125V 电气安全标准 执行标准 GB9706.1-2007.Ⅰ类 |  |  | 12.5× |  |  |  |
| 2 | ★视度调节范围 |  |  | ±7D |  |  |  |
| 3 | 瞳距调节范围 |  |  | 55mm～75mm |  |  |  |
| 4 | 物镜焦距 |  |  | F=200mm |  |  |  |
| 5 | 总放大倍率 |  |  | 4X 6X 10X 16X 25X |  |  |  |
| 6 | ★视场直径 |  |  | 58mm/38mm/23mm/14mm/9mm |  |  |  |
| 7 | #照明光源 |  |  | 冷反射医用卤钨灯 |  |  |  |
| 8 | ★横臂伸展半径 |  |  | 覆盖1040mm |  |  |  |
| 9 | 垂直调节范围（地面至大物镜） |  |  | 覆盖850mm～1350mm |  |  |  |
| 10 | X/Y坐标器移动速度及范围 |  |  | ≤2mm/s，50mm×50mm |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  |  | 整机质保五年 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站 |  |  |  |
| 4 | ★收费标准 |  |  | 质保期外维修只收取配件费，无其他费用 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 免费现场培训，随时提供技术支持 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 2小时响应，48小时到现场处理 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 合同签订后30天内 |  |  |  |
| 最高限价 |  |  |  | 人民币120000.00 |  |  |  |

12

| 设备名称 |  | 体外冲击波治疗仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  | 1 |  |
| 是否进口 |  |  |  | □国产 ▇进口 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |
| 颌面术后疼痛护理；颞颌关节紊乱病、茎突综合征、舌咽神经痛治疗；颌面软组织疼痛治疗。 |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  |  | 数量 |
| 1 |  | 系统主机 |  |  | 1台 |
| 2 |  | 手柄套件 |  |  | 1个 |
| 3 |  | 治疗探头 |  |  | 至少5个（不限规格） |
| 4 |  | 防尘罩 |  |  | 1个 |
| 5 |  | 台车 |  |  | 1台 |
| 6 |  | 耦合剂 |  |  | 1盒 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | ★配置 |  | 主机1台，手柄1个，手柄一次性提供至少5个治疗探头，主机，手柄为同一品牌； |  |  |
| 2 | ★原理 |  | 气压弹道式冲击波 |  |  |
| 3 | 操控界面 |  | 旋钮、按钮或触摸式操作方式 |  |  |
| 4 | ★治疗手柄 |  | 手柄重量≤0.6kg，能有效保护操作人员肩、肘关节，有计数功能，记录手柄累计使用次数 |  |  |
| 5 | ＃能量范围 |  | 0-0.4mJ/mm² |  |  |
| 6 | ★主机能量调节 |  |  | 工作压力1.5-4bar连续可调 |  |
| 7 |  | #适应范围 |  | 肌筋膜疼痛综合症、骨软骨炎、肩钙化性肌腱炎、肩峰下疼痛综合症、网球肘、股骨大转子疼痛综合症、髌骨尖综合症、胫骨内侧应力综合症、止点性跟腱炎、非止点性跟腱炎、足底筋膜炎、特异性和根性腰背疼痛综合症等 |  |
| 8 |  | #设备消毒情况 |  | 手柄可在+135℃高温高压下消毒，提供证明材料 |  |
| 9 |  | 设备功率 |  | ≤40w（输出功率） |  |
| 10 |  | ★配件及耗材 |  | 要求对设备配套配件及耗材进行报价 |  |
| 11 |  | #探头 |  | 要求提供的探头型号尽可能不相同（即提供不同型号探头） |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ★质保期 |  | 质保3年 |  |
| 2 |  | 备件库 |  | 西安有备件库 |  |
| 3 |  | 维修站 |  | 西安有维修站 |  |
| 4 |  | ＃收费标准 |  | 质保期外维修只收取配件费 |  |
| 5 |  | ★培训支持 |  | 免费现场培训 |  |
| 6 |  | ★维修响应 |  | 2小时响应，24小时内上门服务 |  |
| 7 |  | 到货时间 |  | 合同签订后20天内 |  |
| 最高限价 |  |  |  | 45万元人民币 |  |

13

| 设备名称 |  | 手术术野影像移动工作站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  | 1 |
| 是否进口 |  |  |  |  | ▇国产 □进口 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |
| 使用4K摄像机与4K手术录像系统，对手术时的术野画面的实时采集并进行手术影像的录制与存储，其手术视频影像的分辨率必须达到4K分辨率即3840*2160的超高清分辨率。同时，设备需要提供摇臂功能，在术中术野影像采集过程中便于按需进行位置的移动，且支持自动变焦功能。 |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |
| 1 |  |  | 4K术野录像软件系统 |  | 1套 |
| 2 |  |  | 医用4K术野摄像机 |  | 1台 |
| 3 |  |  | 医用4K便携录像主机 |  | 1台 |
| 4 |  |  | 术野摇臂 |  | 1套 |
| 5 |  |  | 医疗采集卡 |  | 1块 |
| 6 |  |  | 4K 摄像机连接线 |  | 1根 |
| 7 |  |  | 一体机 |  | 1台 |
| 8 |  |  | 一体化术野医用推车 |  | 1台 |
| 9 |  |  | 无线键盘和鼠标 |  | 1套 |
| 10 |  |  | 全景摄像系统 |  | 1套 |
| 11 |  |  | 全摄像系统摇臂支架 |  | 1套 |
| 12 |  |  | 触摸一体机终端 |  | 1套 |
| 13 |  |  | 无线麦克风 |  | 1套 |
| 14 |  |  | 便携音响 |  | 1套 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |
| 1 | 手术录像系统 |  |  |  |  |
| 1.1 | ＃主机系统运行平台 |  |  | 平台主机应采用主流操作系统： 如MAC OS系统或者Windows平台，能够维持7*24小时稳定工作同时确保系统平台不被恶意病毒侵害； |  |
| 1.2 | ★视频编码、互动与存储 |  |  | 1.2.1主机系统须具备4K视频编码，可以录制标准4K影像，即分辨率为3840*2160 1.2.2支持术中手术视频实时录制存储，主机系统须支持手术视频录制、视频直播、视频转播、手术影像资料管理、存储、等功能（需提供国家级认证办法的软件系统著作权证书加盖原厂公章） 1.2.3主机系统须支持H.264SVC/HP/ BP MP/视频编码算法、AAC/G.711音频编码格式，同时须支持手术视频文件格式为MP4的文件存储； 1.2.4主机系统须支持对视频编码的码流与音频的相应参数进行设置配置 |  |
| 1.3 |  |  | 主机系统接口 | 1.3.1主机系统视频输入接口：3G/HD-SDI≥2路、HDMI≥2路； 1.3.2视频输出接口： HDMI输出≥1路，SDI≥1路 ；音频接口≥1路麦克风接入； 1.3.3主机具有雷电接口≥1路； USB接口≥4路，其中≥2路支持USB3.0； RJ45网络接口≥1路； |  |
| 1.4 |  |  | ＃视频编辑 | 支持手术视频的编辑剪辑等功能，添加文字标题、水印等功能 |  |
| 1.5 |  |  | ＃数据安全性与存储 | 1.5.1支持断电自动保存，数据不丢失； 1.5.2主机系统须支持存储空间≥1TB，须支持多路视频画面切换实时采集；可以预设存储路径，将影像实时存储在移动存储器上 |  |
| 1.6 |  |  | 主机系统其他配置 | 1.6.1主机系统须支持术中实时视频录制并实现术中图像的截取存储，以及最终的图文报告的打印输出； 1.6.2系统支持输入影像源的分辨率与编码的显示选择与参数配置调节； 1.6.3在主机系统的显示面板上显示相应的影像画面与参数的配置功能项画面； 1.6.4提供品牌生产厂家的出厂检测报告、合格证； |  |
| 2 |  |  | 医用4K术野摄像机 |  |  |
| 2.1 |  |  | ★镜头 | 变焦：须支持至少20倍光学电动变焦 |  |
| 2.2 |  |  | ★分辨率 | 原生分辨率必须达到3840*2160 |  |
| 2.3 |  |  | 变焦 | 智能变焦：x30（HD），x22（4K） 数字变焦：x1.4,x2,x6,x8 |  |
| 2.4 |  |  | 白平衡 | ATW，ATW LOCK,AWB A,AWB B,P3200K,P5600K,VAR(2000K至15000K) |  |
| 2.5 |  |  | 视频接口 | 视频信号输出： 2.5.1 HD-SDI: 分辨率至少满足适用以下要求1920x1080i@50,60;1920x1080p@25,30 ;1280x720p@50,60 2.5.2 HDMI: 分辨率至少满足适用以下要求1920x1080p@50,60;1920x1080i@50,60 1920x1080p@25,30;1280x720p@50,60 |  |
| 3 |  |  | 4K便携录像机 |  |  |
| 3.1 |  |  | 视频输入/输出 | 须支持SDI输入 支持BNC，SDI输出，HDMI输出， |  |
| 3.2 |  |  | 监视器 | LCD监视器 3.5型LCD监视器 |  |
| 3.3 |  |  | 视频压缩 | 须支持MP4:MPEG-4,AVCHD:AVC/H.264高级画质 |  |
| 3.4 |  |  | ★传输模式 | H.264:分辨率：必须达到3840*2160 |  |
| 4 |  |  | 系统运行平台主机 |  |  |
| 4.1 |  |  | ＃操作系统 | 基于主流操作系统：苹果操作系统MAC OS、Linux、Windows操作系统平台 |  |
| 4.2 |  |  | ＃显示屏 | IPS硬屏，≥27 英寸，分辨率≥ 3840*2160 |  |
| 4.3 |  |  | 处 理 器 | 至少3.4 GHz 四核 Intel Core i5 处理器 (Turbo Boost 最高可达 3.8GHz) |  |
| 4.4 |  |  | 内 存 | ≥8GB (两个 4GB) 2400MHz DDR4 内存 |  |
| 4.5 |  |  | 硬 盘 | 存储空间 ≥1TB Fusion Drive |  |
| 4.6 |  |  | ＃图形处理器 | 集成图形处理器或独立图形处理器 |  |
| 4.7 |  |  | 外接端口 | 至少配4 个 USB 3.0 端口,2 个 Thunderbolt 端口 |  |
| 4.8 |  |  | ★网络模块 | 内置无线WIFI模块 |  |
| 5 |  |  | 全景摄像系统 |  |  |
| 5.1 |  |  | ＃高清画质 | ≥200万高清像素画质 |  |
| 5.2 |  |  | 压缩编码 | H.264压缩编码，支持双声道3.5mm |  |
| 5.3 |  |  | 视频信号 | 支持多种视频信号：1080P、720P；支持SDI、RJ45视频接口 |  |
| 6 |  |  | 无线麦克风 |  |  |
| 6.1 |  |  | 频率≥270MHz，发射功率≤10mw, 信噪比≥100db |  |  |
| 7 |  |  | 音响播放设备 |  |  |
| 7.1 |  |  | 功率：60W ～ 240 W，阻抗≥8Ω，频率范围：80-18KHz |  |  |
| 8 |  |  | 触摸一体机终端 |  |  |
| 8.1 |  |  | 屏幕尺寸≥32英寸，支持触控功能；处理器须达到英特尔i5或同等级别；内存≥4GB；硬盘≥128GB；2个以上USB3.0接口；两路HDMI 输入接口，至少一路HDMI输出接口 |  |  |
| 9 |  |  | 一体化医用推车 |  |  |
| 9.1 |  |  | 推车车轮 | 采用静音车轮设计，推动不卡线 |  |
| 9.2 |  |  | ＃摇臂 | 9.2.1一体化推车的长支臂，展开距离≥1.5米，整臂可旋转至少达到360°； 9.2.2支臂的所有走线方式须为隐藏式走线布线； |  |
| 9.3 |  |  | 推车材质 | 9.3.1一体化推车的材质须为五金钣金材质，应设计完善的隐藏线槽； 9.3.2一体化推车应配置术野吊臂、全景摄像机托架与触控一体机支架。 |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | ★质保期 | 保修期3年 |  |
| 2 |  |  | 备件库 | 西安有备件库 |  |
| 3 |  |  | 维修站 | 西安有维修站 |  |
| 4 |  |  | ★收费标准 | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) |  |
| 5 |  |  | 培训支持 | 设备安装完成即可安排相关的培训，提供设备使用说明书，以及现场培训。 |  |
| 6 |  |  | 维修响应 | 4小时内响应，24小时到达现场 |  |
| 7 |  |  | 到货时间 | 合同签订日后30天内 |  |
| 最高限价 |  |  |  | 40万人民币 |  |

14

| 设备名称 |  | 虚拟颌架 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  | 1 |  |
| 是否进口 |  |  |  |  | R进口 □国产 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1.可以观测患者髁突位移数据，用于进行全口咬合重建设计。 2.可以整合各类开放数据集，包括STL格式模型数据、PLY格式3D面部扫描、jawmotion颌骨运动数据、DICOM格式CT数据和患者照片。 3.可以观测颞肌及咬合肌的肌电测量图，从口颌系统层面进行治疗设计。 4.支持主流品牌虚拟颌架，支持导入电子面弓测量数据实现全数字化咬合重建设计。 5．可对接市场上目前可见的各种扫描仪、切削机、3D打印机等设备，开放型整合各类CAD/CAM系统。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  |  | 数量 |
| 1 |  |  | CAD设计软件 |  |  | 1 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | ★髁突分析 |  |  | 系统可针对双侧颞下颌关节进行定位位移分析，辅助医生对患者的不同状态时的髁突位移的诊断与治疗 |  |  |
| 2 | 虚拟颌架支持 |  |  | 支持不同类型通用多品牌全可调、半可调虚拟颌架 |  |  |
| 3 | 虚拟颌架调节 |  |  | 支持自动及手动调节髁导、切导、贝内特角、瞬即侧移等关键参数 |  |  |
| 4 | ★虚拟颌架转移 |  |  | 支持通过导入第三方运动轨迹文件自动转移口扫数据到虚拟颌架，保证铰链轴与上颌模型的相对准确关系 |  |  |
| 5 | 修复体设计 |  |  | 支持设计美观实用的个性化修复体：冠、牙桥、 回切牙冠、贴面、嵌体、高嵌体、临时牙、颌垫等产品 |  |  |
| 6 | 数字颌垫设计 |  |  | 支持数字化颌垫设计，支持调用虚拟颌架进行咬合关系调整，消除不良干扰。可以单独弄平和改变夜磨垫的表面，还可以选择自动平整 |  |  |
| 7 | 颌垫标识 |  |  | 支持添加徽标和文字介绍，提高患者标记或品牌识别度 |  |  |
| 8 | ＃颌骨运动导入 |  |  | 支持导入第三方下颌运动轨迹数据，在设计过程中模拟该运动并创建个性化的修复体 |  |  |
| 9 | ★虚拟患者 |  |  | 可以整合各类开放数据集，包括.STL格式模型数据、.PLY格式3D面部扫描、.xml颌骨运动数据、.jawmotion虚拟颌架数据、DICOM格式CT数据，成为虚拟患者进行设计与诊断 |  |  |
| 10 | CT数据支持 |  |  | 支持在设计过程中显示三维立体的 CT数据 |  |  |
| 11 | ★肌电分析 |  |  | 支持针对颞肌和咬合肌进行肌电检测 |  |  |
| 12 | 3D交互预览 |  |  | 支持修复体设计与任何人在线分享。可在台式电脑、平板电脑或手机的浏览器中打开设计效果，体验真实的3D交互式预览CAD修复体设计效果 |  |  |
| 13 | ★开放性 |  |  | 可对接市场上目前可见的各种扫描仪、切削机、3D打印机等设备，开放型整合各类CAD/CAM系统，避免竞争垄断 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  |  | 3年质保 |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库 |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站 |  |  |
| 4 | ★收费标准 |  |  | 保修期内免费维修，过保只收取零配件费用 |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 将免费进行全面的现场技术操作培训，直到所有参加的培训人员能独立熟练操作使用机器 |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 2小时内响应，24小时内上门服务 |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 合同签订后30天内到货 |  |  |
| 最高限价 |  |  |  | 人民币30.00万元 |  |  |

15

| 设备名称 |  |  | 热压充填套装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 是否进口 |  |  |  |  |  | R进口 □国产 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 热压胶充填机适用于口腔科根管治疗根管充填，用于加压软化牙胶，并将牙胶充填至根管内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单（每台） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  |  | 数量 |  |  |
| 1 |  | 主机 |  |  | 2台 |  |  |
| 2 |  | 工作尖 |  |  | 3支 |  |  |
| 3 |  | 可高温高压热保护套 |  |  | 10个 |  |  |
| 4 |  | 充电器 |  |  | 2个 |  |  |
| 5 |  | 充电底座 |  |  | 2个 |  |  |
| 6 |  | 说明书 |  |  | 2本 |  |  |
| 7 |  | 纯银充填针：20G、23G、25G |  |  | 各2支（共6支） |  |  |
| 8 |  | 牙胶棒 |  |  | 5桶（100粒/桶） |  |  |
| 9 |  | 可高温高压消毒隔热罩 |  |  | 3个 |  |  |
| 10 |  | 其他 |  |  | 配套垂直加压器不少于3支 另配充填银针头不少于10支 04锥度携热工作尖2支 06锥度携热工作尖2支 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 携热器 |  |  | ★1.1原装进口 1.2 主机有LED显示，显示即刻温度 #1.3工作尖操作温度具备：150度180度200度230度4档可调且可瞬间达到设置温度瞬间冷却 1.4保护套预防交叉感染可高温高压消毒 #1.5具有牙髓活力测试功能 #1.6工作尖六角设计，可多角度任意调整； #1.7配备≥8种不同型号、锥度的工作尖可供选择 1.8高性能锂电池，充电时间短，使用寿命长，充电后能连续使用≥90分钟 |  |  |  |
| 2 | 充填枪 |  |  | ★2.1原装进口 2.2电量机温度LED屏幕实时显示 2.3纯银工作尖可360°旋转 2.4温升快≤60秒完成充填 #2.5温度精度可调，操作温度具备150度180度200度230度4档可调 #2.6银针可预弯有三种以上直径不同的型号20G,23G,25G #2.7进口牙胶棒有软、硬、标准三种规格可供选择 |  |  |  |
| 3 | ★耗材 |  |  | 要求对设备配套耗材进行报价，省阳光采购挂网的，不可高于挂网价格；未挂网的，以全国最低价供应，并出具最低价承诺。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  |  | 全套整机质保3年（每季度巡检维护保养） |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站 |  |  |  |
| 4 | ★收费标准 |  |  | 质保期外维修只收取配件费 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 免费培训，免费提供技术支持 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 2小时内响应，24小时到达现场 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 合同签订后15个工作日内 |  |  |  |
| 最高限价 |  |  |  | 人民币21.00万元 |  |  |  |

16

| 设备名称 |  | 计算机控制局部麻醉系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 是否进口 |  |  |  |  | 进口 |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用于口腔所有的传统麻醉方式，同时可进行上牙槽前神经、上牙槽前中神经、及牙周膜韧带注射麻醉；设备具有自动排气、自动回吸功能、具有动态压力传感技术，实时反馈注射压力、具有至少两种以上给药速度，缓速注射时具有自动巡航功能，可实现自动给药。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单（每台） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  |  | 数量 |  |
| 1 |  |  | 主机 |  |  | 1台 |  |
| 2 |  |  | 脚踏 |  |  | 1套 |  |
| 3 |  |  | 电源线 |  |  | 1根 |  |
| 4 |  |  | 中文说明书 |  |  | 1本 |  |
| 5 |  |  | 注射导管或针头 |  |  | 400套 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 主机 |  |  | 适用于口腔所有的传统麻醉方式，同时可进行上牙槽前神经、上牙槽前中神经、及牙周膜韧带注射麻醉； |  |  |  |
| 2 | #自动排气 |  |  | 具有自动排气功能 |  |  |  |
| 3 | ★自动回吸 |  |  | 具有自动回吸功能 |  |  |  |
| 4 | ★传感 |  |  | 具有动态压力传感技术，实时反馈注射压力 |  |  |  |
| 5 | #给药模式 |  |  | 采用至少两种以上给药模式和速度 |  |  |  |
| 6 | ★功能要求 |  |  | 缓速时具备自动巡航功能，可实现自动给药 |  |  |  |
| 7 | 自动保护 |  |  | 具有自动保护装置，当注射压力过大时，可自动停止注射 具有脚踏控制给药功能 |  |  |  |
| 8 | ★耗材 |  |  | 要求对设备配套耗材（带针头输注管等）进行报价，省阳光采购挂网的，不可高于挂网价格；未挂网的，以全国最低价供应，并出具最低价承诺。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  |  | 整机质保三年 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站 |  |  |  |
| 4 | ★收费标准 |  |  | 质保期外维修只收取配件费 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 常规装机时提供一次培训，后期根据临床需要可随时安排。 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 维修响应时间2小时内 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 合同签订后3个工作日 |  |  |  |
| 最高限价 |  |  |  | 人民币13.50万元 |  |  |  |

17

| 设备名称 |  |  | 会议室智能显示屏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R进口 R国产 |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 用于教学、幻灯展示，远程在线交流。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  |  | 数量 |  |
| 1 |  | 86英寸触摸一体机 |  |  | 1 |  |
| 2 |  | 移动支架 |  |  | 1 |  |
| 3 |  | 操作系统win10 + 安卓 |  |  | 1 |  |
| 4 |  | LED屏专用激光指示笔 |  |  | 1 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | ★功能 |  | 用于教学、幻灯展示，远程在线交流 |  |  |  |
| 2 | ★分辨率 |  | 分辨率≥3840(水平）×2160（垂直），支持PAL、NTSC、SECAM、TV制式；亮度≥500cd/m2；色彩度（最大）1677万色不小于86英寸。 |  |  |  |
| 3 | ＃处理器 |  | 不低于Intel Core i5 |  |  |  |
| 4 | ＃内存 |  | 不小于8G |  |  |  |
| 5 | ＃硬盘 |  | 不小于256G |  |  |  |
| 6 | ★网络接口 |  | 用双WiFi天线，增强无线网络信号。内置双频WiFi：IEEE 802.11ac标准，内置网卡：10M/100M/1000M |  |  |  |
| 7 | ＃视频输出接口 |  | ≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP |  |  |  |
| 8 | ＃大小屏互动软件 |  | 支持PPT远程批注、放大等互动功能 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  | 整机保修3年 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  | 国内有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  | 西安有维修站 |  |  |  |
| 4 | ★收费标准 |  | 质保期满后维修只收取配件费用 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  | 现场培训 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  | 2小时维修服务响应，24小时之内到达现场。 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  | 合同签订后15个工作日 |  |  |  |
| 最高限价 |  |  | 人民币11.00万元 |  |  |  |

18

| 设备名称 |  | 中央空调 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  | 一套 |  |
| 是否进口 |  |  |  |  | R国产 £进口 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 空调系统应在西安市当地气象参数条件下，能满足口腔医院教学中心二、三、四层教室教学需求，达到设计参数规定的制冷、制暖效果。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 描述 |  |  |  |  | 数量 |
| 1 | 管道式静音风机箱，风量：400-500(m3/h),全压：119-99,电压：220V |  |  |  |  | 8 |
| 2 | 管道式静音风机箱，风量：550-700(m3/h),全压：133-113，电压：220V |  |  |  |  | 10 |
| 3 | 管道式静音风机箱，风量：2000-2500(m3/h)，全压：124-127Pa，电压：220V |  |  |  |  | 4 |
| 4 | 空调室内机,制冷量：8.0 kw,制热量：9.0-10.7kw,风量：1250-900m3/h,电机输出功率：100W,静压范围0-80Pa |  |  |  |  | 5 |
| 5 | 空调室内机,制冷量：9.0 kw,制热量：10.0-13.3kw,风量：1500-900m3/h,电机输出功率：110W,静压范围0-80Pa |  |  |  |  | 4 |
| 6 | 空调室内机,制冷量：11.2 kw,制热量：12.5-15.8kw,风量：1700-1100m3/h,电机输出功率：120W,静压范围0-80Pa |  |  |  |  | 4 |
| 7 | 空调室内机,制冷量：12.5kw,制热量：14.0-17.3kw,风量：1700-1100m3/h,电机输出功率：120W,静压范围0-80Pa |  |  |  |  | 10 |
| 8 | 空调室内机,制冷量：14.0kw,制热量：16.0-19.3kw,风量：2000-1400m3/h,电机输出功率：170W,静压范围0-80Pa |  |  |  |  | 7 |
| 9 | 空调室内机,制冷量：4.0kw,制热量：4.5-6.2kw,风量：750-400m³3/h,电机输出功率：40W,静压范围0-30Pa |  |  |  |  | 1 |
| 10 | 空调室内机,制冷量：5.0kw,制热量：5.6-6.8kw,风量：750-400m³3/h,电机输出功率：40W,静压范围0-30Pa |  |  |  |  | 2 |
| 11 | 空调室内机,制冷量：6.3kw,制热量：7.1-8.3kw,风量：850-550m³3/h,电机输出功率：55W,静压范围0-30Pa |  |  |  |  | 1 |
| 12 | 空调室内机,制冷量：7.1kw,制热量：8.0-9.5kw,风量：650-1100m³3/h,电机输出功率：55W,静压范围0-50Pa |  |  |  |  | 2 |
| 13 | 空调室外机,制冷量：56.0kw,制热量：63.0kw,制冷额定功率：16.2kw，制热额定功率：16.8kw，机外静压：110Pa |  |  |  |  | 4 |
| 14 | 空调室外机,制冷量：61.5kw,制热量：69.0kw,制冷额定功率：18.7kw，制热额定功率：19.1kw，机外静压：110Pa |  |  |  |  | 2 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★1.空调系统应在西安市当地气象参数条件下，能满足多种运行负荷和工况的需要，达到室内设计参数规定的制冷、制暖效果。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.整机运转室外温度范围：-10℃～50℃ |  |  |  |
|  |  |  | 3.设备应符合如下供电条件：三相交流电电压为380V±10%，单相电电压为220V±10%。 |  |  |  |
|  |  |  | ★4.多联式空调的能效应满足国家规范《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》GB 21454-2008一级能效的要求，单台整机系统或多台模块机组拼接后的单个系统综合IPLV值高于8.5的设备。 |  |  |  |
| 2 | 一般要求 |  | 1.机组应符合国家标准的要求，并应按规定程序批准的图样和技术文件制造。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.机组应按铭牌标示的气候类型进行性能试验，对于使用两种以上气候类型的机组应在铭牌标出的每种气候类型工况条件下进行试验。 |  |  |  |
|  |  |  | ＃3.机组的金属制件表面应进行防锈蚀处理。电镀件表面应光滑、色泽均匀，不得有剥落、针孔，不应有明显的花斑和划伤等缺陷。涂漆件表面不应有明显的气泡、流痕、漏涂、底漆外露及不应有的皱纹和其他损伤。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.装饰性塑料件表面应平整、色泽均匀，不得有裂痕、气泡和明显缩孔等缺陷，塑料件应耐老化。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.多联式空调机组的检测保温层应有良好的保温性能，保证机组表面不应结露，应无毒、无异味且为难燃材料。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.机组制冷系统零部件的材料应能在制冷剂、润滑油及其混合物的作用下，不产生劣化且保证整机正常工作。 |  |  |  |
|  |  |  | ★7.机组的安全要求应符合《单元式空气调节机 安全要求》GB 25130-2010及《制冷系统及热泵 安全与环境要求》GB/T 9237-2017的规定。机组性能要求必须满足《多联式空调（热泵）机组》GB/T 18837-2015 第5.4节相关规定。 |  |  |  |
| 3 | 多联式空调室外机 |  | 1.室外机容量应根据室内机容量和同时使用系数选择，并根据配管距离、室内外机的落差、环境温度等进行修正。 |  |  |  |
|  |  |  | ＃2.所有压缩机均为直流变频压缩机，品牌为国内外知名一线品牌，压缩机需带减震装置，维修方便。在运行中，有良好的润滑保障。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.压缩机应有良好的回油措施，回油运转时间短，降低对系统的污染。 |  |  |  |
|  |  |  | ＃4.室外机采用直流变频风扇电机。 |  |  |  |
|  |  |  | ＃5.蒸发器、冷凝器盘管应采用紫铜管，翅片采用亲水膜铝箔翅片，应排列整齐、片距均匀，无裂纹、毛刺等。不允许有碰撞损坏。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.机组应具有良好的防尘、防雨、防腐和安全防护性能。外壳应有足够的强度并作除锈和防腐处理，在运输和安装、运行过程中不得出现凹凸变形。 |  |  |  |
|  |  |  | 7.机组应有良好的隔热措施。隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。 |  |  |  |
|  |  |  | 8.机组应有良好的隔热措施。隔热材料应具有无毒、无腐蚀、无异味、不起尘、不吸湿的性能，并符合有关建筑防火规范的要求。粘贴应平整、牢固。不得有附着不良、剥落和霉烂等现象。 |  |  |  |
|  |  |  | ＃9. 室外机采用绿色环保冷媒，制冷制热效果更出色，系统稳定，耐久。 |  |  |  |
|  |  |  | ＃10.室内机采用微电脑电子膨胀阀，具有自动调节功能。 |  |  |  |
|  |  |  | ★11.室外机噪音值要求≤65dB(A)。 |  |  |  |
| 4 | 多联式空调室内机 |  | 1.办公区域、技工教学区域、实验室等采用中静压风管室内机，室内机静压范围不低于0-80Pa，风量区间为1400-2000m3/h的风管式室内机进行制冷制热。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.考务办公室、教学会议室、教休室等采用高效静音型风管室内机，送风方式采用下出风或侧出风进行制冷制热。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.管式室内机回风口必须配置过滤网，材质为尼龙，风管式室内机机身必须为镀锌钢板。 |  |  |  |
|  |  |  | ★4.室内机高频运转时，噪音值要求≤45dB(A)； |  |  |  |
|  |  |  | 5.室内机运行中不能出现结露、滴水等现象。 |  |  |  |
| 5 | 控制器 要求 |  | 1.每台室内机配置一台标准有线控制器，控制器安装地点按设计方案确定，在屏幕液晶显示面板能显示所有的运行情况，具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风速调节、和故障代码显示功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.室外机控制面板选用与设备同品牌或更高档次的品牌。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.室外机组控制系统应具备自动调节功能，能根据设定的室内温度和室内机运行情况，自动调节压缩机的运行。 |  |  |  |
| 6 | 其他技术 要求 |  | ＃1.空调机组冷媒管最大实际单管长度≥160m。最大室内外机高差要求（室外机在上方，最大高差≥50m；室外机在下方，最大高差≥40m）。 |  |  |  |
|  |  |  | ＃2.制冷剂采用环保冷媒R410A。空调系统调试前应灌好制冷剂，质保期内在正常使用情况下，如需要补充或更换制冷剂，买方不再支付任何费用。 |  |  |  |
|  |  |  | ＃3.多联式空调应具备制冷制热功能要求。 |  |  |  |
|  |  |  | ★4.负责教学中心原有35台旧机免费拆除并放置于甲方指定地点；负责中央空调主机承重水泥台制作； |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  |  | 3年免费保修服务（含空调机、滤网等清洗，初中高效过滤器等易损件的维护和更换） |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库 |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站 |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 配件8折（提供单项配件报价），免人工费及差旅费，配件免费更换； |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 到货后进行安装培训，培训使用方法及日常维护注意事项 |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 2小时响应，24小时到达现场 |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 签订合同后45天 |  |  |
| 最高限价 |  |  |  |  | 93万 |  |

19

| 设备名称 |  |  | 综合绩效管理系统、成本核算系统 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  | 1 |  |
| 是否进口 |  |  | - 进口 ■国产 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |
| 综合绩效管理系统是为解决医院科室及人员绩效评估、绩效考核而设计的一个精细化绩效管理平台，用以满足医院发展战略及绩效持续精细化管理的需要。系统设计遵循“按劳分配、优劳优酬、效率优先、兼顾公平”的原则，结合行业内先进的RBRVS、DRG、护理时数、工作当量等考核工具，充分体现医务人员技术服务的技术难度、风险、劳动强度。实现科室工作量考核、人员绩效考核并满足日常工作需要的自定义分析报表，将繁杂的手工核算转化为智能化、精细化、信息化管理。 |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  | 数量 |
| 1 |  | 综合绩效管理系统 |  | 1 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |
| 1 | ★项目点数 设置 |  | 根据科室类型不同，结合诊疗项目技术难度、风险、劳动强度，分别设置门诊、住院、急诊、护理等类别的每一项诊疗项目点数。 |  |
| 2 | ★科室采集 范围 |  | 根据科室工作量核算方式进行采集范围设置，支持通过信息系统采集RBRVS、DRG、护理时数、工作当量、用人费率等多种绩效工作量采集规则的设定。 |  |
| 3 | 工作量采集 |  | 根据配置的科室工作量采集范围，进行工作量采集。支持对科室、个人的工作量进行自动采集，支持对科室、个人工作量数据进行手工录入。 |  |
| 4 | ★工作量计算 |  | 根据医生、护理、医技各职系工作量核算规则，自动核算科室、人员的工作量，并可查看工作量明细。 |  |
| 5 | 工作量查询 |  | 按照核算出来的各科室的门诊、住院工作量，进行查询统计，并支持追溯查询工作量明细功能。 |  |
| 6 | ★人员绩效 考核 |  | 支持对科室人员从多个维度进行考核。考核结果支持科室人员查看明细，并允许科室将考核结果作为科内奖金二次分配的依据。 |  |
| 7 | 人员工作量 统计 |  | 支持对个人工作量进行统计。 |  |
| 8 | 自定义报表 |  | 根据日常工作需求进行各类报表的格式设计，自动统计生成报表，并提供导出、打印等功能。 |  |
| 9 | #其他 |  | 要求在医院现有综合绩效管理平台基础上进行升级对接 |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  | 验收后三年 |  |
| 2 | 培训支持 |  | 根据院方需求及时提供现场培训 |  |
| 3 | 维修响应 |  | 4小时内提供技术服务 |  |
| 4 | ★升级完成 时间 |  | 合同签订后3个月 |  |
| 最高限价 |  |  | 48万人民币 |  |

20

| 设备名称 |  |  | 口腔综合治疗台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  | 1 |  |
| 是否进口 |  |  | □国产 ■进口 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |
| 基 治疗台侧箱和患者椅采用连体式结构，医生单元及侧水箱随椅位升降同时移动，避免医生操作繁琐。LED手术灯符合ISO色温3000-5,000 Kelvin。内置光固化机及洁牙机；医师位5只器械挂架，助手位配4只器械挂架。防回吸手机控制模块，避免交叉感染。变速脚踏手机控制开关，带手机供水及吹屑开关，可控制高低速手机，低速电动马达，超声波洁牙机。可控定时水杯注水与痰盂冲洗，带有安全保护。 |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 | 数量 |
| 1 |  |  | 器械盘治疗单元 | 1组 |
| 2 |  |  | 治疗手机 | 高速2把，低速直弯机各1把 |
| 3 |  |  | 医生椅 | 1把 |
| 4 |  |  | 病人椅、护士椅 | 各1组 |
| 5 |  |  | 痰盂及牙科助手 工具托架 | 1组 |
| 6 |  |  | LED手术灯 | 1组 |
| 7 |  |  | 电动马达 | 1套 |
| 8 |  |  | 洁牙手柄 | 1组 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 指标名称 | 技术参数 |  |
| 1 | 医生椅护士椅 |  | 1.1 医生椅和护士椅各一把。 ★1.2护士椅有肘部支撑及脚踏支撑。 1.3 医师及护士椅高低可调，左右旋转，五轮滚动。 1.4医生座椅滑轮配备专门的垂直向压力锁，只有负重时才可灵活移动，有效保护使用者防止滑倒。 |  |
| 2 | 工作条件 |  | 2 2.1 额定电压220v±10%，频率50HZ。 2.2能承受压缩空气的压力：0.5--0.8Mpa，在地箱中应有空气过滤器，气压调节阀和压力表。 2.3能承受自来水压力：0.2---0.4Mpa，在地箱中应有水过滤器，水压调节阀和压力表。 |  |
| 3 | 结构 |  | 3.1 治疗机与病人椅为连体式，可灵活移动、调节并锁定任一位置，病人可以从前面进入牙椅，可以实现医生病人间的分离通道，面对面进行治疗。 ★3.2 医师位5只器械挂架，助手位配4只器械挂架 ★3.3 原装中央负压抽吸系统，治疗机及手机尾管有防回吸功能。 3.4内部水路及抽吸装置均可冲洗和液体消毒。 3. 3.5手机回气、油污可收集和清除，带有消音盒。 3.6 水路、气路都配有过滤网。 3.7 排水和吸引器配有过滤器。 3.8 器械挂架、把手等可拆卸。 ★3.9 内置净水装置，配有自来水和纯净水装换开关，配有蒸馏水罐。 |  |
| 4 | 器械盘 治疗单元 |  | 4.1 医生在任何工作位置时，器械盘的倾斜角度≤3°器械盘的垂直工作范围≥30cm。 4.2 器械盘能够锁定在任一位置。 4.3 大器械盘，单个器械盘面积≥1000cm²。 4.4 每支手机应有水、气压力调节阀。 ★4.5 治疗机配5只器械挂架，内置洁牙机、预留多媒体系统及内窥镜接口 |  |
| 5 | 水杯注水器 |  | 5.1 水流均匀，无喷溅。 5.2 控制水的方式：自动、可调。 ＃5.3 漱口水可加热并恒温。 |  |
| 6 | 痰盂及牙科助手工具托架 |  | 6.1 在0.2 Mpa 的水压时，旋转水流应能冲刷全部痰盂底部；排水速度≥4升/分钟。 6.2 陶瓷痰盂，表面光滑易清洗消毒，排水口有易于清洗的过滤器。 6.3 强、弱吸排唾控制阀各1支，可拆卸、消毒。 |  |
| 7 | ★三用枪及治疗手机 |  | 7.1 三用枪2支（器械盘、助手侧各1支）配备一次性气枪头转换头。 7.2三用枪头、枪柄部分可拆卸消毒。 7.3 进口高速手机两支，其中一只为光纤手机，配快插头。 7.4 进口低速电动马达和直弯手机各一支。 7.5 助手位配备光固化手柄，光强≥1800mW/cm2，进口光固化手柄。 7.6洁牙手柄1个，配备工作尖1套。 |  |
| 8 | LED手术灯 |  | ＃8.1照度：低档≥3000lux,高档≥20000lux 感应无级调节光照度。 8.2 在距光源700mm 照明区内温升小于8℃，把手可拆卸并高温灭菌。 8.3 手术灯控制方式多样，感应式控制；亮度和角度可调节。 |  |
| 9 | 病人椅 |  | ＃9.1病人椅采用连体设计，设计符合人体工程学的要求，无缝成型皮垫,可承受清洗和消毒。液压驱动系统，遇阻自动停止。 ＃9.2头枕：多功能双关节头枕。 9.3具有急停功能，可防意外事故具有自动复位功能。 9.4牙科椅：连体椅位最低椅位高度≤380㎜，最高椅位高度≥790㎜。 |  |
| 10 | 控制方式 |  | 10.1 医生操作面板可控制椅位运动，手术灯，水气、转速等。 ＃10.2助手侧配置控制面板，可控制椅位运动，手术灯，及助手位设备。 ＃10.3多功能脚踏开关，可调节牙椅位置、水气及电动马达转速等功能 ★10.4有手机管线抗菌或冲洗消毒功能，操作台按键控制。 |  |
| 11 | ＃靠垫 |  | 原厂儿童辅助靠垫 |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  | 整体保修5年，驱动部分质保10年，终生定期维护 |  |
| 2 | 备件库 |  | 西安有备件库 |  |
| 3 | 维修站 |  | 西安有维修站 |  |
| 4 | ★收费标准 |  | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) |  |
| 5 | 培训支持 |  | 按科室需求免费现场培训 |  |
| 6 | 维修响应 |  | 2小时响应，4小时内到达现场 |  |
| 7 | 到货时间 |  | 合同签订后一个月内 |  |
| 最高限价 | 13.5万元 人民币 |  |  |  |

21

| 设备名称 |  |  | 超微量紫外可见光分光光度计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 是否进口 |  |  |  |  | þ进口 □国产 |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 微量核酸、蛋白浓度的测定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  |  |  | 数量 |  |
| 1 |  | 超微量紫外可见光分光光度计主机 |  |  |  | 1台 |  |
| 2 |  | 工作站 |  |  |  | 1台 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 |  | ★基座检测下限 |  | ≤2ng/μL（dsDNA），≤0.06mg/mL（BSA），≤0.03mg/mL（IgG） |  |  |  |
| 2 |  | ★基座检测上限 |  | ≥26,900ng/μL（dsDNA），≥820mg/mL（BSA），≥400mg/mL（IgG） |  |  |  |
| 3 |  | ★波长范围 |  | 190－840nm连续波长全光谱分析； |  |  |  |
| 4 |  | ★光程 |  | 内含≥0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置； |  |  |  |
| 5 |  | 光程调节器 |  | 光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； |  |  |  |
| 6 |  | 检测重复性 |  | ≤0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； |  |  |  |
| 7 |  | 最小样品体积 |  | ≤1μL； |  |  |  |
| 8 |  | 载样点 |  | 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器； |  |  |  |
| 9 |  | ★污染物鉴定 |  | 当样本中存在污染物时，能确定样品污染物具体物质,鉴定的污染物（≥5种） |  |  |  |
| 10 |  | ★样本检测 |  | 样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度； |  |  |  |
| 11 |  | #仪器操作 |  | 高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥31GB闪存； |  |  |  |
| 12 |  | ★传感器 |  | 仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行探测，保证样品无气泡，如果样品中有气泡，会提示报警，保证样品检测的可靠性；或采取其他原理以保证无气泡产生；（两种原理均需要提供相应证明材料并提供承诺） |  |  |  |
| 13 |  | 附加功能 |  | 仪器带有的无线局域网和蓝牙功能； |  |  |  |
| 14 |  | 软件 |  | 配套分析软件，终身免费升级，用于分析和管理从仪器中导出的结果； |  |  |  |
| 15 |  | 电脑 |  | 显示器：≥23英寸，处理器：Intel i5，内存：≥8G，硬盘容量：≥1TB； |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  |  | 三年 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站 |  |  |  |
| 4 | ★收费标准 |  |  | 质保期外维修只收取配件费 |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 现场培训，远程服务 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 2小时内响应，24小时内上门服务 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 合同签订后1个月内 |  |  |  |
| 最高限价 |  |  |  | 15万元 |  |  |  |

22

| 设备名称 |  |  | 口腔综合治疗台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  | 3 |  |
| 是否进口 |  |  | 进 口 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |
| 用于口腔临床医疗中对口腔疾病患者实施口腔检查、诊断、治疗操作。 |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单（单台） |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 | 数量 |  |
| 1 |  | 医生治疗单元 | 1个 |  |
| 2 |  | 牙科助手单元 | 1个 |  |
| 3 |  | 患者椅 | 1把 |  |
| 4 |  | LED手术灯 | 1个 |  |
| 5 |  | 医生/护士椅 | 各1把 |  |
| 6 |  | 医护侧三用枪 | 各1把 |  |
| 7 |  | 痰盂及水路单元 | 各1个 |  |
| 8 |  | 高速光纤手机 | 2把 |  |
| 9 |  | 低速直弯机 | 各1把 |  |
| 10 |  | 光纤洁牙机 | 1套（含3个工作尖，1个扳手） |  |
| 11 |  | 数字化口腔内窥镜 | 1个 |  |
| 12 |  | LED光固化机 | 1把 |  |
| 13 |  | 专业儿童坐垫 | 1个 |  |
| 14 |  | 显示器 | 1个 |  |
| 15 |  | 电动无碳刷马达 | 1支 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |
| 1 | ＃总体 |  | 治疗台侧箱和患者椅采用分体落地式结构，电动驱动，患者椅运行平稳，震动小。 设计集成化，医生有足够的肢体操作空间。 交叉感染控制设计，能确保高级别的安全治疗。 |  |
| 2 | 地箱 |  | 采用内置式地箱设计、内有水及空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表。 |  |
| 3 | 患者椅 |  | ★3.1椅面柔软舒适、易于清洁、不留卫生死角，采用高热传导材料制造，热量不会局部积累造成病人不适。弧形扶手设计给患者提供更好的支撑。 |  |
|  |  |  | ★3.2患者椅高度升降范围：最低≤390mm，最高≥780mm。 |  |
|  |  |  | 3.3患者椅采用多关节头枕-可快速进行上颌/下颌治疗位置转换，并适合老年及轮椅患者就诊。 |  |
|  |  |  | 3.4座椅提供机椅互锁功能，保证任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态。 |  |
|  |  |  | #3.5患者座椅脚部可根据患者的高度，灵活进行拉伸长度调节；人机工程学椅背运动设计。为了能够让患者的位置更符合人体工程学原理，可将靠背倾斜。座椅椅面和靠背以补偿运动方式移动。 |  |
|  |  |  | ★3.6多功能脚踏。 |  |
|  |  |  | ★3.7配备专业儿童坐垫。 |  |
|  |  |  | #3.8含网络接口 |  |
| 4 | 医生单元 |  | ★4.1下挂式医生单元有5+1组器械位，采用集成式置顶超大托盘。 |  |
|  |  |  | ★4.2医生控制面板有彩色液晶触摸控制屏，并具有防护玻璃，可显示各项操作参数以及进行多种自定义程序的设置及储存。可控制椅位，手术灯光开关及两段式调光。 |  |
|  |  |  | #4.3具有≧4组医生程序,每组医生程序分别有≧4组程序医位可储存椅位、器械的转速等多种数据。 |  |
|  |  |  | ＃4.4所有手机管线均为光纤管线。 |  |
|  |  |  | ★4.5三用枪1把,进口高速光纤手机2支，进口直弯机各一把。 |  |
|  |  |  | ★4.6进口无碳刷电马达1把。 |  |
|  |  |  | ★4.7进口带光洁牙机1把。 |  |
|  |  |  | ★4.8具有全自动管路冲洗功能，方便日常清洁维护。 |  |
|  |  |  | ＃4.9悬臂采用电控气锁功能，可自由精准定位医生单元高度。 |  |
|  |  |  | ★4.10具有内置网络接口，可实现在线远程控制，治疗台维护的诊断功能；方便连接内窥镜；固件升级等，实现全数字化功能。 |  |
|  |  |  | ＃4.11配有时间计时器功能，方便医生临床操作。 |  |
|  |  |  | ＃4.12进口高清晰数字化口腔内窥镜，图像清晰稳定，手柄外壳可拆卸消毒。三个调焦区域，并且能够清晰的显示小至12μm的物体 |  |
|  |  |  | 4.13配有22寸多功能医用液晶显示器 |  |
| 5 | 助手单元 |  | #5.1助手操作台可进行水平旋转移动，具有舒适型助手控制面板，且配有硅胶垫。 |  |
|  |  |  | 5.2含内置进口光固化机1台。 |  |
|  |  |  | 5.3助手操作台具备放置4个器械的器械架。 |  |
|  |  |  | 5.4助手操作台多关节结构,具有更广泛的运动范围。器械位包含多功能用枪，强吸抽管,弱吸抽管。 |  |
| 6 | 水单元 |  | ★6.1可旋转痰盂，安全卫生无死角，具有自动安全保护装置。可拆卸清洗消毒。 |  |
|  |  |  | ＃6.2具有水加热系统,可增加患者诊疗的舒适度。 |  |
| 7 | 手术灯 |  | ＃7.1采用LED照明系统，多轴旋转。亮度范围5000Lux～40000Lux；色温4600K-6200K，色温可调。 |  |
|  |  |  | ★7.2控制方式多样，感应式控制；亮度和角度可调节；手术灯可随椅位运动自动开闭。 |  |
| 8 | 医生及护士座椅 |  | 8.1含医生座椅及护士座椅各1个。座部，背部符合人体工学，坐垫皮面采用和患者椅同色系的高级椅垫材质。助手座椅配备专用搁脚环，方便助手使用。 |  |
|  |  |  | ＃8.2座椅滑轮配备专门的垂直向压力锁，只有负重时才可灵活移动，有效保护使用者防止滑到。 |  |
| 9 | 交叉感染控制要求 |  | ＃9.1牙椅整体材料优质、便于清洁消毒；所有常接触、易污染处可拆卸清洁，包括：医生治疗台器械搁架，痰盂等，同时配有可消毒的硅胶保护套。 |  |
|  |  |  | 9.2具备手机机头、治疗台内部多重独立的防回吸设计，彻底防止交叉感染的发生。 |  |
|  |  |  | ＃9.3吸唾管线进入牙椅主机的接口处设有过滤网；过滤网易于取出及清洁冲洗。 |  |
|  |  |  | ★9.4内置管路冲洗及消毒系统，无需外接消毒装置，同时有备案认证的消毒液配合选择使用。 |  |
|  |  |  | ＃9.5内置供水箱,提供独立供水;同时具备管路消毒液浓度调节功能。 |  |
|  |  |  | ★9.6具备吸唾系统内管道自动清洗功能；有专业的吸唾管道消毒液配合消毒其管道内壁。 |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  | 整机质保5年，驱动部分质保10年，终身免费维护 |  |
| 2 | 备件库 |  | 西安有备件库 |  |
| 3 | 维修站 |  | 西安有维修站 |  |
| 4 | ★收费标准 |  | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) |  |
| 5 | 培训支持 |  | 提供原厂专业技术培训与售后服务 |  |
| 6 | 维修响应 |  | 2小时响应，24小时到达现场 |  |
| 7 | 到货时间 |  | 签订合同后45天 |  |
| 最高限价 |  |  | 73.5万元人民币 |  |

23

| 设备名称 |  |  | 口腔综合治疗台 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 是否进口 |  |  |  |  | 进 口 |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 用于口腔临床医疗中对口腔疾病患者实施口腔检查、诊断、治疗操作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  |  |  | 数量 |  |
| 1 |  | 医生治疗单元 |  |  |  | 1个 |  |
| 2 |  | 牙科助手单元 |  |  |  | 1个 |  |
| 3 |  | 患者椅 |  |  |  | 1把 |  |
| 4 |  | 医生及护士椅 |  |  |  | 各1把 |  |
| 5 |  | 痰盂及水路单元 |  |  |  | 各1个 |  |
| 6 |  | LED手术灯 |  |  |  | 1个 |  |
| 7 |  | 医护侧三用枪 |  |  |  | 各1把 |  |
| 8 |  | 超声波光纤洁牙机 |  |  |  | 1套（含5套常规工作尖，2个扳手） |  |
| 9 |  | 根管长度测量仪 |  |  |  | 1套（含挂线架1个，唇钩3个，锉夹2个） |  |
| 10 |  | 数字化口腔内窥镜 |  |  |  | 1个 |  |
| 11 |  | LED光固化灯 |  |  |  | 1把 |  |
| 12 |  | 光纤快接高速手机 |  |  |  | 1把 |  |
| 13 |  | 光纤慢速直机 |  |  |  | 1把 |  |
| 14 |  | 光纤慢速弯机 |  |  |  | 1把 |  |
| 15 |  | 6：1根管治疗手机 |  |  |  | 1把 |  |
| 16 |  | 儿童坐垫 |  |  |  | 1个 |  |
| 17 |  | 显示器 |  |  |  | 1个 |  |
| 18 |  | 电动无碳刷马达 |  |  |  | 1支 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | ＃总体 |  |  | 治疗台侧箱和患者椅采用分体落地式结构，电动驱动，患者椅运行平稳，震动小。 设计集成化，医生有足够的肢体操作空间。 交叉感染控制设计，能确保高级别的安全治疗。 |  |  |  |
| 2 | 地箱 |  |  | 采用内置式地箱设计、内有水及空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表，含内置式水过滤系统 |  |  |  |
| 3 | ★患者座椅 |  |  | 3.1椅面柔软舒适、易于清洁、不留卫生死角。 3.2多功能脚控 |  |  |  |
| 4 | ★万向头枕 |  |  | 万向头枕可以连续调节，适应不同高度的患者，方便医生、助手的操作。 |  |  |  |
| 5 | ★儿童坐垫 |  |  | 要求配备专业儿童坐垫。 |  |  |  |
| 6 | ＃医生单元 |  |  | 侧方平移轨道式，医生位支架固定在患者椅下方，平行移动，器械台面可自旋转。治疗时确保患者上方无器械台或横臂，便于患者起身和无压迫感，患者下台时也不易会被手机连线绊倒。 |  |  |  |
| 7 | 控制面板 |  |  | 医生控制面板有彩色液晶触摸控制屏，并具有防护玻璃，可显示各项操作参数以及进行多种自定义程序的设置及储存。 |  |  |  |
| 8 | ＃程序设置及存储 |  |  | 具有≧4组医生程序，可储存椅位、器械的转速、手术灯的开关等多种数据。 |  |  |  |
| 9 | ＃内窥镜 |  |  | 配备进口高清晰数字化口腔内窥镜，图像清晰稳定，手柄外壳可拆卸消毒。三个调焦区域，并且能够清晰的显示小至12μm的物体 |  |  |  |
| 10 | ★器械架 |  |  | 医师位5+1支手机的器械架；所有手机管线均为光纤管线，助手位配4只器械挂架。 |  |  |  |
| 11 | 显示器 |  |  | 配备22寸多功能医用液晶显示器，具有防护玻璃屏，扬声器，可同时作为白屏功能，作为X片观片灯，光源均匀无暗角。 |  |  |  |
| 12 | ★配套器械 |  |  | 进口超声洁牙机一套、进口光固化机一台；进口钛合金光纤高速涡轮手机2支，慢速直/弯机各1支；进口钛合金6:1根管治疗手机1支；电动无碳刷马达1支。 |  |  |  |
| 13 | ★数字化接口 |  |  | 具有内置网络接口，可实现在线远程控制，内置SD卡，方便实现数字化治疗台维护诊断，固件升级等功能，实现全数字化功能。 |  |  |  |
| 14 | 助手单元 |  |  | 助手操作台采用落地式结构，可进行水平移动，可围绕患者旋转，具有助手控制面板及顶置器械盘；同时助手操作台具备放置≥4个器械的器械架。 |  |  |  |
| 15 | 痰盂及水杯注水器 |  |  | 全自动水杯给水装置，与痰盂冲水有联动功能；具有水加热系统。 |  |  |  |
| 16 | ★LED口腔灯 |  |  | 要求≥4个多彩LED光源,手术灯照度范围：5000lux～40000lux，色温范围在4600K-6200K；色温可调。 |  |  |  |
| 17 | ★医生及护士座椅 |  |  | 含原厂同品牌医生和护士椅各1把；医生椅位高度脚控可调，坐垫及椅背的倾斜度和高度均可自动调节，无需手控调节手柄，具有自适应功能，方便无手操作，杜绝交叉感染。 |  |  |  |
| 18 | ＃交叉感染控制要求 |  |  | 18.1具备手机机头、快接头、治疗台内部三道独立的防回吸设计，彻底防止交叉感染的发生； 18.2内置供水箱,提供独立供水;同时具备管路消毒液浓度调节功能。 18.3吸唾管线进入牙椅主机的接口处设有过滤网；过滤网易于取出及清洁冲洗。 |  |  |  |
| 19 | ★管路冲洗及消毒 |  |  | 内置全自动管路冲洗及消毒系统，无需外接消毒装置，同时有备案认证的消毒液配合选择使用。 |  |  |  |
| 20 | ＃负压冲洗消毒 |  |  | 无需外接装置，具备吸唾系统内管道自动清洗功能；有专业的吸唾管道消毒液配合消毒其管道内壁。 |  |  |  |
| 21 | ★根管功能 |  |  | 内置根管功能，可一键启动，同时内置根测仪。有内置的根挫厂家数值，可任意选取，使用时无需手动调节转速扭矩，机扩时可同时动态显示根测距离 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  |  | 整机质保5年，驱动部分质保10年，终身免费维护 |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库 |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站 |  |  |  |
| 4 | ★收费标准 |  |  | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 设备安装完成即可安排相关的培训，提供设备使用说明书，以及现场培训。 |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 4小时内响应，24小时到达现场 |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 合同签订后45天 |  |  |  |
| 最高限价 |  |  |  | 49.8万元人民币 |  |  |  |

24

| 设备名称 |  |  | 手术显微镜 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  | 1 |  |
| 是否进口 |  |  |  |  | 国产 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1. 观察肉眼无法看清的微裂纹、明确诊断，从而制定适当的诊疗计划； 2. 常规根管治疗当中利用显微镜观察髓腔入口，根管口、根管壁的细节，避免遗漏根管，为彻底清理、充填髓腔及根管系统提供有力保障； 3. 利用显微镜的照明和放大条件，配合相应的根管显微器械和超声器械，清除根管系统内的感染，修复医源并发。 4. 显微镜附有内置拍照录像功能，且可连接显示器同步传输影像，有助于医生保存病例、分享交流、医患沟通。 5.可以实现远程手术直播、远程会诊等功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  |  |  | 数量 |
| 1 |  | 落地式移动支架 |  |  |  | 1 |
| 2 |  | 双目镜筒（放大倍率提高50％可倾斜双目镜筒） |  |  |  | 1 |
| 3 |  | 电动平衡挂臂 |  |  |  | 1 |
| 4 |  | 集成橙、绿色滤光片和4档 光斑照明调节 |  |  |  | 1 |
| 5 |  | 电动连续变倍转鼓 |  |  |  | 1 |
| 6 |  | 双通道LED冷光源 |  |  |  | 1 |
| 7 |  | 调光旋钮组件 |  |  |  | 1 |
| 8 |  | 电动物镜 |  |  |  | 1 |
| 9 |  | 多功能手柄 |  |  |  | 2 |
| 10 |  | LCD显示屏 |  |  |  | 1 |
| 11 |  | 荧光模块 |  |  |  | 1 |
| 12 |  | 激光滤镜 |  |  |  | 1 |
| 13 |  | 电动手柄一键对焦 |  |  |  | 1 |
| 14 |  | 显微镜专用工具盒 |  |  |  | 1 |
| 15 |  | 医用硅胶消毒罩 |  |  |  | 1 |
| 16 |  | 内置真4K影像摄录系统 |  |  |  | 1 |
| 17 |  | 无线拍照录像脚踏套装 |  |  |  | 1 |
| 18 |  | 128G 高速SD存储卡 |  |  |  | 1 |
| 19 |  | 无线鼠标 |  |  |  | 1 |
| 20 |  | 30°光学延长器带立体分光器 |  |  |  | 1 |
| 21 |  | 手机影像接口(配手机支架) |  |  |  | 1 |
| 22 |  | 倾摆装置(旋转环) |  |  |  | 1 |
| 23 |  | 外置图形工作站 |  |  |  | 1套 |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 双目镜筒 |  |  | 0°～180°变角双目镜筒,焦距：F=170mm,双目镜筒瞳距调节范围：55mm～75mm |  |  |
| 1.1 | ＃目镜 |  |  | 12.5x,高眼点广角目镜，视度调节范围：±7D |  |  |
| 1.1.1 | ★变倍系统 |  |  | 电动连续变倍系统 |  |  |
| 1.1.2 | ＃视场直径 |  |  | 130mm～15mm |  |  |
| 1.2 | ＃光斑调节 |  |  | 光斑大小4档可调，大光斑、中光斑、小光斑、微小光斑 |  |  |
| 1.3 | ★光斑直径 |  |  | 不小于150mm |  |  |
| 1.4 | 物面照度（F250） |  |  | LED光源 >70000Lx |  |  |
| 1.5 | 滤光片 |  |  | 橙色滤光片、绿色（无赤）滤光片 |  |  |
| 2 | ＃集成操控手柄 |  |  | 手柄上集成拍照、录像、调焦、变倍、调光等按钮. |  |  |
| 3 | ★电磁锁控制系统 |  |  | 可使显微镜头空间一键操控，快速移动和定位，镜头上下升降、前后移动、左右摆动。电磁锁得电所有电磁锁释放，显微镜头空间灵活移动；电磁锁失电所有电磁锁自锁，显微镜头在手术区稳固定位 |  |  |
| 4 | 照明系统 |  |  | 双通道LED冷光源照明系统，亮度调节旋钮位于手术显微镜镜体右侧，调节方便，顺时针方向为增加亮度，逆时针为减小亮度，无级亮度调节可以为医生提供最适合的照明亮度。寿命不小于60000小时 |  |  |
| 5 | 自动开关装置 |  |  | 小横臂内设有位置开关，当小横臂上下移动在正常工作范围内时，LED光源开启，当小横臂向上移动超出工作范围时，LED光源熄灭 |  |  |
| 6 | 安装方式 |  |  | 落地式支架，采用“H”形底座,可灵活移动 |  |  |
| 7 | ★大变焦物镜 |  |  | 内置超大行程变焦物镜，调焦范围至少覆盖200-440mm |  |  |
| 8 | ★集成视频系统录像存储装置 |  |  | 内置集成式全高清影像。镜头上的影像控制按钮应能控制图像冻结和录像，短按控制拍照；长按控制录像，长按时间不小于1s。内置64G高速存储SD卡，对静动态影像进行快速存储，记录格式：JPEG;MP4。 |  |  |
| 9 | ★无线脚踏遥控器 |  |  | 通过无线脚控、鼠标进行拍照录像 |  |  |
| 10 | 分光器及光学延长器 |  |  | 30°光学延长器与分光器集成 |  |  |
| 11 | ＃消光功能 |  |  | 智能光照补偿，镜下消反光 |  |  |
| 12 | ＃激光防护组件 |  |  | 可防护810nm波长光导体激光、1064nm 波长半导体激光或YAG激光、2780nm波长的Er，Cr：YSGG的水激光2940nm波长的Er：YAG激光、10.6μm波长的CO激光 |  |  |
| 13 | ★外置影像系统 |  |  | 13.1外置相机接口 13.2 单反相机（带高清摄像功能） 13.3 无线脚踏 |  |  |
| 14 | ★外置图形工作站 |  |  | 14.1 ≧24寸显示屏 14.2 I7处理器 14.3 8G内存 14.4 4T硬盘 21.4 4G独立显卡 |  |  |
| 15 | ＃三维手机影像接口 |  |  | 手机影像接口，将显微镜成像系统和智能手机摄像头完美结合，并且可使用旋钮360°调整成像角度。可实现远程交流、实时分享、云端备份等所有手机支持的功能 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 3年 |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库 |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站 |  |  |
| 4 | ★收费标准 |  |  | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 免费现场培训 |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 2小时内响应，24小时到达 |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 20工作日 |  |  |
| 最高限价 |  |  |  | 49.8人民币 |  |  |

25

| 设备名称 |  |  | 热牙胶充填器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  |  |  | 5 |  |
| 是否进口 |  |  |  |  | 进口 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 热压胶充填机适用于口腔科根管治疗根管充填，用于加压软化牙胶，并将牙胶充填至根管内。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单（单台配置） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 描述 |  |  | 数量 |  |
| 1 |  | 主机 |  |  | 1套 |  |
| 2 |  | 工作尖 |  |  | 10支 |  |
| 3 |  | 可高温高压热保护套：5个/包 |  |  | 10个 |  |
| 4 |  | 充电器 |  |  | 1组 |  |
| 5 |  | 充电底座 |  |  | 1组 |  |
| 6 |  | 说明书 |  |  | 2本 |  |
| 7 |  | 纯银充填针 |  |  | 6支 |  |
| 8 |  | 牙胶棒软（100粒/桶） |  |  | 5桶 |  |
| 9 |  | 可高温高压消毒隔热罩 |  |  | 3个 |  |
| 10 |  | 预弯器 |  |  | 1个 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 携热器 |  |  |  | ★1.1无线设计操作方便 1.2 主机有LED显示，显示即刻温度 #1.3操作温度：150度-230度，可调 1.4保护套预防交叉感染可高温高压消毒 ★1.5具有牙髓活力测试功能； #1.6工作尖多孔设计，可360度旋转； ★1.7配备≥8种不同型号、锥度的工作尖可供选择 1.8高性能锂电池，充电时间短，使用寿命长，充电后能连续使用≥90分钟 |  |
| 2 | 充填枪 |  |  |  | 2.1电量及温度LED屏幕实时显示 ★2.2纯银工作尖可360°旋转 2.3温升快≤60秒完成充填 ★2.4温度精度可调，枪尖温度调节范围：150度-230度 2.5银针可预弯，配有三种以上直径不同的型号 #2.6牙胶棒有软、硬二种规格可供选择 |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  |  |  | 3年 |  |
| 2 | 备件库 |  |  |  | 国内有备件库 |  |
| 3 | 维修站 |  |  |  | 西安有售后点 |  |
| 4 | 收费标准 |  |  |  | 质保期外维修只收取配件费 |  |
| 5 | 培训支持 |  |  |  | 免费提供现场培训 |  |
| 6 | 维修响应 |  |  |  | 2小时响应，24小时内到达现场 |  |
| 7 | 到货时间 |  |  |  | 一个月内 |  |
| 最高限价 |  |  |  |  | 15万人民币 |  |