技术参数

| 设备名称 | 中空纤维超滤系统 |
| --- | --- |
| 最高限价 | 人民币（25.00万元） |
| 设备数量 | 1套 | 是否进口 | ■是 □否 |
| 设备功能要求 |
| 适用于实验室工艺开发，可用于生物样品浓缩、洗滤 (缓冲液置换)、细胞收集、细胞或颗粒澄清等。该设备须具有以下功能： 1) 同时兼容中空纤维膜柱和平板膜包，兼容微滤和超滤，具有更广的应用范围； 2) 触摸屏控制，便于系统的使用和程序设定； 3) 可以设定多种工艺参数(流速、压力、温度等)的警告和报警，对于工艺过程进行及时的提醒，操作方便； 4) 自动化终点控制和数据记录节省时间用于完成实验室中的其他任务； 5) 可进行恒定体积洗滤或恒定流速的滤出，有效减缓膜的污染，延长膜寿命。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 切向流膜过滤系统 （包括进液泵、滤出控制泵、补料泵、压力传感器、控制器等符合参数要求的组件） | 1套 |
| 2 | 超滤膜柱：10、30、50、300、500K；微滤膜柱：0.2、0.45um | 各1根 |
| 3 | 保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 蠕动泵 | 配备蠕动泵，支持两种不同管径以提供不同流速。 |
| 2 | #流速范围 | 不小于20-300ml/min |
| 3 | 进液泵压力范围 | 不小于0-4 Bar |
| 4 | 系统最小工作体积 | 不大于20ml |
| 5 | #系统残留体积 | 不大于12ml |
| 6 | ★储液罐 | 储液罐体积不小于500 mL，内置磁力搅拌器；集成重量感应器 |
| 7 | ★最大处理体积 | 不小于2000 mL |
| 8 | 操作温度范围 | 不小于2℃-40℃ |
| 9 | 输送泵 | 压力范围不小于0-1Bar，流速范围不小于1-50ml/min |
| 10 | 滤过泵 | 压力范围不小于0-1Bar，流速范围不小于1-50ml/min |
| 11 | 兼容性 | 兼容中空纤维膜柱和膜包 |
| 12 | ★系统控制 | 内置计算机，可从触摸屏管理控制泵的运行，监测过程信息，可查看系统状态、警告和报警指示，并可以通过控制面板输入命令。 |
| 13 | ★自动控制 | 可设置终点体积（浓缩倍数）、跨膜压（TMP）等参数，当达到设定值时自动停止，以保护膜和实现无人值守 |
|  | ★数据记录 | 自动记录实验数据，并可导入Excel中进行数据处理。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 整机质保三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期满维修只收零配件成本费，不收人工费 |
| 5 | 培训支持 | 免费提供现场操作使用和维护保养培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内响应，8小时内到达客户现场 |
| 7 | 到货时间 | 签订正式合同后30天之内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。