5

| 设备名称 | 多功能挤出式生物3D打印机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 |
| 是否进口 | □进口 (国产 |
| 设备功能要求 |
| 该设备集成高温打印、低温打印、同轴打印等功能，可实现细胞、水凝胶、硅酸盐等材料的打印。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 组成部件名称 | 数量 |
| 1 | 打印机主机 | 1 |
| 2 | 低温挤出喷头 | 1 |
| 3 | 高温挤出喷头 | 1 |
| 4 | 同轴喷头 | 1 |
| 5 | 低温平台 | 1 |
| 6 | 高温平台 | 1 |
| 7 | 控制系统 | 1 |
| 8 | 打印软件 | 1 |
| 9 | 一次性针筒 | 500 |
| 10 | 材料微力测试系统 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★打印机尺寸 | 不大于550*500*550mm |
| 2 | ★打印产品尺寸 | 可打印5cm*5cm*5cm尺寸产品 |
| 3 | #材料挤出方式 | 气动挤出方式 |
| 4 | #无线控制 | 可通过WiFi连接打印机，实现远程控制 |
| 5 | #脱机打印 | 具有脱机打印功能，脱机控制屏幕为内置式，且控制屏尺寸不低于5寸 |
| 6 | ★无菌要求 | 打印机主机为封闭式设计，且搭载HEPA正压过滤系统；打印机内置UV消毒灭菌系统，保持打印区域无菌洁净 |
| 7 | ＃核心工艺 | 支持同轴打印工艺（拥有同轴打印授权发明专利或授权使用权） |
| 8 | ＃沉积平台最低温度 | 不大于0℃ |
| 9 | ★材料微压力 测试系统 | 压力精度不低于0.5×10-5N |
| 10 | 最大移动速度 | 不小于50mm/s |
| 11 | ★最小层高 | 不大于50μm |
| 12 | #抬升轴重复 定位精度 | 不大于10μm |
| 13 | 软件功能 | 拥有自主知识产权，支持喷头位置和打印速度实时调整 |
| 14 | ★耗材 | 要求对设备相关配套使用耗材进行报价。耗材在省阳光采购平台挂网的，报价不得高于挂网价格，未挂网的，要求按国内最低价供应并出具承诺 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 整机质保3年,软件5年内免费升级 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | ★收费标准 | 质保期外维修只收取配件费，无其他费用 |
| 5 | 培训支持 | 安装完成后对使用人员进行免费现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，48小时内到现场处理 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后45天 |
| 最高限价 | 55万元人民币 |

7

| 设备名称 | 多功能静电纺丝设备 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 |
| 是否进口 | □进口 (国产 |
| 设备功能要求 |
| 可实现图案化打印，打印精度在微米级别，可实现多种材料的打印，如PCL,PLA,PBAT等。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 高压电源 | 1 |
| 2 | 喷头系统 | 1 |
| 3 | 运动平台 | 1 |
| 4 | 软件系统 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★功能要求 | 可实现图案化打印，打印精度在微米级别，可实现多种材料的打印，如PCL,PLA,PBAT等。 |
| 2 | ★摄像分辨率 | 1080P |
| 3 | 额定电压 | 220V/50Hz |
| 4 | ★熔融喷头 | 加热温度室温～300℃ 2.2 气动供料，高精密调压阀气压最小可调0.1Mpa； 安装于Z轴模块上。 |
|  |  | 气动供料，高精度调压阀气压最小可调0.1MPa。 |
|  |  | 安装于Z轴模块上 |
| 5 | #X-Y运动平台 | 运动精度≤2μm |
| 6 | #X-Y有效行程 | 覆盖200mm*200mm |
| 7 | #打印精度 | PCL材料≤0.9μm；明胶材料≤1μm； |
| 9 | ★控制系统 | PC人机控制界面，控制参数设置 |
| 10 | 安装尺寸 | 不大于0.9m*0.9m*1.8m |
| 11 | 高压电源 | 覆盖0~-30KV，电流≤1mA |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 整机3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | ★收费标准 | 保修期内免费维修，质保期外维修只收取配件费。 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，48小时内到现场处理 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后45天内 |
| 最高限价 | 30万元人民币 |

13

| 设备名称 | 手术术野影像移动工作站 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 |
| 是否进口 | ▇国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 使用4K摄像机与4K手术录像系统，对手术时的术野画面的实时采集并进行手术影像的录制与存储，其手术视频影像的分辨率必须达到4K分辨率即3840*2160的超高清分辨率。同时，设备需要提供摇臂功能，在术中术野影像采集过程中便于按需进行位置的移动，且支持自动变焦功能。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 4K术野录像软件系统 | 1套 |
| 2 | 医用4K术野摄像机 | 1台 |
| 3 | 医用4K便携录像主机 | 1台 |
| 4 | 术野摇臂 | 1套 |
| 5 | 医疗采集卡 | 1块 |
| 6 | 4K 摄像机连接线 | 1根 |
| 7 | 一体机 | 1台 |
| 8 | 一体化术野医用推车 | 1台 |
| 9 | 无线键盘和鼠标 | 1套 |
| 10 | 全景摄像系统 | 1套 |
| 11 | 全摄像系统摇臂支架 | 1套 |
| 12 | 触摸一体机终端 | 1套 |
| 13 | 无线麦克风 | 1套 |
| 14 | 便携音响 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 手术录像系统 |
| 1.1 | ＃主机系统运行平台 | 平台主机应采用主流操作系统： 如MAC OS系统或者Windows平台，能够维持7*24小时稳定工作同时确保系统平台不被恶意病毒侵害； |
| 1.2 | ★视频编码、互动与存储 | 1.2.1主机系统须具备4K视频编码，可以录制标准4K影像，即分辨率为3840*2160 1.2.2支持术中手术视频实时录制存储，主机系统须支持手术视频录制、视频直播、视频转播、手术影像资料管理、存储、等功能（需提供国家级认证办法的软件系统著作权证书加盖原厂公章） 1.2.3主机系统须支持H.264SVC/HP/ BP MP/视频编码算法、AAC/G.711音频编码格式，同时须支持手术视频文件格式为MP4的文件存储； 1.2.4主机系统须支持对视频编码的码流与音频的相应参数进行设置配置 |
| 1.3 | 主机系统接口 | 1.3.1主机系统视频输入接口：3G/HD-SDI≥2路、HDMI≥2路； 1.3.2视频输出接口： HDMI输出≥1路，SDI≥1路 ；音频接口≥1路麦克风接入； 1.3.3主机具有雷电接口≥1路； USB接口≥4路，其中≥2路支持USB3.0； RJ45网络接口≥1路； |
| 1.4 | ＃视频编辑 | 支持手术视频的编辑剪辑等功能，添加文字标题、水印等功能 |
| 1.5 | ＃数据安全性与存储 | 1.5.1支持断电自动保存，数据不丢失； 1.5.2主机系统须支持存储空间≥1TB，须支持多路视频画面切换实时采集；可以预设存储路径，将影像实时存储在移动存储器上 |
| 1.6 | 主机系统其他配置 | 1.6.1主机系统须支持术中实时视频录制并实现术中图像的截取存储，以及最终的图文报告的打印输出； 1.6.2系统支持输入影像源的分辨率与编码的显示选择与参数配置调节； 1.6.3在主机系统的显示面板上显示相应的影像画面与参数的配置功能项画面； 1.6.4提供品牌生产厂家的出厂检测报告、合格证； |
| 2 | 医用4K术野摄像机 |
| 2.1 | ★镜头 | 变焦：须支持至少20倍光学电动变焦 |
| 2.2 | ★分辨率 | 原生分辨率必须达到3840*2160 |
| 2.3 | 变焦 | 智能变焦：x30（HD），x22（4K） 数字变焦：x1.4,x2,x6,x8 |
| 2.4 | 白平衡 | ATW，ATW LOCK,AWB A,AWB B,P3200K,P5600K,VAR(2000K至15000K) |
| 2.5 | 视频接口 | 视频信号输出： 2.5.1 HD-SDI: 分辨率至少满足适用以下要求1920x1080i@50,60;1920x1080p@25,30 ;1280x720p@50,60 2.5.2 HDMI: 分辨率至少满足适用以下要求1920x1080p@50,60;1920x1080i@50,60 1920x1080p@25,30;1280x720p@50,60 |
| 3 | 4K便携录像机 |
| 3.1 | 视频输入/输出 | 须支持SDI输入 支持BNC，SDI输出，HDMI输出， |
| 3.2 | 监视器 | LCD监视器 3.5型LCD监视器 |
| 3.3 | 视频压缩 | 须支持MP4:MPEG-4,AVCHD:AVC/H.264高级画质 |
| 3.4 | ★传输模式 | H.264:分辨率：必须达到3840*2160 |
| 4 | 系统运行平台主机 |
| 4.1 | ＃操作系统 | 基于主流操作系统：苹果操作系统MAC OS、Linux、Windows操作系统平台 |
| 4.2 | ＃显示屏 | IPS硬屏，≥27 英寸，分辨率≥ 3840*2160 |
| 4.3 | 处 理 器 | 至少3.4 GHz 四核 Intel Core i5 处理器 (Turbo Boost 最高可达 3.8GHz) |
| 4.4 | 内 存 | ≥8GB (两个 4GB) 2400MHz DDR4 内存 |
| 4.5 | 硬 盘 | 存储空间 ≥1TB Fusion Drive |
| 4.6 | ＃图形处理器 | 集成图形处理器或独立图形处理器 |
| 4.7 | 外接端口 | 至少配4 个 USB 3.0 端口,2 个 Thunderbolt 端口 |
| 4.8 | ★网络模块 | 内置无线WIFI模块 |
| 5 | 全景摄像系统 |
| 5.1 | ＃高清画质 | ≥200万高清像素画质 |
| 5.2 | 压缩编码 | H.264压缩编码，支持双声道3.5mm |
| 5.3 | 视频信号 | 支持多种视频信号：1080P、720P；支持SDI、RJ45视频接口 |
| 6 | 无线麦克风 |
| 6.1 | 频率≥270MHz，发射功率≤10mw, 信噪比≥100db |
| 7 | 音响播放设备 |
| 7.1 | 功率：60W ～ 240 W，阻抗≥8Ω，频率范围：80-18KHz |
| 8 | 触摸一体机终端 |
| 8.1 | 屏幕尺寸≥32英寸，支持触控功能；处理器须达到英特尔i5或同等级别；内存≥4GB；硬盘≥128GB；2个以上USB3.0接口；两路HDMI 输入接口，至少一路HDMI输出接口 |
| 9 | 一体化医用推车 |
| 9.1 | 推车车轮 | 采用静音车轮设计，推动不卡线 |
| 9.2 | ＃摇臂 | 9.2.1一体化推车的长支臂，展开距离≥1.5米，整臂可旋转至少达到360°； 9.2.2支臂的所有走线方式须为隐藏式走线布线； |
| 9.3 | 推车材质 | 9.3.1一体化推车的材质须为五金钣金材质，应设计完善的隐藏线槽； 9.3.2一体化推车应配置术野吊臂、全景摄像机托架与触控一体机支架。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 保修期3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | ★收费标准 | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) |
| 5 | 培训支持 | 设备安装完成即可安排相关的培训，提供设备使用说明书，以及现场培训。 |
| 6 | 维修响应 | 4小时内响应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订日后30天内 |
| 最高限价 | 40万人民币 |

15

| 设备名称 | 热压充填套装 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 7 |
| 是否进口 | (进口 □国产 |
| 设备功能要求 |
| 热压胶充填机适用于口腔科根管治疗根管充填，用于加压软化牙胶，并将牙胶充填至根管内 |
| 软硬件配置清单（每台） |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 2台 |
| 2 | 工作尖 | 3支 |
| 3 | 可高温高压热保护套 | 10个 |
| 4 | 充电器 | 2个 |
| 5 | 充电底座 | 2个 |
| 6 | 说明书 | 2本 |
| 7 | 纯银充填针：20G、23G、25G | 各2支（共6支） |
| 8 | 牙胶棒 | 5桶（100粒/桶） |
| 9 | 可高温高压消毒隔热罩 | 3个 |
| 10 | 其他 | 配套垂直加压器不少于3支 另配充填银针头不少于10支 04锥度携热工作尖2支 06锥度携热工作尖2支 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 携热器 | ★1.1原装进口 1.2 主机有LED显示，显示即刻温度 #1.3工作尖操作温度具备：150度180度200度230度4档可调且可瞬间达到设置温度瞬间冷却 1.4保护套预防交叉感染可高温高压消毒 #1.5具有牙髓活力测试功能 #1.6工作尖六角设计，可多角度任意调整； #1.7配备≥8种不同型号、锥度的工作尖可供选择 1.8高性能锂电池，充电时间短，使用寿命长，充电后能连续使用≥90分钟 |
| 2 | 充填枪 | ★2.1原装进口 2.2电量机温度LED屏幕实时显示 2.3纯银工作尖可360°旋转 2.4温升快≤60秒完成充填 #2.5温度精度可调，操作温度具备150度180度200度230度4档可调 #2.6银针可预弯有三种以上直径不同的型号20G,23G,25G #2.7进口牙胶棒有软、硬、标准三种规格可供选择 |
| 3 | ★耗材 | 要求对设备配套耗材进行报价，省阳光采购挂网的，不可高于挂网价格；未挂网的，以全国最低价供应，并出具最低价承诺。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 全套整机质保3年（每季度巡检维护保养） |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | ★收费标准 | 质保期外维修只收取配件费 |
| 5 | 培训支持 | 免费培训，免费提供技术支持 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内响应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后15个工作日内 |
| 最高限价 | 人民币21.00万元 |

16

| 设备名称 | 计算机控制局部麻醉系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 3 |
| 是否进口 | 进口 |
| 设备功能要求 |
| 适用于口腔所有的传统麻醉方式，同时可进行上牙槽前神经、上牙槽前中神经、及牙周膜韧带注射麻醉；设备具有自动排气、自动回吸功能、具有动态压力传感技术，实时反馈注射压力、具有至少两种以上给药速度，缓速注射时具有自动巡航功能，可实现自动给药。 |
| 软硬件配置清单（每台） |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 脚踏 | 1套 |
| 3 | 电源线 | 1根 |
| 4 | 中文说明书 | 1本 |
| 5 | 注射导管或针头 | 400套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 | 适用于口腔所有的传统麻醉方式，同时可进行上牙槽前神经、上牙槽前中神经、及牙周膜韧带注射麻醉； |
| 2 | #自动排气 | 具有自动排气功能 |
| 3 | ★自动回吸 | 具有自动回吸功能 |
| 4 | ★传感 | 具有动态压力传感技术，实时反馈注射压力 |
| 5 | #给药模式 | 采用至少两种以上给药模式和速度 |
| 6 | ★功能要求 | 缓速时具备自动巡航功能，可实现自动给药 |
| 7 | 自动保护 | 具有自动保护装置，当注射压力过大时，可自动停止注射 具有脚踏控制给药功能 |
| 8 | ★耗材 | 要求对设备配套耗材（带针头输注管等）进行报价，省阳光采购挂网的，不可高于挂网价格；未挂网的，以全国最低价供应，并出具最低价承诺。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 整机质保三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | ★收费标准 | 质保期外维修只收取配件费 |
| 5 | 培训支持 | 常规装机时提供一次培训，后期根据临床需要可随时安排。 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间2小时内 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后3个工作日 |
| 最高限价 | 人民币13.50万元 |

17

| 设备名称 | 会议室智能显示屏 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 |
|  | (进口 (国产 |
| 设备功能要求 |
| 用于教学、幻灯展示，远程在线交流。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 86英寸触摸一体机 | 1 |
| 2 | 移动支架 | 1 |
| 3 | 操作系统win10 + 安卓 | 1 |
| 4 | LED屏专用激光指示笔 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★功能 | 用于教学、幻灯展示，远程在线交流 |
| 2 | ★分辨率 | 分辨率≥3840(水平）×2160（垂直），支持PAL、NTSC、SECAM、TV制式；亮度≥500cd/m2；色彩度（最大）1677万色不小于86英寸。 |
| 3 | ＃处理器 | 不低于Intel Core i5 |
| 4 | ＃内存 | 不小于8G |
| 5 | ＃硬盘 | 不小于256G |
| 6 | ★网络接口 | 用双WiFi天线，增强无线网络信号。内置双频WiFi：IEEE 802.11ac标准，内置网卡：10M/100M/1000M |
| 7 | ＃视频输出接口 | ≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP |
| 8 | ＃大小屏互动软件 | 支持PPT远程批注、放大等互动功能 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 整机保修3年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | ★收费标准 | 质保期满后维修只收取配件费用 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时维修服务响应，24小时之内到达现场。 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后15个工作日 |
| 最高限价 | 人民币11.00万元 |

20

| 设备名称 | 口腔综合治疗台 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 |
| 是否进口 | □国产 ■进口 |
| 设备功能要求 |
| 基 治疗台侧箱和患者椅采用连体式结构，医生单元及侧水箱随椅位升降同时移动，避免医生操作繁琐。LED手术灯符合ISO色温3000-5,000( Kelvin。内置光固化机及洁牙机；医师位5只器械挂架，助手位配4只器械挂架。防回吸手机控制模块，避免交叉感染。变速脚踏手机控制开关，带手机供水及吹屑开关，可控制高低速手机，低速电动马达，超声波洁牙机。可控定时水杯注水与痰盂冲洗，带有安全保护。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 器械盘治疗单元 | 1组 |
| 2 | 治疗手机 | 高速2把，低速直弯机各1把 |
| 3 | 医生椅 | 1把 |
| 4 | 病人椅、护士椅 | 各1组 |
| 5 | 痰盂及牙科助手 工具托架 | 1组 |
| 6 | LED手术灯 | 1组 |
| 7 | 电动马达 | 1套 |
| 8 | 洁牙手柄 | 1组 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 医生椅护士椅 | 1.1 医生椅和护士椅各一把。 ★1.2护士椅有肘部支撑及脚踏支撑。 1.3 医师及护士椅高低可调，左右旋转，五轮滚动。 1.4医生座椅滑轮配备专门的垂直向压力锁，只有负重时才可灵活移动，有效保护使用者防止滑倒。 |
| 2 | 工作条件 | 2 2.1 额定电压220v±10%，频率50HZ。 2.2能承受压缩空气的压力：0.5--0.8Mpa，在地箱中应有空气过滤器，气压调节阀和压力表。 2.3能承受自来水压力：0.2---0.4Mpa，在地箱中应有水过滤器，水压调节阀和压力表。 |
| 3 | 结构 | 3.1 治疗机与病人椅为连体式，可灵活移动、调节并锁定任一位置，病人可以从前面进入牙椅，可以实现医生病人间的分离通道，面对面进行治疗。 ★3.2 医师位5只器械挂架，助手位配4只器械挂架 ★3.3 原装中央负压抽吸系统，治疗机及手机尾管有防回吸功能。 3.4内部水路及抽吸装置均可冲洗和液体消毒。 3. 3.5手机回气、油污可收集和清除，带有消音盒。 3.6 水路、气路都配有过滤网。 3.7 排水和吸引器配有过滤器。 3.8 器械挂架、把手等可拆卸。 ★3.9 内置净水装置，配有自来水和纯净水装换开关，配有蒸馏水罐。 |
| 4 | 器械盘 治疗单元 | 4.1 医生在任何工作位置时，器械盘的倾斜角度≤3°器械盘的垂直工作范围≥30cm。 4.2 器械盘能够锁定在任一位置。 4.3 大器械盘，单个器械盘面积≥1000cm²。 4.4 每支手机应有水、气压力调节阀。 ★4.5 治疗机配5只器械挂架，内置洁牙机、预留多媒体系统及内窥镜接口 |
| 5 | 水杯注水器 | 5.1 水流均匀，无喷溅。 5.2 控制水的方式：自动、可调。 ＃5.3 漱口水可加热并恒温。 |
| 6 | 痰盂及牙科助手工具托架 | 6.1 在0.2 Mpa 的水压时，旋转水流应能冲刷全部痰盂底部；排水速度≥4升/分钟。 6.2 陶瓷痰盂，表面光滑易清洗消毒，排水口有易于清洗的过滤器。 6.3 强、弱吸排唾控制阀各1支，可拆卸、消毒。 |
| 7 | ★三用枪及治疗手机 | 7.1 三用枪2支（器械盘、助手侧各1支）配备一次性气枪头转换头。 7.2三用枪头、枪柄部分可拆卸消毒。 7.3 进口高速手机两支，其中一只为光纤手机，配快插头。 7.4 进口低速电动马达和直弯手机各一支。 7.5 助手位配备光固化手柄，光强≥1800mW/cm2，进口光固化手柄。 7.6洁牙手柄1个，配备工作尖1套。 |
| 8 | LED手术灯 | ＃8.1照度：低档≥3000lux,高档≥20000lux 感应无级调节光照度。 8.2 在距光源700mm 照明区内温升小于8℃，把手可拆卸并高温灭菌。 8.3 手术灯控制方式多样，感应式控制；亮度和角度可调节。 |
| 9 | 病人椅 | ＃9.1病人椅采用连体设计，设计符合人体工程学的要求，无缝成型皮垫,可承受清洗和消毒。液压驱动系统，遇阻自动停止。 ＃9.2头枕：多功能双关节头枕。 9.3具有急停功能，可防意外事故具有自动复位功能。 9.4牙科椅：连体椅位最低椅位高度≤380㎜，最高椅位高度≥790㎜。 |
| 10 | 控制方式 | 10.1 医生操作面板可控制椅位运动，手术灯，水气、转速等。 ＃10.2助手侧配置控制面板，可控制椅位运动，手术灯，及助手位设备。 ＃10.3多功能脚踏开关，可调节牙椅位置、水气及电动马达转速等功能 ★10.4有手机管线抗菌或冲洗消毒功能，操作台按键控制。 |
| 11 | ＃靠垫 | 原厂儿童辅助靠垫 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 整体保修5年，驱动部分质保10年，终生定期维护 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | ★收费标准 | 质保期外维修只收取配件费用，对配件进行报价，并承诺价格为全国最低价(附承诺函) |
| 5 | 培训支持 | 按科室需求免费现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，4小时内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后一个月内 |
| 最高限价 | 13.5万元 人民币 |

25

| 设备名称 | 热牙胶充填器 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 5 |
| 是否进口 | 进口 |
| 设备功能要求 |
| 热压胶充填机适用于口腔科根管治疗根管充填，用于加压软化牙胶，并将牙胶充填至根管内。 |
| 软硬件配置清单（单台配置） |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1套 |
| 2 | 工作尖 | 10支 |
| 3 | 可高温高压热保护套：5个/包 | 10个 |
| 4 | 充电器 | 1组 |
| 5 | 充电底座 | 1组 |
| 6 | 说明书 | 2本 |
| 7 | 纯银充填针 | 6支 |
| 8 | 牙胶棒软（100粒/桶） | 5桶 |
| 9 | 可高温高压消毒隔热罩 | 3个 |
| 10 | 预弯器 | 1个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 携热器 | ★1.1无线设计操作方便 1.2 主机有LED显示，显示即刻温度 #1.3操作温度：150度-230度，可调 1.4保护套预防交叉感染可高温高压消毒 ★1.5具有牙髓活力测试功能； #1.6工作尖多孔设计，可360度旋转； ★1.7配备≥8种不同型号、锥度的工作尖可供选择 1.8高性能锂电池，充电时间短，使用寿命长，充电后能连续使用≥90分钟 |
| 2 | 充填枪 | 2.1电量及温度LED屏幕实时显示 ★2.2纯银工作尖可360°旋转 2.3温升快≤60秒完成充填 ★2.4温度精度可调，枪尖温度调节范围：150度-230度 2.5银针可预弯，配有三种以上直径不同的型号 #2.6牙胶棒有软、硬二种规格可供选择 |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有售后点 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外维修只收取配件费 |
| 5 | 培训支持 | 免费提供现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，24小时内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 一个月内 |
| 最高限价 | 15万人民币 |