设备技术参数会审表

| 设备名称 |  | 电子支气管镜 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  | 49.8万元 |  |  |  | 设备数量 |  | 2套 |
| 经费来源 |  | 医院医疗成本 |  |  |  | √国产 √进口 |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备用途详细阐述： - 适用于新生儿及以上儿童； - 协助插管、换管、拔管； - 细胞刷活检、支气管肺活检及支气管肺泡灌洗治疗； - 气道狭窄的诊疗； - 钳取异物的诊疗、清除气道异常分泌物（痰液 脓栓、血块等） 6、具备便携功能，配移动台车 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |  |
| 1 |  |  | 电子支气管镜标准配置 |  | 2套 |  |  |  |
| 2 |  |  | 24寸医用显示器 |  | 1台 |  |  |  |
| 3 |  |  | 彩色打印机 |  | 1台 |  |  |  |
| 4 |  |  | 移动台车 |  | 1辆 |  |  |  |
| 5 |  |  | 图文报告工作站系统 |  | 1套 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频图像处理器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ★分辨率 |  | 自带10.1"电容触摸屏，分辨率为1280×800，支持缩放 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 预览、隐藏功能 |  | 具有可实现观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 录音录像功能 |  | 具备录像录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 供电方式 |  | （1）内置电池：具有内置可充电电池,一次充电后可连续工作>4小时； （2）交流电供电：可通过接适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作； |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 视频输出接口 |  | 具有高清画质的HDMI视频输出，可外接同屏显示或工作站连接； |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 亮度调节功能 |  | 可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度； |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 与内窥镜操作部连接方式 |  | 操作手柄与显示器采用标准视频导线连接，把视频信号传输到后台处理器 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 视频输出处理器与操作手柄连接方式 |  | 1.采用卡扣式连接在使用时避免因接触不良导致无法使用的问题； # 2.支持无线传输功能，最大传输距离≥10m，可以同时连接多台智能显示器 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 录像显示及电量提示功能 |  | 显示充电电量或适配器连接充电提示 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 白平衡调节功能 |  | 具备 |  |  |  |  |  |
| 2 | 电子支气管镜操作手柄（含插入管）） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 成像原理 |  | 采用CMOS电子成像技术 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ★规格 |  | 1、检查软镜插入管外径≤3.0mm； 工作管道内径≥1.2mm； 2、治疗软镜插入管外径≤4.2mm； 工作管道内径≥2.0mm； |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 景深 |  | 3-100mm； |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 视场角 |  | 视场角≥90° |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 弯曲度 |  | 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°向下弯曲≥130°；向上向下总弯曲度≥310° |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 防水功能 |  | 采用无顶针双向通气阀（NT阀），气体分子自由进出，液体无法进入. |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 操作手柄功能键 |  | 镜身操作手柄具备功能按键，可直接控制屏幕大小的切换，图像的冻结、拍照、录像等，无需在显示器上操作。 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★质保期 |  | 3年 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  | 西安及国内有备件库 |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  | 国内有维修站，西安有维修站 |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  | 最高限额不超过10000元 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  | 公司安排专职工程师到现场免费安装、调试、技术服务及技术培训。培训内容为设备操作、应用和维护保养。针对本项目技术培训采取上门培训方式。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  | - 在设备运行发生故障时，我公司接到通知后2小时内响应，12小时内解决和处理发生问题，保证正常使用和运行，如因硬件故障导致重大问题，24小时内到达现场并协助解决和处理发生问题； - 如一时无法修复的设备，我公司提供同型号的备用机供客户临时使用。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  | 签订正式合同后7个工作日 |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。