设备技术参数会审表

| 设备名称 | 肺功能测试系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 49.90万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | □国产 ☑进口 |
| 设备功能要求 |
| 通气功能 一口气弥散、残气测试功能 内呼吸法弥散残气测试功能 脉冲振荡法气道阻力测试功能 5、药物激发测试和扩张测试功能 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 肺功能测试系统弥散模块 | 1套 |
| 2 | 肺功能测试系统脉冲振荡模块 | 1套 |
| 3 | 激发试验模块 | 1套 |
| 4 | 移动车架 | 1台 |
| 5 | 台式电脑 | 1台 |
| 6 | 彩色喷墨打印机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★产地 | 原装进口 |
| 2 | 通气功能测试 | 包含流速容量环测试功能 |
| 3 | 一口气弥散残气测试功能 | 对于配合不好的病人，提供训练程序 |
| 4 | ★内呼吸法弥散测试功能 | 受试者无须屏气，适合不能坚持屏气的病人 |
| 5 | ★脉冲多频振荡法气道阻力测试 | 受试者在自主呼吸下无创伤性测量 |
| 6 | 药物激发测试和扩张测试 | 在计算机量化控制进行测试 |
| 7 | ＃流速传感器工作原理 | 压差式原理 |
| 8 | ＃流速传感器呼吸流量测定 | 范围：0-18L/s，分辨率：10ml/s，精度：±3% |
| 9 | ＃流速传感器呼吸容量测定 | 范围：0-18L，分辨率：1ml，精度：±3% |
| 10 | ＃气体分析器要求 | 包含CO、CH4和C2H2三种气体， 范围：0-0.3%，分辨率：0.001%，精度：±0.003% |
| 11 | ＃环境参数模块要求 | 大气压力测定：范围：500-1150hPa，分辨率：1hPa 环境温度测定：范围：0－38℃，分辨率：1℃ 环境湿度测定：范围：0－85％，分辨率：1%，精度：±5% |
| 12 | ＃药物激发测试要求 | 雾化气体最大流量6.5L/min 雾化气体最大压力1.3 bar 雾化量 240±10mg/min |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安 |
| 3 | 维修站 | 西安 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件以成本价供应，维修免费 |
| 5 | 培训支持 | 院内现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间：4小时到现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签署60天之内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。