- 2021-JKMTDY-W1397

| 设备名称 |  | 实时定量PCR仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 48万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | 通过对核酸定量检测研究基因表达、SNP分型、甲基化等多种功能，同时可以进行蛋白热稳定性分析，具有SFDA注册证。 |  |  |
| 2 | 通量模块 |  | 标准96孔模块，有96孔快速模块及384孔模块机型供选择 |  |  |
| ★3 | 升降温速率 |  | ≥5°C/秒 |  |  |
| 4 | 温控范围 |  | 4～98°C |  |  |
| 5 | 支持的染料 |  | 支持的染料 FAM™/SYBR™ Green, VIC/JOE™/HEX/TET, ABY/NED™/TAMRA™/Cy3, JUN, ROX™/Texas Red，Mustang Purple, Cy5/LIZ, Cy5.5采用检测光滤光片分光，荧光通道开放，用户可自行添加荧光种类 |  |  |
| ★6 | 通道 |  | 开放≥6通道 |  |  |
| 7 | 灵敏度 |  | 可分辨单位细胞起始拷贝数1~5拷贝之间的样本99.7%置信度。 |  |  |
| ★8 | 分辨率 |  | 可分辨起始拷贝数200与300的样本（1.5倍差异）；可实现单拷贝起始模板的区分。 |  |  |
| ★9 | 光源 |  | 高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年） |  |  |
| 10 | 实验运行时间 |  | 支持30分钟以内完成40循环的快速荧光定量PCR实验。 |  |  |
| 11 | 软件组成 |  | 配备完备的定量PCR软件,等位基因分析软件。原厂的探针及引物设计软件，可用于PCR引物，巢式PCR,多重PCR引物，RT-PCR引物和Taqman探针的设计和自动测试。可配备相对定量基因表达软件，可同时对无限个数据进行自动的分析；用于基因表达，药物疗效考核等相对定量分析；配备完备的定量PCR软件,等位基因（SNP）分析软件和阴阳性结果自动判定软件。 |  |  |
| ★12 | 配置 |  | 12.1 自带存储10G，可满足1000-5000个试验数据存储。 |  |  |
|  |  |  | 12.2 必须与本院军卫网PACS系统连接，实现硬件与软件本地化（不能连互联网），可与实验室信息管理系统（LIS）进行连接 |  |  |
|  |  |  | 12.3 标配96 X 0.1 ml模块，满足8联管及96孔板。 |  |  |
|  |  |  | 12.4 原装台式计算机 |  |  |
| ★13 | 资质 |  | 医疗器械注册证 |  |  |
| ★14 | 售后 |  | 整机质保3年，相关软件免费升级 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1398

| 设备名称 |  | 夹持器（多功能手术辅助机械臂） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 |  | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 99.6万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 制动方式 |  | 脚踏/手动 |  |  |
| 2 | 机械臂总长 |  | ≧600mm |  |  |
| 3 | 机械臂外径 |  | ≧16mm |  |  |
| 4 | 机械臂骨节部材质 |  | 合金 |  |  |
| ★5 | 供气方式 |  | 中央供气＋空压机，另配满足设备需求的进口空压机一台 |  |  |
| 6 | 安全保持力（承重） |  | 气压0.4 Mpa时Max 2.0 KG |  |  |
| ★7 | 安装位置 |  | 手术床边轨（标准型） |  |  |
| 8 | 安全设置 |  | 即使术中输气管意外脱落，机械臂依然能够维持既定形状 |  |  |
| 9 | 清洗方式 |  | 固定器及金属臂手工擦拭（不可用润滑油）；固定夹头可流水洗净、使用清洁剂（中性药剂）浸泡时间不超过10分钟 |  |  |
| 10 | 灭菌方式 |  | 固定器及金属臂：使用时用灭菌袋（或腔镜保护套）；固定夹夹头:环氧乙烷灭菌法、高压蒸汽灭菌法 |  |  |
| 11 | 设备结构 |  | 11.1 该设备采用多关节，蛇形结构，三维万向控制，气动夹持 |  |  |
|  |  |  | 11.2 可通过夹持头配件的变换，进行不同器械的夹持，达到临床的机械应用 |  |  |
|  |  |  | 11.3 安装方式与手术室现有设备相结合，安装于手术床侧轨 |  |  |
|  |  |  | 11.4 夹持力度适中，匹配现有腔镜设备器械的使用 |  |  |
|  |  |  | 11.5 具有安全保护措施，输气管突然分离，也不会塌陷 |  |  |
|  |  |  | 11.6 气动设计，无电路电气，无过热反应，可连续使用 |  |  |
|  |  |  | 11.7 夹持臂的灭菌保护，使用专用保护套，也可通用手术室现有保护套材料 |  |  |
|  |  |  | ★11.8 可单独购买不同夹持头配件，除标配外，另配三个夹持头配件，型号科室自选。 |  |  |
| ★12 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1399

| 设备名称 |  | 负压快速可移动病房 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 49万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 病房收起尺寸 |  | 770mm(长) x 740mm(宽) x 1380mm(高 |  |  |
| 2 | 病房展开尺寸 |  | 2480mm(长) x 2380mm(宽) x 2100mm(高) |  |  |
| 3 | 帐篷折叠尺寸 |  | 630mm(长) x 420mm(宽) x 125mm(高) |  |  |
| 4 | 空气过滤器尺寸 |  | 288mm(高) x 638mm(宽) x 41.5mm(厚) |  |  |
| 5 | 换气频率 |  | 12次循环/小时 |  |  |
| 6 | 过滤效果 |  | 99.9%@0.3um |  |  |
| 7 | 过滤风量 |  | 200CMH |  |  |
| 8 | 安全认证信息 |  | 欧盟CE认证；接地保护认证 |  |  |
| 9 | 产品专利信息 |  | ZL201380049414.7 ；ZL2020300612220；ZL2020300620710；ZL201880026786.0 |  |  |
| 10 | 重量 |  | 病房推车重约165Kg(公斤)；病房帐篷(含空气过滤器)重约5.6Kg(公斤) |  |  |
| 11 | 相对负压 |  | -0.5Pa |  |  |
| ★12 | 病房帐篷(含空气过滤器) |  | 随机共配4套病房帐篷(含空气过滤器) |  |  |
| ★13 | 质保 |  | 整机质保3年 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1400

| 设备名称 |  | 咽部和神经肌肉刺激器 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 19万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 主机 |  | 1.1 电源：4×1.5V AA电池供电，便于携带 |  |  |
|  |  |  | ★1.2 全彩液晶触摸显示器 |  |  |
|  |  |  | ★1.3 可将设备无线连接到笔记本或者其他屏幕以辅助治疗或者训练 |  |  |
| ★2 | 接收器 |  | 笔记本电脑（i5处理器，32G内存） |  |  |
| ★3 | 操作方法 |  | 触摸操作、按键操作 |  |  |
| 4 | 治疗通道 |  | 4个独立治疗通道，可任意调节每个通道治疗强度及时序 |  |  |
| 5 | 电流强度 |  | 0-25mA可调 |  |  |
| 6 | 输出模式 |  | 恒流(使用电极片) |  |  |
| ★7 | 输出波形 |  | VitalStim、VMS两种 |  |  |
| ★8 | 通道模式 |  | 单一、交替、同时收缩三种输出模式 |  |  |
| 9 | 脉冲宽度 |  | 60-300微秒可调 |  |  |
| 10 | 治疗频率 |  | 1-80HZ可调 |  |  |
| 11 | 坡升/坡降 |  | 0-3秒可调 |  |  |
| ★12 | 治疗/间歇 |  | 0-99秒可调 |  |  |
| 13 | 治疗时间 |  | 1-240分钟可调 |  |  |
| 14 | 肌电采集范围 |  | 0.2～2000µV RMS（连续） |  |  |
| 15 | 评估通道 |  | 1、2通道 |  |  |
| 16 | 灵敏度 |  | 0.1.µV RMS |  |  |
| 17 | 共模抑制比 |  | 最小130dbs |  |  |
| ★18 | 具备患者治疗数据库功能 |  | 每次治疗完成后可自动生成治疗报告，并且可随时查看患者治疗数据； |  |  |
| ★19 | 具备表面肌电分析功能 |  | 具备表面肌电分析功能，可针对整个吞咽过程或吞咽过程中某个时段做精确量化表面肌电分析，分析指标应包含最大值、最小值、平均值、平均功率、变异值、变异率、IQR、MVC等常用指标，并提供分析指导图示； |  |  |
| 20 | 表面肌电数据库 |  | 每个患者的表面肌电数据单独存储，并且可自动进行数据分析处理，生成治疗进展对比报告； |  |  |
| 21 | 曲线图形生物反馈训练具备语音提示功能 |  | 曲线图形生物反馈训练具备语音提示，并且可自由绘制任意训练模板，以适应不同康复阶段的患者的具体情况； |  |  |
| 22 | 情景互动功能 |  | 不少于8种情景互动训练游戏，可单独设置收缩目标值及放松目标值实现在同一个训练中既训练收缩能力又训练放松能力，从而控制训练难易程度； |  |  |
| 23 | 内置高清解剖图库 |  | 内置高清神经、肌肉、骨骼等系统解剖图库，可显示正常结构及病理结构，便于治疗师学习以及与患者沟通治疗内容等； |  |  |
| ★24 | 内置电极贴放位置示意图 |  | 内置电极贴放位置示意图，可帮助治疗师快速准确贴放电极，并提供每种方案相关的临床基本原理说明； |  |  |
| ★25 | 具备心率滤过功能 |  | 具备心率滤过功能，可有效保证表面肌电采集以及生物反馈训练的准确性。 |  |  |
| ★26 | 内置吞咽教育视频 |  | 内置吞咽障碍治疗相关教育视频，如门德尔松技术、Masako技术等，便于治疗师学习； |  |  |
| 27 | 认证 |  | 通过FDA、CE认证 |  |  |
| ★28 | 售后 |  | 质保3年 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1401

| 设备名称 |  | 无创呼吸机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 18.5万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★1.1 可以选择病人模式：成人、小儿 |  |  |
|  |  |  | ＃1.2 ≥17寸高分辨率彩色触摸大屏，同屏幕可显示设置参数、监测参数、呼吸波形、人机同步情况和呼吸机管理数据，屏幕可以旋转，方便操作 |  |  |
|  |  |  | ＃1.3 ≥6小时后备智能电池，同时可提示可使用剩余时间 |  |  |
|  |  |  | 1.4 ≥5000条带有时间标志的事件存储读取功能 |  |  |
|  |  |  | ★1.5 具备高流量氧疗功能 |  |  |
| 2 | 通气模式要求 |  | 2.1 持续气道正压 CPAP/PEEP |  |  |
|  |  |  | 2.2 双水平正压通气模式 BiPAP ST |  |  |
|  |  |  | 2.3 压力控制通气 PCV |  |  |
|  |  |  | ★2.4 目标容量压力控制通气 |  |  |
| 3 | 设置参数要求 |  | 3.1 CPAP 4 到 25 cmH2O |  |  |
|  |  |  | 3.2 呼气压EPAP 4 到 25 cmH2O |  |  |
|  |  |  | ★3.3 吸气压IPAP 4 到 40 cmH2O |  |  |
|  |  |  | 3.4 吸气时间Ti 0.30 到 3.00 s |  |  |
|  |  |  | ★3.5 氧浓度FiO2 21 到 100%精确可调 |  |  |
|  |  |  | 3.6 呼吸频率Rate 4 到 60 BPM |  |  |
|  |  |  | 3.7 压力上升时间 1到 5 |  |  |
|  |  |  | ★3.8 吸气触发： 流量触发 |  |  |
|  |  |  | ★3.9 漏气补偿 智能全自动，补偿量≥120升/分钟 |  |  |
|  |  |  | ★3.10 潮气量 20 ml - 2000 ml |  |  |
| 4 | 监测数据要求 |  | 4.1 呼吸相/触发指示 |  |  |
|  |  |  | ★4.2 压力波形、流量波形、 容量波形三道波形同屏显示 |  |  |
| ★5 | 售后 |  | 质保3年，维修期间提供备用机 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1402

| 设备名称 |  | 医用温毯机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 5 |  | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 15万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 加热方式 |  | 充气式加温 |  |  |
| 2 | 温控参数 |  | 运行温度≥4档，室温档，低档32℃，中档38℃，高档43℃；控温精准度正负偏离≤1.5℃ |  |  |
| ＃3 | 过滤器可过滤空气中微粒 |  | 高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米 |  |  |
| 4 | 风速 |  | 具备两档风速，高速≤37CFM，低速≥32CFM |  |  |
| ＃5 | 温度感应器 |  | 温度感应器≥3个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度 |  |  |
| ＃6 | 噪音 |  | 高速运行≤51分贝，低速运行≤48分贝 |  |  |
| 7 | 具备内置计时器 |  | 准确记录使用时间，便于监控使用和维护 |  |  |
| ★8 | 设备安全系统 |  | 具有图示及报警提示音功能，能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，能提示错误代码，便于保养维修 |  |  |
| 9 | 配备底座 |  | 配备原厂可移动底座 |  |  |
| 10 | 升温毯配置 |  | 10.1升温毯具有多功能毯型适用多种体位；成人全身毯；成人上半身毯；成人下半身毯；截石位毯；手术窗口毯；儿童全身毯；婴儿全身毯等多种毯型。满足不同手术体位需要，针对心脏外科手术无菌毯型（易发生低体温术种），身下毯拥有排液口和独特的排列方式，可预防患者身下产生的淤积，从而避免皮肤浸渍。 |  |  |
|  |  |  | ★10.2每台共配一次性升温毯10个，型号科室自选 |  |  |
| 11 | 维保响应时间 |  | 8h内，维修周期<2周 |  |  |
| ★12 | 维保年限 |  | 5年，终身维修 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1403

| 设备名称 |  | 心电图机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 10万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 采集方式 |  | 心电图采集：12导联同步采集，10电极 |  |  |
| 2 | 操作界面 |  | 中文操作按钮及中文菜单显示 |  |  |
| ★3 | 信号质量反馈 |  | 心电图信号质量指示器提供即时的信号质量反馈，指示松动的或是故障的电极。 |  |  |
| ★4 | 采样率 |  | 采样率每个电极/导联每秒采集8000个样本 |  |  |
| 5 | 滤波 |  | 滤波：高通滤波、低通滤波、肌电滤波、交流滤波、伪差滤波、基线抑制滤波 |  |  |
| 6 | 检测 |  | 不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警，除颤报警 |  |  |
| 7 | 输入 |  | 65键，标准数字键盘，支持特殊字符 |  |  |
| 8 | 显示及报告 |  | ★8.1 ≥6.5寸彩色触摸屏，显示分辨率：640x480 |  |  |
|  |  |  | 8.2 显示内容包括时间、报告格式、工作状态、患者信息、信号质量、网络信号、电池电量及某个电极脱落等参数 |  |  |
|  |  |  | 8.3 显示导联数：同屏12导联，全部12导联的5分钟记录，可选择的任意10秒的完整心电图报告 |  |  |
|  |  |  | 8.4 报告格式 3x4 (1R, 3R) ；3x4, 1R 8ST；3x4, 1R 10ST；6x2；全景12 (Cabrera格式)；12x1（标准和Cabrera格式） |  |  |
|  |  |  | 8.5 节律报告 1-12个导联任选 |  |  |
| 13 | 心电算法 |  | 得到P波时限、PR间期、QRS波群时限、QT间期的综合性测量值 |  |  |
| 14 | 打印机 |  | 高分辨率、数字阵列打印机，使用A4热敏打印纸 |  |  |
| 15 | 存储 |  | 内置200份以上12导联全息心电图，具备标准USB接口，可选择各种容量品牌扩展存储 |  |  |
| 16 | 电池 |  | 锂离子可充电电池：完成至少 30份 ECGs 采集或5小时以上待机 |  |  |
| ★17 | 售后服务 |  | 产品制造厂家在西安设有办事处，有常驻厂家销售人员与技术人员能够保证售后服务质量；整机质保三年 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1404

| 设备名称 |  | 间歇式气动压力系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 8 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 32万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 操作方法 |  | 一键式启动，无需人工调节 |  |  |
| 2 | 工作时间 |  | 连续开机工作时间不少于72小时 |  |  |
| ★3 | 自动检测 |  | 自动识别病人血管充盈时间，并且30分钟自动调整一次 |  |  |
| ★4 | 足套及腿套选择 |  | 可自由搭配足和腿的应用，多功能一体机操作，自动识别足套及腿套的使用。 |  |  |
| 5 | 静脉再充盈检测（VRD） |  | ★5.1 根据每个病人不同的静脉再充盈时间自动调节对腿部或脚部压力间歇的时间。 |  |  |
|  |  |  | 5.2 能够移动更多的血液，减少血液郁积；脚步最佳的血液流速峰值；无需人工设置参数。 |  |  |
| ＃6 | 足套的压力模式 |  | 120-130mmHg,充气时间5秒压力 |  |  |
| 7 | 腿套的压力模式 |  | ＃7.1 真正意义的梯度压力：脚踝，小腿，大腿的压力在45-40-30mmHg，每次充气10-15秒，能够保证血液的单向流动，提高血液流速。 |  |  |
|  |  |  | ★7.2 腿套、足套分体式压力模式 |  |  |
| 8 | 显示屏幕 |  | 8.1 能够显示同一个病人在不同时间段的静脉再充盈时间，及不同病人的静脉再充盈时间。便于临床医生对病情的观察与研究。 |  |  |
|  |  |  | 8.2 能够显示不同侧肢体的连接治疗状态。 |  |  |
| ★9 | 配置 |  | 一次性腿套、足套各5套 |  |  |
| 10 | 电池 |  | 可充电的锂电池,在断电的情况下可连续工作6－8小时 |  |  |
| 11 | 腿套的压力模式 |  | 11.1 梯度压力：脚踝45mmHg;小腿40mmHg,大腿30mmHg，充气11秒。 |  |  |
|  |  |  | 11.2 圆周压力：充气腿套对腿部进行圆周施压 |  |  |
|  |  |  | 11.3 连续压力：压力循环内，先对脚踝充气，保持适当压压力的同时在对小腿腔充气，达到适当压力后再对大腿腔充气，最后三个腔达到各自设定压力后完成压力循环。 |  |  |
|  |  |  | 11.4 间歇压力（VRD）：可根据每个病人不同的静脉再充盈时间自动调节对腿部压力间歇的时间。 |  |  |
| ★12 | 售后 |  | 质保3年，包含耐用腿套、足套。 |  |  |