设备技术参数会审表

| 设备名称 | 心电导联多普勒彩色超声一体机 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 32万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | ☑国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 彩色超声多普勒诊断系统是为PICC置管而设计的专用设备。具有超声检测血管和血流，能选择理想的穿刺点。超声引导下穿刺，能可视条件下穿刺，减少组织损伤。心电导联引导下能实时监控导管尖端位置。配合专用PICC导管，精确定位。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 彩超主机 | 1台 |
| 2 | 线阵探头 | 1把 |
| 3 | 推车 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| #1 | 显示器 | ≥12英寸高清医用LED触控显示器 |
| 2 | 操作方式 | 触控便携式 |
| 3 | 电池 | 内置电池，待机时间≥2小时 |
| 4 | 语言界面 | 支持中文、英文语言界面显示和输入 |
| 5 | USB接口 | 支持USB外接键盘、鼠标、激光打印机 |
| 6 | 功能要求 | 全数字波束形成器 |
| 7 | 成像技术 | 谐波成像技术、空间复合成像技术 |
| 8 | 频谱功能 | 频谱自动描迹，实时追踪频谱、实时频谱计算测量 |
| ★9 | 心电定位 | 内置ECG心电腔内定位模块，精准定位 |
| 10 | 斑点噪声可调 | 斑点噪声抑制技术，多级可调≥8级 |
| 11 | 超声引导 | 具有穿刺引导功能、探头内置控制按键以及导针架 |
| #12 | 探头规格 | 支持凸阵、线阵、腔内、相控阵探头 、线阵探头 |
| 13 | 成像模式 | 成像模式： B、2B、4B、B/M、CFM、B/BC、彩色M、PW、PRF、PDI、DPDI、二同步、三同步、全景 |
| 14 | 工作模式 | 脉冲反向纯净谐波成像、凸阵拓展、虚拟凸阵成像 、造影剂成像 |
| 15 | 彩色多普勒血流 | PRF重复频率范围：0.6-20kHz、多普勒频率可调：≥ 4组、实时空间滤波器：≥ 4组、彩色透明度控制 (TCM) |
| 16 | 脉冲多普勒 | 实时追踪频谱、实时频谱计算测量、壁滤波器范围：≥5组 |
| 17 | 图像处理 | 图像增强、边缘增强、斑点减少、噪声抑制、线密度、具有ECG波形保存和记录功能 |
| ＃18 | 测量与报告系统 | 图像、录像存储格式：AVI, JPG, BMP, PNG, TIF, DCM (DICOM)、支持喷墨、激光、视频打印机 |
| ＃19 | 扩展接口 | VGA、视频输出、音频输出；USB2.0接口；RJ-45/DICOM接口；ECG接口 |
| 耗材明细 |
| ★1 | 耗材参数 | 1.导管全程X光下显影，导管头有造影堵头，可加重显影，可确定导管尖端位置。 2.瓣膜式导管尖端导电的新型血管通路，定位误差0.5CM以下。 |
| 2 | 耗材名称、规格 | 经外周中心静脉导管套装，短型和长型 |
| 3 | 耗材年用量 | 预估11.38万/年/台，60例/年 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量 （台/年） | 最高限价 （单价） | 最高限价 （总价） |
| 1 | 经外周中心静脉导管套装 | 短型30±5cm导管 | 50例/台/年 | 1280元 | 64000元 |
| 2 | 经外周中心静脉导管套装 | 长型60±5cm导管 | 10例/台/年 | 4980元 | 49800元 |
| 合计 | 113800元 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免费维修，如需更换配件8折优惠 |
| 5 | 培训支持 | 工程师现场组织安装、设备操作及设备保养培训直至使用人员完全掌握设备的使用。 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间24小时内 |
| 7 | 到货时间 | 15个工作日 |