设备技术参数会审表

| 设备名称 |  |  |  | 整形动力系统 |  |  | 计划号 |  |  |  |  | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  |  |  | 49.50万元人民币 |  |  | 设备数量 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 经费来源 |  |  |  | 医院医疗成本 |  |  | □国产 进口 |  |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主机连接电源，并为操作柄供电，操作柄内含有高速马达，马达的转动带动前端的切割耗材，实现在整形手术中对骨组织上进行切割、打磨、塑形。 微型往复锯/摆动锯/矢状锯和微型钻能够满足颌面整形手术动力应用需求，使用该系统的优势为切骨精度高，切割骨质速度快，在矢状劈开术，在手术中能够更加快速安全有效的完成手术，出血少、骨缘光滑、显著减少骨蜡使用，骨窗大小形状可根据手术需要制定，避免损伤软组织，减少手术创伤；缩短手术时间，提高手术后生存质量；使高难度的手术简单化，提高手术的质量和效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 描述 |  |  |  | 数量 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 动力主机控制台 |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 可编程全功能脚踏 |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 标准连线 |  |  |  | 1根 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 微型钻 |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 微型矢状锯 |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 微型摆动锯 |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 微型往复锯 |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 磨钻直接头 |  |  |  | 1个 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★产地 |  |  | 原装进口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 动力主机控制台 |  |  | ★2.1 主机可同时连接3个手机，2个脚踏，其中2个手机可以同时运转； ★2.2 大型可触摸式控制液晶显示屏，中文操作界面，马达接口处有提示灯。 2.3 图形化显示界面，自动识别手柄、数字化显示动态转速； #2.4 主机既可设定转速，也可独立调节输出扭力；可以对脚踏板按键进行自定义功能设置及编程； 2.5 全封闭脚踏，可实现的功能有：正、反转功能、冲洗功能、手机切换功能等；多个手柄同时连接时，脚踏可实现切换手柄功能，及单个手柄转速调整功能； 2.6 自行制定个性化参数并保存，开机默认值可自行设定； #2.7 主机可免费升级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 微型钻 |  |  | 3.1 笔握式设计 #3.2 最高转速≥50000转/分; 3.3 手机整体设计，无需术后拆卸保养; 3.4 组合式设计，安装接头、钻头无需工具; ★3.5 可连接市场上多数厂家的钻头，如J型，直型，T型等; 3.6 兼容手控开关; #3.7 手机及连线可高温高压消毒; #3.8 钛合金机身材质，耐热抗腐蚀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 微型矢状锯 |  |  | 4.1 笔握式设计 #4.2 运行速度≥25000 cpm 4.3 手机整体设计，无需术后拆卸保养; 4.4 组合式设计，安装锯片无需工具; ★4.5 锯头可旋转不少于8个角度，振幅不小于4.5 度 4.6 锯片种类齐全(可接口腔及足外刀片) 4.7 兼容手控开关; #4.8 手机及连线可高温高压消毒; #4.9 钛合金机身材质，耐热抗腐蚀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 微型摆动锯 |  |  | 5.1 笔握式设计 #5.2 运行速度≥20000 cpm 5.3 手机整体设计，无需术后拆卸保养; 5.4 组合式设计，安装锯片无需工具; ★5.5 锯头可旋转不少于8个角度，振幅不小于8 度 5.6 锯片种类齐全(可接口腔及足外刀片) 5.7 兼容手控开关; #5.8 手机及连线可高温高压消毒; #5.9 钛合金机身材质，耐热抗腐蚀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 微型往复锯 |  |  | 6.1 笔握式设计； #6.2 运行速度≥ 14000 cpm； 6.3 手机整体设计，无需术后拆卸保养; 6.4 组合式设计，安装锯片无需工具; 6.5 往复距离≥30mm； 6.6 可连接锯齿形、挫形锯片； 6.7 兼容手控开关; #6.8 手机及连线可高温高压消毒; #6.9 钛合金机身材质，耐热抗腐蚀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 磨钻直接头 |  |  | 7.1 角度接头使视野最佳，不干扰显微下手术； 7.2 无需任何工具即可装卸接头（点对点式安装）； 7.3 接头类型、长度多样可选； 7.4 可高温高压消毒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  |  | 矢状锯片、往复锯片、摆动锯片、磨钻头耗材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 矢状锯片规格 |  |  | 切片长度6.5mm，切边长度9mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 加长杆口内刀片规格 | 切边长度11.5mm，切边长度9mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 往复锯片规格 | 切边长度22.5mm，切边长度27mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 磨钻头规格 | 头部直径3mm，头部直径4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 耗材年用量 | 预估 16万元/年/台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  | 预估年用量 |  | 单价（元） |  |  | 合计（元） |  |  |
| 1 |  | 往复锯锯片（各规格） |  |  |  | 25个 |  | 1500 |  |  | 37500 |  |  |
| 2 |  | 矢状锯锯片（各规格） |  |  |  | 25个 |  | 1500 |  |  | 37500 |  |  |
| 3 |  | 摆动锯锯片（各规格） |  |  |  | 25个 |  | 1500 |  |  | 37500 |  |  |
| 4 |  | 磨钻耗材（各规格） |  |  |  | 25个 |  | 1900 |  |  | 47500 |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 主机保修2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有备件库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 提供市场标准的官方版维修价格表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 交付使用说明，操作培训（对科室护士进行集中操作培训）； 维保培训（对消毒供应室专业人员进行设备消毒培训） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 故障报修时，工程师在收到报修电话起1个小时内予以相应，6个小时内到达现场，如不能现场解决，免费提供备用机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 中标签约后30个工作日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |