设备技术参数会审表

| 设备名称 | 电动取皮刀 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 30.00万元人民币 | 设备数量 | 2台 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | (国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于提供多种厚度及宽度的皮肤移植用器械。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机电源 | 2套 |
| 2 | 手柄 | 2把 |
| 3 | 宽度板 | 8块 |
| 4 | 连接线缆 | 2根 |
| 5 | 外部电源线 | 2根 |
| 6 | 刀片 | 20片 |
| 7 | 专用改锥 | 2把 |
| 8 | 消毒灭菌盒 | 2个 |
| 9 | 器械箱 | 2个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 取皮厚度 | 0.05-0.75mm，最小递进单位：0.05mm。 |
| 2 | 宽度板 | 2.5cm、5.1cm、7.6cm、10.2cm。 |
| ★3 | 刀片 | 具有自润滑功能，可进行往复运动，防止金属与金属的碰撞。 |
| ★4 | 马达转速 | 5000-5500转 |
| 5 | 电源电压 | 100～240V交流自动切换，150VA，50/60HZ单相。输出14.5V直流，4.5A。 |
| #6 | 手柄 | 手柄连接线可插拔，小于0.8KG。 |
| ★7 | 消毒方式 | 低温等离子；高温高压消毒。电源连接线可进行高温高压消毒，且可插拔。 |
| #8 | 电机 | 进口马达免费更换一次 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 西安无备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安无维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 免人工费，只收取材料成本 |
| 5 | 培训支持 | 线上培训，现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 12小时内响应，自接到机器开始计算10个工作日内寄回 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订日期起15个工作日内 |