设备技术参数会审表-2021-JKMXJY-W1200

| 设备名称 | 无创血液动力学监测系统 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 40万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | ☑国产 进口 |
| 设备功能要求 |
| 通过电阻抗方法评价患者心功能及血液灌注状态。可通过各项检测指标准确诊断血液动力学改变状态下疾病的进程和心功能受损的程度，制订合理的治疗方案及评定疗效和判断病人的预后。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 无创血流动力学检测系统主机 | 1台 |
| 2 | DISQ技术处理软件 | 1套 |
| 3 | ZMARC计算处理软件 | 1套 |
| 4 | 病人数据采集缆线 | 1根 |
| 5 | 无创血压袖带 | 1个 |
| 6 | 血氧饱和度指夹 | 1个 |
| 7 | 专用推车 | 1辆 |
| 8 | 激光打印机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ＃原理 | 采用胸电生物阻抗法原理，床旁无创血液动力学实时监测系统. |
| 2 | ＃界面 | ECG（标I、标II、标III）可切换功能 |
| 3 | ＃报告 | 提供四种独立的血液动力学报告格式，包括状态报告、趋势报告、汇总报告、屏幕打印报告。 |
| 4 | ★胸液水平（TFC） | 10-150 1/KΩ |
| 5 | ★加速度指数（ACI） | 0-400 Sec.2 |
| 6 | ★速度指数（VI） | 0-200 Sec. |
| 7 | 心输出量（CO） | 0-30 L/min |
| 8 | 心脏指数（CI） | 0-15 L/min/m |
| 9 | 每搏出量 （SV） | 0-250 ml/beat |
| 10 | 每搏出指数 （SI） | 0-125 ml/beat/m2 |
| 11 | 体血管阻力（SVR） | 0-5000 dyne-sec-cm-5 |
| 12 | 体血管阻力指数 （SVRI） | 0-10000 dyne-sec-cm-5/m2 |
| 13 | 左心作功量 （LCW） | 0-200 Kg• m |
| 14 | 左心作功指数 （LCWI） | 0-25 kg• m/m2 |
| 15 | 预射血时间 （PEP） | 0-1000msec. |
| 16 | 左心室射血时间（LVET） | 0-1500msec |
| 17 | 收缩时间比率 （STR） | 0-2 |
| 18 | ★血氧饱和度（SPO2） | 50—100% |
| 19 | 每搏变异率（SVV） | 0—50% |
| 耗材明细 |
| #1 | 耗材参数 | 阀极性电极，电极交流阻抗≤3kΩ，直流失调电压≤100mV，耗材为成套包装 |
| 2 | 耗材名称规格 | 一次性使用心电电极（套装）,单一规格 |
| 3 | 耗材年使用量 | 预估 3万元/年/台, 每年100例 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量 | 最高限价 （单价） | 最高限价 （总价） |
| 1 | 一次性使用电极 | 1人份/包 | 100包/年 | 300元/包 | 3万元 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 一年 |
| 2 | 备件库 | 国内有配件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 详见售后服务手册 |
| 5 | 培训支持 | 装机后根据科室要求定期组织产品临床及操作培训（每季度） |
| 6 | 维修响应 | 立即响应，如电话视屏无法解决，24小时内上门维修 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订一周之内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。