## 2021-JKMTDY-W1366

| 设备名称 | 便携可视软性喉镜 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 30万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 整机 | 由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出等功能 |
| ＃2 | 显示器 | 上下0º～180º转动，左右0º～180º转动 |
| ＃3 | 软管长度 | ≤365mm |
| ★4 | 软管直径 | 不带吸引软管直径 ≤2.8mm或带吸引外径软管直径≤4.8mm 、腔道≥2mm（规格型号科室自选） |
| ＃5 | 前端蛇骨弯曲角度 | 双向≥310°向上≥180°，向下≥130° |
| 6 | 视场角 | ≥90° |
| 7 | 光源 | 内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux |
| ＃8 | 摄像头 | 高分辨率摄像头，剔除白平衡功能，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀 |
| 9 | 显示屏 | TFT显示屏尺≤3.0″，像素≥1920（RGB）*480 |
| 10 | 分辨率 | ≥9.92 lP/mm |
| ＃11 | 景深 | 3-100mm |
| ＃12 | 镜体 | 手柄为医用高分子材料材质,轻盈耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，镜体可浸泡消毒 |
| 13 | 外接选配屏 | 可选配≥8寸HD显示屏（安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能）可选配≥15寸屏（支持大小屏幕镜像功能，方便临床教学） |
| 14 | 数据存储功能 | 具备拍照录像、数据存储功能，标配32G内置TF卡，可存储照片数量＞30万张，可存储录像时长≥14.5小时 |
| ＃15 | 电池 | 内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥2200mAH |
| ★16 | 售后 | 整机质保三年 |

## 2021-JKMTDY-W1369

| 设备名称 | 困难气道车 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 45万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 一 | 气道车 |  |
| 1 | 材质 | 铝型材 |
| #2 | 中控锁、柜门锁 | 具备（方便工具管理和随时取用） |
| #3 | 柜门可视窗 | 具备（可观察到柜子内部情况） |
| ★4 | 抽屉数量 | ≥5个 |
| ★5 | 柜内喉镜挂架数量 | ≥3个 |
| #6 | 柜内电源插座数量 | ≥2个 |
| 二 | 可视软性喉镜 |  |
| ★7 | 软管直径（mm） | 软管直径（2.6mm~2.8mm）*1台 软管直径（3.8mm~4.0mm）*2台 软管直径（5.2mm~5.5mm）*1台 |
| 8 | 内通道（mm） | （5.2mm~5.5mm）软管内通道≥2.2mm |
| 9 | 镜管长度（mm） | 600±25 |
| 10 | 弯曲角度 | 向上≥130°，向下≥130° |
| 11 | 摄像头 | 采用高分辨率摄像头，无画面延迟，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性 |
| 12 | 分辨率 | ≥9.92 LP/mm |
| #13 | 液晶屏像素 | ≥640*480 |
| 14 | 视场角 | 90°±15% |
| ★15 | 景深（mm） | 5-100(固定焦距) |
| 16 | 显示屏 | ≥3.0″TFT |
| ★17 | 软管部件头端材质 | 采用非金属高分子材料 |
| 18 | 光照度 | ≥700LUX |
| #19 | 显示器左右转动角度 | 上下0~160°，左右0~180° |
| #20 | 记忆功能 | ≥8G,可拍照录像，有线视频输出功能 |
| #21 | 可存储照片数量 | ≥10万张 |
| #22 | 可存储录像时长 | ≥4.5小时 |
| #23 | 电池 | 内置锂电池无需拆卸更换 |
| 三 | 可视硬性喉镜 |  |
| 24 | 分辨率 | ≥3.72 LP/mm |
| 25 | 视场角 | 80度±15度 |
| ★26 | 视野景深 | 景深2-30mm |
| 27 | 显示屏尺寸 | ≥2.5″TFT |
| 28 | 拍照录像 | 可拍照录像 |
| #29 | 显示器转动角度 | 前后0度～120度，左右0度～260度 |
| 30 | 手柄 | 纺锤型短手柄设计，握持舒适 |
| 31 | 硬管直径D(mm) | 5.2 |
| 32 | 硬管长度L(mm） | ≥355 |
| 33 | 供氧接头 | 具备供氧接头 |
| ★34 | 硬管弧度R（mm） | 80＞R＞50 |
| 四 | 可视喉镜 |  |
| #35 | 摄像头与镜片前端的垂直距离 | ≤35mm |
| #36 | 插入镜片长度 | 108mm |
| #37 | 镜片前端厚度 | 12.5mm |
| ★38 | 镜片角度 | 42度 |
| #39 | 液晶屏像素（PIX ） | 640*480 |
| #40 | 显示器尺寸 | ≥2.5〞TFT屏 |
| #41 | 显示器转动角度 | 上下0～110度转动，左右0～260度转动 |
| ★42 | 分辨率 | ≥7.50 lp/mm |
| 43 | 视场角 | 60±15% |
| #44 | 景深 | 5-100mm |
| 45 | 光照度 | ≥150Lux |
| #46 | 无线传输 | 支持WIFI无线传输图像 |
| #47 | 触控操作 | 支持触屏操作 |
| 48 | 电池 | 内置可充电式锂电子聚合物电池 |
| 49 | 拍照录像功能 | 具备拍照录像功能， |
| #50 | 可存储照片数量 | ＞30万张 |
| #51 | 可存储录像时长 | ＞12小时 |
| 五 | 移动便携终端 |  |
| 52 | 功能 | 支持软镜外接扩展，内置操作教学系统，支持拍照、录像、画面冻结，回放等 |
| ★53 | 显示尺寸 | ≥8寸 |
| #54 | 触控操作 | 支持多点触摸 |
| #55 | 分辨率 | 960*480 |
| 56 | 内存容量 | ≥16G |
| 57 | 电池容量 | ≥7000mAh |
| #58 | 一次性使用可视气管导管 | 内置LED摄像头，可与移动便携终端配套使用，用于插入患者气管或支气管，创建可视人工呼吸通道 |
| #59 | 手动喷射通气装置 | 4米耐压管、连接管、气管导管转换接头、气管镜转换接头 |
| ★六 | 售后条款 | 质保3年，终身服务，2小时内响应，24小时内到达现场 |

## 2021-JKMTDY-W1376

| 设备名称 | 神经内镜镜筒 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 30 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 45万元 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 视向角 | 0°、30° |
| 2 | 直径 | 2.7~4 毫米 |
| 3 | 有效长度 | 175~205 毫米 |
| 4 | 视场角 | 42°~80°（广角） |
| 5 | 分辨率 | 12.5~14 线对/毫米 |
| 6 | 照度 | 10000~16000 Lx |

## 2021-JKMTDY-W1382

| 设备名称 | 极速生物阅读器 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 6.5万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 产地 | 原装进口 |
| ★2 | 兼容性 | 与科室现有过氧化氢低温等离子灭菌器相兼容，并提供相关证明文件 |
| ＃3 | 培养时间 | ≤30分钟 |
| 4 | 测试孔数 | 8个 |
| 5 | 外部设备连接 | 2个USB2.0端口，配打印机，并与主机相连接 |
| #6 | 识别 | 通过内置扫描仪获得生物指示剂信息，并实现结果自动确认和纠错功能 |
| #7 | 屏幕 | ≥5寸彩色触摸显示屏 |
| 8 | 报警 | 有声音和图像的自动报警装置 |
| 9 | 操作环境 | 温度：18℃-35℃；压力：103kpa-70kpa；湿度：15%—85%（非冷凝）；海拔高度：+3000m到-100m |
| 10 | 电源 | 100V-240V；50Hz-60Hz；四个可互换接头以适配A、C、G、I插头 |
| 11 | 智能化 | 具有操作步骤提示功能，预防误操作 |
| 12 | 产品认证 | FDA/CE认证 |
| ＃13 | ITS连接 | 可通过中间集成器完成器械追溯系统的连接 |
| ★14 | 售后 | 整机质保5年 |
| 试剂技术参数要求 |
| 1 | 耗材名称 | 过氧化氢低温等离子体灭菌用生物指示剂 |
| ★2 | 基本要求 | 与设备同一品牌 |
| ★3 | 检测方法 | 荧光检测 |
| 4 | 检测时间 | 培养检测显示结果时间≤30分钟 |
| ★5 | 使用方式 | 灭菌时，无需外包装。灭菌后，2小时内培养即可 |
| 6 | 操作方式 | 简单推盖即可激活生物指示剂 |
| ★7 | 识别功能 | 生物指示剂具有电子二维码，快速生物阅读器能够识别并存储其序列号、批号和失效日期 |
| #8 | 单支生物指示剂菌株含量 | 每支指示剂的嗜热脂肪杆菌芽孢含菌量为不低于1.0 x106 CFU/盘；D 值为0.75-8秒 |
| 9 | 内置装置 | 内置安瓿瓶挤碎装置，盖子按压关闭即可将安瓿瓶挤碎 |
| 10 | 化学指示功能 | 具有化学指示物，能快速识别生物监测指示剂是否经过处理 |
| 11 | 预估年用量 | 1800支、18万元人民币/台 |