- 2021-JKMTDY-F5034

| 设备名称 |  | 迈瑞彩超保修 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 |  | 保修年限 | 三年 |  |
| 最高投标限价 |  | 55.8万元 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| ★1 | 质保期 |  | 3年 |  |  |  |
| 2 | 培训支持 |  | 提供培训支持 |  |  |  |
| 3 | 维修响应 |  | 维修响应时间24小时 |  |  |  |
| ★4 | 保养服务 |  | 每年2次设备保养、除尘、校准 |  |  |  |
| ★5 | 保修范围 |  | 整机含探头质保，免费更换损坏的探头 |  |  |  |
| 6 | 临床培训 |  | 专业临床医生一对一图像参数调节和培训 |  |  |  |
| ＃7 | 技术支持 |  | 24小时电话技术支持 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-F5035

| 设备名称 |  | 单光子医用直线加速器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 保修年限 | 一年 |  |
| 最高投标限价 |  | 68万元 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 直线加速器所有的硬件保修 |  | （含第3方产品:监视系统、对讲系统、激光灯、水冷机、稳压器、空气压缩机）。 |  |  |  |
| 2 | 保证至少95%的开机率 |  | （一年按工作日天数计算），开机率未达到 95%，则超过时间按1:1顺延。 |  |  |  |
| 3 | 工时 |  | 保修期内，所有工时免费。 |  |  |  |
| 4 | 备件 |  | 保修期内，所有更换备件免费。 |  |  |  |
| 5 | 预防性保养 |  | 每合同年度内4次。 |  |  |  |
| 6 | 安全性能升级 |  | 提供安全性升级，强制性升级。 |  |  |  |
| 7 | 工程师到场时间 |  | 接故障通知后，工程师在四小时内到达（含周末，节假日）。 |  |  |  |
| 8 | 确定故障后，备件到达现场时间 |  | 24小时内备件到达现场（不可抗力因素除外）。特殊备件或国内备件库无货时，72小时备件到达现场。 |  |  |  |
| ★9 | 常驻工程师 |  | 在西安要有4名及4名以上常驻经厂家培训的维修工程师（提供西安在的社保证明）。 |  |  |  |
| ★10 | 资质证明 |  | 现场服务工程师必须是经过生产厂家考核合格的（提供工程师的名单及联系方式资质证书）。 |  |  |  |
| ★11 | 全新合格备件 |  | 维保方确保备件是与原设备型号一致的原厂全新备件，安装完毕后达到瓦里安直线加速器设备运行标准,并确保维修后的设备的各项性能指标 |  |  |  |
| ★12 | 零仓库要求 |  | 在中国大陆地区拥有保税仓库，且所提供的备件是原厂认证合格的新零备件，提供原厂证明，且每个零件都有中国海关进出口记录如报关单等。在保税仓库共存有备件种类3700种以上，并提供保税仓库的证明。 |  |  |  |
| ★13 | 服务授权 |  | 具有设备原厂家售后服务授权。 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-F5036

| 设备名称 |  | 清洗灭菌设备维保 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 保修年限 | 一年 |  |
| 最高投标限价 |  | 34.6万元 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 脉动真空灭菌器 |  | 检查机动门胶条（建议8个月/700次循环更换)/平移门胶条（建议1年/1000次循环更换) |  |  |  |
| 2 |  |  | 对门传动系统进行加油（6个月）/检查手动门膜片（建议3个月更换）/平移门同步带（建议2换） |  |  |  |
| 3 |  |  | 紧固内室挡气板螺丝/导轨螺丝/手动门胶条固定螺丝/蒸汽管路卡箍垫（1年更换） |  |  |  |
| 4 |  |  | 紧固设备电源、真空泵、加热管、加水泵、交流接触器连接线、温度压力信号线 |  |  |  |
| 5 |  |  | 检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 |  |  |  |
| 6 |  |  | 清洁进水、进蒸汽、夹层内室疏水过滤器，清洁减压阀过滤网，压缩气过滤器排水 |  |  |  |
| 7 |  |  | 调正并紧固搬运车脚轮，检查搬运车与内室对接是否顺畅，内车推拉是否顺畅 |  |  |  |
| 8 |  |  | 真空泵及其管路、换热器、加热管及筒体、水位探针、蒸发器浮球除垢（1次/年） |  |  |  |
| 9 |  |  | 清洁内室及内室过滤网、外装饰罩、消毒车、外搬运车 |  |  |  |
| 10 |  |  | 清洁真空泵消音器、疏水/抽空/回空单向阀 |  |  |  |
| 11 |  |  | 清洗门胶条，清洁门密封槽 |  |  |  |
| 12 |  |  | 清洁打印机热敏打印头，校验触摸屏 |  |  |  |
| 13 |  |  | 检查门是否水平，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响，门安全连锁装置是否有效 |  |  |  |
| 14 |  |  | 检查进水管路是否漏水，蒸发器水位是否正常 |  |  |  |
| 15 |  |  | 检查进蒸汽管路是否漏水 |  |  |  |
| 16 |  |  | 压缩机排水，检查压缩气管路是否泄漏 |  |  |  |
| 17 |  |  | 手动反复开启电加热设备:查看交流接触器是否打火，夹层压力上升是否正常 |  |  |  |
| 18 |  |  | 运行保压程序，查看程序运行是否正常 |  |  |  |
| 19 |  |  | 运行BD测试程序，检查真空泵、各水、蒸汽、压缩气连接管、密封门、安全阀是否泄漏，BD测试是否合格 |  |  |  |
| 20 |  |  | 检查程序运行参数是否正常 |  |  |  |
| 1 | 全自动清洗消毒器 |  | 检查空气过滤器 |  |  |  |
| 2 |  |  | 检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管 |  |  |  |
| 3 |  |  | 检查喷射臂固定环及相关配件 |  |  |  |
| 4 |  |  | 检查清洗架防撞杆、内室与清洗架对接口的对接塑料件 |  |  |  |
| 5 |  |  | 门密封胶圈、循环管路软管、水位、风压开关软管 |  |  |  |
| 6 |  |  | 紧固设备电源、循环泵、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线 |  |  |  |
| 7 |  |  | 检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 |  |  |  |
| 8 |  |  | 清洁进水、进蒸汽管路上的过滤器，清洁内室过滤网，压缩空气过滤器排水 |  |  |  |
| 9 |  |  | 清洁舱体及清洗架喷淋臂，紧固清洗架滚轮螺丝，检查清洗架是否变形、开焊 |  |  |  |
| 10 |  |  | 检查搬运车上下档杆是否松动，车架是否变形，车轮是否松动，与设备对接是否顺畅 |  |  |  |
| 11 |  |  | 校验触摸屏，清洁打印机热敏打印头 |  |  |  |
| 12 |  |  | 自动门：检查门是否水平，门传动链条、轴承、导轨上油，同步带是否磨损，同步带压紧螺丝是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门障碍保护是否有效，门运行是否顺畅，是否有异响 |  |  |  |
| 13 |  |  | 手动门：检查门是否水平，检查门限位块是否变形，钢丝绳是否磨损，门转动销轴是否松动，手动开关门，检查门开、关是否到位，门锁是否有效 |  |  |  |
| 14 |  |  | 检查计量系统进液精度：浮子开关是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关接线是否松动或脱落 |  |  |  |
| 15 |  |  | 检查进水管路是否漏水 |  |  |  |
| 16 |  |  | 检查进蒸汽管路是否漏水 |  |  |  |
| 17 |  |  | 手动开风机、蒸汽预热箱、电加热管，检查蒸汽散热器是否漏汽，电加热管是否损坏，过热保护是否有效，检查风机运转是否正常 |  |  |  |
| 18 |  |  | 空载运行程序，检查循环泵、各连接管、密封门、预热水箱是否漏水，预热水箱溢流口是否溢水 |  |  |  |
|  |  |  | 检查程序运行参数是否正常 |  |  |  |
| 1 | 超声波清洗机 |  | 检查维修门是否关闭顺畅，门锁完好。 |  |  |  |
| 2 |  |  | 检查清洗液上油液硅胶管，注液泵内硅胶管，排水泵管路是否紧固 |  |  |  |
| 3 |  |  | 检查门轴以及其他需要上油处是否需要上润滑油 |  |  |  |
| 4 |  |  | 检查门开启关闭是否顺畅，门胶条是否需要更换。 |  |  |  |
| 5 |  |  | 检查强电：设备电源、循环泵、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线 |  |  |  |
| 6 |  |  | 检查弱电：电源连接线和其它电器连接线有无破损，检查电气箱内连线是否松动，并紧固 |  |  |  |
| 7 |  |  | 检查加热管、温度探头、浮子管阻焊处是否漏水。 |  |  |  |
| 8 |  |  | 检查清洗篮筐是否变形、开焊能否放入顺畅。 |  |  |  |
| 9 |  |  | 检查按键是否灵敏。 |  |  |  |
| 10 |  |  | 手动检查进水阀、排水泵是否正常开闭。 |  |  |  |
| 11 |  |  | 检查加热管在升温过程中是否加热。过热保护是否正常。 |  |  |  |
| 12 |  |  | 检查进水管路，排水管路，进气管路是否漏水和漏气现象。 |  |  |  |
| 13 |  |  | 去除槽内的水垢或锈。 |  |  |  |
| 14 |  |  | 检查程序运行参数是否正常 |  |  |  |
| 15 |  |  | 检查计量系统进液精度，浮子开关是否有效，储液桶内硅胶管限位扎扣是否松脱，检查注液泵及浮子开关接线是否松动或脱落 |  |  |  |
| 16 |  |  | 自动升降：检查门升降是否顺畅，有无卡顿现象 |  |  |  |
| 17 |  |  | 检查煮沸槽、超声槽升温是否正常 |  |  |  |
| 18 |  |  | 检查干燥槽空气过滤器。建议更换时间设备运行1000小时 |  |  |  |
| 1 | 干燥柜 |  | 检查空气过滤器是否该更换。建议更换时间为设备运行1000小时 |  |  |  |
| 2 |  |  | 检查弱电：设备接线，电气箱连线紧固 |  |  |  |
| 3 |  |  | 检查强电：紧固设备电源、风机、空气加热管、电加热管、交流接触器连接线，检查电源连接线和其它电器连接线有无破损 |  |  |  |
| 4 |  |  | 检查内室格栅是否放入顺畅。 |  |  |  |
| 5 |  |  | 检查门密封胶条是否损坏，关门是否有异响 |  |  |  |
| 6 |  |  | 检查设备温度探头温度是否准确、灵敏 |  |  |  |
| 7 |  |  | 去除内室的锈和水垢 |  |  |  |
| 8 |  |  | 检查程序运行参数是否正常 |  |  |  |
| 9 |  |  | 检查设备风机转动是否有异响 |  |  |  |
| 10 |  |  | 检查门的开关是否有顺畅，门把手是否松动 |  |  |  |
| 11 |  |  | 检查干燥柜螺丝是否松动并紧固 |  |  |  |
| 12 |  |  | 内室温度升温是否正常 |  |  |  |

| 1 | 电热蒸汽发生器 | 检查压力表以及压力控制器是否准确。 |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | 检查安全阀是否开启有效保护。 |
| 3 |  | 检查控制面板指示灯和按钮开关是否正常工作。 |
| 4 |  | 检查浮球开关动作是否灵敏。 |
| 5 |  | 检查进水管路和液位计、出蒸汽管路是否漏水漏气。 |
| 6 |  | 加热管是否正常工作。 |
| 7 |  | 蒸发器主体除垢。 |
| 8 |  | 检查强电：检查设备电源、加热管、注水泵、交流接触器、断路器、浮球开关等的连线，并紧固。 |
| 9 |  | 检查维修门是否关闭顺畅，门锁完好。 |
| 10 |  | 检查进水管路压力 |
| 11 |  | 反复多次手动开启加热管检查连线部分是否有打火、黏连现象。 |
| 12 |  | 检查进水阀、排水阀是否有效，清洁进水过滤网。 |
| 13 |  | 开机运行设备，检查是否运转正常。 |

- 2021-JKMTDY-F5037

| 设备名称 |  | GE1.5TMR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 保修年限 | 三年 |  |
| 最高投标限价 |  | 81万元 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| ★1 | 服务时间要求 |  | 服务期内，全天候电话响应，响应时间≤2小时，工程师应在24小时内到达现场（包括节假日），开机率能达到95%。 |  |  |  |
| ★2 | 服务内容要求 |  | 服务期内，每年提供设备定期保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修，并提供符合原厂技术要求的保养报告。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）软件等等。 |  |  |  |
| ＃3 | 专用设备要求 |  | 投标人须具相关专用工具和设备，并提供相应资料证明。 |  |  |  |
| ＃4 | 服务电话要求 |  | 投标人必须具备400客户服务专线电话，每年365天开通， 并有10人以上专人接听，每天开通服务时间不少于14小时。 |  |  |  |
| ★5 | 制冷服务要求 |  | 提供MR设备磁体制冷保修，应包括液氦及时供应，冷头，氦压机、水冷机、吸附器、氦管等制冷系统部件的原厂维修和原厂部件免费更换。 |  |  |  |
| ★6 | 投标人资质要求 |  | 投标人必须为设备原厂维修机构或获取了原厂维修授权的单位 |  |  |  |
| ★7 | 备件库要求 |  | 为了便于及时备件供应，投标人必须设有零备件仓库，便于备件的及时供应。 |  |  |  |
| ★8 | 维修工程师要求 |  | 投标人维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。 |  |  |  |
| ＃9 | 及时升级要求 |  | 投标人提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。投标人软件服务须提供GE授权。 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-F5038

| 设备名称 |  | S7骨科手术导航 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 保修年限 | 一年 |  |
| 最高投标限价 |  | 30万元 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | S7 外科手术导航系统 |  | 保修一年，2小时电话响应，48小时到现场，国内建有配件报税仓库。1次免费设备保养 |  |  |  |
| 2 | 24"高清晰度医生专用显示屏台车 |  | 保修一年，2小时电话响应，48小时到现场，国内建有配件报税仓库。1次免费设备保养 |  |  |  |
| 3 | StealthMergeTM 影像融合软件模块 |  | 保修一年，2小时电话响应，48小时到现场，国内建有配件报税仓库。 |  |  |  |
| 4 | 容积透视三维导航显示 |  | 保修一年，2小时电话响应，48小时到现场，国内建有配件报税仓库。 |  |  |  |
| 5 | 光学主机摄像头 |  | 保修一年，2小时电话响应，48小时到现场，国内建有配件报税仓库。1次免费设备保养 |  |  |  |
| 6 | 导航系统主机 |  | 保修一年，2小时电话响应，48小时到现场，国内建有配件报税仓库。1次免费设备保养 |  |  |  |
| 7 | 导航整机临床支持培训 |  | 保修期内免费提供跟台，培训，接口调试等临床支持服务。 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-F5039

| 设备名称 |  | DSA维保 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 保修年限 | 一年 |  |
| 最高投标限价 |  | 48万元 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 服务要求 |  | 服务期内，全天候电话响应，响应时间≤2小时，工程师应在24小时内到达现场（包括节假日），开机率能达到95%。 |  |  |  |
| 2 | 服务要求 |  | 服务期内，每年提供设备定期保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修，并提供符合原厂技术要求的保养报告。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）软件等等。 |  |  |  |
| 3 | 服务要求 |  | 投标人须有相关专用工具和设备，并提供相应资料证明。 |  |  |  |
| 4 | 服务要求 |  | 投标人必须具备400客户服务专线电话，每年365天开通， 并有10人以上专人接听，每天开通服务时间不少于14小时。 |  |  |  |
| 5 | 服务要求 |  | 不含球管、探测器、悬挂铅帘、铅屏风外其余备件免费更换。 |  |  |  |
| 6 | 资质要求 |  | 投标人必须为设备原厂维修机构或获取了原厂维修授权的单位 |  |  |  |
| 7 | 资质要求 |  | 为了便于及时备件供应，投标人必须设有零备件仓库，便于备件的及时供应。 |  |  |  |
| 8 | 资质要求 |  | 投标人维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。 |  |  |  |
| 9 | 资质要求 |  | 投标人提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。投标人软件服务须提供GE授权。 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-F5040

| 设备名称 |  | 德尔格吊塔 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 14 |  | 保修年限 | 一年 |  |
| 最高投标限价 |  | 19.5万元 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 法人资格 |  | 投标人须具有独立法人资格 |  |  |  |
| ★2 | 工程师数量 |  | 投标人在本区设有不少于1名5年以上工作经验的工程师 |  |  |  |
| ＃3 | 技术支持 |  | 投标人有吊塔产品全国专职技术支持团队>=3人 |  |  |  |
| 4 | 企业资格 |  | 投标人须具有独立完成医疗设备维修、保养、安装的企业资格（即在营业执照中有注册） |  |  |  |
| 5 | 营业执照 |  | 营业执照须经年检有效 |  |  |  |
| 6 | 自行完成 |  | 项目必须投标人自行完成，不进行转包或分包 |  |  |  |
| 7 | 认证 |  | 投标人企业通过ISO9001和ISO13485认证 |  |  |  |
| 8 | 服务类型 |  | 投标人必须提供全部服务类型：定期巡检、远程服务（电话支持)和现场服务 |  |  |  |
| ＃9 | 服务热线 |  | 成交人必须具备800及400客户服务专线电话 |  |  |  |
| 10 | 热线时间要求 |  | 每天开通服务时间不少于12小时、响应时间要求：成交人必须接获报修电话后提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施 |  |  |  |
| 11 | 现场响应要求 |  | 每年响应时间为365天，响应时间须<=4小时，到达现场时间<=24小时 |  |  |  |
| ★12 | 零配件要求 |  | 零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂配件, 有追踪号码；相关关键部件，必须能提供相应的合法进口报关证明 |  |  |  |
| 13 | 维保范围 |  | 吊塔整机及配件（非附件）、提供现场设备保养除尘>=2次/每年、设备清洁>=1次/年、设备的机械或电气环境的检查>=1次/年、性能测试及校准>=1次/年、提供计划性的定期维护保养1次/年，含保养件、工程师工时费全免 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-F5041

| 设备名称 |  | 移动式C型臂X线诊断仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 保修年限 | 三年 |  |
| 最高投标限价 |  | 15万元 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 服务要求 |  | 服务期内，全天候电话响应，响应时间≤2小时，工程师应在24小时内到达现场（包括节假日），开机率能达到95%。 |  |  |  |
|  |  |  | 服务期内，每年提供设备定期保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修，并提供符合原厂技术要求的保养报告。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）软件等等。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人须有相关专用工具和设备，并提供相应资料证明。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人必须具备400客户服务专线电话，每年365天开通， 并有10人以上专人接听，每天开通服务时间不少于14小时。 |  |  |  |
|  |  |  | 除球管与探测器外其余备件免费更换。 |  |  |  |
| 2 | 资质要求 |  | 投标人必须为设备原厂维修机构或获取了原厂维修授权的单位 |  |  |  |
|  |  |  | 为了便于及时备件供应，投标人必须设有零备件仓库，便于备件的及时供应。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。投标人软件服务须提供GE授权。 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-F5042

| 设备名称 |  | 移动CT保修 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 保修年限 | 一年 |  |
| 最高投标限价 |  | 42万元 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 主机维修配件 |  | 扫描主机，所有维修免收配件费、零件、人工费 |  |  |  |
| 2 | 易损部件 |  | 球管，探测器，高压电源，均为保修免费配件 |  |  |  |
| 3 | 工作站维修配件 |  | 工作站，所有配件，包括软硬件均为免费配件 |  |  |  |
| 4 | 响应时间 |  | 一周五天工作时间电话响应，早9：00-晚9：00 |  |  |  |
| 5 | 现场响应 |  | 无特殊不可抗拒的原因，48小时现场响应 |  |  |  |
| 6 | 保养次数 |  | 常规保养两次免费。需特殊保养，按照维修免费处理 |  |  |  |
| 7 | 服务费用 |  | 保修期内，配件免费，人工免费，无任何额外费用 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-F5043

| 设备名称 |  | 监护仪保修 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 24 |  | 保修年限 | 一年 |  |
| 最高投标限价 |  | 20万元 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| ★1 | 保修内容 |  | GE病人监护仪主机、原厂原装ECG线缆及导联线、原厂原装NIBP管路及袖带、原厂原装血氧缆线及袖带 |  |  |  |
| #2 | 供应商技术能力要求 |  | 2.1 具备该设备厂家专业培训并颁发证书的工程师（提供证书证明） |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 具备该设备厂家保修、零配件、维修的授权书（提供厂家授权书证明） |  |  |  |
| 3 | 保修年限 |  | 12个月（设备运行发生非人为故障时提供免费维修服务） |  |  |  |
| ★4 | 备品备件 |  | 提供该设备原厂零部件及配件维修更换 |  |  |  |
| 5 | 响应 |  | 接到维修通知后2小时响应，6小时内到达现场 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-F5044

| 设备名称 |  | 移动式X射线机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 保修年限 | 一年 |  |
| 最高投标限价 |  | 15万元 |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 服务要求 |  | 服务期内，全天候电话响应，响应时间≤2小时，工程师应在24小时内到达现场（包括节假日），开机率能达到95%。 |  |  |  |
|  |  |  | 服务期内，每年提供设备定期保养，计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统能按照制造商的产品规格运行的标准来维修，并提供符合原厂技术要求的保养报告。定期维护服务间隔进行，具体内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）软件等等。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人须具相关专用工具和设备，并提供相应资料证明。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人必须具备400客户服务专线电话，每年365天开通， 并有10人以上专人接听，每天开通服务时间不少于14小时。 |  |  |  |
|  |  |  | 除球管与探测器外其余备件免费更换。 |  |  |  |
| 6 | 资质要求 |  | 投标人必须为设备原厂维修机构或获取了原厂维修授权的单位 |  |  |  |
|  |  |  | 为了便于及时备件供应，投标人必须设有零备件仓库，便于备件的及时供应。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人维修工程师可显示全套原厂诊断软件，并保证能够解决所有需要原厂service key才能解决的设备故障。 |  |  |  |
|  |  |  | 投标人提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。投标人软件服务须提供GE授权。 |  |  |  |