设备技术参数会审表

| 设备名称 | 清洗消毒器 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 84.00万元人民币 | 设备数量 | 3台 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | ☑国产 ☑进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 用于对精密器械、管腔器械及常规手术器械预清洗消毒。可适用于常规手术器械、麻醉呼吸管道、管腔类医疗器械、拖鞋、奶瓶、便盆和尿杯的清洗、消毒和干燥；提高手术器械消毒质量；达到提高手术器械的周转率；台式安装灵活方便。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 3台 |
| 2 | 手术器械清洗架，一次可装载6个大号器械清洗托盘 | 3个 |
| 3 | 微创器械清洗架 | 3个 |
| 4 | 拖鞋清洗架 | 3个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 产地 | 原装进口 |
| ★2 | 腔体有效容积 | ≥150升，能单独处理≥6个标准器械篮筐（480×250×60mm或340×250×70mm）。腔体内清洗架采用双层式设计，下层高度可调，保证设备能同时处理不同高度器械且最大器械装载高度≥490mm。 |
| 3 | 消毒功能 | 物理消毒，最高级别消毒为水温达93℃，A0值3000。 带干燥功能，程序可以包括预洗、主洗、冲洗、终未漂洗消毒及干燥等阶段。 |
| 4 | 程序 | 内置20个程序（可根据客户要求进行设置），快速程序时间：≤35分钟。 |
| #5 | 喷淋臂 | 机身内置旋转喷淋臂≥2个，扁平形喷淋臂，喷淋臂上下双向喷水；清洗架层板可拆卸，能满足不同高器械处理；喷淋臂的未端可拆卸。 |
| 6 | 清洗架注水方式 | 清洗舱向清洗架注水口≥2个，为保证清洗架内部水压平衡，进水口设在清洗架侧面。 |
| 7 | 门 | 台式、单门；带有双层隔热玻璃观察窗，腔体内置观察灯；门可做为装载平台。 |
| 8 | 显示方式 | LCD显示，具有自诊断功能，显示屏上能清晰的显示程序、阶段、腔体温度、错误代码和剩余时间。 |
| ★9 | 双监控系统 | 一套用于实时感应并显示腔体温度，一套用于检测对比 |
| 10 | 操作面板 | 操作面板与门的玻璃为分体式设计。操作面板为玻璃材质，全触摸式按键。 |
| 11 | 节能节水 | 电加热，水耗量平均≤12升/循环，最大耗电量≤8KW |
| 12 | 干燥系统 | 机身内置带HEPA13-过滤器的干燥器，避免干燥过程手术器械的二次污染。 |
| 13 | 腔体材料 | 耐酸耐腐蚀316L不锈钢 |
| 14 | 循环泵流量 | ≥380L/分钟，主洗阶段纯水耗量≤12升 |
| 15 | 安装使用方便 | 台式，符合现场安装条件。机身宽度≤600mm，高度≤1300mm |
| 16 | 加剂泵 | 内置2个清洗液加剂泵，自动加注。 |
| 17 | EN15883消毒标准 | 提供EN15883认证证书。 |
| #18 | 安全卫生评价报告 | 提供消毒产品安全卫生评价报告。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站。 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修7折优惠 |
| 5 | 培训支持 | 提供现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间：2小时内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后3个月内到货 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。