设备技术参数会审表

| 设备名称 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 48.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | □国产 (进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 用于不能采用高温高压灭菌的手术器械。适用于心脏，外科，妇科，眼科等科室常用器械 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 生物阅读器 | 1台 |
| 3 | 医用裁纸刀 | 1台 |
| 4 | 医用封口机 | 1台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 灭菌方法 | 符合国标GB27955-2011《过氧化氢气体等离子体低温灭菌装置通用要求》,通过等离子发生器将过氧化氢等离子态进行灭菌（提供说明书证明文件） |
| 2 | 灭菌剂浓度 | 在过氧化氢进入灭菌舱体前对过氧化氢进行提纯和浓缩，从而增强灭菌能力，设备灭菌程序时舱体过氧化氢浓度应≥80%（需提供说明书证明文件） |
| 3 | 硬式内镜灭菌 | 可以对直径≥1mm、长度≤400mm的硬性管腔（提供卫生部认定的国家级消毒产品检验机构出具的对1mm管腔灭菌能力的正式检测报告） |
| ★4 | 软式内镜灭菌 | 可以对直径≥1mm，长度≤1000mm的软式内窥镜进行灭菌（提供≥3家第三方器械厂家说明书和设备说明书证明文件） |
| 5 | 灭菌程序 | 必须包括标准灭菌程序（可处理硬式内窥镜）；软式内镜灭菌程序（可处理软式内窥镜），需提供说明书证明文件 |
| 6 | 灭菌时间 | 标准灭菌程序灭菌时间≤30分钟，软镜灭菌程序≤40分钟（需提供说明书证明文件） |
| 7 | 灭菌温度 | ≤55℃ |
| 8 | 灭菌周期 | 采用双循环加强型灭菌技术，并采用半周期检测（提供卫生部认定的国家级消毒产品检验机构出具的半周期检测报告） |
| 9 | 灭菌剂 | 采用密封胶囊卡匣式包装 |
| 10 | 安全保护装置 | 灭菌剂外包装有灭菌剂泄露化学颜色指示条，警示保护操作人员 |
| 11 | 灭菌剂注射装置 | 精确释放装置，每次循环灭菌剂注入量为＜2ml |
| 12 | 灭菌舱容积 | 可用容积≥30L； |
| 13 | 显示屏 | 采用全触摸式液晶屏中文操作，设备运行时可在显示屏上显示舱体过氧化氢浓度、温度、压力等实时数据 |
| 14 | 灭菌记录 | 秒级别实时监测，可打印灭菌时间，显示压力、温度、灭菌过程和故障显示等每一秒记录，并可电脑输出该数据，须提供该设备运行记录打印原件证明 |
| 15 | 控制方法 | 电脑控制，发生故障或运行终止时提供故障原因并打印记录故障信息 |
| 16 | 物理打印记录 | 电脑打印提供每个灭菌阶段的舱内压、温度、过氧化氢的浓度、灭菌时间等灭菌参数（须提供该设备运行的打印单原件） |
| ★17 | 秒监控系统 | 具备秒监控功能，灭菌过程中必须可实时连续监测舱体参数每秒的数据，并可以电脑输出该数据（提供证明文件） |
| 18 | 设备存储 | 设备自身可存储≥50锅的灭菌循环信息,并具备自动更新能力 |
| 19 | 化学监测指示卡 | 连续条状色带，变色均匀 |
| ＃20 | 生物监测菌种 | 使用嗜热脂肪杆菌芽孢，且芽孢含量须≥1.0*106，监测结果读取时间≤30分钟（提供证明文件） |
| ＃21 | 残留量测试 | 无残留、无毒害（提供卫生部认定国家级消毒产品检验机构出具的用以证明灭菌后器械管腔无过氧化氢残留量的生物相容性实验报告） |
| 22 | 兼容性 | 提供世界主流器械厂家Olympus、Storz、Stryker等厂家的器械灭菌兼容许可证明文件（每家说明书数量≥3份） |
| ＃23 | 数据库查询 | 具备动态更新的器械兼容性网络查询系统，提供相关链接及查询系统截图 |
| ★24 | 认证 | FDA或CE认证 |
| ＃25 | 医用封口机 | 进口品牌，可打印 |
| 26 | 耗材名称 | 灭菌剂135元/次，400次/年 生物指示剂 100元/支，400支/年 化学指示卡 1.5元/片，7000片/年 灭菌袋1000元/卷，24卷/年 |
| 26.1 | 灭菌剂 | 过氧化氢卡匣 |
| 26.2 | 生物指示剂 | 嗜热脂肪杆菌芽孢 |
| 26.3 | 化学指示卡 | 一类卡 |
| 26.4 | 灭菌袋卷 | 特卫强材质，15cm宽，长度≥60m |
| 26.5 | 耗材年用量 | 预估12.85万元/年 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 原厂质保1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格情况：9折 |
| 5 | 培训支持 | 终身享有免费培训 |
| 6 | 维修响应 | 2个小时内予以回应；若需上门维修， 24小时内派维修技术员到现场进行设备维修 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后30天内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。