## 4头皮脑电图检测系统
13-4“头皮脑电图检测系统”技术参数
最高限价：28万元 |  | 国产
序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求
★1 | 放大器通道数 | 信号导联总数≥40导: EEG输入端≥24个
2 | 其它导联 | 双极输入端口≥8对（16个），GND（接地端口）≥2个；REF（参考电极端口）≥2个；SHD（主动屏蔽端口）≥1个
＃3 | A/D转换 | 24Bit
4 | 共模抑制比 | 输入频率10Hz时，各道≥120dB；输入频率60Hz时，各道≥115dB。满足复杂环境使用要求
5 | 噪声电平 | ≤1μV（峰峰值）
＃6 | 输入阻抗 | 对于10Hz正弦波信号，所有通道≥120MΩ。
7 | 按键响应时间 | ≤1s
＃8 | 采样频率 | 所有通道最大采样频率≥2kHz，保证采样精度。
＃9 | 检测模式 | 具有常规脑电、视频脑电、视频脑功能等多种检测模式，可自由切换。可升级事件相关电位（ERP）检测功能。
＃10 | 实时信号质量评估 | 可在信号采集的同时，进行信号质量的实时检测与回放查看，多维度实时评估信号质量（非单纯的阻抗检测），提示异常情况，并通过图形化的形式直观呈现。
11 | 数据采集、存储与实时显示 | 软件接收存储原始数据，并可实时显示信号波形；并可对显示参数进行实时调整。
12 | 拷贝和剪辑功能 | 具备原始脑电及视频的拷贝功能和剪辑功能
＃13 | 趋势图计算与显示 | 可在采集与回放过程中，同步查看进行振幅整合脑电、频谱、爆发抑制、神经包络、绝对和相对频带功率、频谱熵、α变异等趋势图；并可以通过趋势图进行原始脑电波形的定位。
14 | 电位脑地形图 | 具有电位地形图的计算与显示功能
15 | 功率脑地形图 | 具有功率地形图的计算与显示功能
16 | 脑电测量 | 具有标尺测量和框选测量两种方式，测量幅值、时间和频率信息。
17 | 数据回放 | 可进行原始脑电数据的离线回放
＃18 | 断电数据保护 | 系统断电重启后，断电前数据不丢失。
19 | 事件标记 | 具有软硬件两种事件标记方式，并可对标记进行编辑调整；实时记录事件列表，可回放查看。
20 | 视频控制、记录和回放 | 可对摄像头角度等参数进行调整，进行视频数据的记录和回放；视频数据与脑电数据同步，可进行联动定位。
21 | 中文报告生成系统 | 具有多种简洁实用的报告模板，可任意编辑相关内容。
＃22 | 闪光刺激器 | 圆形LED闪光刺激器，可预置多种刺激模板：自动刺激模式（包括单流程自动、多流程自动和自动升频）和手动刺激模式，刺激最高频率：60Hz。
★23 | 售后 | 整机质保3年