设备技术参数会审表

| 设备名称 |  |  |  | 便携式超声彩色多普勒超声诊断仪 |  |  | 计划号 |  | 2021-N1025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  |  |  | 98万元人民币 |  |  | 设备数量 |  | 2台 |  |
| 经费来源 |  |  |  | 医院医疗成本 |  |  | 国产 □进口 |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全功能临床高端彩色超声诊断系统，设备具备：腹部、心血管、妇产、急重症、麻醉、小器官与浅表组织、肌骨、介入性超声等全身综合应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  |  |  |  |  | 数量 |  |
| 1 |  |  | 超声主机 |  |  |  |  |  | 2台 |  |
| 2 |  |  | 超声探头 |  |  |  |  |  | 6把 |  |
| 3 |  |  | 台车 |  |  |  |  |  | 2套 |  |
| 4 |  |  | 旅行箱 |  |  |  |  |  | 2个 |  |
| 5 |  |  | 外设数据模块 |  |  |  |  |  | 2个 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色监视器 |  |  |  | ≥15寸高分辨率彩色 LED监视器 |  |  |  |  |  |
| 2 | 主机探头接口 |  |  |  | ≥1个，配有扩展接口≥3组 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全性能 |  |  |  | 符合国家标准 |  |  |  |  |  |
| 4 | 探头规格 |  |  |  | 腹部凸阵探头频率 1.0-5.0MHz 相控阵探头频率 1.5-4.5MHz 线阵探头频率 5.0-13.0MHz |  |  |  |  |  |
| ★5 | 解剖M型 |  |  |  | M取样线≥3条，能360度任意旋转角度，同时支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像 |  |  |  |  |  |
| 6 | 实时宽景成像 |  |  |  | 支持凸阵、线阵和相控阵探头，扫描速度提示 |  |  |  |  |  |
| 7 | 支持方式 |  |  |  | PWD、CWD、HPRF |  |  |  |  |  |
| 8 | 最大测量速度 |  |  |  | PWD：血流速度最大8.5m/s；CWD：血流速度最大35m/s |  |  |  |  |  |
| 9 | 最低测量速度 |  |  |  | ≤1mm/ s（非噪声信号） |  |  |  |  |  |
| 10 | 频谱多普勒取样容积 |  |  |  | 0.5-20mm |  |  |  |  |  |
| 11 | 显示方式 |  |  |  | B、B/ PWD、B/ CW、B/ HPRF, 、B/ M、B/ B、B/ CFI / D |  |  |  |  |  |
| 12 | 电影回放 |  |  |  | ≥400秒，Doppl er及 M型电影回放时可以测量和计算 |  |  |  |  |  |
| 13 | 零位移动 |  |  |  | ≥8级 |  |  |  |  |  |
| ★14 | 多普勒血管追踪 |  |  |  | 具备自动寻找血管并把彩色取样框和 PW的 取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样 门位置、PW取样线偏转 |  |  |  |  |  |
| ＃15 | 血管内中膜测量 |  |  |  | 可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具有专业的评估报告和历史回顾分析功能 |  |  |  |  |  |
| ＃16 | 左室分析 |  |  |  | 具备自动左心室收缩功能自动测量 |  |  |  |  |  |
| 17 | 电池 |  |  |  | 电池的续航时间（实时扫查下）：≥70分钟 |  |  |  |  |  |
| 18 | 台车 |  |  |  | 可升降多功能专用台车，具备可装卸探头扩展槽，支持机器防盗锁控制 |  |  |  |  |  |
| 19 | 外设数据模块 |  |  |  | 包含下列接口：1 S-视频、2 VGA视频接口、高清音视频接口 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  |  | 3年 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  |  | 国内有维修站 |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  |  | 保修期外内只收取成本费，免人工费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  |  | 现场培训 |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  |  | 4小时电话响应，24小时内到达现场 |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  |  | 合同签订一个月内 |  |  |  |  |  |
| 需求科室 签字 |  |  |  |  |  | 机关业务部门 |  |  |  |  |
| 专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。