设备技术参数会审表

| 设备名称 |  |  | 电动手术床 |  |  |  |  |  | 计划号 |  | 2021-N1026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  |  | 96万元人民币 |  |  |  |  | 设备数量 |  |  |  | 6台 |
| 经费来源 |  |  | 医院医疗成本 |  |  |  |  | 国产 □进口 |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手术中使用检查床，患者可上下移动，左右平躺等功能。以便于介入手术展开。能承受患者的角度要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 电动液压手术床台 |  | 6台 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 支身架 |  | 6套 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 支肩架 |  | 6套 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 麻醉屏架 |  | 6个 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 托腿架 /托手板 |  | 6套 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 床垫 |  | 6套 |  |  |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ★1 | 认证 |  |  | 通过 ISO9001 及 13485 质量体系认证，并通过 CE或 FDA 认证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主要规格 |  |  | 长≥2000mm 宽≥550mm： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 升降范围 |  |  | 500 mm～900mm 行程≥300mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 背板角度 |  |  | 上折≥65° 下折≥20° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 腿部段角度 |  |  | 上折≥28° 下折≥90° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 腿部段 |  |  | 2片式，张开角度0°～180° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 横转角度（左右倾） |  |  | 左倾≥22±2° 右倾≥22±2° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 纵转角度（前后倾） |  |  | 前倾≥25±2° 后倾≥25±2° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 最大承载重量 |  |  | ≥220Kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 台面纵向平移 |  |  | ≥300mm±20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 床体要求 |  |  | ★11.1 台面升降采用稳定、耐用性强,无磨损造成台面晃动的安全隐患的滚针轴承滚动辅助导向系统。 ★11.2 手术台采用高精度外国进口直线导轨。 11.3 床面板为可透视材料制作。 11.4 不锈钢整体外罩。 11.5 具有标准以及反向模式两种，可实现头脚互换功能。 11.6 有两套独立电器操作系统，一套为遥控器控制，一套为手术床床体备用操作控制面板系统，二套系统独立运行，确保手术床在遥控器发生故障时仍能可靠地运行。 11.7 具有一键成“∧”型和“∨”型。 11.8 具有一键水平复位功能。 11.9 电动床身锁定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 床垫 |  |  | 由密封度高、质地柔软的整体海绵制成。具有记忆恢复功能,减少局部压强。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 2年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 保修期外只收取成本费，免人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 现场培训。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 1小时响应，12小时内到达现场。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 合同签订后15个工作日内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求科室 签字 |  |  |  |  |  | 机关业务部门 |  |  |  |  |  |  |
| 专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。