设备技术参数会审表

| 设备名称 |  |  | 心脏型便携式彩色多普勒超声诊断仪 |  |  |  | 计划号 |  |  |  | 2021-N1028 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  |  | 49.5万元人民币 |  |  |  |  | 设备数量 |  |  | 1台 |  |
| 经费来源 |  |  | 医院医疗成本 |  |  |  |  | □国产 进口 |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该设备可用于腹部、妇产、心脏、外周血管、小器官、肌骨、神经、术中、介入以及心腔内导管 超声等诊断检查和引导，可提供全面的便携式超声解决方案；具备可持续升级的能力，便于携带，可 用于床旁、急救室、手术室、介入室、急救车、野外急救等场所。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 描述 |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |
| 1 |  |  |  | 超声主机 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 2 |  |  |  | 腹部凸阵探头 |  |  |  |  |  | 1把 |  |  |
| 3 |  |  |  | 血管浅表线阵探头 |  |  |  |  |  | 1把 |  |  |
| 4 |  |  |  | 心脏相控阵探头 |  |  |  |  |  | 1把 |  |  |
| 5 |  |  |  | 多功能专用台车 |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |
| 6 |  |  |  | 外设数据模块：包含下列输入接口：VCR、外部视频、RGB彩色视频；视频/音频：HDMI高清输出； |  |  |  |  |  | 1个 |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★1 | 彩色监视器 |  |  |  | 高清触摸显示器，≥ 15 英寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主机探头接口 |  |  |  | ≥ 1个，配有扩展接口≥ 3组 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★3 | 产地 |  |  |  | 整机原装进口 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★4 | 系统支持探头 |  |  |  | 系统可支持心脏相控阵探头、血管小器官高频线阵探头、腹部凸阵探头、经腔内微凸阵探头以及心腔内导管探头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 二维声束偏转 |  |  |  | 可改变声束发射的方向，增强穿刺针针尖的显示 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 实时三同步显示功能 |  |  |  | 实时三同步显示功能，，支持相控阵探头、凸阵探头和线阵探头 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 斑点噪声抑制技术 |  |  |  | 提高组织边界的显示，对于结构复杂的脏器可提供精确的图像显示，多级可调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 智能化自编程预设置功能 |  |  |  | 针对不同的检查脏器预置最佳优化图像的检查前条件，以减少图像调节所需的时间； |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 动态组织对比增强技术 |  |  |  | 先进的后处理方法，用于减少斑点噪声，提供三个级别：低，中和高三档可调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 高级空间复合技术 |  |  |  | 支持≥个偏转角度，适用于所有线阵探头和凸阵探头 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★11 | 频谱和彩色多普勒组织成像技术 |  |  |  | 具备 |  |  |  |  |  |  |  |
| ★12 | 血管增强技术 |  |  |  | 具备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 动态余晖技术 |  |  |  | 适用于B模式和彩色模式，它可以在检测到探头或患者的相对运动时，防止伪像和重影的产生，并在未检测到运动时增强色彩敏感度并降低B模式噪声 |  |  |  |  |  |  |  |
| ＃14 | 自动彩色闪烁伪像抑制技术 |  |  |  | 可检测并防止与探头和患者运动相关的运动伪影，并在未检测到运动时增强彩色成像灵敏度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 探头规格 |  |  |  | 腹部凸阵探头具备透镜探头技术：2.0 -5.0 MHz，频率数值屏幕可见可调； 高频线阵探头具备宽频变频技术：4.0 -10.0 MHz，频率数值屏幕可见可调； 心脏相控阵探头具备宽频变频技术：2.0 -4.0 MHz，频率数值屏幕可见可调。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  |  | 3年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  |  | 国内有备件库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  |  | 国内有维修站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  |  | 保修期外只收取成本费，免人工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  |  | 现场培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  |  | 4小时电话响应，24小时内到达现场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  |  | 合同签订后一个月内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求科室签字 |  |  |  |  |  | 机关业务部门 |  |  |  |  |  |  |
| 专家组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。