- 2021-JKMTDY-W3013

| 设备名称 |  | 无创便携式生命体征采集系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2 |  | 国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 30万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 一、体征监测系统（一套） |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能 |  | 1.数据交互和转发:实现与手持终端设备、体征解析服务端软件、“检伤分类系统”软件之间的数据交互与转发。 |  |  |
|  |  |  | 2.数据存储:利用本地数据库实现对伤员身份标识、体征监测设备绑定、伤员伤情录入数据、伤员体征历史数据、伤员伤情态势分析、伤情BI分析、伤员急救分类、伤员收容分类、伤员后送分类等数据的存储。 |  |  |
|  |  |  | 3.伤员BI分析:根据伤员体征数据、伤员伤情录入数据、伤员急救分类、伤员收容分类、伤员后送分类等数据，完成伤员BI分析。 |  |  |
|  |  |  | 4.伤员伤情态势分析:根据伤员体征历史数据，完成伤员伤情态势分析。 |  |  |
|  |  |  | 5.伤员伤情历史检索查看:根据伤员身份标识、时间范围、生命体征生理信号类别，检索查看伤员生命体征变化历史波形。 |  |  |
| 二、心电贴（6个/套） |  |  |  |  |  |
| ★1 | 无线传输技术 |  | 具备 |  |  |
| ＃2 | 心率范围 |  | 40-300 （BPM） |  |  |
| ＃3 | 心率精度 |  | 0-300次/分钟（BPM） |  |  |
| ＃4 | 呼吸率范围 |  | ＜±3BRPM |  |  |
| ＃5 | 呼吸率精度 |  | 5-35次/分钟（BRPM） |  |  |
| ＃6 | 呼吸率测量 |  | 呼吸率测量范围 5 - 30 BrPM |  |  |
| 7 | 数据更新频率 |  | 以每秒计 |  |  |
| 8 | 电池续航时间 |  | ≥100小时 |  |  |
| ＃9 | 防水等级 |  | ≥IPX6 |  |  |
| 三、血氧手表（6个/套） |  |  |  |  |  |
| ★1 | 无线传输技术 |  | 具备 |  |  |
| ＃2 | SpO2测量范围 |  | 70%-100% |  |  |
| ＃3 | SpO2测量精度 |  | ±2% (80-100%), ±3% (70-79%) |  |  |
| ＃4 | 脉率PR |  | 范围：30-250次/分钟 |  |  |
|  |  |  | 精度：± 2BPM or ±2% |  |  |
| 四、体温贴（6个/套） |  |  |  |  |  |
| ★1 | 无线传输技术 |  | 具备 |  |  |
| 2 | 温度读取 |  | 以每分钟记 |  |  |
| ＃3 | 精准度 |  | ± 0.1°C （37°C-39°C）;±0.2°C （35°C-37°C & 39°C-42°C） |  |  |
| ＃4 | 防水等级 |  | ≥IP26 |  |  |
| 5 | 电池续航时间 |  | 不少于15天 |  |  |
| 五、袖带血压计（6个/套） |  |  |  |  |  |
| ★1 | 无线传输技术 |  | 具备 |  |  |
| ＃2 | 收缩压和舒张压 |  | 范围：0-300 mmHg |  |  |
|  |  |  | 精度：± 3mmHg |  |  |
| ＃3 | 脉搏PR |  | 范围：40-180次/分钟 |  |  |
|  |  |  | 精度：脉搏值 > 60次/分(含60次/分)时: ±5% |  |  |
|  |  |  | 脉搏值 < 60次/分时: ±3次/min |  |  |
| ＃4 | 续航 |  | 单次充电使用时间≥100次 |  |  |
| 六、无线智能采集终端（2个/套） |  |  |  |  |  |
| ＃1 | 屏幕 |  | 全贴合电容式触摸屏，尺寸≥3.5英寸 |  |  |
| 2 | 蓝牙 |  | 支持蓝牙 |  |  |
| 3 | WLAN |  | 2.4GHz 802.11a/b/g/n |  |  |
|  |  |  | 5GHz 802.11n/ac |  |  |
| 4 | 待机时间 |  | ≥100小时 |  |  |
| 七、物联网伤员体征监测系统终端APP |  |  |  |  |  |
| 1 | 功能 |  | 1 扫描录入伤员身份标识:利用扫描伤员身份二维码，录入伤员身份标识。 |  |  |
|  |  |  | 2 扫描录入体征监测设备标识:利用扫描体征监测设备二维码，录入体征监测设备标识，并实现伤员身份标识和体征监测设备标识绑定。 |  |  |
|  |  |  | 3 伤员身份标识和体征监测设备标识解除绑定。 通过军医或卫生员在APP软件界面操作，解除之前的伤员身份标识和体征监测设备标识之间的绑定。 |  |  |
|  |  |  | 4 录入伤员伤情:通过军医或卫生员在APP软件界面操作，录入伤员伤情。 |  |  |
|  |  |  | 5 上传数据:将伤员身份标识、体征监测设备标识、二者的绑定、录入的伤员伤情数据，通过WIFI上传发送给“物联网伤员体征监测系统”软件。 |  |  |
|  |  |  | 6 接收并存储下发的数据:通过WIFI接收便携式监测数据接收处理终端/“物联网伤员体征监测系统”软件下发的伤员体征生理信号数据、急救分类数据、收容分类、后送分类数据、BI数据、伤情态势数据。 |  |  |
|  |  |  | 7 查看下发的数据:通过APP软件界面操作，查看“物联网伤员体征监测系统”软件下发的伤员体征生理信号数据、急救分类数据、收容分类、后送分类数据、BI数据、伤情态势数据。 |  |  |
| ★八 | 售后 |  | 质保三年，软件免费升级 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W3014

| 设备名称 |  | 洗消帐篷 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 27万元 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ★1 | 洗消帐篷 |  | 帐篷为多通道洗消帐篷（通道数≥2，洗消间≥2个，更衣间≥4 个）； |  |  |
| ＃2 | 外框尺寸 |  | 投影面积≥ 30.0 ㎡ |  |  |
| 3 | 外披 |  | 军绿色PVC |  |  |
| 4 | 气柱 |  | 0.7mm 灰色 PVC |  |  |
| ＃5 | 隔帘 |  | 白色舒美绸 |  |  |
| 6 | 地布 |  | 0.5mm 灰色 PVC |  |  |
| ＃7 | 外篷门的尺寸 |  | 1200*2000mm（≥4 扇） |  |  |
| ＃8 | 通风窗尺寸 |  | 750*250mm（≥2扇） |  |  |
| 9 | 清洗方式 |  | 固定器及金属臂手工擦拭（不可用润滑油）；固定夹头可流水洗净、使用清洁剂（中性药剂）浸泡时间不超过10分钟 |  |  |
| 10 | 灭菌方式 |  | 固定器及金属臂：使用时用灭菌袋（或腔镜保护套）；固定夹夹头:环氧乙烷灭菌法、高压蒸汽灭菌法 |  |  |
| 11 | 设备结构 |  | 11.1 该设备采用多关节，蛇形结构，三维万向控制，气动夹持 |  |  |
| ★12 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |
| ＃9 | 阀组件 |  | 9.1 气柱上安装阀两组（1 个充排阀 1 个安全阀为一组/1 个充排阀为一组）（对角）洗消池安安装阀一组（1 个充排阀 1 个安全阀）； |  |  |
|  |  |  | 9.2 配电动充排泵 1 台 |  |  |
| 10 | 通风口功能口 |  | 配有通风的 口4 个（为对称的一边 2 个），功能口 8 个（为对称的一 边 4 个） |  |  |
| 11 | 气柱 |  | 气柱主体结构使用高频热合热封工艺制作（气柱气压正常工作值 15-18KPa 超过 25KPa 自动泄气）；底部气柱做沙袋片，在恶劣环境下配合沙袋使用，起到加固作用 |  |  |
| ＃12 | 洗消管路 |  | 1、帐篷内洗消管路共 2 路，一路为清水管路，一路为洗消液管路。洗消液管路与清水管路要区分颜色 2、双管道为清水管道一条配洗消喷头 6 个、手持喷头 2 个、阀门开关 6 个，每个洗消间各配喷头 3 个、手持喷头 1 个。洗消液管道一条配洗消喷头 6 个、手持喷头 2 个、阀门开关 6 个，每个洗消间各配喷头 3 个、手持喷头 1 个 |  |  |
| 13 | 其它 |  | 工作压力：18~22Kpa；设有进出口箭头指示，并可换方向；洗消池为可拆卸式、设有排水口； |  |  |
| ＃14 | 适应温度 |  | -30℃—+65℃ |  |  |
| 15 | 充气时间 |  | 5-8min |  |  |
| 16 | 包装尺寸 |  | 1.2*1.0*1.0m |  |  |
| 17 | 包装样式 |  | PVC 包+大拉手方便搬运 |  |  |
| 18 | 预估重量 |  | ≥100kg |  |  |
| 19 | 配置设备 |  |  |  |  |
| 19.1 | 水袋 |  | 水袋可以单独使用，也可以与公众洗消帐篷配套使用，用来储存清水或洗消水，可为洗消提供水源。在填充水时，水罐独特的设计会自动上升能够独立支撑,不需要安装另外的框架。携带方便，水袋下部有排水口，可吸出低位水。注水管带不会使水罐变形造成溢水。PVC涂层耐腐蚀、可折叠材质。容积：≥3000L |  |  |
| 19.2 | 电动充、排气泵 |  | 用于给帐篷充，排气。 |  |  |
|  |  |  | 电源：220V；功率：1800W； |  |  |
|  |  |  | 风压：5.5psi；流量：≥4500升/小时； |  |  |
| ＃19.3 | 洗消供水泵 |  | 用于野外取水，为洗消提供水源。带自动控制器，可实现自动增加达到压力平衡，取代传统带增压瓶靠压力差达到平衡的技术。水泵出水自动增压（水流则开，水停则关），缺水保护、防止泵空转导致损坏。不锈钢轴，ABS叶轮。额定功率：850W；最大流量：≥4000L/h； |  |  |
| ＃19.4 | 洗消一体机 |  | 可以快速不间断地为喷淋洗消提供热水。温度可调节。可与洗消帐篷配套使用，集成供水泵与加热器两种功能。具有缺油，断水自动保护功能，具有水温自动控制功能。流量:30-45L/min；供水温度:出水温度：0-50℃；电机功率：≥1.3kw |  |  |
| 19.5 | 均混罐 |  | 按照被洗消人员受污染的程度，添加洗消药液，并与水混合达到洗消的目的，把混合后的液体输往洗消系统。直接安装在供水管上，无须电力，而以水压作为工作的动力。配支架与均混桶。 |  |  |
|  |  |  | 均混量：10-2500L/h；均混浓度：0.1-3％任意可调； |  |  |
| 19.6 | 暖风发生器 |  | 用于为帐篷产生暖风，通过温控仪控制送风的温度。移动式暖风机，带通风管、排烟道。光电火焰感应，可与室内温度检测仪连接，可配置风管与温控器。热转化率高，达90％左右。 |  |  |
|  |  |  | 额定功率：20KW； |  |  |
|  |  |  | 输出热量：≥1550立方米/小时； |  |  |
|  |  |  | 燃料消耗：小于等于2升/小时； |  |  |
| ★19.7 | 排污泵 |  | 可将洗消后的废水通过排污泵集中收集，转运处理。自带≥5米排液管，可与集污袋快速拨接，做到污水不外流，保护环境不受二次污染。敏感元件启动，最低可抽至水位≤2mm ；流量≥6800L/h; |  |  |
| 19.8 | 污水袋 |  | 用于救援时密封盛装污水、清水或废液，可以收集不同的污染液体，耐腐蚀，可折叠。污水袋上配有一个进水阀，一个出水阀。容量≥ 500L |  |  |
| ＃19.9 | 余水抽吸泵 |  | 用于抽吸液体，带有接地线，自带强力过滤器系统，当达到最大负荷时自动关机。 |  |  |
|  |  |  | 功率≧2500W 容积≧60L |  |  |
|  |  |  | 自带抽吸趴头，可以把洗消池的余水抽吸干净。 |  |  |
|  |  |  | 自带废液桶，不造成二次污染。 |  |  |
| ＃19.10 | 热水高压洗消泵 |  | 用于对环境或设备洗消，可持续提供热水，能够迅速去除大量的污渍与污染物。特点：工业级不锈钢外壳，智能操作，停机系统，水位控制，内置水箱，配备安全恒温器，具备蒸汽输出功能。 |  |  |
|  |  |  | 功率（W）≧6000W 最大压力（bar）≧200bar 流量（L/h）≧800L/h |  |  |
| 19.11 | 防水照明灯 |  | 连接方式：锂电池充电式，帐篷里不用外链电源，更安全。 |  |  |
| 19.12 | 洗消担架 |  | ★主要用于对不方便行走的受污人员进行洗消，洗消担架可在洗消平台上自由移动。 |  |  |
|  |  |  | 采用PP、PVC及铝合金材料制成，可折叠，易于收纳。 |  |  |
|  |  |  | 整体与床头都可升降。 |  |  |
|  |  |  | 两段连接，可直走也可拐弯，轮子可在滑车上自由滑动。 |  |  |
|  |  |  | ＃高度在650-800mm可调 |  |  |
| 19.13 | 便携式洗眼器 |  | 此款洗眼器，自带储液箱，免管路安装，适用于石油化工、半导体实验室、疾控等户外紧急救援领域。 打开洗眼器1秒内喷水，耐腐蚀ABS塑料喷头、水流可持续15分钟自由冲淋。推车式，污水可自动收集。 |  |  |
| 19.14 | 吸附清洁套装 |  | 用于吸收、收集并转运有毒、危险、腐蚀性物质或污染严重土壤。 |  |  |
|  |  |  | 内含200片吸液垫、5把洗消刷、2kg洗消粉、3副防化手套。 |  |  |
| 19.15 | 系统管路 |  | 整套系统模块化设计， 快速链接， 配军用包装箱。 |  |  |
| ★20 | 售后 |  | 整机质保3年 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W3015

| 项目名称 |  | 高流量无创呼吸湿化治疗仪和转运呼吸机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 各2台 |  | 国产 进口 |  |
| 设备最高限价 |  | 高流量无创呼吸湿化治疗仪单价7万元/台，转运呼吸机单价9万元/台，共计32万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 一、高流量无创呼吸湿化治疗仪 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机屏幕要求 |  | 屏幕：≥4.2中文彩色显示屏 |  |  |
| ★2 | 氧气浓度要求 |  | 必须支持中心供氧，氧浓度21-100%，可调，调节精度为1%。 |  |  |
| ★3 | 流量范围调节 |  | 支持高流速和低流速两种调节方式，流量范围2-80L/min,低流量范围调节步长为1L，高流量范围调节步长为5L。 |  |  |
| ★4 | 温度调节 |  | 29-37°C，调节精度为1°C。 |  |  |
| ＃5 | 工作模式 |  | 支持高流量、低流量、CPAP模式。CPAP模式：压力范围要求4-20cmh2o，具备延时升压时间0-20min，可调并显示压力值。 |  |  |
| 6 | 报警功能 |  | 管路脱落报警、氧压报警、窒息报警、堵塞报警、温度报警、断电报警、干烧报警等功能。 |  |  |
| ＃7 | 其他功能 |  | 具备湿化补偿功能，可根据环境变化湿度档位可调。 |  |  |
| ＃8 | 气路 |  | 主机无需消毒安全气路功能，需提供第三方证明文件证明。 |  |  |
| ★9 | .配置要求 |  | 必须配备原厂耗材，复消毒配件2套，一次性配件10套。 |  |  |
| ★10 | 质保要求 |  | 质保三年，一年内有任何问题换新机。在西安市内具备原厂工程师和陕西省内授权服务商，需要提供原厂授权。 |  |  |
| 二、转运呼吸机 |  |  |  |  |  |
| 1、基本 参数 | 1.1、呼吸机类型 |  | 气动电控型呼吸机，适用于成人及儿童。用于院外或院内的病人进行转运途中的呼吸生命支持。 |  |  |
|  | ★1.2、屏幕显示 |  | 彩色液晶防晕屏（阳光下可视），具有≥160°视角，尺寸≥5.5英寸。 |  |  |
|  | 1.3、机器要求 |  | 具备中文语音导航和报警功能，方便医务人员快速操作。 |  |  |
|  |  |  | 具有一键通气功能，可快速设定幼儿、儿童和成人模式，进入抢救状态 |  |  |
|  | #1.4电源要求 |  | 可充电锂电池，可连续使用8小时以上，支持电池可以单独充电和在线充电，电池可快速插拔，无需打开主机外壳。 |  |  |
|  | 1.5呼吸模式： |  | A/C+Sigh，SIMV，SPONT，IPPV，A/C模式 |  |  |
|  | 1.6主机要求 |  | 主机轻便，主机重量: ≤3.5Kg。 |  |  |
|  | #1.7监测指标要求 |  | 监测指标：氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸波形等 |  |  |
|  | ＃1.8其他要求 |  | 需要通过国际EN1789救护车车载测试认证，抗摔防震，有独立第三方权威认证证书。防水保护等级:IPX4，产品通过国际FDA/CE认证，提供认证证书 |  |  |
|  | #1.9具备升级功能 |  | 可升级一体化负压吸痰、面罩供氧功能 |  |  |
|  | 2.0气源要求 |  | 主机上有2个气源连接口，分别为快插气源连接与螺纹接口，可同时连接双气源（气瓶及中央供气）。 |  |  |
| 2、设置 参数 | ★1.潮气量要求 |  | 潮气量：50mL ～ 1500mL |  |  |
|  | 2.分钟通气量要求 |  | 每分钟呼吸流量（MV）:连续可调从1～ 45L/min |  |  |
|  | 3.呼吸频率要求 |  | 呼吸频率: 2～60bpm |  |  |
|  | 4.触发要求 |  | 触发压力：-10～0mbar |  |  |
|  | 5.工作压力要求 |  | 工作压力: 2.7～6.0bar。 |  |  |
| ★3 | 耗材 |  | 每台另配一次性（呼吸管路＋面罩）10套 |  |  |
| ★4 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W3016

| 项目名称 |  | 病员集合转运担架 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2台 |  | □国产 进口 |  |
| 设备最高限价 |  | 20万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 序号 |  |  |
| #1 | 担架主体结构 |  | X型底架结构及长前腿的防震设计。 |  |  |
| 2 | 担架颜色 |  | 采用荧光醒目警示色设计。 |  |  |
| #3 | 反光标签 |  | 担架腿部具有高反光标签，夜间可见。 |  |  |
| ★4 | 主梁设计 |  | 具有与担架床体等长的主梁设计。 |  |  |
| #5 | 高度调节范围 |  | 担架高度≧8种可调，升降幅度35-100cm之间。 |  |  |
| 6 | 装载轮调节范围 |  | 装载位置提升高度≥5种，可单手操作。 |  |  |
| #7 | 搬抬设计 |  | 具有两侧伸缩式抬手设计。 |  |  |
| 8 | 担架床垫 |  | 担架垫采用密封高密度聚乙烯涂层尼龙材质，配高强度挂钩牢固联接担架托板。 |  |  |
| 9 | 靠背调节角度 |  | 气体助力靠背，可调节角度范围0°—85° |  |  |
| 10 | 担架最小长度要求 |  | 担架变位最小长度≤160cm。 |  |  |
| 11 | 牵引把手设计 |  | 担架脚端具有牵引把手，配有脚撑。 |  |  |
| ★12 | 腿部安全锁设计 |  | 腿端释放杆具有高位保护安全锁。 |  |  |
| 13 | 担架轮设计 |  | 担架轮采用U型纹设计，四个直径≥15cm的万向轮，至少有两个轮安全锁，锁定装置呈 |  |  |
| 14 | 担架床尺寸要求 |  | 担架床最大长度≥200cm；床宽≥55cm |  |  |
| #15 | 担架最大载重量 |  | 担架承重≥300公斤，最低位承重≥500公斤 |  |  |
| ＃16 | 可加宽情况 |  | 一张担架配重型担架，床体可快速加宽，宽度在74cm-104cm范围内可调整；配专用的加宽床垫。 |  |  |
| 17 | 多种辅助配件的解决方案 |  | 具备多种辅助配件的解决方案：输液挂架，氧气瓶固定架，除颤仪呼吸机设备放置架等。 |  |  |
| ＃18 | 认证 |  | 具有ISO13485认证，具有FDA或CE认证。 |  |  |
| ★19 | 售后 |  | 质保3年 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W3017

| 项目名称 |  | 便携式监护仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 2台 |  | 国产 进口 |  |
| 设备最高限价 |  | 14万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| ＃1 | 操作方式 |  | 全屏幕触摸操作 |  |  |
| ★2 | 主机结构 |  | 主机显示一体化设计，整机无风扇设计 |  |  |
| 3 | 显示器 |  | 8.4寸TFT医用级原装显示器，分辨率≥800X600； |  |  |
| 4 | 监护模式 |  | 成人、儿童、新生儿专用监护模式 |  |  |
| 5 | 接口 |  | 可通过标准网络接口实现中央监护功能 |  |  |
| 6 | 心电 |  | 标配3/5导线心电；可显示同步12导心电；心率：20～300，心律失常分析12导ST段分析 |  |  |
| 7 | 呼吸 |  | 呼吸监测功能:阻抗式呼吸测量. |  |  |
| ★8 | 血氧饱和度 |  | 8.1抗低灌注，防运动血氧饱和度测量，配件为 软硅胶设计适合佩带，测量范围：0～100% |  |  |
|  |  |  | 8.2可配一次性血氧探头，保证测量数据准确性，配200个 |  |  |
| 9 | 灌注指数显示 |  | 具有 |  |  |
| 10 | 无创血压 |  | 无创血压测量: 舒张压；收缩压；平均动脉压 |  |  |
| 11 | 显示界面 |  | 11.1可自定义屏幕显示方式≧ 20种，波形和数值的大小、位置任意调节 |  |  |
|  |  |  | 11.2波形冻结功能，可分别冻结单个波形，不影响其他实时波形的显示和全部参数的报警 |  |  |
|  |  |  | 11.3需具备大字显示和分屏显示 |  |  |
|  |  |  | 11.4需具备水平趋势图、波形及数字同屏幕显示功能 |  |  |
| 12 | 趋势 |  | 48小时数据趋势及图形趋势，最小时间间隔≤12秒 |  |  |
| ＃13 | 其他功能 |  | 13.1除血氧饱和度外，具备碳氧血红蛋白、高铁血红蛋白等监测功能 |  |  |
|  |  |  | 13.2具备呼气末CO2监测功能 |  |  |
| ★14 | 配件 |  | 每台除标准配置外另配1个原装血氧指夹 |  |  |
| ★15 | 售后 |  | 3年 |  |  |