## Sheet1
13-11“生物刺激反馈仪”技术参数
| 国产 | 35万元/台
设备技术参数要求
序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求
★1 | 通道 | 独立4通道设备;便携式
★2 | AD采样率 | ≥8192 Hz
3 | AD采样位数 | 16
4 | 刺激强度 | 0-100mA
★5 | 刺激频率 | 0.5-999Hz
★6 | 脉冲宽度 | 10μs～1000μs
7 | 上升下降时间 | ≤10s
8 | 内置放大器带宽、测量范围、最大分辨率、噪音 | 带宽：20Hz～500Hz(-3dB)；测量范围：1-999μV（r.m.s）；最高分辨率：≤2μV(r.m.s)；输入噪声：＜1μV（r.m.s）
9 | 刺激波形 | 双相平衡波
10 | 屏幕 | 彩色液晶触摸屏
11 | 物理调节 | 外置电流调节旋钮
★12 | 软件 | 具有功能康复、基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案
★13 | 内置多种治疗方案 | 垂腕、垂足、吞咽、肩关节半脱位、促醒、镇痛等方案，可自定义治疗方案并可储存
14 | 电刺激功能 | 具有神经肌肉电刺激功能，肌电触发电刺激功能，强化正反馈，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度也越大；强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大限度的恢复运动功能。
★15 | 对侧控制性功能电刺激功能 | 具备
16 | 模式 | 具有时序模式和独立刺激模式可选，提供全面的康复治疗方案
★17 | 表面肌电评估功能 | 具备表面肌电评估功能，实时评估患者肌力情况，可出具评估报告，评估报告可存储及导出
＃18 | 多媒体生物反馈训练功能 | 具有
★19 | 售后 | 整机质保三年
耗材技术参数要求
序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求
1 | 耗材名称 | 理疗电极片
3 | 规格 | 扣式、插针式（大、中、小）
4 | 导电性能 | 表面电阻值应≤250kΩ
★5 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供其他地区供货价格证明文件
★6 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导
年使用量:约2.4万元