设备技术参数会审表

| 设备名称 |  |  | 多导睡眠监测仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 |  |  | / |  | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 |  |  | 医院医疗成本 |  | □国产 √ 进口 |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 多导睡眠监测是在睡眠监测室中应用多导睡眠仪持续同步采集、记录和分析多项睡眠生理参数及病理事件的一项检查技术。多导睡眠监测采集和记录的参数包括脑电图、眼动电图、肌电图、心电图、口鼻气流、鼾声、呼吸运动、脉氧饱和度、体位等，还可以添加视音频监测、食管压力、食管pH值、经皮或呼气末二氧化碳分压、勃起功能等参数。这些参数以曲线、数字、图像以及视音频等形式显示并形成可判读分析的信息数据，即多导睡眠图。多导睡眠监测是分析睡眠结构、评估睡眠疾病的常用客观检查，是睡眠医学临床和科研的基本工具 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名 称 |  |  | 数量 |  |
| 1 |  | 头盒 |  |  | 1个 |  |
| 2 |  | 基站 |  |  | 1个 |  |
| 3 |  | 音频组件包 |  |  | 1个 |  |
| 4 |  | 红外同步视频摄像头 |  |  | 1个 |  |
| 5 |  | 多导睡眠分析软件（中文） |  |  | 1套 |  |
| 6 |  | 耗材包 |  |  | 1套 |  |
| 7 |  | 计算机 |  |  | 1台 |  |
| 8 |  | 打印机 |  |  | 1台 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |
| #1 | #监测通道总数 |  |  | ≧40导 |  |  |
| #2 | #监测参数包含 |  |  | 脑电≧30导，心电，肌电，眼电，热敏式和压力式口鼻气流，血氧饱和度，胸腹呼吸，鼾声，体位，肢体运动，脉率，脉搏波，呼吸机滴定参数，拓展通道等 |  |  |
| 3 | 肢体运动监测 |  |  | 两个肢体运动传感器，可以监测腿动及上肢运动 |  |  |
| 4 | 阻抗显示 |  |  | 实时阻抗测定与显示功能，并且不影响正常记录，记录和回放过程全程显示导联信号质量 |  |  |
| 5 | 采样频率 |  |  | ≧2000Hz |  |  |
| 6 | 共模抑制比 |  |  | ≥100dB |  |  |
| 7 | 噪音 |  |  | <0.5uVrms |  |  |
| 8 | 电极阻抗测试 |  |  | 100hz方波 |  |  |
| 9 | 头盒要求 |  |  | 接线盒小巧轻便，标识清楚，锁孔防水 |  |  |
| 10 | 主机要求 |  |  | 主机内置电池，断电情况下数据不丢失 |  |  |
| #11 | #压力滴定要求 |  |  | 可联机CPAP或BiPAP呼吸机进行压力滴定，并且可以在电脑上远程调压，并且能够记录实时 潮气量，压力变化，漏气量等10个数据以上的呼吸机参数 |  |  |
| 12 | 软件要求 |  |  |  |  |  |
| ★12.1 | ★分析要求 |  |  | 全中文软件操作平台，具有婴儿、幼儿、儿童、成人呼吸紊乱分析记录软件，可对各参数通道选择自动或人工分析 |  |  |
| 12.2 | 显示要求 |  |  | 软件界面灵活可调，窗口可以根据每个医生使用习惯任意摆放，也可以悬浮窗口，分屏显示。 |  |  |
| ★12.3 | ★特殊事件提醒 |  |  | 特征波指示器，当出现脑电a波、纺锤波、快眼动、慢眼动等信号时，软件都会出现不同颜色的提示图标，帮助医生判断，减少漏判几率 |  |  |
| 12.4 | 教学软件 |  |  | 睡眠诊断信息系统可以将报告中的临床诊断结果以结构化数据的形式对外部系统以接口的形式输出，供临床数据中心等医院信息平台进行科研利用; |  |  |
| #12.5 | #远程诊疗 |  |  | 具有睡眠远程诊疗系统，不同用户通过云服务可以在睡眠诊断云平台上针对某一例数据实现协同分图 |  |  |
| 13 | 摄像头要求 |  |  | 红外高清网络视频，可回放，同步睡眠音视频 |  |  |
| 14 | 计算机系统 |  |  | 1品牌计算机i7处理器 - 内存：≥4G - 硬盘：≥1T， 4.操作系统： Windows 7及以上系统 |  |  |
| 15 | 打印机 |  |  | 品牌喷墨打印机 |  |  |
| 16 | 售后 |  |  | 1.本地有代理商，售后维修机构 2.售后维修2小时响应，24小时到达现场 3.国内有备品备件库 4.支持科室临床培训，外出学习培训 5.陕西有常驻厂家工程师 ★6. 2年 |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数总数不得超过10项，应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。