设备技术参数会审表

| 设备名称 | 多参数监护仪 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 60.00万元人民币 | 设备数量 | 20台 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | (国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 通过各种功能模块，可实时检测人体的心电信号、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对各参数的监督报警。信息存储和传输。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 心电电缆及延长线 | 20 |
| 2 | 血氧探头 | 20 |
| 3 | 血压袖带 | 20 |
| 4 | PVC气管 | 20 |
| 5 | 锂电池 | 20 |
| 6 | 内置物联网卡 | 20 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 | 1.1 一体式监护仪,可用于监护成人、儿童、新生儿患者 |
|  |  | ★1. 2 ≥12寸触摸屏。 |
|  |  | ＃1.3 具备人工智能语音助手，能快速响应操作语音指令 |
|  |  | ＃1.4 标配智能输液监护模块，实现输液滴速监控，在输液结束自动阻断并发生报警 |
|  |  | 1.5 具有配件收纳箱 |
| 2 | 检测功能 | 2.1 监测参数：心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏, 体温，可选配呼气末二氧化碳 |
|  |  | 2.2 具备3导、5导、6导心电导联切换功能，可升级12导心电，具备 ECG 多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测，具备智能导联脱落监测功能 |
|  |  | 2.3 无创血压具有手动、周期、快速、序列测量方式 |
|  |  | 2.4 可监测灌注指数PI，测量范围0.05-20%，能有效反应末梢循环的功能状态 |
|  |  | 2.5 呼吸率及呼吸波形可通过脉搏波监测，适用更多人群，无须耗材 |
| 3 | 计算功能 | 具备血液动力学、氧合计算、通气计算、药物计算、肾功能计算功能 |
| 4 | 报警功能 | 具有三级声光报警， 参数报警级别可调，具备报警集中设置功能 |
| 5 | 联网功能 | 5.1有线、无线等联网功能，与中央监护系统站或医院信息系统联网 |
|  |  | ★5.2 具有物联网信息传输功能，方便医院查看设备的健康状态及定位，提高设备的管理效率 |
| 6 | 打印功能 | 可选配3通道记录仪，实现热敏打印；支持网络打印功能 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 3年质保期满只收取配件成本费用，无其他费用 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，24小时内解决问题或给出解决方案 |
| 7 | 到货时间 | 7个工作日 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。