设备技术参数会审表

| 设备名称 | 全自动精液质量分析仪 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 48.8万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | ☑国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 配备全自动扫描平台的相差显微镜，采用正相差分析技术，对精液标本进行全自动分析，分析系统为符合WH0第五版的计算机CASA辅助精子分析系统。具备精子浓度及活力分析模块、质控模块、精子形态分析模块、精子DNA碎片分析模块。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 三目相差显微镜 | 1台 |
| 2 | 全自动扫描平台 | 1个 |
| 3 | 高清彩色数字摄像机 | 1个 |
| 4 | 主机 | 1台 |
| 5 | 恒温系统 | 1套 |
| 6 | 精子浓度、活力分析模块 | 1套 |
| 7 | 质控分析模块 | 1套 |
| 8 | 精子形态分析模块 | 1套 |
| 9 | 精子DNA碎片分析模块 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 | CPU：Inetl四核3.5 G；内存：8G；显示器：≥24寸；硬盘：≥1TB。 |
| ★2 | 显微镜（原装进口） | 三目相差显微镜，提供进口注册证。 |
| ＃3 | 摄像机 | 高清彩色数字摄像机，1-175fps（帧/每秒），分辨率1280*960。 |
| ＃4 | 全自动扫描平台 | 可实现显微镜X、Y、Z三轴全自动扫描对焦。 |
| 5 | 恒温平台 | 控温精度37℃±0.1℃。 |
| 6 | 相差版分析功能 | 具备 |
| ＃7 | 自动检测分析项目 | ≥60个，出具CFDA认证的产品注册检验报告。 |
| ＃8 | 圆细胞浓度自动计算、凝集及非精子成分自动过滤 | 具备此功能，并出具CFDA认证的产品注册检验报告。 |
| ★9 | 准确率 | 精子个数的捕捉准确率误差±5%。 精子密度、活率测定结果的CV值≤5%。 |
| 10 | 采集分析时间 | <1.5s |
| ＃11 | 视野数 | 1-120组 |
| ★12 | 质控模块 | 月质控图表、月均值质控、XBar和S图表自动分析功能。 |
| ★13 | 精子形态分析模块 | 正常精子分析符合率≥98%，异常精子分析符合率≥94% |
| 14 | 染色方法 | 系统可适用Diff-Quik、Shorr、改良巴氏等多种WHO第五版推荐使用的染色方法； |
| ＃15 | 形态分析项目 | 软件自动扫描分析头部缺陷（顶体完整率、大头、小头、锥形头、圆头、梨形头等）、颈部和中段缺陷（中段粗、中段细、中段非对称性插入等）、尾部缺陷（卷尾等）、ERC等多项形态指标，并可以在报告单上显示各种精子缺陷的组合个数和百分比。 |
| ★16 | 精子DNA碎片分析模块 | 可自动分析染色后的精子光晕和核之间的比例，自动统计分析精子DNA碎片完整率，可自动分析大晕轮、中晕轮、小晕轮、无晕轮、退化精子个数和比例。 |
| ＃17 | DNA碎片个数 符合率 | ≥93% |
| 18 | 质控 | 厂家定期质控 |
| 19 | 耗材名称 | 一次性精子检测板（16元/人份）、精子形态染色液（7元/人份）、精子DNA碎片染色液（145元/人份） |
| 20 | 一次性精子检测板 | 19.1 检测板材质为双层玻璃，每块检测板具备4个腔位，腔位之间独立，不可串流。 19.2 腔位深度：10μm，每个腔位深度误差:±2μm，保证系统的浓度检测CV值＜5% |
| 21 | 精子形态染色液 | 采用Diff-Quik法进行精子形态学染色 |
| 22 | 精子DNA碎片染色液 | 试剂盒采用精子染色质扩散（SCD）法，用于临床检测精子核DNA完整性 |
| 23 | 耗材年用量 | 一次性精子检测板5000人份/年 精子形态染色液5000人份/年 精子DNA碎片染色液 500人份/年 预估18.75万元/年 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外更换配件只收取成本费用，免维修费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间2小时 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后15个工作日内 |