设备技术参数会审表

| 设备名称 | 传染病原体移液工作站 |
| --- | --- |
| 最高限价 | 人民币70.00万元 |
| 设备数量 | 1台 | 进口 |
| 设备功能要求 |
| （1）96/384孔板的整板复制； （2）各种体系构建，如PCR/ELISA/酶标体系构建； （3）高通量的核酸提取、质粒提取、产物纯化； （4）二代测序文库构建； （5）基因组文库、cDNA文库的复制、保存及接种复苏； （6）原核或真核细胞表达蛋白的自动化提取（Ni-NTA磁珠法或柱吸附法）； （7）基因表达谱芯片或SNP芯片的样品前处理自动化制备； （8）蛋白质谱分析前样品的前处理，如蛋白的酶解、脱盐纯化，结晶板的点样（MALDI-TOF Spotting） |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 移液工作站主机 | 1 |
| 2 | 单通道移液工具 | 1 |
| 3 | 八通道移液工具 | 1 |
| 4 | 光学校准工具 | 1 |
| 5 | 操作软件 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ★板位 |  |
| 1.1 | ★板位数 | 主机台面具有≥12个平铺标准板位 |
| 1.2 | ★板位上可安装多种类型载架和功能模块 | 板位上可安装多种类型载架和功能模块， 如微孔板、试剂槽、吸头盒、震荡模块、温控模块、灌注式试剂槽等 |
| 2 | 载架类型无限制 | 工作站上的同一载架既可放置深孔/浅孔板，又可放置试剂槽、吸头盒等耗材，无载架类型限制 |
| 3 | 移液工具 | 工作站可配置20至1000ul量程的单通道及八通道移液工具 |
| 4 | 加样器自动切换 | 不同通道及量程的加样器在运行过程中自动切换使用，也可人工替换。 |
| 5 | 加样器吸头 | 加样器可使用一次性普通吸头（可使用其他品牌的一次性吸头） |
| 6 | 吸头盒载架 | 采用锁扣式吸头盒载架，固定性好 |
| 7 | L型加样器 |  |
| 7.1 | L型加样器 | 具有L型加样器，可通过声波探测液面高度，并能实时跟踪液位， |
| 7.2 | ★加样方式 | 可进行接触式和非接触式加样，无需电容感应的专用吸头 |
| 8 | 移液设置与调节 | 加样器的移液行为和过程可精确设置和调节，可实现孔内的吸头水平移动、在不同角度靠壁、空气隔层等多种移液方法 |
| 9 | ★自动光学定位校准工具 | 工作站配置自动光学定位校准工具，定位操作简单，在工作站搬移后可由用户自行对台面上的模块及板位进行精确定位 |
| 10 | 吸头回放设置 | 吸头可通过回放设置，在使用后放回吸头盒中，重复利用 |
| 11 | 吸头盒 | 吸头盒为深孔板结构，每个吸头都有独立的存放孔，不会发生互相碰撞接触或气溶胶交叉污染 |
| 12 | 控制软件 |  |
| 12.1 | 适应性 | 控制软件具有强大的适应性，图标式界面直观明了，采用拖放方法建立和设定各种程序，简便快捷 |
| 12.2 | 编程自检功能 | 控制软件具有编程自检功能，自动计算实际运行时间，三维模拟仿真自动化运行过程，可实时调整观赏视野及角度 |
| 12.3 | 样本追踪 | 控制软件在整个程序中可以对所有样本进行全程追踪，能够随时收集信息，并能在运行中的任何时段提供样本追踪报告 |
| 12.4 | 模板设置 | 程序可以设置各种模板，从而可以使用户方便地对不同数量的样本试验程序快速方便地进行设定 |
| 12.5 | 程序调用 | 不同程序可以直接调用 |
| 13 | 移液工具专用载架 | 配置移液工具专用载架，不占据台面板位 |
| 14 | 扩展性 | 具备可扩展性，可根据需要整合各种品牌的第三方设备，实现自动化流水线作业。如PCR热循环仪、多功能酶标仪、培养箱、孵育仪、储板仪及轨道式工业机器人 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外仅收取配件费，免收维修费、上门费、人工费等额外费用，质保期内软件免费升级 |
| 5 | 培训支持 | 不限次数现场免费培训，全国每年两场培训班 |
| 6 | 维修响应 | 接到报修后24小时内响应，48小时到现场 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后40个工作日 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。