| 设备名称 | 水质检测车 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W5324 |
| 最高限价 | 160万元 人民币 |
| 设备数量 | 1辆 |
| 设备功能要求 |
| 该车内部主要安装驾驶区、设备检测区、辅助工作区、在设备检测区和设备辅助区搭载专用的水质检测设备，可以实现对水质的专项检测，保障出行的饮水安全。 车载专用水质检测设备，从事专业工作的监测、医疗检查等，可进行野外污水、工业污水、饮用水、环境监测、等复杂的水质分析，另可配备在便携背包中进行各种环境下野外水质应急检测需求。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 水质检测车 | 1辆 |
| 2 | 紫外可见分光光度计 | 1 |
| 3 | 便携式可见分光光度计 | 1 |
| 4 | 台式浊度仪 | 1 |
| 5 | 便携式浊度仪 | 1 |
| 6 | 便携式多参数分析仪 | 1 |
| 7 | 便携式毒性分析仪 | 1 |
| 8 | AT1000自动电位滴定仪主机 | 1 |
| 9 | BOD测试仪主机 | 1 |
| 10 | MEL/MF便携式培养箱 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | ＃发动机最大功率 | ≥103KW（提供汽车整车产品定型实验报告作为证明材料，不提供不得分） |
| 2 | ＃轴距 | ≥3750MM（提供汽车整车产品定型实验报告作为证明材料，不提供不得分） |
| 3 | ＃最大扭矩 | ≥355N.m（提供汽车整车产品定型实验报告作为证明材料，不提供不得分） |
| 4 | 排放标准 | 国Ⅵ |
| 5 | 最高车速 | ≥145Km/h |
| 6 | 总质量 （kg） | ≥4250kg |
| 7 | ＃外形尺寸（MM） | 长度≥6503,宽度≥2095，高度≥2900（提供汽车整车产品定型实验报告作为证明材料，不提供不得分） |
| 8 | ＃排量 | ≥2.198L（提供汽车整车产品定型实验报告作为证明材料，不提供不得分） |
| 9 | ＃最小离地间隙 | ≥145MM（提供汽车整车产品定型实验报告作为证明材料，不提供不得分） |
| 10 | ＃驱动型式 | 前置后驱（提供汽车整车产品定型实验报告作为证明材料，不提供不得分） |
| 11 | 变速器类型 | 6挡手动+1倒车挡 |
| 12 | 车身结构 | 承载式车身 |
| 13 | 燃油方式 | 柴油 |
| 14 | ＃接近角/离去角（度） | ≥22/14（提供汽车整车产品定型实验报告作为证明材料，不提供不得分） |
| 15 | ＃最小转弯直径（M） | ≤13.3（提供汽车整车产品定型实验报告作为证明材料，不提供不得分） |
| 16 | 布置格局 | 整车分为乘员区及工作区两部设计，乘员区与工作区设置隔断，所有乘坐座椅应配有三点安全带。 |
| 17 | 工作区布置 | 工作区内分左右布局，左侧柜体应可放置发电机、冰箱、洗手池系统、电器设备等；右侧为休息乘坐柜，内部可放置电池等。 |
| 18 | 换气扇 | 运行噪声≤66dB（A）、换气量≥400m3／h安装于工作区顶部（双向换气扇）数量1套 |
| 19 | 座位数量 | ≥3人，工作区座椅设置为简易旋转座椅，方便工作。 |
| 20 | 工作台总成 | 采用轻型环保材料，材料应具备防水、可灭菌消毒、阻燃、防滑、耐腐蚀、环保，符合汽车内饰材料燃烧要求、防霉等级为0级、吸水率≤1.0%。 |
| 21 | 左右吊柜总成 | 在工作舱左右顶部设置有吊柜，可放置检测材料或试剂，材料采用SMC，美观实用，采用圆角过度。 |
| 22 | 工作区顶内饰 | 工作区内饰采用高分子复合材料，表面光洁可保证车内清洗，消毒 |
| 23 | 洗手池系统 | 带水龙头，洗手池，水箱，水泵等； |
| 24 | 发电机舱总成 | 在车辆左侧车身应设置有下翻门，方便发动机抽出车外发电，内部需有隔热处理。 |
| 25 | 车内地板 | 工作区铺设PVC地板革，应满足防滑、耐酸碱腐蚀、防霉、耐磨、易清洗、防静电等要求，外表面平整光洁、整体无拼接，保证用水清洗时水渍不渗透到柜体内。 |
| 26 | ★不间断电源（UPS） | UPS额定容量≥6KVA，UPS宽温度适应性-30℃到55℃，应对户外恶劣自然环境应用，配备磷酸铁锂电池组（容量192V*100AH）、可为4KW负载提供4小时电能储备，安装在操作柜内，体积和重量适合车载，锂电池支持2000次循环寿命，充电限流保护20A,放电限流保护100A，采用方形铝壳磷酸铁锂电芯，带限流功能，主动限流及被动限流可选，有加热功能及接口，具有实时时钟RTC功能；（提供相关技术参数文件证明材料并加盖制造商公章。） |
| 27 | 外接电源供电系统 | 应具有加载目的地外接220V电源供电设施，此设施应具备有如下要求： 配有绕线盘（长度≥30米，线缆直径≥3*6mm²）； 防水插座（电流：32A 电压：220-240v）； 防护等级：IP66； 数量1套 |
| 28 | 汽油发电机 | 额定输出电压：230V额定功率≥5KW；燃油箱容量≥25L，连续工作时长≥8小时；启动方式：手动/电动启动，数量1 |
| 29 | 车内加强照明要求 | 车内设置有照明灯≥4个；满足工作台面照明度≥200XL； 设置有对外部照明灯≥1个，满足夜间工作照明需要； |
| 30 | 供电端口设计 | 工作柜应有电源插座，电源插座应具备要求： 电流：10A 电压：220-250v； 数量不小于8只 |
| 31 | 防雷器 | 220V 2P 40KA,数量1只 |
| 32 | 除静电拖地带 | 规格：1600*55*8mm，橡胶，数量1根 |
| 33 | 车外升降倒伏照明 | 灯具功率≥150W*2，灯具光源类型： LED，控制方式：有线和无线控制，水平旋转定位角度380度，垂直定位角度180度 具有50Km/h的抗风能力，数量1套 |
| 34 | 车内摄像机/车外摄像机 | ≥200万红外高清车载半球摄像机1/2.7"CMOS红外防水ICR日夜型固定焦距2.8mm，需提供国家级权威机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章予以佐证，数量不小于2只 |
| 35 | 车载硬盘录像机 | 支持4路模拟高清相机接入 支持1080P编码 支持H.265编码 不小于1T硬盘， 内置3G/4G无线模块、WIFI模块 支持GPS定位 ，数量1台，数据保存时间不少于1个月 |
| 36 | 车载驻车空调 | 具有制冷、制热、抽湿、换气功能。行车采用原车空调，驻车采用车载专用顶置大1.5P冷暖空调，制冷量：4000W 加热量：3000W，制冷消耗功率1600W 数量1套 |
| 37 | 车载冰箱 | 有效容积≥45L，供电电源：DC12V/24V/AC220V，冷藏冷冻双温分区，制冷温度为 0 °C 至 +12 °C，冷冻箱的制冷温度范围为 –20°C 至 –18°C，数量1台 |
| 38 | GPS导航一体机 | 北斗GPS导航+倒车监控+蓝牙功能+前后双录行车记录仪 1套。 |
| 39 | 电动支撑腿 | 4点支撑，单腿承重可达3.5T，自动调平，驾驶室安装未收腿行驶报警单元，数量1套 |
| 40 | 电动遮阳棚 | ≥宽3.5m展开2.5米，遥控控制升缩，带LED照明，数量1台 |
| 41 | 生物安全柜 | 根据车内空间定制。 |
| 42 | 车内负压系统 | 满足传染病救治需求，医疗舱内负压与外界差值大于15Pa； 采用双风机负压系统，配备两套中高效过滤器； 高效过滤装置，可对粒径0.3μm物质过滤效率达到99.99%以上； 过滤装置须有专门消毒的紫外线消毒灯 |
| 43 | ＃波长分辨率 | 0.1nm |
| 44 | ★波长选择 | 自动/手动：带预制试剂，可自动选择波长 |
| 39 | ★提醒机制 | 内置操作流程提示，并可提醒用户试剂的保质期，确保所使用的化学试剂是在保质期内 |
| 45 | ★结果分析筛选 | 自动。消除由刮痕、裂纹或玻璃器皿污浊引起的参数无法读取问题 |
| 46 | ★光学系统 | 钨灯（可见光）/氘灯（紫外光）/Czerry-Turner单色器/硅光电二极管检测器 |
| 47 | ★显示 | 彩色触摸屏显示 |
| 48 | ＃语言 | 多种语言选择，其中包括中文 |
| 49 | ★流通池模块（可选） | 精准、快速、重复地吸取液体 |
| 50 | ★多光程比色皿 | 仪器带有不同光程比色皿的智能识别功能 |
| 51 | ★加热速度 | 10分钟内可从20℃加热至150℃ |
| 52 | ★已存储程序 | COD程序（150℃，120min） TOC程序（105℃，120min） 100℃程序（100℃，30，60，120min） 105℃程序（105℃，30，60，120min） 150℃程序（150℃，30，60，120min） 165℃程序（165℃，30，60，120min） |
| 53 | ★消解温度 | 37~165℃，任意选择 |
| 54 | 消解时间 | 0~480min，任意选择，程序完毕后可自动停止加热 |
| 55 | ★加热模块 | 2个加热模块可独立工作 |
| 56 | ＃波长范围 | 340~800 nm |
| 57 | ★供电方式 | 标配AA电池/内置锂电池，选配外置电源110–240 VAC，50/60 Hz |
| 58 | ＃波长校准模式 | 自动 |
| 59 | ＃数据储存量 | 保存一年以上，符合GLP |
| 60 | ★防护等级 | IP67 |
| 61 | ★符合标准 | 符合USEPA 180.1 方法； 符合ASTM D7315方法； 符合ASTM D6655方法 |
| 62 | ★浊度量程范围 | 0-4000 NTU |
| 63 | ★准确度 | 读数的±2% +0.01NTU（0-1000NTU时）； 读数的±5%（1000-4000NTU时），基于福尔马肼一级标准溶液 |
| 64 | ＃浊度分辨率 | 0.001NTU//EBC，在最低量程范围时 |
| 65 | ★重复性 | 读数的± 1%或者±0.01NTU/EBC，取大者 |
| 66 | ★比率测量 | 采用比率测量技术，避免色度的干扰 |
| 67 | ★响应时间 | 信号平均模式关闭状态为6.8 s；信号平均模式开启状态：14 s（10次测量取平均值） |
| 68 | ★量程范围 | 0-1000 NTU |
| 69 | ＃准确度 | 读数的± 2%+杂散光 |
| 70 | ★双检测器光学系统 | 可消除色度、光波动、杂散光等的干扰 |
| 71 | ★测量模式 | 创新的RST（快速沉淀浊度）模式，即使样品发生快速沉淀，仍然能读出正确的浊度值。 |
| 72 | ★多参数分析仪显示 | 可同时显示如下3个电极的测量读数 （1）pH电极：pH、mV、温度 （2）电导率电极：电导率、盐度、总溶解固体、温度 （3）溶解氧电极：溶解氧、压力、温度 （4）LBOD电极：溶解氧、压力、温度 （5）ORP氧化还原电位：mV、温度 （6）钠离子选择性电极：mg/L、温度 （7）氨离子选择性电极：mg/L、温度 （8）铵根离子选择性电极：mg/L、温度 （9）氟离子选择性电极：mg/L、温度 （10）硝酸根离子选择性电极：mg/L、温度 （11）氯离子选择性电极：mg/L、温度 |
| 73 | ★溶解氧 | 量程: 0.05–20.0 mg/L 1–200% 饱和度 分辨率：0.01 mg/L 溶解氧的准确度： 在 0.1–8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L 大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L |
| 74 | ★毒性分析测量模式 | 发光细菌法、化学发光法、ATP快速检测 |
| 75 | ＃检测器 | 光电倍增管 |
| 76 | ★滴定类型 | 电位滴定、安培滴定、光度滴定测量范围 |
| 77 | ＃滴定模式 | 终点滴定，拐点滴定 |
| 78 | ★滴定参数 | mV/pH，电导率，温度 |
| 79 | ★滴定管分辨率 | 1/20000，电子微步进技术 |
| 80 | ★BOD分析方法 | 呼吸法，无汞压力传感器测量，直读BOD值 |
| 81 | ★测定范围 | 0-35, 0-70, 0-350, 0-700 mg/L (不需要稀释) |
| 82 | ★MF法总大肠菌群和大肠杆菌培养基灵敏度 | 1CFU/ mL |
| 83 | ★容量 | 42个50mm 培养皿 或40个直径的19 mm MPN 管 或 6 个P/A 瓶 |
| 84 | ＃温度稳定性 | ±0.5°C |
| 售后服务要求 |
| 1 | ★质保期 | 发动机终身质保、改装部分2年；水质检测设备主机质保1年 （提供车辆底盘生产厂家针对本项目的授权书和售后服务承诺函原件） |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库存,国内有维修站；水质检测设备西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站,国内有维修站；水质检测设备西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外免费上门维修，如需更换配件给予市场最低价格；水质检测设备质保期外如需更换配件给予市场最低价格 |
| 5 | 培训支持 | 免费培训直至完全掌握使用；水质检测设备由厂家提供免费上门培训直至完全掌握使用。 |
| 6 | 维修响应 | 4小时响应时间,48小时内上门维修；水质检测设备需4小时内响应，24小时内专业工程师上门解决。 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后60个工作日到货；水质检测设备合同签订后60个工作日到货。 |
| 单一来源 理由 | 所选择品牌型号为国家唯一取得检测车合格证原厂改装产品。江西江铃汽车集团改装车销售服务有限公司是生产企业江西江铃汽车集团改装车股份有限公司的全资子公司，此项目车辆使用的是江铃福特汽车作为改装车型，生产企业主机厂和改装都属于江铃集团公司，能保证品质和售后服务质量。 |