设备技术参数会审表

| 设备名称 | 牵引病床 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 36.00万元人民币 | 设备数量 | 24张 |
| 经费来源 | / | (国产 □进口 |
| 设备功能要求 |
| 手动四摇（背部、腿部分腿升降、整床头低脚高位），配餐桌、床头柜、分腿床垫、床下杂物架，铝合金折叠护栏、中控脚轮，龙门牵引架（含助力吊臂、输液挂钩）； |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 分腿床垫 | 24 |
| 2 | 餐桌板 | 24 |
| 3 | 床头柜 | 24 |
| 4 | 床下杂物篓 | 24 |
| 5 | 龙门牵引架 | 24 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 规格 | 整床尺寸: 2300×980×500mm±20mm 床面尺寸:1970×850mm±20mm； |
| ★2 | 操作性 | 四摇杆系统实现腿部升降(分腿)：0-35°±2°；背部升降：0-65°±3°、整床垂头仰卧位0-4°±1°； |
| 3 | 载荷能力 | 床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重205kg； |
| #4 | 金属表面处理 | 双层涂层内外防锈处理工艺； |
| 5 | 床架 | 三层稳固结构：龙门架+床体+整体底座；床框采用名牌大厂冷轧钢管，长×宽≥30×60mm，厚度≥1.5mm。 |
| 6 | 床面板 | 一次模压成型，冷轧钢板，板材厚度≥1.2㎜ ；钢管框架，钢管壁厚≥1.0mm；床尾设置床垫防滑筋一个。 |
| 7 | 床头床尾板 | ABS床头尾板，与床体卡锁牢固，床尾外侧配有机板病历插卡； |
| ★8 | 护栏 | 折叠侧伏式安全护栏一对，护栏铝合金型材，长≥1400mm，距床垫高≥280mm，折叠后低于床垫≥3cm，护栏设有防夹手胶垫，折叠时可防夹手；护栏设有折叠托架。 |
| 9 | 脚轮 | φ125 mm中控制动脚轮，床尾中央不锈钢U型踏板，双饼轮，轮面聚氨脂材料，静音、耐磨。 |
| ★10 | 摇杆系统 | 手摇把: ABS材料注塑成型可推拉折叠设计，有双向极限保护功能；外套塑料防尘罩。 |
| #11 | 龙门架 | 优质八棱铝合金管材，管材φ≥35㎜，管厚≥2.0 mm；连接件：压铸铝合金材质，扣合锁定设计，内附塑料垫衬；牵引滑轮：高强度尼龙材质，φ≥25mm；顶部配两个可纵向调节牵引杆、三个横向牵引杆，顶部配牵引滑轮和输液挂钩各一个，并可按需增配，满足各体位牵引所需；尾部一个可调节牵引横杆，上配两个伸缩牵引臂，滑轮可随意调节方向、位置，精准定位牵引角度，牵引承重≥20kg；配一支助力吊臂。 |
| 12 | 餐桌板 | ABS工程塑料注塑而成，铝合金伸缩骨架。 |
| 13 | 床垫 | 三折床垫，腿部分腿，长宽与相配；医用防水耐磨布外套，可拆洗清；总厚度80mm， 60mm海绵+20mm椰棕；椰棕为经高温杀菌消毒的环保椰棕，海绵密度≥28° |
| 14 | 床头柜 | 规格：480*480*820mm±20mm ，ABS整体注塑，设水壶座、隐藏式毛巾架、杂物钩、抽屉、伸缩餐版、柜箱（带隔板）、脚轮。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格只收取成本费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，24小时到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30天。 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。