设备技术参数会审表

| 设备名称 | 全自动荧光原位杂交FISH分析系统 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 42万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 | / | (国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 基于荧光图像系统的信号点自动计数功能 ；自动图像处理识别 FISH 信号 ；交互式或自动化分割用于分析的细胞 ；即时和自动的 FISH 信号分析，结果直接反馈（图库显示和直方图）；交互式编辑结果，统计和报告功能 ，为临床诊断出具报告. |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 摄像头 | 1 |
| 2 | 分析软件 | 1 |
| 3 | 工作站 | 1 |
| 4 | 打印机 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 成像分辨率 | ≧4000* 3000，硬件像素≧1200万 |
| ★2 | 相机芯片尺寸 | ≧1.1英寸，USB3.1 |
| ★3 | 相机拍摄速度 | 31 fps （4000X3000） |
| 4 | 增强和修改功能 | 自动或手动二值化控制、背景修正、自动背景杂质清除、局部放大，和阈度值处理 |
| 5 | 数据管理 | 以病人姓名或编号集成病人数据库，整合所有数据和图片库，方便进行回溯性研究，详细的数据库信息检索功能，方便用户调阅、查找相关的病人文字及图片信息 |
| ★6 | 自动功能 | 全自动控制荧光显微镜执行多通道多焦面图像采集，自动识别图像中适合分析的不重叠细胞。包括自动聚焦、自动滤光片切换、自动焦平面调节、自动曝光，并生成该视野的原始叠加图像 |
| ★7 | 统计功能 | 软件对用户选取的细胞立即执行全自动分析，包括自动计算荧光点的个数并测量荧光点之间的距离，评估扩增、缺失、融合和分离等。针对不同的荧光探针，计数和测量所使用的参数可独立保存 |
| 8 | 报告模板 | 可自定义诊断报告模板，全面的文档管理，保存原始的图像和全部的操作步骤，无限次可撤销任一操作 |
| ★9 | 兼容性 | 成像系统与软件为同一品牌 |
| 10 | 工作站 | 不低于CPU：Intel Core i7-10700 (8-Cores, up to 4.8GHz, 16MB, 8T, 65W)；正版 Windows 10, 64 位专业版；16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4；1T机械硬盘；NVIDIA GeForce GTX 1660 (6GB DP/HDMI/DVI-D)显卡，配置千兆网卡用于数据快速传输；22 英寸宽屏液晶显示器，纵向分辨率为 1080P，激光打印机一台 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库，西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有备件库，西安有备件库 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格优惠按照供货价7折 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训，国内培训 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间12小时内上门 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后90天内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。