设备技术参数会审表

| 设备名称 | 微量注射泵 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 42万人民币 | 设备数量 | 70台 |
| 经费来源 | / | (国产 口进口 |
| 设备功能要求 |
| 注射泵可以在较长时间的注射过程中，保证恒定的注射速度和精确的给药量，用于临床上给患者进行液体、药液等液体量少、浓度高但又需精确控制的连续双通道微量注射。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 注射泵主机 | 70 |
| 2 | 紧固夹 | 70 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 结构 | 模块式设计，能组成输液工作站/输液管理系统； |
| ★2 | 标准 | 满足救护车标准，适合在户外急救和车载情况下使用 |
| ★3 | 动态压力 | 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值 |
| 4 | 阻塞回撤功能 | 当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者 |
| 5 | 防虹吸功能 | 防止药液在暂停期间任意流出 |
| 6 | 自动识别注射器规格 | 5ml、10ml、20ml、30ml、50ml |
| 7 | 速率及精度 | 速率≥1ml/h: 精度≤±2% |
| #8 | 在线滴定功能 | 安全不中断输液而更改速率 |
| 9 | 速率范围 | 0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h） |
| 10 | 预置总量范围 | 0.1-9999.99ml，递增：0.01ml |
| 11 | 注射模式可选 | 速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式和微量模式 |
| ★12 | 显示 | 屏幕不小于2.5英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 |
| #13 | 升级 | 可加装无线模块，实现无线联网监测 |
| 14 | 高级报警信息 | 阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落； 中级报警信息：系统异常、待机时间结束 |
| ★15 | 电池 | 电池工作时间﹥6小时(5ml/h条件下) |
| 售后服务要求 |
| ★1 | 质保期 | 五年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外只收取配件成本费，免人工费。 |
| 5 | 培训支持 | 免费现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时电话响应，48小时到达现场。 |
| 7 | 到货时间 | 30天 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。