设备技术参数会审表

| 设备名称 | 心肺复苏器 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 64万人民币 | 设备数量 | 2台 |
| 经费来源 | 医院医疗成本 | □国产 ☑进口 |
| 设备功能要求 |
| 心肺复苏器为心脏骤停的病人提供持续不断的心肺复苏。适用范围是医院内所有需要进行心肺复苏的科室以及救护车上。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 标配主机 | 2台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 工作驱动模式： | 电控、气动 |
| 2 | 心脏按压频率： | ≥ 100次/分钟且≤120次/分钟 |
| ★3 | 心脏按压深度： | 0.0cm～8.0cm |
| ★4 | 按压深度调节方式： | 连续线性可调 |
| 5 | 按压/释放比率： | 1︰1（50%︰50%） |
| #6 | 正压通气功能 | 仪器自身带有呼吸机，按压时可配合通气 |
| 7 | 按压与通气比 | 7.1 30：2 7.2 连续不间断按压（不通气） 7.3 高级气道模式 |
| 8 | 设定通气潮气量调节范围： | 0～900ml |
| ★9 | 有效按压深度 | 柱状装置可根据患者胸部厚度的20%，以厘米为单位（步进值为0.5cm）指示患者安全有效按压深度 |
| ★10 | 按压方式 | 按压方式为模拟徒手按压（点式按压），心脏按压器材质为模拟人工肌肉且主机及主机操作控制部位在患者上方，使用中不易造成主机污染，仪器使用完毕后易于清洗消毒。 |
| 11 | 按压深度显示器 | 具有按压深度显示器，显示器为透明玻璃材质，便于观测 |
| 12 | 吸气时间： | <2秒 |
| 13 | 设备连续不间断工作时间： | ≥5小时 |
| 14 | 报警功能 | 具有电池电量不足自动报警功能 |
| ★15 | 控制电路 | 控制电路为双电池供电模式，更换电池时设备仍可继续工作。 |
| #16 | 电池控制工作 | 在不更换电池的条件下，电池控制设备连续工作时间≥3小时。 |
| 17 | 气道阻力过大自动报警及泄压功能： | ＞55cmH2O |
| 18 | 驱动压力 | 具有正常指示标志器，进气驱动压力≥0.35Ｍpa时启动 |
| 19 | 自动泄压功能： | 具有输入氧气压力过大保护自动泄压功能，压力释放阀开启条件≥0.7Ｍpa |
| 20 | 暂停功能： | 设有快速暂停功能，仪器可随时暂停及恢复工作 |
| 21 | 固定方式： | 设备中含有背板用于固定患者，背板上有固定带 |
| 22 | 有无电磁干扰： | 仪器对监护、除颤设备无电磁干扰 |
| 23 | 仪器重量： | ＜10kg |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 壹年。 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库。 |
| 3 | 维修站 | 制造商在陕西配备售后维修工程师，提供上门维修服务，厂家派专业技术人员到现场处理、进行现场维修和更换零部件等服务。 |
| 4 | 收费标准 | 维修期间如出现质量问题，只收取零配件成本费，免收维修费。 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训：提供现场技术培训保证每台机器1-2人熟练操作，每台仪器提供详细的中文操作规程说明书及操作光盘，以方便用户使用。 |
| 6 | 维修响应 | 维修中心在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后,8小时响应;并答复维修措施。供方保证负责修理或指导操作。 |
| 7 | 到货时间 | 合同签定后90个工作日。 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。