技术参数

| 设备名称 |  | 超高清宫腔镜摄像系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2021-JK15-W1349 |  |  |  |  |
| 最高限价 |  | 130万元人民币 |  |  |  |  |
| 设备数量 |  | 1 台 |  |  |  | 进口 |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |
| 通过内窥镜摄像主机系统，配合上光学镜及器械，可以将光学镜前段的图像显示到监视器上，术者通过监视器上的图像，实时判断病症，并应用专业经验及器械，使患者的病症实时手术治疗。 |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 描述 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  | 超高清数字影像平台系统 | 1套 |  |
| 2 |  |  |  | 医用冷光源 | 1套 |  |
| 3 |  |  |  | 宫腔检查镜及器械 | 1套 |  |
| 4 |  |  |  | 膨宫泵 | 1套 |  |
| 5 |  |  |  | 图文工作站 | 1套 |  |
| 6 |  |  |  | Ups电源（≥30MIN) | 1台 |  |
| 7 |  |  |  | 台车 | 1辆 |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |
| 1、超高清数字影像平台系统、摄像头（数量：1套） |  |  |  |  |  |  |
| ★1.1.1 |  |  | 输出分辨率≥ 1920x1080P，16:9显示，逐行扫描。 |  |  |  |
| ★1.1.2 |  |  | 超高清摄像集成图文工作站功能，通过前置或者后置的USB接口完成术中图像的存储，可术中记录1920x1080P全高清视频或1920x1080P全高清图片。 |  |  |  |
| ★1.1.3 |  |  | 主机可同时处理两路图像信号，同屏显示，实现标准画面与增强画面对比显示。 |  |  |  |
| 1.1.4 |  |  | 可连接至少5种全高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头。 |  |  |  |
| #1.1.5 |  |  | 可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。 |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  | 术野画面至少5级亮度可调 |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  | 术野画面至少3-5级电子放大功能。 |  |  |  |
| 1.1.8 |  |  | 至少2种纤维镜图像优化功能。 |  |  |  |
| 1.1.9 |  |  | 术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能 |  |  |  |
| 1.1.10 |  |  | 通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接 |  |  |  |
| 1.1.11 |  |  | 影像平台主机≥2个USB接口 |  |  |  |
| 1.1.12 |  |  | 输出端口：3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个。 |  |  |  |
| 1.1.13 |  |  | 电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备 |  |  |  |
| 1.1.14 |  |  | 采集像素：摄像头像素≥1920 x 1080P，显示比为16：9，CCD芯片或CMOS≥3个。 |  |  |  |
| ★1.1.15 |  |  | 光学变焦：具备齐变焦功能，大于2倍光学变焦，变焦距离范围≥ 15-31mm。 |  |  |  |
| 1.1.16 |  |  | 全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。 |  |  |  |
| ★1.1.17 |  |  | 具备特殊光或光谱分析功能，可以增强组织表面、边缘及血管的色彩表现和辨识度、自动补充光亮度、光谱染色技术等功能满足术中影像多种需求。 |  |  |  |
| ★1.1.18 |  |  | 兼容性：兼容电子平台可连接3D电子镜实现3D影像，3D视野方向可旋转。支持远红外荧光技术，实现2D、3D转换。 |  |  |  |
| 1.1.19 |  |  | 摄像头按键≥ 3个，可设置≥ 4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、调节白平衡、亮度。 |  |  |  |
| 1.2 医用显示器监视器 （数量：1套） |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 种类 |  | 医用专业液晶监视器(进口)。 |  |  |  |
| 1.2.2 | 尺寸 |  | ≧27寸 |  |  |  |
| 1.2.3 | 分辨率 |  | 1920x1080 |  |  |  |
| 1.2.4 | 数字接口 |  | DVI等 |  |  |  |
| 1.2.5 | 产地 |  | 进口，专业监视器生产厂家生产。 |  |  |  |
| 2.医用冷光源（数量：1台） |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 光源种类 |  | 氙气医用冷光源或LED冷光源。 |  |  |  |
| 2.2 | 光源功率 |  | ≥300W氙气医用冷光源；≥180W LED冷光源 |  |  |  |
| 2.3 | 光源色温 |  | ≥5500K |  |  |  |
| 2.4 | 灯泡寿命 |  | ≥500小时 |  |  |  |
| 2.5 | 导光束 |  | 纤维导光束，直型接口，长度至少230cm，直径3.5cm，连接镜子接口有安全卡口，连接光源接口的手持部位为圆柱形 |  |  |  |
| 3．宫腔检查镜及器械（数量：1套） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 宫腔检查镜 1根 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  | 30°宫腔检查镜，HOPKINS II柱状晶体镜，蓝宝石镜面 |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  | 外径≤3.0mm，长度 ≥30cm |  |  |  |
| 3.1.3 |  |  | 泪滴状镜身设计，符合人体生理学设计 |  |  |  |
| 3.1.4 |  |  | 导光束接口含≥3种接头，可与不同厂家导光束连接 |  |  |  |
| 3.1.5 |  |  | 可高温高压消毒 |  |  |  |
| 3.2连续灌流操作鞘1根 |  |  |  |  |  |  |
| ＃3.2.1 |  |  | 外径≤4.5mm， |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  | 提供≥5Fr.器械通道 |  |  |  |
| 3.3连续灌流鞘1根 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  |  | 外径≤5.5mm， |  |  |  |
| 3.4剪刀 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  |  | 剪，钝头，单动钳头，≤5Fr., 长度≥34cm |  |  |  |
| 3.5抓钳 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  |  | 抓钳，≤5Fr.，长≥34cm |  |  |  |
| 3.6活检钳 1把 |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 |  |  | 活检钳，≤5Fr.，长≥34cm |  |  |  |
| 3.7消毒盒 1个 |  |  |  |  |  |  |
| 4 膨宫泵（数量：1套） |  |  |  |  |  |  |
| 4.1膨宫泵 1套 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  | 压力设定范围：10Kpa～50Kpa |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  | 流量设定范围：0.1L～0.8L/min |  |  |  |
| 4.1.3 |  |  | 智能化软件与设备自动识别精确的宫腔内压力控制 |  |  |  |
| 4.1.4 |  |  | 设备安全等级：I类BF型 |  |  |  |
| 4.1.5 |  |  | 可动态显示各种功能数据（如实际流量、实际压力等），操作便捷 |  |  |  |
| 4.2 可重复使用宫腔镜管路 2套 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  | 可重复使用管路，可高温高压消毒灭菌 |  |  |  |
| 4.2.2 |  |  | 配套膨宫泵使用，用于妇科宫腔镜手术使用 |  |  |  |
| ★5 | 图文工作站 |  | 品牌电脑，Intel六核处理器、64G内存、256GB固态硬盘+4TB机械硬盘；DVD刻录、独立显卡、千兆上网卡、系统win 10专业正版64位。 |  |  |  |
| ★6 | 售后服务 |  | 1、陕西省内具备维修站，2小时内电话响应，8小时内上门提供技术服务； 2、整机保修≥3年； 3、提供器械和维修专用配件报价（成交价）。。 |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。