| “主动脉内球囊反搏泵”技术参数 |
| --- |
| 国别：进口 最高限价：人民币80万元 |
| 序号 | 技术指标名称 | 招标技术要求 |
| 1 | 主机 | 主机一台 |
|  |  | 13.3吋显示器 |
|  |  | 48千克台车 |
| 1.1 | ★分辨率 | 1208*800 |
| 1.2 | 电源 | 交流电源：电源范围110V-240V；电流2.8A（240V）;频率47-63Hz； |
|  |  | 电池供电：充满后可工作90分钟（40CC导管，80次/分钟心率，1:1反搏）；充电时间4小时（充至80%电量） |
| 1.3 | 物理质量 | 工作全重：48千克 |
| 1.4 | ＃显示 | 显示器：13.3吋触摸屏，中文或英文显示 |
|  |  | 触摸屏：表面玻璃式（GFG）,5线电阻式（手指、戴手套的手指、触控笔） |
|  |  | 波形显示：ECG，AP ，AUG波形；ECG可以显示充气间隔；AUG可以精确显示压力值 |
|  |  | 生理数据：心率，被辅助收缩压／舒张压／平均压／反搏压，无辅助收缩压／舒张压／平均压 |
|  |  | 图标显示：电池容量，氦气瓶容量；可以显示氦气瓶压力数值 |
|  |  | 报警显示：报警信息按照高级（红色），中级（黄色），低级（蓝色）分级显示；文字提示报警信息；报警角可以360度可见，可以暂停声音报警 |
| 1.5 | 控制 | 触摸屏控制；按键控制；报警角控制 |
|  |  | 关键/常用功能双重控制：触摸屏/按键：辅助启动，辅助频率，屏幕冻结，打印，参考线设置 |
| 1.6 | 工作模式 | 自动／手动； |
|  |  | 工作模式转换过程不影响正常反搏； |
|  |  | 工作模式转换，设备自动保留原有设置 |
|  |  | 自动模式：自动选择信号源；自动选择触发模式（6种）；自动选择时相算法；实时评估ECG导联状态；自动选择最佳ECG导联（7种） |
|  |  | 手动模式：可以选择信号源；选择吃饭模式；调整时相；选择ECG导联 |
| 1.7 | ＃触发模式 | Auto Pilot ®模式 |
|  |  | 7种：Pattern／Peak/Aifb／起搏器V／A-V／起搏器A／AP／机内设置 |
|  |  | Pattern模式：适合窦性，慢心率（＜130次/分钟） |
|  |  | Peak模式：高心率（＞130次/分钟）或部分房颤心律（R波排不安全） |
|  |  | Aifb模式：房颤心律（R波排气安全） |
|  |  | 起搏器V／A-V：心室起搏器 |
|  |  | 起搏器A：新房起搏器 |
|  |  | AP：压力搏动 |
|  |  | 机内设置：机器设置固定频率 |
| 1.8 | 排气分析 | 计算排气速度，评估R波排气安全性 |
| 1.9 | ★辅助频率 | 四种： 1:1/1:2/1:4/1:8 |
| 2 | ★动力系统 | 驱动方式：步进式马达加钛合金风箱，免维护，免保养 |
|  |  | 增压系统 |
|  |  | 反搏频率：可达200次／分钟 |
|  |  | 反搏容量：0-50毫升，可精确调整，调整精度0.5毫升 |
|  |  | 除水：每20分钟一次；不影响正常辅助 |
|  |  | 气体补充：自动补充 |
|  |  | 驱动气体：氦气；可用一次性氦气瓶或重复使用氦气瓶，更换氦气瓶无需停机 |
| 2.1 | 辅助功能 | 患者数据报告：可以显示并打印记录全部反搏相关的患者信息 |
|  |  | 开机自检清单:清单式提示功能自检结果 |
|  |  | 报警历史记录：可以显示并打印最近100次报警 |