- 2021-JKMTDY-W1423

| 设备名称 |  | 术中神经电生理监测系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 49.5万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 计算机系统 |  | 中央处理器：4核3.0GHz处理器；内存：4G；硬盘：1000G；光驱： DVD刻录；鼠标、键盘：USB接口；网卡： 1000MB；显示器：22寸液晶，1280*1024。 |  |  |
|  | 硬件参数 |  |  |  |  |
| ★2 | 放大器 |  | 16通道，防液体设计，手术室各种液体溅到放大器而不影响监护；必须采用从放大器引出6米延长输入线。 |  |  |
| 3 | 灵敏度 |  | EP：0.01uV—20mV，40级可调 EMG：10，20，50，100，200，400uV，1，2，5mV每格可调 |  |  |
| 4 | 高频滤波 |  | 2-pole (12dB/octave) 滤波；30，50，70，100，150，200，250，300，500 Hz；1，1.5，2，2.5，3kHz可选 |  |  |
| 5 | 低频滤波 |  | 2-pole (12dB/octave) 滤波； 5，10，30，50，70，90Hz可选 |  |  |
| 6 | 隔离模式抑制比 |  | >115dB |  |  |
| 7 | 共模抑制比 |  | ≥110 |  |  |
| ★8 | 手持式干扰源探测器 |  | 任何电器设备都可探测到干扰频率大小；（需图片展示） |  |  |
| ★9 | 电刺激器 |  | 必须采用恒流、恒压分离设计；保证电刺激的安全性能 |  |  |
| 10 | 独立、专用恒流电刺激器 |  | 具有双刺激的刺激器能够将病人的刺激损伤降到最小： 刺激器满足防水设备IP64标准。刺激器的所有输出可进行双相刺激，可串联使用，极性可反，快速刺激/多脉冲刺激（1-38Hz）， 脉冲宽度为50-900us。 |  |  |
| 11 | 独立、专用恒压经颅电刺激器 |  | 刺激器必须是经过FDA认证的刺激器，提供FDA认证 经颅电刺激：4个恒压电刺激输出；输出范围为 0-1000V，最大1500mA, 精度为2V；脉宽：50uS，在1mS至9.9mS最大可以连续刺激9个刺激脉冲 |  |  |
|  | 软件功能要求 |  |  |  |  |
| ★12 | 监测项目 |  | 脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位、神经肌肉传递功能等。 |  |  |
| 13 | 麻醉情况监测 |  | 通过脑电图的多种指标反馈大脑麻醉深度。TOF测试能直接得到每个波形衰减程度的数值，自动存储每次测试的波形及数据。 |  |  |
| 15 | 肌电图功能 |  | 自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，自动捕获肌电图动作单位电位。可根据不同的肌肉所发生的动作电位，设置不同的报警声音，提示注意相关的神经部位。 |  |  |
| 16 | 诱发电位功能 |  | 多种显示模式，方便对比前后监测的波形变化，并可设定基础波形对比。 |  |  |
| ★17 | 软件具备干扰源频率分析功能 |  | 可分析手术室固定频率干扰。（需提供软件演示截图） |  |  |
| 18 | 视频功能 |  | 可将手术室的各种视频图像（如显微镜、监控视频摄像头、影像输出图像）导入到术中监护软件界面中，进行同步显示及存储。（提供软件演示截图） |  |  |
| ★19 | 配置 |  | 配置一次性皮下针电极240对，一次性表面电极90个 |  |  |
| ★20 | 售后 |  | 整机质保3年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 一次性使用针电极（双绞皮下针电极）、 一次性使用针电极（单线皮下针电极）、 一次性使用针电极（螺旋电极）、 一次性吸附表面电极 |  |  |
| 2 | 包装 |  | 环氧乙烷灭菌包装 |  |  |
| ★3 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★4 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 5 | 年使用量 |  | 约15万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1424

| 设备名称 |  |  | 静脉腔内射频闭合治疗系统（EVRF） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  | 1 | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  |  | 36万元 |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |  |  |
| 1 | 适应症 | 用于下肢大隐静脉曲张的治疗，以及小隐静脉，穿通肢静脉的治疗 |  |  |  |
| 2 | 资质认证 | 通过欧盟，CE认证或ISO认证，或FDA认证 |  |  |  |
| 3 | 电源 | 发生器要求使用230V,50Hz到60Hz已接地的医院级交流电源 |  |  |  |
| 4 | 屏幕 | 触摸屏 |  |  |  |
| 5 | 输出范围功率 | ≤40W |  |  |  |
| 6 | 显示功能 | 主机具有LCD屏幕工作状态信息显示功能，主机具有LCD屏幕状态提示，故障报警，自动保护功能和自检系统。 |  |  |  |
| 7 | 发射频率 | 具有较高的发射频率≤4兆赫兹 |  |  |  |
| ★8 | 售后 | 质保三年 |  |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 | 静脉腔内射频闭合导管 |  |  |  |
| 2 | 导管类型 | 总长≤1300mm，工作长度≤8cm，具有良好的通透性及柔顺性,可弯曲或伸展以利于操作导管 |  |  |  |
| 3 | 导管工作范围 | 消融血管直径≤18mm |  |  |  |
| 4 | 刻度表 | 导管具有明显标识提示，导管上具有连续的颜色相间间隔标记，可以观察导管插入静脉的深度。 |  |  |  |
| ★5 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |  |
| ★6 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |  |
| 7 | 年使用量 | 约220万元人民币 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1425

| 设备名称 |  | 机械血栓切除系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 42万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 动力参数 |  | 40000-60000转/分钟的导管产生-5.8KPa的负压抽吸力。 |  |  |
| 2 | 驱动方式 |  | 电力驱动动力装置，动力装置通过磁性耦合方式驱动导管 |  |  |
| 3 | 应用原理 |  | 旋转磨削，负压吸引，阿基米德原理转运 |  |  |
| 4 | 术中失血量 |  | 可控的失血量，患者失血量限制在75ml/min(6F)、75ml/min(8F)、180ml/min(10F)，确保患者失血量在临床相关水平之下，术后无需额外给患者补液。 |  |  |
| 5 | 主要用途 |  | 适配动脉导管头端呈斜面，具备旋切功能，可处理外周动脉内急性、亚急性和陈旧性血栓，外周静脉急性血栓，外周支架内血栓栓塞物和动脉粥样硬化物质。 |  |  |
| 6 | 控制模式 |  | 具备脚踏和手柄两种驱动控制模式可选。 |  |  |
| 7 | 适应症 |  | 除心肺、冠状动脉和脑循环之外的外周血管。 |  |  |
| 8 | 电源 |  | 100-240V，50-60HZ |  |  |
| 9 | 性能 |  | 正反两种转速，正向40000-60000，反向4500-6500 |  |  |
| 10 | 导管 |  | 直径：6F/8F/10F,长度：85cm/110CM/135CM |  |  |
| 11 | 导丝 |  | 0.018导丝，柔顺性好，长度270cm |  |  |
| 12 | 无菌袋 |  | 长5m |  |  |
| 13 | 引流袋 |  | 可负压吸引，长1.5m |  |  |
| ★14 | 质保 |  | 整机质保3年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 机械血栓切除系统（旋转导管套装） |  |  |
| 2 | 其他要求 |  | 设备具备ISO标准或CE或FDA认证。 |  |  |
|  |  |  | 适配导管规格齐全，适用范围广：可提供6F、8F、10F直径，其中6F适用3~5mm管径血管，8F适用5~8mm管径血管，10F适用8~12mm（包括以上）管径血管 暴露血管内真实病变，可减少其他额外治疗（如支架、球囊使用）， 纯机械驱动原理，降低患者出血风险。 |  |  |
| ★3 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★4 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 5 | 年使用量 |  | 约150万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1438

| 设备名称 |  |  | 体腔热灌注化疗机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  | 2 | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  |  | 99.6万元 |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |  |  |
| ★1 | 设备用途 | 用于腹腔的连续热灌注治疗 |  |  |  |
| 2 | 加热系统 | ★2.1 水浴加热（水箱容量≥5升） |  |  |  |
|  |  | ★2.2 相互隔离的双循环 |  |  |  |
|  |  | 2.3 升温过程平稳，迅速，安全，全程无辐射或其他有害物质释放 |  |  |  |
| 3 | 控温系统 | 3.1 腹腔控温范围：40-45 ℃；胸腔控温范围：40-50℃ |  |  |  |
|  |  | ＃3.2 测温精度≤±0.1 ℃，控温精度≤±0.3 ℃ |  |  |  |
|  |  | 3.3 测温探头可长期重复使用 |  |  |  |
| 4 | 驱动系统 | 4.1 采用滚压泵驱动灌注液； |  |  |  |
|  |  | ＃4.2 灌注流量200-600 ml/min可调，流量控制精度≤±5% |  |  |  |
|  |  | 4.3 控制系统：采用工业计算机系统及专用治疗控制软件，可实现治疗参数设置、智能温度控制、治疗曲线显示、治疗数据存储、报警及报告打印功能 |  |  |  |
| 5 | 管道系统 | 5.1 具备专用一次性无菌治疗管道； |  |  |  |
|  |  | ＃5.2 具备超微过滤功能，过滤精度≤40微米 |  |  |  |
|  |  | 5.3 具备短路设计，必要时可开放短路端口，防止灌注管道阻塞 |  |  |  |
| 6 | 保护功能 | 6.1 完善的安全保护功能，包括超温、缺水、漏电等报警和保护功能； |  |  |  |
|  |  | 6.2 具有多路温度传感器，可实现多点精确控温，能实时监测治疗温度和患者主要部位温度； |  |  |  |
| ★7 | 售后 | 质保五年，保修期内应保证每六个月免费保养一次，每年免费校准一次 |  |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 | 一次性使用体腔热灌注治疗管道组件 |  |  |  |
| 2 | 适用范围 | 产品与体腔热灌注治疗系统配合使用，用于热灌注治疗时治疗液体的体外加热、循环 |  |  |  |
| 3 | 产品性能结构及组成 | ★3.1 一次性使用体腔热灌注治疗管路（热交换器、泵管、储液袋、过滤器（网）、测温口、配管、连接接头、管夹）和一次性使用引流管构成 |  |  |  |
|  |  | #3.2 配有功能稳定且快速的热交换器 |  |  |  |
|  |  | #3.3 具备粗细双重过滤的过滤装置 |  |  |  |
|  |  | #3.4 具备防堵塞短接功能 |  |  |  |
| 4 | 产品材质 | 医用聚氯乙烯 |  |  |  |
| ＃5 | 储液袋容量 | ＞3 L |  |  |  |
| ＃6 | 过滤性能 | 精度过滤器具备超微过滤功能，过滤精度≤40微米，可防止脱落癌细胞和凝血块回流 |  |  |  |
| 7 | 灭菌方式 | 环氧乙烷灭菌 |  |  |  |
| 8 | 使用方式 | 一次性 |  |  |  |
| 9 | 产品包装 | 独立包装 |  |  |  |
| 10 | 有效期 | 2年 |  |  |  |
| ★11 | 产品资质 | 三类注册证 |  |  |  |
| ★12 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |  |
| ★13 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |  |
| 14 | 年使用量 | 约80万元人民币 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1440

| 设备名称 |  | 血细胞分离机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | □国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 49.8万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 工作方式 |  | 单针,双针全自动连续流动式分离模式 |  |  |
| ★2 | 离心机转数 |  | ≤3000rpm,转数误差: ±1% |  |  |
| ★3 | 全血流速 |  | 10-150ml/min（最低流速达10ml/min,保证安全用于低体重儿童） |  |  |
| 4 | 体外循环量 |  | ≤200ml |  |  |
| 5 | 泵 |  | 配置不少于5泵系统，设有独立抗凝剂泵 |  |  |
| 6 | 抗凝剂全血比例 调节范围 |  | 抗凝剂全血比例可调范围：1:2-1:50 |  |  |
| 7 | 操作界面 |  | 全中文操作界面，大液晶显示屏 |  |  |
| ★8 | 血小板采集或去除 |  | 8.1 单针,双针连续采集方式 |  |  |
|  |  |  | 8.2 采集数量 可采集1-3份＞2.5×1011血小板 |  |  |
| 9 | 治疗性血浆置换 |  | 9.1 机器自动计算去除血浆量及置换量 |  |  |
|  |  |  | 9.2 血浆置换效率：84%-87% |  |  |
|  |  |  | 9.3 血小板损失量<3% |  |  |
|  |  |  | 9.4 置换液体平衡：50%—200% |  |  |
| 10 | 治疗性红细胞去除与置换 |  | 10.1 可设定去除后的目标红细胞压积 |  |  |
|  |  |  | 10.2 自动计算去除或置换的红细胞量 |  |  |
| 11 | 白细胞采集或去除 |  | 可设定去除的容量与细胞数 |  |  |
| ★12 | 血浆治疗性处理 |  | 可做免疫吸附治疗（提供CFDA耗材注册证） |  |  |
| 13 | 干细胞采集 |  | 外周血CD34阳性细胞采集效率≥90% |  |  |
| 14 | 采血压力感受器 |  | 具备 |  |  |
| 15 | 回血压力感受器 |  | 具备 |  |  |
| 16 | 报警装置 |  | 具备 |  |  |
| 17 | 空气探测器 |  | 具备 |  |  |
| 18 | 细胞监测器 |  | 具备 |  |  |
| 19 | 自动界面探测器 |  | 具备 |  |  |
| 20 | 血浆管路溶血监测器 |  | 具备 |  |  |
| 21 | 离心室漏液（漏血）监测 |  | 具备 |  |  |
| #22 | UPS |  | 具备断电保护,断电时能继续运行时间≥10分钟,保证将体外血液安全回输给患者,恢复供电后保留原来参数并继续分离 |  |  |
| 23 | 耗材注册证及注册标准证明文件 |  | 配套管路耗材中国注册证完整,包括独立血浆置换管路组件注册证,血小板套件注册证,血细胞分离机分离吸附置换治疗套件注册证 |  |  |
| ★24 | 售后 |  | 质保五年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 一次性使用血浆置换管路、 一次性使用白细胞分离单采管路、 一次性使用血小板分离单采管路、 一次性使用红细胞分离单采管路、 一次性使用外周血干细胞分离单采管路 |  |  |
| 2 | 治疗项目 |  | 血浆置换术、血细胞分离单采 |  |  |
| 3 | 耗材要求 |  | 为设备同品牌的进口耗材，所有配套耗材单独报价，并提供价格证明文件 |  |  |
| 4 | 售后 |  | 1、免费调换临近效期耗材 2、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 3、随时安排技术人员进行现场指导 4、厂家要对每批次有严格质控，每品种均需提供检测报告 |  |  |
| 5 | 年使用量 |  | 约15.8万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1441

| 设备名称 |  | 血细胞分离机 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 国产 进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 49万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 必要条件描述 |  | 双针式，可持续式梯度密度离心分离系统 |  |  |
| 2 | 系统技术参数 |  | ★2.1 运作模式：全自动。具备全自动血液分离界面管理系统，包含一个高清摄像头以及图片解析芯片。通过高清摄像头拍摄界面，经过芯片处理拍摄图像后，系统将自动调整采集参数，起到稳定界面最大优化采集效率的目的 |  |  |
|  |  |  | ★2.2 操作界面：全彩触摸感应显示屏，实时显示数据，可自由更改程序参数。 |  |  |
|  |  |  | ★2.3 离心机最大转速：≤3000rpm |  |  |
|  |  |  | 2.4 全血流速可调：采集程序最大≤125ml/min，置换程序最大≤142ml/min。最低可低至≤10ml/min。 |  |  |
|  |  |  | 2.5 五泵系统：包含采血泵，回输泵，抗凝剂泵，血浆泵，置换/采集泵 |  |  |
|  |  |  | 2.6 独立可调抗凝剂泵。系统具备自动抗凝剂控制和计算功能。 |  |  |
|  |  |  | 2.7 抗凝剂：全血比例可调范围：1:2~1:50 |  |  |
|  |  |  | 2.8 抗凝剂灌注率可调范围：0.2~2.5 ml/kg/min （超过1.2ml/kg/min机器将会提出警示） |  |  |
| 3 | 管路及安装 |  | ★3.1 一体化管路，方便安装。 |  |  |
|  |  |  | 3.2 设备自动装载并预充管路。 |  |  |
|  |  |  | 3.3 系统屏幕实时显示图文教程指引用户安装/卸载管路 |  |  |
|  |  |  | ＃3.4 设备自带集成热合钳 |  |  |
|  |  |  | 3.5 数据管理：机器拥有连接打印机与电脑的功能，可以将详细采集数据通过打印机打印或者将数据存入电脑。设备可保存100条采集记录。同时可通过设备自身屏幕直接调取之前的采集记录在屏幕显示。 |  |  |
|  |  |  | ★3.6管路单独报价不超过阳光采购价，并提供证明文件 |  |  |
| 4 | 设备安全性 |  | 4.1 带有颜色标识的卡匣式管路，避免抗凝剂盐水连接错误的可能性，大幅提高了安全性。 |  |  |
|  |  |  | 4.2 程序报错时系统屏幕实时提供故障排除方案 |  |  |
|  |  |  | 4.3 在采集过程中屏幕可实时显示高清摄像头拍摄到的图像，以便用户更好的做故障排除或者优化采集过程 |  |  |
|  |  |  | 4.4 文件记录程序过程中每个细节，为后期追溯、分析以及优化程序提供了极大的方便。 |  |  |
|  |  |  | 4.5 采集前系统自动进行全面检测（包括管路与程序），以最大限度的确保采集者的安全。个体差异化的抗凝剂管理，设备根据各人不同的全血容量，自动调整泵的速度 |  |  |
|  |  |  | ＃4.6 体外循环量140ml～200ml（包含同时在耗材中的血液、盐水及抗凝剂总体积） |  |  |
|  |  |  | 4.7 具备空气感应器，以防形成空气栓塞 |  |  |
|  |  |  | 4.8 具备离心仓漏液探测器 |  |  |
| 5 | 可执行的程序及性能 |  | 5.1 单个核细胞采集（MNC）程序 |  |  |
|  |  |  | 5.2 全自动细胞采集模式，同时也可根据需求切换为半自动模式 |  |  |
|  |  |  | 5.3 CD34+细胞采集效率高 |  |  |
|  |  |  | 5.4 红细胞混入率低至3.1% |  |  |
|  |  |  | 5.5 治疗性血浆置换（TPE）程序 |  |  |
|  |  |  | 5.6 血浆移除效率（PRE）高达87% |  |  |
|  |  |  | 5.7 机器自动监测液体平衡，无需人工计算。液体平衡可设置范围75%-200% |  |  |
|  |  |  | 5.8 使用血浆置换耗材可在同一治疗中完成血浆置换及吸附功能 |  |  |
|  |  |  | 5.9 血小板损失率最低可达1% |  |  |
|  |  |  | 5.10 红细胞置换（RBCX）程序 |  |  |
|  |  |  | 5.11 自动计算红细胞去除量 |  |  |
|  |  |  | 5.12 可设定去除后目标红细胞压积 |  |  |
| ★6 | 售后 |  | 质保三年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 一次性使用血细胞分离器 |  |  |
| 2 | 适用范围 |  | 与血细胞分离机配套使用，用于治疗性血液分离，可进行干细胞采集，血浆置换，红细胞去除。 |  |  |
| 3 | 结构及组成 |  | 3.1 采集管路包括采血管路/回血管路，卡匣，分离槽和血袋（包括血浆袋，收集袋和排气袋）构成，主要材料为PVC |  |  |
|  |  |  | 3.2 置换去除管路包括采血管路/回血管路，卡匣，分离槽，排气袋和去除袋构成，主要材料为PVC |  |  |
|  |  |  | 3.3 卡匣式一体化管路，方便安装。 |  |  |
| 4 | 管路安全性 |  | 4.1 管路带有颜色标识，避免抗凝剂盐水连接错误的可能性，大幅提高了安全性 |  |  |
|  |  |  | 4.2 管路具有唯一识别编码，采集前系统自动进行管路检测，以最大限度的确保采集者的安全 |  |  |
| 5 | 管路体外循环量 |  | 体外循环量最低可达145ml，最大不超过191ml（包含同时在耗材中的血液盐水及抗凝剂总体积） |  |  |
| 6 | 管路装载 |  | 自动装载并预充管路 |  |  |
| 7 | 管路兼容性 |  | 使用血浆置换耗材可在同一治疗中完成血浆置换及吸附功能 |  |  |
| ★8 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★9 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 10 | 年使用量 |  | 约46万元人民币 |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1442

| 设备名称 |  |  | 体腔热灌注治疗机 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  |  | 1 | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  |  | 49万元 |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |  |  |  |
| ★1 | 设备用途 | 用于腹腔的连续热灌注治疗 |  |  |  |
| 2 | 加热系统 | ★2.1 水浴加热（水箱容量≥5升） |  |  |  |
|  |  | ★2.2 相互隔离的双循环 |  |  |  |
|  |  | 2.3 升温过程平稳，迅速，安全，全程无辐射或其他有害物质释放 |  |  |  |
| 3 | 控温系统 | 3.1 腹腔控温范围：40-45 ℃；胸腔控温范围：40-50℃ |  |  |  |
|  |  | ＃3.2 测温精度≤±0.1 ℃，控温精度≤±0.3 ℃ |  |  |  |
|  |  | 3.3 测温探头可长期重复使用 |  |  |  |
| 4 | 驱动系统 | 4.1 采用滚压泵驱动灌注液； |  |  |  |
|  |  | ＃4.2 灌注流量200-600 ml/min可调，流量控制精度≤±5% |  |  |  |
|  |  | 4.3 控制系统：采用工业计算机系统及专用治疗控制软件，可实现治疗参数设置、智能温度控制、治疗曲线显示、治疗数据存储、报警及报告打印功能 |  |  |  |
| 5 | 管道系统 | 5.1 具备专用一次性无菌治疗管道； |  |  |  |
|  |  | ＃5.2 具备超微过滤功能，过滤精度≤40微米 |  |  |  |
|  |  | 5.3 具备短路设计，必要时可开放短路端口，防止灌注管道阻塞 |  |  |  |
| 6 | 保护功能 | 6.1 完善的安全保护功能，包括超温、缺水、漏电等报警和保护功能； |  |  |  |
|  |  | 6.2 具有多路温度传感器，可实现多点精确控温，能实时监测治疗温度和患者主要部位温度； |  |  |  |
| ★7 | 售后 | 质保五年，保修期内应保证每六个月免费保养一次，每年免费校准一次 |  |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 | 一次性使用体腔热灌注治疗管道组件 |  |  |  |
| 2 | 适用范围 | 产品与体腔热灌注治疗系统配合使用，用于热灌注治疗时治疗液体的体外加热、循环 |  |  |  |
| 3 | 产品性能结构及组成 | ★3.1 一次性使用体腔热灌注治疗管路（热交换器、泵管、储液袋、过滤器（网）、测温口、配管、连接接头、管夹）和一次性使用引流管构成 |  |  |  |
|  |  | #3.2 配有功能稳定且快速的热交换器 |  |  |  |
|  |  | #3.3 具备粗细双重过滤的过滤装置 |  |  |  |
|  |  | #3.4 具备防堵塞短接功能 |  |  |  |
| 4 | 产品材质 | 医用聚氯乙烯 |  |  |  |
| ＃5 | 储液袋容量 | ＞3 L |  |  |  |
| ＃6 | 过滤性能 | 精度过滤器具备超微过滤功能，过滤精度≤40微米，可防止脱落癌细胞和凝血块回流 |  |  |  |
| 7 | 灭菌方式 | 环氧乙烷灭菌 |  |  |  |
| 8 | 使用方式 | 一次性 |  |  |  |
| 9 | 产品包装 | 独立包装 |  |  |  |
| 10 | 有效期 | 2年 |  |  |  |
| ★11 | 产品资质 | 三类注册证 |  |  |  |
| ★12 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |  |
| ★13 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |  |
| 14 | 年使用量 | 约50万元人民币 |  |  |  |

- 2021-JKMTDY-W1444

| 设备名称 |  | 低温等离子体多功能手术系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备数量 |  | 1 |  | 国产 □进口 |  |
| 最高投标限价 |  | 40万元 |  |  |  |
| 设备技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 低温等离子体多功能手术系统 |  | 1.1 主机界面采用一体化全触屏式智能操作，≥7.0英寸LED液晶显示屏。 |  |  |
|  |  |  | ★1.2 设备应具有两种等离子切割模式可调；两种电凝模式可供调节使用；功率≤350W, 工作档位可调。 |  |  |
|  |  |  | ★1.3 为使手术效果更精准主机需具备2种工作频率: 汽化切割输出/凝血频率为100Khz±10Khz |  |  |
|  |  |  | ★1.4 主机工作时可在界面精准显示临床所需工作功率值大小或档位 |  |  |
|  |  |  | 1.5 低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成对软组织的汽化、切割、消融、凝血、剥离和血管闭合等外科手术。 |  |  |
|  |  |  | 1.6 具有自动检测刀头和附件连接功能。 |  |  |
|  |  |  | 1.7 具有故障自动检测显示和报警提示。 |  |  |
| 2 | 光学内窥镜 30°或12° |  | 两条，规格尺寸4mm |  |  |
| 3 | 被动式电切镜工作手件 |  | 两件 |  |  |
| 4 | 工作内鞘 24Fr |  | 两件，可360°旋转；带进水接头器，可实施单鞘手术 |  |  |
| 5 | 工作外鞘 26Fr |  | 两件 |  |  |
| 6 | 艾力克冲洗器 |  | 两件 |  |  |
| 7 | 双功能脚踏控制板 |  | 防水 IP×8级， |  |  |
| ★8 | 等离子体多功能手术刀头 |  | 刀头和主机必须为同一品牌，刀头需有无菌一次性使用和重复使用两个系列类别可选择（重复刀头提供证明文件），主机可以自动识别控制刀头的功率、档位、无需反复调节 |  |  |
| 9 | 针状电极 |  | 4个配套可重复使用 |  |  |
| 10 | 环状电极 |  | 4个配套可重复使用 |  |  |
| 11 | 消毒盒 |  | 2个 |  |  |
| ★12 | 售后 |  | 整机质保三年 |  |  |
| 耗材技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 耗材名称 |  | 环状电极、针状电极 |  |  |
| ★2 | 环状电极 |  | 切割消融电极，双极, 环状端，配合26Fr.镜鞘，回流电极为电阻丝状，工作长度200±20mm |  |  |
| 3 | 针状电极 |  | 切割消融电极，双极，钩状端，配合26Fr.镜鞘，回流电极为电阻丝状，工作长度200±20mm |  |  |
| ★4 | 耗材要求 |  | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |  |  |
| ★5 | 售后 |  | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |  |  |
| 6 | 年使用量 |  | 约50万元人民币 |  |  |