设备技术参数会审表

| 设备名称 | 病人加温系统 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 40.00万元人民币 | 设备数量 | 10台 |
| 经费来源 |  | □国产 (进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 使用配套保温毯将患者身体包裹，通过热空气对流原理，来杜绝和治疗低体温症，并减少病人恢复时间 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 10 |
| 2 | 台车 | 10 |
| 3 | 一次性加温毯 | 40 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 产地 | 整机原装进口 |
| ★2 | 输出温度 | 室温、34℃、37℃、40℃、43℃、46℃（完备的六档温度可选） |
| 3 | 输出精度 | ±2℃ |
| ★4 | 预热时间 | 15~20秒（快速加热时可先调至46℃，10分钟后自动降为43℃） |
| ★5 | 升温方式 | 一键升温，快捷方便。 |
| ＃6 | 安全性 | 内置安全检测系统，具滤器报警功能 |
| 7 | 进气方式 | 两侧进气可最大限度的减少灰尘的吸入 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 只收取配件费，不收取人工费 |
| 5 | 培训支持 | 支持线上及线下培训、或根据科室要求提供产品培训 |
| 6 | 维修响应 | 1小时内相应，同时提供备用机 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后30个工作日 |
| 需求科室 签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。