设备技术参数会审表

| 设备名称 | 肌松监测仪 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 44.00万元人民币 | 设备数量 | 8台 |
| 经费来源 |  | ☑国产 □进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 1.采用加速度监测法 2.具有五种刺激方式 3.具有阻抗检测功能 4.具有传感器校准功能 5.具有人体温度测量功能 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 8 |
| 2 | 导联线（包括：加速度传感器、体温探头、电极夹子） | 8 |
| 3 | 手掌适配器 | 8 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 阻抗检测 | ★1.1 具有阻抗检测功能（电极片与皮肤接触质量检测）。 #1.2 具有节电模式的自动关机功能：开机后30分钟内没有任何操作会自动关机。 |
| 2 | 脉冲宽度 | 单相100uS，200uS,300uS三档，精度±10% |
| ★3 | 监测方式 | 加速度监测法 |
| 4 | 五种刺激模式 | 4.1 单次刺激（STC) 频率1Hz,误差±10% 4.2 四个成串刺激（TOF） 频率2Hz, 重复4次，调制周期15S，误差±10% ★4.3 强直刺激（TS) 频率50Hz刺激时间5S，误差±10% 4.4 强直刺激后计数（PTC） 频率1Hz，刺激时间15S，误差±10% 4.5 双强直刺激（DBS）频率50Hz，持续时间5S,间隔750ms的两组脉冲串，误差±10% |
| 5 | 人体温度测量范围 | 20℃-50℃ |
| ＃6 | 电池 | 电池工作时间充电4h后，TOF模式下连续工作时间大于10h |
| 7 | 电量指示 | 能够实时显示当前电池电量 |
| 8 | 图形显示 | 可用图形显示人体反应强度，能有效的观察肌松深度变化趋势 |
| 9 | 提醒功能 | 9.1 备用电池欠压提醒 9.2 正常工作中导联线脱落提醒 9.3 低TOF提醒 9.4 高TOF提醒 |
| ★10 | 校准功能 | 具有传感器校准功能 |
| 11 | 输出电压 | 开路输出电压<500V |
| 12 | 记忆功能 | 具有数据记忆功能，设定参数具有掉电记忆功能，历史记录存储功能。 |
| ★13 | 单机使用 | 不需要和任何设备连接 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | ≥2年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格按照市场价的80%优惠 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应，24小时内到达现场 |
| 7 | 到货时间 | 签合同后1个月内 |
| 需求科室 签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。