设备技术参数会审表

| 设备名称 | 术中超声多普勒血流探测仪 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 48.00万元人民币 | 设备数量 | 1套 |
| 经费来源 |  | (国产 (进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 主要用于神经外科术中血管血流速及血流方向检测。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 多普勒主机 | 1台 |
| 2 | 术中探头 | 1把 |
| 3 | 信号放大器 | 2个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| #1 | 产地 | 原装进口 |
| 2 | 显示屏 | LCD 显示: 128 x 64 dots, STN LCD |
| 3 | 打印功能 | 自带高速打印机可打印双向血流速波形和数据 |
| 4 | 存储功能 | 主机内置存储器，可储存30组波形及数据 |
| ★5 | 数据冻结 | 探头前端带有冻结键，便于操作读取测量中的波形及数据 |
| ★6 | 探头可重复使用 | 术中探头可低温等离子消毒重复使用。 |
| #7 | 临床应用参数 | S：收缩期血流速率（cm/s） MN：平均多普勒变速（cm/s） D：舒张期血流速率（cm/s） RP：阻抗系数 RP＝（S-D）/S RP＝1（如果波形低于基线） PI：脉动指数 PI＝（波峰至波峰）MN PI≤ 99.99 SD：S/D比，SD＝S/D HR：心率 |
| 8 | 数据导出 | 内置数据接口，主机既可单独使用，又可配合计算机使用，打印出所测部位的检测报告单。 |
| 9 | 动静脉血管探查 | 能够分别对动脉、静脉的血管状况进行检查 |
| #10 | 设置 | 可对探头方向，模式、频率、语言、时间刻度、波形、数据等进行设置 |
| #11 | 血管病探头 | 适于探查微动脉，探头前端可根据需要调整弯曲度，便于探查术野无法观察到的部位，适用于探查已暴露的血管血运状况。 |
| ★12 | 经鼻蝶探头 | 探头前端本身设计为具有角度，便于术野不佳时探查血管；适用于探查没有暴露的血管，做到精准定位血管位置。 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 主机质保一年。 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格只收取成本费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 操作培训，跟台培训。 |
| 6 | 维修响应 | 接到电话后2小时响应 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后3个月内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |