设备技术参数会审表

| 设备名称 | 注射泵 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 20.00万元人民币 | 设备数量 | 20台 |
| 经费来源 |  | (国产 (进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 微量注射泵是一种将少量药液精确、微量、均匀、持续地泵入体内，操作便捷、定时、定量，使药物在体内能保持有效血药浓度，抢救危重患者，减轻护士工作量，提高工作效率，准确、安全、有效的配合医生抢救。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 双通道注射泵 | 20 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| #1 | 显示 | ≥3寸,全中文显示 |
| ★2 | 类型 | ≥双通道 |
| #3 | 操作方式 | 具备液晶触摸屏和按键两种操作模式 |
| 4 | 速率范围 | 0.1-2000ml/h，递增:0.1ml |
| 5 | 预置总量范围 | 0.1-9999ml，递增：0.1ml |
| #6 | 适用注射器规格 | 5ml、10ml、20ml、30ml、50ml注射器且可自动识别 |
| #7 | 屏幕显示 | 当前时间、注射器规格、注射器品牌、注射流速、注射预置量、注射累积量、剩余时间、剩余注射量等 |
| 8 | 信息化 | 智能化、信息化、连入输注工作站、输液信息采集系统、可接入护理系统，中央输注监控系统，可与医院HIS系统连接 |
| 9 | 输液模式 | 速度模式、速度-时间模式、速度-总量模式、时间-总量模式、药库模式、体重模式、梯度模式、中继模式（选配输注固定模块） |
| 10 | 报警功能 | 电池欠压报警、电池耗尽报警、规格错误报警、接近完成报警、输注完成报警、推柄错误报警、管路阻塞报警、暂停超时报警、完成预置量报警、内点通讯故障报警、电机故障通讯报警、电池/外电同时断开报警 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 5年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 只收取配件费，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 支持线上及线下培训、或根据科室要求提供产品培训 |
| 6 | 维修响应 | 1小时内响应，同时提供备用机 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后2个工作日 |
| 需求科室 签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。