设备技术参数会审表

| 设备名称 | 超声骨科刀 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 98万元人民币 | 设备数量 | 2套 |
| 经费来源 |  | (国产 □进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 对骨组织的切割和破碎，具备冲洗功能，适用于骨组织相关手术，可扩展功能模块。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 超声骨刀主机 | 2台 |
| 2 | 超声切骨手柄 | 2把 |
| 3 | 手柄扳手 | 2把 |
| 4 | 刀具扳手 | 2把 |
| 5 | 超声切骨刀具 | 2支 |
| 6 | 注水帽 | 2个 |
| 7 | 注水管路 | 2套 |
| 8 | 专用台车 | 2个 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 |  |
| 1.1 | 功能 | 利用超声完成对骨组织的切割和破碎功能，用于精细骨科手术。 |
| 1.2 | 频率 | ≤40KHZ |
| 1.3 | 自动频率跟踪功能 | 自动频率跟踪功能，实时确保最佳功率输出效果 |
| ＃1.4 | 超声电功率 | ≥110W |
| 1.5 | 自检系统 | 主机具备快速自检功能，对故障手柄和刀头进行报警，自检时间＜3秒 |
| 1.6 | 冷超声功能 | 具备，可用于敏感组织部位。 |
| 1.7 | 控制面板 | 超声骨刀显示于一个彩色LCD窗口，包括功率、冲洗量等参数，触摸屏操作。 |
| 2 | 刀具 |  |
| ★2.1 | 材质 | 高品质的钛合金材质 |
| #2.2 | 刀具种类 | 具有磨骨刀和切骨刀两大类多种刀头 |
| 3 | 手柄 |  |
| 3.1 | 能量转换率 | 电致伸缩技术，能量转换率≥95％。 |
| #3.2 | 使用次数 | 没有次数限制，可重复使用。 |
| 4 | 扳手 | 配备手柄扳手和刀具扳手。 |
| 5 | 耗材名称 | 超声切骨刀具、超声磨骨刀具、注水帽 |
| 6 | 耗材年用量 | 预估 23万元/年/台 材质：钛合金 尺寸要求：短刀头：60—75mm；异形刀头：60-75mm；加长刀头：130—145mm；微创刀头：180—320mm 注水帽：提供跟刀头配套的相应尺寸的注水帽 |
| 名称 | 单价（元） | 预估年用量（个） | 合计（元） |
| 短刀头 | 7000 | 50 | 350000 |
| 异形刀头 | 10000 | 22 | 220000 |
| 长刀头 | 10000 | 35 | 350000 |
| 微创刀头 | 24000 | 20 | 480000 |
| 一次性短刀头 | 4800 | 50 | 240000 |
| 一次性异形刀头 | 5200 | 10 | 52000 |
| 一次性长刀头 | 5200 | 30 | 156000 |
| 一次性微创刀头 | 9600 | 50 | 480000 |
| 总计 |  |  | 2328000 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 主机质保1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外，只收取材料费，人员差旅费用自行解决 |
| 5 | 培训支持 | 面授 |
| 6 | 维修响应 | 维修响应时间于2小时内，8小时内抵达现场 |
| 7 | 到货时间 | 15个工作日内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |