设备技术参数会审表

| 设备名称 | 光子治疗仪 | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 35万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 |  | ☑国产 □进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进芽肉组织生长、加速愈合的作用。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机一台 | 1 |
| 2 | 治疗灯罩两套 | 2 |
| 3 | 支臂两套 | 2 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 光源材料 | 半导体固态光源（点阵芯片集成式） |
| 2 | 治疗通道 | 双通道独立控制，可同时治疗两人 |
| 3 | 光源数量 | 八块光源板（54个集成模块光杯组成） |
| 4 | 光源设计 | 光源板之间照射角度可调节 |
| ★5 | 光谱中心波长 | 红光：640nm±10nm；蓝光：460nm±10nm |
| 6 | 照射面积 | ≥2500 cm² |
| ★7 | 治疗深度 | ≥15cm |
| ★8 | 发光芯片表面辐照度 | 红光：2000mW/cm²±20% 蓝光：2000mW/cm²±20% |
| ★9 | 温度检测系统 | 可实时监测治疗过程温度 |
| 10 | 操作面板 | 触摸屏、液晶显示 |
| 11 | 治疗模式 | 持续和脉冲照射治疗两种模式可选 |
| 12 | 时间控制 | 可从0min-99min任意可调 |
| 13 | 功率调节 | 五档可调 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 3年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外收取成本费用，免人工费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训。 |
| 6 | 维修响应 | 2小时响应 12小时到现场 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后7个工作日 |
| 需求科室 签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。