设备技术参数会审表

| 设备名称 | 视频气管插管镜（儿童） | 计划号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 15.00万元人民币 | 设备数量 | 1台 |
| 经费来源 |  | (国产 □进口 |
| 联系人 |  | 办公电话/手机 |  |
| 设备功能要求 |
| 用于困难气道气管插管、吸痰、注药等 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 视频气管插管镜操作部 | 1 |
| 2 | 图像显示器 | 1 |
| 3 | 防水盖 | 1 |
| 4 | 长电池筒 | 1 |
| 5 | 锂电池 | 1 |
| 6 | 吸引按钮 | 5 |
| 7 | 活检阀帽 | 2 |
| 8 | 手提箱组件 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 操作手柄（含插入管） |  |
| 1.1 | 景深 | 3-50mm |
| 1.2 | 视野角度 | ≥90° |
| 1.3 | 软镜工作软管有效长度 | ≥610mm |
| #1.4 | 成像原理 | 电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维 |
| ★1.5 | 插入管外径/工作通道 | 软镜插入管外径≤3.9mm，工作管道内径≥1.5mm |
| #1.6 | 插入管软管前端弯曲角度 | 向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，向上向下总弯曲角度≥310° |
| ★1.7 | 插入软管先端旋转功能 | 具备左右方向旋转调节功能，向左≥120°，向右≥120°,操控更精准 |
| 1.8 | 先端头材质 | 插入管先端头采用绝缘材料，确保手术安全 |
| 1.9 | 操作手柄按键 | 操作手柄具备≥3个功能按键 |
| 1.10 | 光源 | 自带LED光源 |
| 2 | 图像显示器 |  |
| 2.1 | 显示器 | 配备2~3英寸便携式显示屏，显示器采取非触屏式设计，一键开机即能使用确保手术中尽可能少接触显示器用以保障手术安全 |
| 2.2 | 开机时间 | ≤3秒即能实现图像使用 |
| 2.3 | 图像显示器与操作手柄连接方式 | 采用国际标准航空连接器，提高连接的稳定性和耐用性，有效避免触点式连接方式在使用时间长因接触不良导致无法使用的问题 |
| #3 | 供电方式 | 电池采用可拆卸设计 |
| 4 | 消毒方式 | 操作部可进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 2年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 质保期外配件及维修价格优惠至8折 |
| 5 | 培训支持 | 科室现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 2小时内应答，4小时内到达现场，48小时内无法解决提供备用机 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后30天内 |
| 需求科室 签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。