## 2021-JKMTDY-W1423

| 设备名称 | 术中神经电生理监测系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 49.5万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 计算机系统 | 中央处理器：4核3.0GHz处理器；内存：4G；硬盘：1000G；光驱： DVD刻录；鼠标、键盘：USB接口；网卡： 1000MB；显示器：22寸液晶，1280*1024。 |
|  | 硬件参数 |  |
| ★2 | 放大器 | 16通道，防液体设计，手术室各种液体溅到放大器而不影响监护；必须采用从放大器引出6米延长输入线。 |
| 3 | 灵敏度 | EP：0.01uV—20mV，40级可调 EMG：10，20，50，100，200，400uV，1，2，5mV每格可调 |
| 4 | 高频滤波 | 2-pole (12dB/octave) 滤波；30，50，70，100，150，200，250，300，500 Hz；1，1.5，2，2.5，3kHz可选 |
| 5 | 低频滤波 | 2-pole (12dB/octave) 滤波； 5，10，30，50，70，90Hz可选 |
| 6 | 隔离模式抑制比 | >115dB |
| 7 | 共模抑制比 | ≥110 |
| ★8 | 手持式干扰源探测器 | 任何电器设备都可探测到干扰频率大小；（需图片展示） |
| ★9 | 电刺激器 | 必须采用恒流、恒压分离设计；保证电刺激的安全性能 |
| 10 | 独立、专用恒流电刺激器 | 具有双刺激的刺激器能够将病人的刺激损伤降到最小： 刺激器满足防水设备IP64标准。刺激器的所有输出可进行双相刺激，可串联使用，极性可反，快速刺激/多脉冲刺激（1-38Hz）， 脉冲宽度为50-900us。 |
| 11 | 独立、专用恒压经颅电刺激器 | 刺激器必须是经过FDA认证的刺激器，提供FDA认证 经颅电刺激：4个恒压电刺激输出；输出范围为 0-1000V，最大1500mA, 精度为2V；脉宽：50uS，在1mS至9.9mS最大可以连续刺激9个刺激脉冲 |
|  | 软件功能要求 |  |
| ★12 | 监测项目 | 脑电图、肌电图、体感诱发电位、运动诱发电位、脑干听觉诱发电位、视觉诱发电位、神经肌肉传递功能等。 |
| 13 | 麻醉情况监测 | 通过脑电图的多种指标反馈大脑麻醉深度。TOF测试能直接得到每个波形衰减程度的数值，自动存储每次测试的波形及数据。 |
| 15 | 肌电图功能 | 自发肌电图、触发肌电图及电刺激诱发的肌电图监测，自动捕获肌电图动作单位电位。可根据不同的肌肉所发生的动作电位，设置不同的报警声音，提示注意相关的神经部位。 |
| 16 | 诱发电位功能 | 多种显示模式，方便对比前后监测的波形变化，并可设定基础波形对比。 |
| ★17 | 软件具备干扰源频率分析功能 | 可分析手术室固定频率干扰。（需提供软件演示截图） |
| 18 | 视频功能 | 可将手术室的各种视频图像（如显微镜、监控视频摄像头、影像输出图像）导入到术中监护软件界面中，进行同步显示及存储。（提供软件演示截图） |
| ★19 | 配置 | 配置一次性皮下针电极240对，一次性表面电极90个 |
| ★20 | 售后 | 整机质保3年 |
| 耗材技术参数要求 |
| 1 | 耗材名称 | 一次性使用针电极（双绞皮下针电极）、 一次性使用针电极（单线皮下针电极）、 一次性使用针电极（螺旋电极）、 一次性吸附表面电极 |
| 2 | 包装 | 环氧乙烷灭菌包装 |
| ★3 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图或其他地区供货价格证明文件 |
| ★4 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |
| 5 | 年使用量 | 约15万元人民币 |