技术参数

| 设备名称 | 鼻内窥镜摄像系统 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W1350 |
| 最高限价 | 150万元人民币 |
| 设备数量 | 1台 | 进口 |
| 设备功能要求 |
| 在内窥镜下能 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 全数字超高清影像系统（主机，摄像头） | 1套 |
| 2 | 医用冷光源 | 1台 |
| 3 | 导光束 | 1根 |
| 4 | 硬性光学内窥镜 | 1根 |
| 5 | 医用监视器 | 1台 |
| 6 | 提供品牌UPS（30min以上） | 1台 |
| 7 | 台车 | 1 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 全数字超高清影像系统（主机，摄像头） | 1.1主机集成图文工作站功能，可通过主机上整合的USB接口将U盘直插直用，进行术中记录1920x1080P全高清手术录像及1920x1080P高清图片，无需添加其他额外设备。主机内有两个图像处理器，可同时处理两路图像信号，机器的模块具有兼容性，可升级； ＃1.2可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。可连接至少6种高清三晶片摄像头，包含全高清显微镜摄像头。摄像主机本身自带至少2种腔镜光谱分析处理模式，实现染色识别功能，可提高对血管的辨识度； ＃1.3可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式，术野画面至少5级亮度可调。术野画面至少5级电子放大功能。术野画面可实现上、下、左、右及180°翻转功能。通过摄像头可操控手术设备，摄像主机平台可实现与一体化手术室无缝连接。主机至少整合4个USB接口，输出端口：3G-SDI数字端口1个，DVI-D数字端口2个。 ★1.4成像方式：全数字超高清三晶片内窥镜成像 CCD数量：≥3； CCD像素矩阵：≥1920*1080,16:9采集输出，逐行扫描。 1.5最小照度：≤1.3lux(f=1.4) 1.6亮度自动控制：摄像系统自动曝光控制（不依赖于光源）。摄像主机整合智能光源控制系统，对术野亮度进行自动化精细控制，调节光源光亮度，满足不同学科、不同手术类型的差异化光亮度需要。 1.7 白平衡：自动、手动双模式白平衡 1.8信号传输：DVI-D,3G-SDI #1.9变焦方式：与摄像头一体化设计的光学变焦控制旋钮，用以实现≥2倍齐焦光学变焦功能。无需更换适配器即可连接所有类别外科镜种。 1.10适用性：可自动识别、适用于多种腔镜手术。 1.11电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。 |
| 2 | 医用冷光源 | #2.1 LED医用冷光源, 2.12 灯泡寿命≥30000小时, 光源色温, ≥6400K 具备自动调光功能. 2.13 提供特殊光检査功能。 #2.14通过手动或电子控制遮光板位置可调节光亮度 |
| 3 | 导光束 | 3.1 高耐热。 3.2 直径≤3.5mm; 长度≥230cm. 3.3 配备适配器,可连接多种光源 |
| 4 | 硬性光学内窥镜 | 4.1直视式内镜0°，广角，直径3mm，有效工作长度14cm，集成光纤传输，有颜色代码可识别。 |
| 5 | 医用监视器 | #5.1医用专业高清液晶监视器≧26英寸,分辨率≧1920X1080,屏幕宽高比≧16∶9 5.2高亮度,高对比度,水平,垂直视角>178. 5.3具备多种标配接口:复合,Y/C,RGB/分量,外同步, 数字接口, DVI /3G-SDI接口. 5.4具有双画面显示功能。 5.5屏幕表面具有AR防反射保护层. 5.6可固定于专用台车,可随意调整监视器角度、高度. |
| ★6 | 产地 | 原装进口 |
| ★7 | 售后服务 | 1、陕西省内具备维修站，2小时内电话响应，8小时内上门提供技术服务； 2、整机保修≥3年； 3、提供器械和维修专用配件报价（成交价）。 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。