技术参数

| 设备名称 | 倒置显微镜 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2021-JK15-W1266 |
| 最高限价 | 人民币（21.00万元） |
| 设备数量 | 6台 | 进口 |
| 设备功能要求 |
| 用于细胞标本的观察。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 倒置显微镜主机 | 6台 |
| 2 | 物镜 | 4X，10X，20X，40X各6个 |
| 3 | 电源线 | 6根 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 光学系统 | 无限远光光学系统，国际标准齐焦距离≤45mm。 |
| ＃2 | 透射光光源 | LED灯光源，使用寿命≥50000小时。 |
| ＃3 | 观察筒 | 三目观察镜筒，倾角45度，视场数22mm，瞳距调节范围48-75mm。 |
| ★4 | 目镜 | 10X，视场数≥22mm。 |
| ★5 | 物镜 | 相差观察专用物镜 4X（N.A.≥0.13） 10X（N.A.≥0.25） 20X（N.A.≥0.40） 40X（N.A.≥0.55） |
| #6 | 相差系统 | 预对中相差环板，切换物镜时无需更换或重新调节相差环板 |
| 7 | 聚光镜 | 备有可拆装的超长工作距离聚光镜，N.A.≥0.3，W.D.≥72mm |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 三年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 保修期内免费，保修期外只收取配件费 |
| 5 | 培训支持 | 现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 响应时间2小时，到达用户现场24小时 |
| 7 | 到货时间 | 签订合同后2个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。