设备技术参数会审表

| 设备名称 | 温热磁场振动治疗仪 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 31.6万人民币 | 设备数量 | 2台 |
| 经费来源 | / | (国产 √进口 |
| 设备功能要求 |
| 借助于磁力、温热及微振动三种效应,2通道，独立控制。可同时治疗2个患者 温度四档温热调节,三种振动波形 采用了过度电流保护措施，内部防止温度异常上升的防护装置可以对进行治疗提供双重的保护 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 名 称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 2台 |
| 2 | 标准导子（含导子套） | 4个 |
| 3 | 尼龙绑带 | 4个 |
| 4 | 检磁器 | 2个 |
| 5 | 移动车架 | 2台 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 输出通道 | 2通道，独立控制。可同时治疗2个患者 |
| 2 | ★磁场强度 | 150-650高斯范围内 |
| 3 | 磁场类型 | 50Hz交变磁场，每秒钟N极和S极变换50次 |
| 4 | 温度选择 | 四档温热调节 |
| 5 | ★振动波形 | 三种振动波形，振动波形小波70Hz ±10%；荒波125Hz ±10%；大波65Hz ±10% |
| 6 | ★治疗方式 | 磁力＋温热＋微振动 |
| 7 | 治疗时间 | 1-30分钟 |
| 8 | 温度控制 | 到达设定温度后自动切换到保温功能。通过指示灯来区分加温和保温功能 |
| 9 | ★治疗磁导子 | 2个。采用了过度电流保护措施 |
| 10 | 温度异常保护电路 | 超过设定温度10°C以上安全电路自动启动 |
| 11 | 输出显示 | 输出磁场负载可视动态显示 |
| 12 | 售后 | 质保 1 年 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |