设备技术参数会审表

| 设备名称 | 便携式汽化过氧化氢消毒机 | 计划号 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 66.00万人民币 | 设备数量 | 2台 |
| 经费来源 | / | □国产 (进口 |
| 设备功能要求 |
| 求用途：医院医疗环境及物表消毒，包括病房、手术室、ICU、核酸检查室、实验室、门诊、发热门诊及CT室等的全院终末消毒。 要求：对污染的环境及物表 病性病原体污染病房空间和表面进行终末消毒处理， 对感染性空间进行环境和物体表面的全方位、无死角消毒灭菌处理；对受细菌、病毒污染环境的快速消杀，使之快速重新投入使用；对常见的耐药菌，流感，病毒等有效（如新冠病毒EPA官方有效的结论，艰难梭菌的耐药菌，诺如病毒的实验室报告，同时禽流感病毒及甲流的实验室报告， 对医疗设备无腐蚀性，对医护工作人员的生物安全防护，是安全，环保有效的新技术。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 主机 | 2 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 主机 | 原装进口。轮式设计，便于移动，轻便（非外配移动装置） |
| ★2 | 工作方式 | 常温高压：通过常温高压压缩”汽化”技术，将过氧化氢消毒剂汽化成不可见气体，喷洒于空间中，释放游离的羟基自由基，对微生物进行氧化破坏，从而达到对物体表面和空气消毒的目的（非高温汽化） |
| ★3 | 过氧化氢消毒剂 | 使用相同厂家杀芽孢型低浓度复合过氧化氢消毒液，过氧化氢（H2O2）浓度5%+0.01%银离子. |
| #4 | 消毒效果 | 细菌：对铜绿假单胞菌，沙门氏菌，对耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌的杀灭效果具有可证明的杀灭效果报告 病毒：对传染性较强的致病病毒(如H1N1,H5N1系列病毒，诺如病毒)的杀灭效果具有可证明的杀灭效果报告 真菌：对黑曲霉菌及须毛癣菌的杀灭效果具有可证明的杀灭效果报告 芽孢：对艰难梭菌，枯草芽孢杆菌黑色变种的杀灭效果具有可证明的杀灭效果报告（所有实验报告的杀菌率是（99.9％） 冠状病毒杀灭效果结论:必须提供国内或者国外（进口产品）第三方实验室检测报告及结论。 |
| #5 | 灭菌空间 | 消毒系统配置的消毒最大灭菌空间范围：≥270m3，对安全防护区域的大小空间，能进行全覆盖或者独立的分别消毒。 |
| 6 | 消毒剂储存容量 | 保持设备使用的连续性，消毒剂容积量≥7 升 |
| #7 | 消毒剂雾化速率 | 保证空间消毒剂浓度的快速上升及最短的消毒时间，投标产品对消毒剂进行雾化的最大效率≥50ml/min |
| 8 | 干雾颗粒 | 整个空间内的干雾颗粒直径保持5-10μm，达到最好的扩散性 |
| 9 | 消毒剂有效期 | 设备配套使用的过氧化氢消毒剂应具有2年的稳定保存期，提供具有CMA资质的检测机构出具的检测报告为依据。 |
| 10 | 整机生产标准 | 整机生产具有ISO13485：2003认证达到医疗器械生产标准并出具其证书 |
| #11 | 无线连接 | 兼容APP应用程序，可连接至手机 ，共享数据。 |
| ★12 | 物体表面消毒效果检测报告 | 应具有CMA资质的检测机构出具的检测报告（枯草芽孢杆菌黑色变种作为生物指示剂）。 |
| 13 | 消毒产品备案凭证 | 投标设备及配套耗材，应取得并提供消毒产品备案凭证作为合法有效产品。 |
| 耗材明细 |
| 1 | 耗材参数 | 机器使用消毒剂为杀芽孢型低浓度复合过氧化氢消毒液，过氧化氢（H2O2）浓度5%+0.01%银离子。 具有中国或美国的灭菌消毒细菌、病毒、冠状病毒、真菌、芽孢的检验报告。 设备配套使用的过氧化氢消毒剂应具有2年的稳定保存期，提供具有CMA资质的检测机构出具的检测报告为依据 |
| 2 | 耗材名称规格 | 通用消毒剂 3850ml（1加仑）/桶 |
| 3 | 耗材年用量 | 60万元/年/台，600桶/年/台 |
| 序号 | 耗材名称 | 规格 | 年预估量 （台/年） | 最高限价 （单价） | 最高限价 （总价） |
| 1 | 通用消毒剂 | 3850ml | 600 | 1000元 | 600000元 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 西安有备件库，国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 西安有维修站，国内有维修站 |
| 4 | 收费标准 | 只收零配件费用，无其他任务费用 |
| 5 | 培训支持 | 免费现场培训 |
| 6 | 维修响应 | 两小时 |
| 7 | 到货时间 | 30日内 |
| 需求科室签字 |  | 机关业务部门 |  |
| 专家组 |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。