技术参数

| 设备名称 | 动物高场磁共振（fMRI） |
| --- | --- |
| 设备功能要求 |
| 具有最新的磁共振成像和波谱实验功能，含射频发射通道2个、接收通道4个；具备小动物磁共振实验所需的附件；具有获得最佳三维图谱的数据处理速度、存贮能力和图像显示。主要用于观察活体动物各部位3D组织形态，脑功能，心脏，血流灌注等生理活动。 |
| 软硬件配置清单 |
| 序号 | 描述 | 数量 |
| 1 | 磁体系统 | 1套 |
| 2 | 射频发射系统 | 1套 |
| 3 | 射频接收系统和射频线圈 | 1套 |
| 4 | 梯度系统 | 1套 |
| 5 | 工作站及软件 | 1套 |
| 6 | 动物支持系统 | 1套 |
| 技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 磁体系统 |  |
| 1.1 | ★磁体 | ≥9.4 Tesla； |
| 1.2 | ★室温腔直径 | ≥200毫米； |
| 1.3 | 磁场漂移 | < 0.05 ppm/h； |
| 1.4 | 5高斯强度处横向距离 | ≤2米；5高斯强度处纵向距离：≤3米； |
| 1.5 | 磁体液氦 | 零挥发 |
| 1.6 | 磁体主动屏蔽 | 具有 |
| 1.7 | 磁体防震缓冲 | 具有 |
| 1.8 | 磁体（含冷头）维护间隔 | ≥2年 |
| 1.9 | 热交换器 | 具有 |
| 1.10 | 制冷 | 磁共振用水冷机 |
| 2 | 射频发射系统 |  |
| 2.1 | ★质子射频通道数 | ≥2个 |
| 2.2 | 射频功放最大输出功率 | 2.2≥1000W |
| 3 | 射频接收系统和射频线圈 |  |
| 3.1 | ＃独立质子接收通道 | ≥4个，可扩展至16通道 |
| 3.2 | 接收模式 | 支持并行接收模式 |
| 3.3 | 低噪声前置放大器 | 内置T/R开关低噪声前置放大器，可承受4KW功率 |
| 3.4 | 触发系统单元 | 外置触发系统单元可以接收和处理外部触发信号，用于控制外部设备和同步数据采集 |
| 3.5 | ＃ADC | 每个通道独立的高速ADC，采样速率≥240 兆次/秒 |
| 3.6 | 射频线圈 | 每个射频线圈需提供相应的动物床和固定配件 |
|  |  | 正交1H容积线圈，内径≥ 72 mm |
|  |  | 正交1H容积线圈，内径≥40mm |
|  |  | 正交1H容积线圈，内径≥23mm |
|  |  | 多用途1H表面线圈，可用于全身局部成像，内置高灵敏度前置放大器，内径8-11mm内径18-22mm |
|  |  | ★大鼠心脏四通道线圈 |
|  |  | 大鼠头部四通道相阵控线圈 |
|  |  | 小鼠头部四通道相阵控线圈 |
|  |  | 独立发射容积线圈，内径≥86mm |
| 4 | 梯度系统 |  |
| 4.1 | 配备三个方向梯度线圈功率放大器 | ≥ 200A/300V |
| 4.2 | 梯度线圈内径 | ≥110mm |
| 4.3 | ＃最大单轴梯度强度 | ≥440 mT/m at 200A |
| 4.4 | ＃最大梯度切换率 | ≥3400 T/m/s |
| 4.5 | 3轴同时加最大持续梯度电流 | ≥ 87A(×3) |
| 4.6 | 最大匀场电流 | ≥± 5A |
| 4.7 | 高阶匀场线圈通道数 | ≥ 6个 |
| 5 | 工作站 | CPU：intel 4核高端；内存：≥ 16GB；硬盘：≥ 2000GB；显示器：≥27英寸宽屏液晶彩色显示器；网卡、DVD刻录机；运行平台：Linux 操作系统。 |
| 6 | 序列及后处理软件包 |  |
| 6.1 | 软件 | 供应商提供装机时最新所有的磁共振成像序列及软件包并能够实时更新，所有序列源代码开放，可供修改; |
| 6.2 | 常规扫描序列 | 具有动态常规扫描序列（梯度回波，自旋回波，快速自旋回波等）及三维显示处理软件； |
| 6.3 | ＃扫描序列 | 具有以下扫描序列：T1,T2参数图成像；血管照影；无需心电触发心脏成像软件包；扩散及扩散张量成像；化学交换饱和转移成像CEST；超短TE成像。 |
| 7 | 动物支持系统 |  |
| 7.1 | ★动物床系统 | 激光定位自动动物床系统 |
| 7.2 | 动物生理监控及同步触发扫描系统 | 可监控实验动物的心电，呼吸和体温。并可自动根据生理信号输出TTL电平来实现与谱仪的同步采集。 |
| 7.3 | 动物气体麻醉系统 | 要求提供小动物麻醉系统，可使用异氟烷来麻醉动物 |
| 7.4 | 循环水保温系统 | 要求提供自动循环水保温单元以及动物用加热垫，保持麻醉动物正常生理状态 |
| 售后服务要求 |
| 1 | 质保期 | 1年 |
| 2 | 备件库 | 国内有备件库 |
| 3 | 维修站 | 国内有维修站，西安有驻地工程师 |
| 4 | 收费标准 | 质保期内免费，质保期外有优惠 |
| 5 | 培训支持 | 仪器安装时进行2天的现场培训；建有400应用支持热点电话，在工作时间内提供免费应用支持 |
| 6 | 维修响应 | 在接到用户设备故障通知后24小时做出应答，3个工作日内到现场设备进行检修，如现场无法维修的1周内给出方案。 |
| 7 | 到货时间 | 合同签订后6个月内 |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。