| 设备名称 |  | 体外膜肺氧合器（ECMO） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  | 人民币：198.00（万元） |  |  |  | 设备数量 | 1 |  |
| 国别 |  | 进口 |  |  |  |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 体外生命支持系统-体外膜式氧合，实现人工心肺长时间的安全体外循环保障。 适应症：1 作为机械循环支持。心脏手术后心源性休克PCS，为下一步操作争取时间， 急性心肌炎，急性心梗并发心源性休克。 2：替代CPB.肺移植，术中心肺支持，等待供体的患者支持，急性肺栓塞的救治，气道外科手术。 3：通气支持：急性呼吸窘迫综合征ARDS，新生儿肺部疾病 全套的系统设备包括：离心泵血液控制监测系统，医用物理升降温仪，医用空氧混合器，凝血检测仪，专用台车，转运泵，血氧饱和度与血细胞容量测定系统。 要求：1设备功能先进性满足各种年龄（成人，儿童，婴儿）体重的危重患者。 2 应对紧急突发事件以及战备需要便携，长时间转运功能。 3 对患者体温的保障有升降温的调节功能。 4 可提供安全便携动力系统，便携支架等。保证设备安全运输。 5配置双泵设备：主泵与转运泵可同时抢救两个患者，解决其他厂家只提供单泵的现状。 6全套ECMO配置设备，提供整体解决方案。具有同设备一致的动静脉插管 7自有品牌插管和膜肺耗材，保证兼容性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  | 数量 |  |  |  |
| 1 |  |  | 560主机 |  | 1台 |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 560A马达 |  | 1套 |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 流量计 |  | 1套 |  |  |  |
| 2 |  |  | 血氧饱和度与血细胞压积测量仪 |  | 1套 |  |  |  |
| 3 |  |  | 医用物理控温仪 |  | 1套 |  |  |  |
| 4 |  |  | 医用空氧混合器 |  | 1套 |  |  |  |
| 5 |  |  | 转运泵 |  | 1套 |  |  |  |
| 6 |  |  | 快速血气检测 |  | 1套 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 主机 |  |  | 流量：0 L/min ~ +9.99 L/min ±（5% + 50 mL） 转速：0—4500RPM 压力：-300 ~ + 999 mm Hg ±（5% + 5 mm Hg） 主机自带2组压力监测模块，无需另接； #分辩能力：流量：10mL，转速：10转，压力1mmHg； #主机带有可移动液晶显示屏,分为触屏式和按键两种操作方式 泵头与主机可分离,可单独置于病床旁边 ★流量计不可使用超声触面胶，减少病人停机风险。 自主品牌的动静脉插管 主机自带压力监测 |  |  |  |  |
| 1.1 | 马达 |  |  | 分辩能力：流量：10mL，转速：10转，压力1mmHg； 转速：0—4500RPM |  |  |  |  |
| 1.2 | 流量计 |  |  | ★流量计不可使用超声触面胶，减少病人停机风险 |  |  |  |  |
| 2 | 血氧饱和度与血细胞压积测量仪 |  |  | #具备同时监测SvO2、SaO2、Hct功能； #血氧饱和度监测范围：40%—99%； #血球压积监测范围：16%—38%； 采用先进的光学感应系统，同血液无直接接触； 每12秒更新监测结果，保证监测的实时性； 内置电池：镍镉充电电池组，电池工作时间≥6小时 具有开机自动校准功能。 |  |  |  |  |
| 3 | 医用物理控温仪 |  |  | 工作原理：电加热，水循环毯 输入电压：220V～环境温度：10～30℃ 升温功率：≥530W 环境温度：10～30℃ 升温功率：≥530W 温度设定范围：35～39℃ 温度设定精度：0.1℃ 升温时间(空载：20℃至设定温度)：≤10分钟 工作噪音：≤50分贝 智能输出，微电脑控制自动调整输出功率 不需要外接体温传感器 机内出水温度传感器及温度显示器 机内回水温度传感器及温度显示器 智能输出，微电脑控制自动调整输出功率 对话框显示设置工作及故障信息 低水位声光报警 |  |  |  |  |
| 4 | 医用空氧混合器 |  |  | 需外接电源工作、可选配双出口，吸入气体湿化、氧浓度自动补偿功能，并具有气源报警功能。 流量计最大量程可选：15L/min、25L/min、30L/min (1）显示参数：氧浓度：21-100%，流 量：0-15L/min （2）气源：空气：0.3-0.5MPa，氧气：0.3-0.5MPa （3）操作：1、分钟通气量、氧浓度互不干涉。 2、操作简单便于维护，3、具有吸入气体加湿功能（4）安全及报警要求 （声报警）：气源压差报警功能 |  |  |  |  |
| 5 | 转运泵 |  |  | #驱动马达可与电池连接 #配备2块锂电池（每块至少3小时） #驱动马达可通过调节转数实现流量调节 #通过驱动马达自带过显示屏直观了解信息 #驱动马达可独立工作。 #手持电动马达重量2kg以内 移动电源使用时间10小时内 |  |  |  |  |
| 6 | 快速血气检测 |  |  | 工作模式 ：采取动脉血于注射器或毛细管内并插入测试卡，将试剂卡插入仪器内，样本自动流入卡内，并于仪器内进行测试，吸样量≤500微升 测试速率 ：≥10个测试/小时 通讯硬件接口：USB接口、串口DB9、以太网络接口 通讯支持 ：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接 电源输入接口：3P电源端口，自带移动电池，断电至少支持50个测试 辅助判断：自带酸碱平衡图 操作培训：仪器自带操作动画 液路：仪器本身无液路，不需液路维护 试剂卡储存方式：试剂卡独立包装，常温储存六个月 测试技术 ：电化学和交流阻抗 测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca2+, Hct，Lac，Glu，一张测试卡出10项直测参数 计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca2+(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数≥34项 |  |  |  |  |
| 7 | 耗材 |  |  | 耗材套包 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 一年 |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安有备件库 |  |  |  |  |
| 3 | 维修站 |  |  | 西安有维修站 |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外配件及维修5折优惠 |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 设备验收合格后派技术人员对相关工作人员进行操作培训，使工作人员能够熟练掌握设备操作性能 |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 故障响应时间：1小时内 |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 交货时间：合同签订后90天内 |  |  |  |  |