## 2020-JKMTDY-W1585

| 设备名称 | 胸腔镜器械 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 3套 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 30万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 单孔微创止血钳×1 | 36cm，杆径5mm，双关节De Bakey，弧弯高15mm，头部2.4mm，有锁扣 钛合金 通体泛蓝处理。 |
| 2 | 单孔微创止血钳×1 | 36cm，杆径5mm，双关节De Bakey，弧弯高25mm，头部2.4mm，有锁扣 进口钢 |
| 3 | 单孔微创止血钳×1 | 36cm，杆径5mm，双关节De Bakey，角弯高15mm，110度，肺段专用精细头2.0mm，有锁扣 进口钢 |
| 4 | 单孔微创海绵钳×1 | 36cm，杆径5mm，双关节，弯，有槽头，8mm 进口钢 |
| 5 | 单孔微创海绵钳×1 | 36cm，杆径5mm，双关节，弯，有槽头，8mm，香蕉头 进口钢 |
| 6 | 单孔微创海绵钳×2 | 36cm，杆径5mm，双关节，弯，有槽头，8mm，蛇形头 进口钢 |
| 7 | 单孔微创精细剪×1 | 34cm,杆径5mm,双关节分离剪，弯窄圆头 进口钢 |
| 8 | 单孔微创淋巴结钳×1 | 36cm,杆径5mm,双关节淋巴结钳，匙型，头径8mm 进口钢 |
| 9 | 单孔微创组织钳×1 | 36cm,杆径5mm,双关节组织钳 工作端一侧开口 一侧半弧形 进口钢 |
| 10 | 单孔微创吸引管×1 | 36cm，手柄式，微弯，医用吸引管，配4只吸引头 进口钢 |
| ★11 | 以上配置为一套数量，共3套 |
| ★12 | ★售后 | 质保一年 |

## 2021-JKMTDY-W1001

| 设备名称 | 快速血常规5分类检测仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1台 | 国产 进口 |
| 最高投标限价 | 25万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 工作原理 | 5分类激光散射 |
| 2 | 定量方式 | 独立体积定量技术 |
| ★3 | 临床功能 | 细胞5分类，20项以上报告参数+3个彩色直方图，有智能浮动界标功能 |
| 4 | 标本用量 | WBC、RBC/PLT样本量分别可调，全血9～40μL可调，末梢血20μL |
| 5 | 检测模式 | 双通道检测+独立血红蛋白测量系统 |
| 6 | 调整方式 | WBC、RBC、PLT、HGB四通道信号增益可通过软件数控调整，精确、方便，故障率低 |
| 7 | 检测速度 | ≥60样本/小时 |
| 8 | 进样模式 | 采用同步带式进样机构，保证了加样精准；自动清洗进样针内外壁 |
| 9 | 操作系统 | WINDOWS 7操作系统 |
| 10 | 操作方式 | 自带中文面板按键，键盘、鼠标操作 |
| ★11 | 试剂 | 所有试剂单独报价（含清洗液和质控） |
| 12 | 结果储存 | 主机自动存储＞35000份的全部样本参数+3个直方图，可无限存储 |
| 13 | 质控方式 | X-B、L-J图 |
| 14 | 定标 | 人工定标和自动定标 |
| 15 | 参考值设置 | 通用、成年男、成年女、儿童、新生儿共五种设置 |
| 16 | 精度（CV值） | WBC（109/L）≤2.0% |
|  |  | RBC(1012/L)≤1.5% |
|  |  | PLT(109/L) ≤4.0% |
|  |  | MCV(fL) ≤0.5% |
|  |  | HGB(g/L) ≤1.5% |
| 17 | 排堵功能 | 智能预防、自动和手动正反冲及电子灼烧排除堵孔设计，有效解决堵孔 |
| 18 | 操作界面 | 全中文操作和中文在线提示功能 |
| 19 | 信息编辑 | 不需外接电脑就可输入医院名称、病人姓名、科室、送检者等 |
| 20 | 显示屏 | 10.4寸液晶同屏显示全部检测结果和三个彩色直方图，600×800分辨率 |
| 21 | 报警提示 | 具25项报警提示功能和专家诊断系统 |
| 22 | 自我诊断包 | 自动检测，自动校准，报警提示信息，可存储、打印 |
| 23 | 试剂液面 | 液面感应探测装置；试剂开放 |
| 24 | 输入输出口 | 2个USB 接口（键盘、鼠标）、并行打印机接口、RS232接口（可联网）、打印接口； |
| 25 | 报告打印 | 内置热敏打印，可直接连接多种类型的打印机，打印精美报告 |
| 26 | 电源 | AC220V，50Hz（宽电源为可选配） |
| 27 | 其他 | 能边做样品计数边打印，提高仪器运行速度 |
| ★28 | 售后 | 整机质保3年 |

## 2021-JKMTDY-W1073

| 设备名称 | 颅底器械套件 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2套 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 34万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 持针器 | 显微，刺刀状，钳头左弯 |
| 2 | 微型剪 | 刺刀状，尖/尖，左弯，长10cm |
| 3 | 显微抓钳 | 45°弯角，平滑钳口，直径2.2mm，工作长度11cm |
| 4 | 抓钳 | 显微刺刀形，水平勺状 |
| 5 | 显微抓钳 | 直，平滑钳口，直径1mm |
| 6 | 显微抓钳 | 45°弯角，平滑钳口，直径1mm |
| 7 | 适配器 | 可高温高压灭菌，保护光学镜的消毒条件 |
| 8 | 抓钳 | 刺刀状，光滑，刺刀状,0.5mm,长10cm |
| 9 | 钳 | 勺形,直径2mm,长10cm |
| 10 | 抓钳 | 显微刺刀形，有锯齿，直头 |
| 11 | 抓钳 | 显微刺刀形，钳头左弯 |
| 12 | 抓钳 | 显微刺刀形，勺状,杯口,直径4mm，工作长度10cm |
| 13 | 抓钳 | 显微刺刀形，勺状,杯口,直径6mm，工作长度10cm |
| 14 | 抓钳 | 显微刺刀形，水平勺状,工作长度10cm |
| 15 | 微型剪 | 尖,直,长10cm |
| 16 | 剪刀 | 显微，刺刀形，钝/钝头，直头 |
| 17 | 剪刀 | 显微，刺刀形，尖/尖头，钳头右弯,工作长度10cm |
| 18 | 剪刀 | 显微，刺刀形，尖/尖头，钳头水平,工作长度10cm |
| 19 | 微型钳 | 长10cm |
| 20 | 微型钳 | 直，长10cm |
| 21 | 持针器 | 显微，刺刀状，直头 |
| 22 | 抓钳 | 显微刺刀形，水平勺状 |

## 2021-JKMTDY-W1150

| 设备名称 | 4K超高清显示器及悬臂系统 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 4套 | 国产 进口 |
| 最高投标限价 | 25万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 配置 | ★1.1每套系统含进口显示器一块，配套悬吊臂系统一套 |
|  |  | ＃1.2每套系统含进口索尼显示器，≥27英寸 |
| 2 | 4K超高清显示器 | 2.1 IPS面板 |
|  |  | 2.2 超过99% sRGB的色彩空间 |
|  |  | 2.3 显示智能同步技术能帮助协调显卡和显示器的刷新率同步 |
|  |  | 2.4 有效解决画面延迟 |
|  |  | 2.5 具有画中画功能或多屏拆分功能 |
|  |  | 2.6 显示超高清画面，支持不同频率的输入输出信号 |
| ★3 | 兼容性 | 4K超高清显示器和悬吊臂需能适应Drager手术室悬吊臂系统 |
| ★4 | 售后 | 质保三年 |

## 2021-JKMTDY-W1512

| 设备名称 | -85℃低温冰箱 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1台 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 11万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 内部容积 | ≥ 368L，2英寸冻存盒容量≥ 240 个 |
| ★2 | 工作温度 | ≤-80℃ |
| ★3 | 电压及电流补偿器 | 当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行 |
| 4 | 箱体结构 | 重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁；3块可调节高度的不锈钢搁板； |
| 5 | 密封性 | 良好的密封性 |
| ★6 | 内门 | 必须配置四扇内门，减少冷气丢失，便于常规冻存架摆放 |
| ★7 | 保温性能 | 具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间＞ 200 分钟 |
| 8 | 外部尺寸(mm) | （200±15） H ×（85±5）W ×（80±5） D cm |
| 9 | 过滤网 | 标配冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能 |
| ★10 | 真空减压口 | 标配的专利式真空减压口设计，方便箱门快速再次开启 |
| 11 | 报警功能 | 全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏 |
| 12 | 静音功能 | 具备 |
| 14 | 后备电池 | 后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时 |
| 15 | 产品认证 | 符合CE或FDA认证，具备医疗器械注册证 |
| ★16 | 后备制冷 | 具有二氧化碳或液氮后备补给，可在冰箱断电后持续制冷 |
| ★17 | 售后 | 整机质保五年 |

## 2021-JKMTDY-W1513

| 设备名称 | 血液浓缩器（心衰超滤脱水装置） |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2套 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 98万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 血泵速度 | 5mL/min≤血泵速度为≤50mL/min |
| ★2 | 超滤泵速度 | 超滤泵速度≤600ml/h，脱水精度±30mL/h，累计脱水量误差优于±200mL |
| 3 | 血泵和超滤泵运动控制为独立CPU单元，从主控CPU单元分离出来，避免关联故障。 | 具有 |
| 4 | 设计 | 采用静音设计 |
| ★5 | 体外循环通道 | 5.1 可匹配使用≤8F双腔管经中心静脉建立体外循环，或匹配使用两个≥18G静脉留置针经外周浅表静脉建立体外循环。 |
|  |  | 5.2 膜面积（㎡）HPH400，0.3㎡;HPH Junior，0.09㎡2.最大跨膜压（mmhg）HPH400,500;HPH Junior,500 |
|  |  | 5.3 可匹配使用体外循环通路：管路内径≤4mm；滤器膜面积≤1m2；总血容积≤65ml。 |
| ★6 | 治疗期间电解质，酸碱度 | 治疗期间不影响电解质平衡和酸碱平衡，不需要频繁监测血钾、钠、氯和血气分析。 |
| 7 | 漏血检测 | 环境光免疫光电检测技术。采用独有自主知识产权的光电检测技术，对环境自然光线免疫。能自动减去环境光本底，避免环境对检测结果的干扰，检测精度为1‰（1ml血+1000ml生理盐水）。 |
| 8 | 滤器凝血双重检测 | 连续检测跨膜压和滤器压降，及时准确发现滤器中空纤维内的血凝阻塞状态。 |
| 9 | 气泡检测 | 超声检测法，检测精度100μL。 |
| 10 | 管路排气和气泡捕获 | 管路排气和气泡捕获 |
| ★11 | 压力监测 | 动脉压 -400mmHg～100mmHg ±10mmHg 静脉压 -100mmHg～400mmHg ±10mmHg 超滤压 -400mmHg～100mmHg ±10mmHg 滤器前压 -100mmHg～400mmHg ±10mmHg |
| ★12 | 治疗现场保护功能 | 在正在进行治疗时，如发生意外断电、不可预测的事件等异常情况，设备可以自动保护现场，并在医护人员的干预下，恢复到当下治疗界面。 |
| 13 | 三重电气隔离 | 开关电源中网电源与直流电压输出之间4000V隔离，直流输出与主控制板之间1500V隔离，模拟信号部分与数字信号控制部分之间3000V隔离。 |
| 14 | 报警装置 | 运动控制主板温度监控，过温报警。 主机工作电源电压实时监测，电压异常报警。 散热风扇转速自动监测和故障报警。 |
| 15 | 治疗模式 | 软件设计强制预冲功能，预冲不充分不允许进入治疗模式。 软件设计强制称重传感器定标，误差增大时不允许进入治疗。 |
| 16 | 屏幕设计 | 真彩10.4英寸触摸显示屏，中文引导式操作界面治疗设置简易快捷 |
| 17 | 性能容积 | 33ml |
| ★18 | 售后 | 质保三年 |
| 试剂技术参数要求 |
| 1 | 耗材名称 | 一次性使用血液透析管路 |
| 2 | 适用范围 | 血液透析时作为血液通路使用 |
| 3 | 产品使用主体材料 | 医用级聚氯乙烯(PVC) |
| 4 | 产品结构 | 产品由动脉管路(红色)和静脉管路( 蓝色)二部分及预冲管路组成 |
| 5 | 物理性能 | 管路能够承受1.5倍最大正压(50kPa) 和最大负压(33.3kPa) 无泄露: 连接血液滤过器的接头符合行业标准要求; 连接血管通路的接头与配套连接的器件无泄露; 动脉管路红色标示，静脉管路蓝色标示; 穿刺式采样口穿刺至少五次无泄露; 泵管入口压力范围0~33kPa,流量偏差不超过10%; 鲁尔接头符合国家标准要求; 管路上的夹具能够有效开启和闭合血液管道; 血滤器滤网装配过盈连接，光滑、透明，滤网孔径均匀，总面积不小于10cm2; 管路每平方厘米表面积上15um~25um的微粒数不超过1个,大于25um的微粒数不超过0.5个 |
| 6 | 化学性能 | 还原物质不超过2ml; 重金属含量不超过1ug/ml; PH之差不超过1.5; 不挥发物总量不超过2mg/50ml; 检验液紫外吸光度不大于0.1; 环氧乙烷残留不大于10ug/g. |
| 7 | 生物性能 | 无菌、无热原、溶血率≤5% |
| ★8 | 耗材要求 | 耗材单独报价，并提供省阳采价格截图及其他地区供货价格证明文件 |
| ★9 | 售后 | 1、耗材使用过程中出现效果不佳，需批量更换同数量耗材 2、随时安排技术人员进行现场指导 |
| 10 | 年使用量 | 约6.6万元人民币 |

## 2021-JKMTDY-W1514

| 设备名称 | 生物安全柜 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 2套 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 13万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| 1 | 气流模式 | 30%外排,70%循环使用 |
| ★2 | 外形尺寸 | ≤1200×800×2100（mm）(宽×深×高) |
| ★3 | 平均气流风速 | 工作区下降气流平均风速0.25-0.50m/s |
| ★4 | 过滤系统 | 在送风和排风系统都设置“阻泄露”的优质ULPA过滤器装置，对于≤0.3μm的尘埃颗粒捕集效率≥99.9995% |
| ＃5 | 滑动前窗 | 滑动前窗能任意升降定位 |
| ＃6 | 玻璃全幅可清洁功能 | 具备 |
| ★7 | 操作室洁净等级 | ISO 4或国标10级 |
| 8 | 控制器系统 | 高清LCD彩色人机对话界面 ，多重密码设置，并伴有相关操作程序提示友好界面，轻触按键操作，微电脑自动控制及风量自动补偿控制，全程监控。 |
| 9 | 结构 | 负压环绕的双层箱体，确保无污染泄露。工作区全部采用SUS304不锈钢，圆弧角内胆一次成型增加自净功能 |
| 10 | 互锁功能 | 照明与紫外灯安全互锁功能，当风机、荧光灯关闭时，紫外灯才能运行；开门断紫外灯，紫外灯开启0.5小时（可调）自动关闭，并可预约开关时间。 |
| ＃11 | 防泄漏 | 前吸入口采用无阻碍回风技术,有效防止逆流、湍流的形成，提高安全性。严格的柜体防泄露检测，确保柜体在500PA的条件下无任何泄露 |
| 12 | 紫外灯 | ≥18W |
| 13 | 照度 | ≥900Lx |
| 14 | 噪音 | ≤65dBA |
| 15 | 电源操作及水气接口 | 安全柜内配有水气接口及电源插座 |
| 16 | 人员防护 | A.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次；B.狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次 |
| 17 | 产品保护 | 菌落总数≤5CFU |
| 18 | 交叉污染保护 | 菌落总数≤2CFU |
| ★19 | 资质要求 | 具有医疗器械注册证 |
| ★20 | 售后 | 整机质保3年（含过滤器） |

## 2021-JKMTDY-W1515

| 设备名称 | 核酸自动提取仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1台 | 国产 □进口 |
| 最高投标限价 | 13万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 样品通量 | 1-48 |
| 2 | 磁头 | 48 |
| 3 | 孔板类型 | 96深孔板（50~1000μL） |
| 4 | 提取孔间差异 | 变异系数不超过3% |
| ★5 | 处理体积 | 10μL~1000μL |
| ★6 | 样本体积 | 双裂解提取模式，样本提取体积≥600μL |
| 7 | 自动锁定 | 仪器运行时，实验仓门自动锁定功能，保障操作安全 |
| 8 | 磁珠回收效率 | ＞95% |
| 9 | 温控范围 | 室温至﹢100℃（裂解及洗脱位） |
| ★10 | 磁响应 | 采用永磁磁棒，磁珠吸附快速，磁珠无残留，降低后续PCR扩增的抑制反应概率。 |
| 11 | 震荡混匀 | 多速度多模式可选 |
| 12 | 操作界面 | 大屏幕触控式操作，图形化界面，简单易用 |
| ★13 | 快捷运行程序 | ≥8组快捷运行程序，最少2次点击即可启动实验程序 |
| ★14 | 试剂种类 | 开放式平台（磁珠法） |
| 15 | 程序管理 | 新建、编辑、保存及删除实验程序；灵活程序编辑功能，满足不同试剂需求 |
| 16 | 清洁模式 | ★16.1 紫外消毒 |
|  |  | 16.2 智能净化过滤模式 |
| 17 | 通讯接口 | USB 或 以太网 |
| 18 | 加热模块 | 双排互相独立的裂解加热模块，可进行样本的复孔裂解提取，满足高灵敏检测要求 |
| #19 | 核酸提取灵敏度 | ≤30IU/ml浓度的样本提取阳性率＞95% |
| ★20 | 资质要求 | 具有医疗器械注册证 |
| ★21 | 售后 | 整机质保3年 |

## 2021-JKMTDY-W1516

| 设备名称 | 实时定量PCR仪 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1台 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 45万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 加热冷却方式 | 加热冷却方式为半导体。温度范围4℃-99.9℃，温度准确性：≤±0.2℃ |
| ★2 | 光学系统 | 2.1 激发光源为LED，配备时间监测及自我诊断程序，滤光系统为不少于五色光源滤光片结合荧光滤光片 |
|  |  | 2.2 检测系统为CCD或光电二极管成像，实时动态检测，动态显示，可同时检测≥五种荧光染料 |
| ＃3 | 荧光系统 | 通用≥5种品牌荧光染料 |
| ★4 | 荧光通道 | ≥5个 |
| ★5 | 分析功能 | 5.1 能进行绝对和相对定量，可同时对无限个数据进行分析、比对和作柱形图 |
|  |  | 5.2 使用多组分算法，用于多色荧光分辨，去除不同荧光之间的干扰 |
| 6 | 配套计算机 | ≥22寸液晶显示器，≥16G内存，≥512G硬盘，i5以上处理器 |
| 7 | 软件系统 | 包括有绝对定量和相对定量软件，并有荧光校正软件 |
| ★8 | 试剂要求 | 试剂、耗材为开放式，不需另配耗材管。 |
| ★9 | 资质要求 | 具有医疗器械注册证 |
| ★10 | 售后 | 整机质保3年 |

## 2021-JKMTDY-W1517

| 设备名称 | 台式低温高速离心机 |
| --- | --- |
| 设备数量 | 1台 | □国产 进口 |
| 最高投标限价 | 10万元 |
| 设备技术参数要求 |
| 序号 | 指标名称 | 技术参数 |
| ★1 | 最大转速 | ≥16000 rpm |
| 2 | 最大离心力 | ≥25000×g； |
| ＃3 | 温控范围 | -11℃－40℃；即使最高转速，温度也精确保持在4℃ |
| 4 | 加减速时间 | ≤18秒 |
| #5 | 特殊功能 | 自动待机功能，可选1、2、4、8小时； rpm（转速）/ rcf（相对离心力）可转换设置，便于操作；具备缓升缓降功能，方便离心血液样本。 |
| ★6 | 基本配置 | 配备生物安全转头，固定角转，容量：48×1.5/2.0ml |
| ★7 | 售后 | 整机质保3年 |